`

郑州大学河南省医药科学研究院人才学科平台科研设备采购项目

招 标 文 件

项目编号:豫财招标采购-2023-902

采 购 人:郑    州    大    学

招标代理:中新创达咨询有限公司

二〇二三年九月

目  录

第一章  招标公告	6

第二章  供应商须知	10

供应商须知前附表	10

1. 总则	13

2. 招标文件	15

3. 投标文件	16

4. 投标	18

5. 开标	18

6. 评标	18

7. 合同授予	19

8. 重新招标和不再招标	19

9. 纪律和监督	20

10. 需要补充的其他内容	20

第三章 评标办法（综合评分法）	21

1、评标方法	24

2、评审标准	24

3、评标程序	24

第四章 货物需求	28

（一）技术参数和要求	28

标包1：	28

标包2：	33

（二）质保期及售后服务要求	36

第五章 合同条款及格式	38

第六章 投标文件格式	48

一、投标函及投标函附表	50

1、投标函	50

2、投标函附表	51

二、法定代表人身份证明	52

三、授权委托书	53

四、 分项报价表	54

五、货物规格、技术参数偏离表	55

六、资格审查资料	56

（一）供应商基本情况表	56

（二）资格审查资料	57

七、2020年01月01日以来业绩表	58

八、其他材料	59

九、技术部分	60

十、 售后服务方案	60

十一、 服务承诺	60

十二、反商业贿赂承诺书	61

一、公平竞争参加本次招标活动。	61

十三、中小企业和残疾人福利性单位声明函格式	62

十四、环保产品情况表(如有）	65

河南省政府采购合同融资政策告知函	66

特 别 提 示

- 投标人注册及市场主体信息登记

投标人（市场主体）需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“公共服务”-“办事指南”专区《河南省公共资源“智慧交易”平台市场主体信息登记-操作手册》。

- 投标文件（投标文件）制作

2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”网站公共服务（办事指南专区）：下载“投标文件制作工具安装包文件下载”等。

2.2、投标人凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件,应在投标文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台内上传。

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标人编辑电子响应（投标）文件时，根据招标文件要求用法定代表人或负责人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应（投标）文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、澄清与变更

采购人、招标代理购机构（采购代理机构）对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制响应（投标）文件。

4、河南省公共资源交易中心平台在投标文件递交截止时间前对投标人信息具有保密性，投标人在响应（投标）文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果由投标人自行承担。

5、根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面开标。投标人无需到河南省公共资源交易中心现场，投标人应当在招标文件确定的投标文件提交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并对投标文件进行解密、答疑澄清等。详见《河南省公共资源交易中心》 首页-公共服务-办事指南 《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。按照河南省公共资源交易中心的要求，为了不影响参加招标活动，交易主体（投标人）务必尽快根据自己的实际情况和招标文件的要求，在网上添加市场主体类型，完善各投标人主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、 证书、纳税、社会保障、财务状况等招标文件（招标文件）中要求的相应资料，并对新增主体类型进行 CA 证书激活，否则可能影响投标文件/投标文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议投标人（投标人）提前办理，以免影响下载招标文件及投标文件的递交。市场主体登记的信息在交易中心网站“主体信用信息”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应 的后果及责任。

河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南http://www.hnggzy.net/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册-投标投标文件制作（投标人）、不见面服务操作手册-远程开标（投标人）、不见面服务操作手册-质疑异议（投标人）等，各投标人一定要仔细研究。

平台统一技术服务电话为：400 998 0000，服务时间：周一至周日 8：00-17：30

投标文件制作机器码一致时给予废标处理。

# 第一章  招标公告

- 郑州大学河南省医药科学研究院人才学科平台科研设备采购项目

公开招标公告

- 项目基本情况：

- 采购项目编号：豫财招标采购-2023-902

2、采购项目名称：郑州大学河南省医药科学研究院人才学科平台科研设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1626100.00元

最高限价：1626100.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20231457-1 | 郑州大学河南省医药科学研究院人才学科平台科研设备采购项目包1 | 900000.00 | 900000.00 |
| 2 | 豫政采(2)20231457-2 | 郑州大学河南省医药科学研究院人才学科平台科研设备采购项目包2 | 726100.00 | 726100.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1、 采购内容：为满足平台建设需要，本实验平台需要购买一批科研仪器设备，包括：离心机（超速离心机、落地式高速冷冻离心机、大容量台式低速冷冻离心机、大容量台式高速冷冻离心机、小型台式高速离心机、小型台式高速冷冻离心机）、蛋白纯化仪、层析柜、冷冻电镜GPU工作站、辉光放电仪、二氧化碳摇床、PCR仪；

5.2、 资金来源：财政资金，已落实；

5.3、 标包划分：本项目共分为两个标包，具体划分如下：

标包1：超速离心机、落地式高速冷冻离心机、大容量台式低速冷冻离心机、大容量台式高速冷冻离心机、小型台式高速离心机、小型台式高速冷冻离心机，

标包2：蛋白纯化仪、层析柜、冷冻电镜GPU工作站、辉光放电仪、二氧化碳摇床、PCR仪；

5.4、 供 货 期：自合同签订之日起60个日历天；

5.5、 质量要求：符合国家、行业标准及采购人的要求；

5.6、 质 保 期：国产三年，进口一年（自验收合格并交付给甲方之日起计算）；

5.7、 交货地点：采购人指定地点；

5.8、 核心产品为：标包1：超速离心机，标包2：蛋白纯化仪。

6、合同履行期限：按合同规定执行；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：是；

9、是否专门面向中小企业：否；

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业招标的项目，但本项目落实优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定，采购人或采购代理机构在开标当天将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同投标文件等资料一同归档保存；

3.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。

- 三、获取招标文件：

1、时间：2023年09月12日至2023年09月18日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：凡有意参加本项目的投标人，使用CA密钥登录河南省公共资源交易中心网站会员专区并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝；

3、方式：凡有意参加本项目的投标人，请完成市场主体信息库登记后，于招标文件获取期限内登录“河南省公共资源交易中心（http：//www.hnggzy.net）”网，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）并按网上提示自行下载招标文件。（具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“公共服务”-“办事指南”专区《河南省公共资源“智慧交易”平台市场主体信息登记-操作手册》）

4、售价：0元。

- 四、投标截止时间及地点：

1、时间：2023年10月07日09点00分（北京时间）；

2、地点：加密电子投标文件须在招标文件提交的截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”电子交易平台加密上传。逾期采购人将不予受理。本项目采用“远程不见面”开启方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清等。

- 五、开标时间及地点：

1、时间：2023年10月07日09点00分（北京时间）；

2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-2 【郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）】 。

- 六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《郑州大学招标采购网》上发布。公告期限为五个工作日。

- 七、其他补充事宜：

本项目采用不见面开标，投标人可不到开标现场解密。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

- 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：郑州大学

地    址：郑州市高新技术开发区科学大道100号

联 系 人：杨君霞

联系方式：0371-66658223

2.采购代理机构信息

2、采购代理机构信息（如有）

名称：中新创达咨询有限公司

地址：郑州市高新区总部企业基地二期95号楼5楼

联系人：郭赟

联系方式：15093470508

3、项目联系方式

项目联系人：郭赟

联系方式：15093470508

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采 购 人：郑州大学 地 址：郑州市高新技术开发区科学大道100号 联 系 人：杨老师 联系方式：0371-66658223 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 代理机构：中新创达咨询有限公司 联 系 人：郭赟 联系电话：15093470508 联系地址：郑州市高新区总部企业基地二期95号楼5楼 电子邮箱：cdzbfive@163.com 网址：http://www.cdgcgl.com.cn/ |
| 1.1.4 | 项目名称 | 郑州大学河南省医药科学研究院人才学科平台科研设备采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 为满足平台建设需要，本实验平台需要购买一批科研仪器设备，包括：离心机（超速离心机、落地式高速冷冻离心机、大容量台式低速冷冻离心机、大容量台式高速冷冻离心机、小型台式高速离心机、小型台式高速冷冻离心机）、蛋白纯化仪、层析柜、冷冻电镜GPU工作站、辉光放电仪、二氧化碳摇床、PCR仪 |
| 1.3.2 | 标包划分 | 本项目共分为两个标包，具体划分如下： 标包1：超速离心机、落地式高速冷冻离心机、大容量台式低速冷冻离心机、大容量台式高速冷冻离心机、小型台式高速离心机、小型台式高速冷冻离心机， 标包2：蛋白纯化仪、层析柜、冷冻电镜GPU工作站、辉光放电仪、二氧化碳摇床、PCR仪； |
| 1.3.3 | 供 货 期 | 自合同签订之日起60个日历天 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 符合国家、行业标准及采购人的要求 |
| 1.3.5 | 质 保 期 | 国产三年，进口一年（自验收合格并交付给甲方之日起计算） |
| 1.3.6 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.4.1 | 资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目为非专门面向中小企业招标的项目，但本项目落实优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求： 3.1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定，采购人或采购代理机构在开标当天将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同投标文件等资料一同归档保存； 3.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 供应商自行踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开投标预备会 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的 截止时间 | 投标人应仔细阅读和检查招标文件及其附件等资料的全部内容。如有疑问，应当在投标截止时间10日前在《河南省公共资源交易中心网》（http://www.hnggzy.net）电子交易平台进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。供应商在规定的时间内未按要求对招标文件澄清或提出疑问的，采购人和采购代理机构将视其为无异议，开标后，采购人和采购代理机构不接受其对招标文件内容的质疑。 |
| 1.10.2 | 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 1.11 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 1.12 | 偏离 | 允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 修改、补充文件；答疑纪要 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2023年10月07日09时00分 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不要求 |
| 3.5.2 | 完成类似项目的年份要求 | 2020年01月01日以来（以合同签订日期为准） |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件编制要求 | 供应商按招标文件要求编制投标文件 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 符合招标文件中投标文件格式要求 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台中递交/上传，加密电子投标文件逾期或未按规定递交/上传的，采购人不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-2。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人及以上单数。开标前从政府采购专家库中随机抽取的有关技术、经济方面专家不少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评委会确定 中标人 | 是；确定一名中标人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额:合同总额的 5% 履约担保方式:中标人以银行保函方式在合同签订前向采购单位提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1.1 | 本项目招标控制价：壹佰陆拾贰万陆仟壹佰元整（¥:1626100.00）， 标包1：900000.00元；标包2：726100.00元。 各供应商报价均不得高于招标控制价，否则视为无效标。 |  |
| 10.1.2 | 代理服务费: 中标金额的百分之一点五，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构交纳。 |  |
| 10.1.3 | 供应商提供的补充资料均需在评标工作当日评标会结束前提供，供应商在评标会结束后递交的任何补充、澄清、说明、证明、承诺等资料均不再给予认定，供应商自行承担未能按时提供上述资料造成的后果。 |  |
| 10.1.4 | 资格证明材料： 参加本项目招标采购活动的供应商应具备政府采购法二十二条和本项目招标文件规定的条件，应当提供以下要求的证明材料，未按要求提供或提供不全的视为无效响应。 （1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本）； （2）财务状况报告（提交上一年度经审验的财务年审报告，成立时间较短不能提供的，应提交开户银行出具的资信证明）； （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提交近三个月以来任意一个月缴纳税收和社会保险的申报证明材料，如依法免税或纳税零申报须提供相关证明材料）； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（出具书面声明）； （5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（出具书面声明）； （6）信用信息查询（供应商于提交响应文件截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，并保存网站查询结果截图，附于响应文件内）； （7）国家企业信用信息公示系统查询。 【以上各项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料】。 |  |
| 10.1.5 | 付款方式：货物验收合格后，经审计后，采购人方向中标人支付全部货款的95％；质保期满30天内，采购人方向中标人支付剩余的全部货款 |  |
| 10.1.6 | 为便于资料存档，中标人在领取中标通知书时，需提供投标文件纸质版贰份，纸质版内容必须与河南省公共资源交易中心系统上传内容一致。 |  |
| 10.1.7 | 同品牌评审： 出现多个供应商提供相同品牌产品的，按以下原则进行评审： （1）单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定一家供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，确定的核心产品见招标公告。多家供应商提供的核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定一家供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 本项目核心产品为：标包1：超速离心机，标包2：蛋白纯化仪。 |  |

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

#### 1.3 采购内容、供货期和质量要求

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本次招标标包划分：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的供货期要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.5 本招标项目的质保期：见供应商须知前附表。

1.3.6 本招标项目的交货地点：见供应商须知前附表。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（5）为本项目提供采购代理服务的；

（6）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.4.3供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

本项目不接受联合体投标。

#### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

采购人不组织踏勘。

#### 1.10 投标预备会

采购人不集中召开投标预备会。

#### 1.11 分包

不允许分包。

#### 1.12 偏离

供应商须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）货物需求；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式。

根据本章第1.10 款、2.2 款和2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以网上形式提出，要求采购人对招标文件予以澄清，否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的开标截止时间15天前以网上形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清的内容可能影响投标文件编制的，如果澄清发出的时间距开标截止时间不足15天，相应延长开标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以网上形式通知采购人，确认已收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间5天前，采购人可以修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的供应商。修改的内容可能影响投标文件编制的，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

#### 2.4招标控制价

见供应商须知前附表，各供应商报价不得高于招标控制价，否则视为无效标。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附表

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、分项报价表

五、货物规格、技术参数偏离表

六、资格审查资料

七、2020年01月01日以来业绩表

八、其他材料

九、技术部分

十、售后服务方案

十一、服务承诺

十二、反商业贿赂承诺书

十三、中小企业和残疾人福利性单位声明函格式

十四、环保产品情况表(如有）

#### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价按本次招标要求和相关文件及市场情况，由供应商在合理范围内自主报价。

3.2.2投标总报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.3供应商的投标报价均包括完成该项目的成本、运费、利润、税金、风险等所有伴随的其他费用。

3.2.4供应商对本项目只能有一个报价，采购人和代理机构不接受有任何选择报价的投标。

3.2.5供应商不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以数据电文形式通过电子交易平台形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

不要求。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应附企业法人三证合一的营业执照等材料的扫描件。

3.5.2 “2020年1月1日以来业绩表”应附合同扫描件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### 3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案和选择性报价。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、质量要求、质保期、采购范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

供应商必须在投标截止时间前使用河南省公共资源电子交易服务平台会员系统上传电子投标文件一份。上传的投标文件应加密，具体操作方法详见河南省公共资源交易中心网站。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。加密电子投标文件逾期上传，采购人不予受理。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招采购人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

5.2.3、本项目采用远程不见面电子开标。具体开标程序参照河南省公共资源交易中心相关规定执行。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标，因供应商原因造成投标文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；解密的投标文件不足三家时不再开标。

5.2.1、供应商在规定的投标截止时间前登陆河南省公共资源交易中心远程开标室进行开标。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

#### 7.3 履约担保

见供应商须知前附表。

#### 7.4 签订合同

采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8. 重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3 个或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9. 纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10. 需要补充的其他内容

10.1见供应商须知前附表。

10.2 郑州大学对本招标文件的全部内容享有最终解释权。

# 评标办法（综合评分法）

(一）、初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照（副本） | 具备有效的营业执照副本 |
|  |  | 资格要求 | 符合招标文件第二章“供应商须知前附表1.4.1项”要求 |
|  |  | 其它要求 | 符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第10.1.1项要求 |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.1项要求 |
|  |  | 供货期 | 符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.3项要求 |
|  |  | 质量标准 | 符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.4项要求 |
|  |  | 质保期 | 符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.5项要求 |
|  |  | 交货地点 | 符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.6项要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项要求 |
|  |  | 投标总报价 | 低于（含等于）最高投标限价 |

（二）、详细评审

| 评分因素 | 评审内容 | 评审要素 | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （40分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×40 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料(具备相应资质的第三方公司或机构出具的证明文件)；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 40 |
| 技术标（40分） | 技术指标对招标文件技术规格要求的响应程度（35分） | 技术特点、性能指标：招标文件“技术要求及功能描述”要求中标注*的技术指标每一条不满足扣 2 分，非标注*的技术指标每一条不满足扣 1 分，扣完为止。完全满足得35分。 （投标人须按第四章货物要求和功能描述，提供相关资料作为参数支撑材料，以便审验。支撑材料包括但不限于主要设备或部件设备的产品授权/专利技术/检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/产品说明书/产品介绍等证明材料，投标文件中附证明材料原件扫描件，原件扫描件及上述所有相关证明材料清晰可辨的得分，否则不得分。） | 35 |
|  | 生产供货保证体系与措施（2分） | 投标人的生产供货保证体系明确、完备，措施合理得2 分，生产供货保证体系基本明确、完备，措施不够合理得 1 分，没有不得分。 | 2 |
|  | 组织实施方案（3分） | 1.有详细的供货方案，供货方案及服务具有迅速性和高效性。且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整，得3分。 2.有较详细的供货方案，供货方案及服务具有迅速性和高效性。且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，得2分。 3.有较详细的供货方案，供货方案及服务具有迅速性和高效性。但实施计划和的工作流程一般，得1分。 没有不得分。 | 3 |
| 商务标（20分） | 企业业绩 （6分） | 2020年01月01日以来签订同类设备销售合同业绩，每个得2分，最高6分。日期以合同签订为准（提供合同、中标通知书、网站公布的中标结果公告截图扫描件并加盖公章，合同需同时满足上述内容，才计为1份有效业绩合同）。 | 6 |
|  | 产品质量、性能指标、安装调试保障、售后服务承诺、培训计划及其他承诺（13分） | 1、产品质量、性能指标保障及安装调试质量保障承诺： 根据产品质量承诺及安装调试质量承诺内容的实质性、针对性等进行评分。实质性、针对性强得4分，实质性、针对性较强得2分，实质性、针对性一般得1分。 2.售后服务计划及承诺： 2.1综合评审质保期内、外的服务承诺，应急措施内容，技术支持和维护方案等方面的承诺，根据内容详实度，技术支持和维护方案内容进行评分。全面、可操作性强得3分；全面、可操作性不强得2分；不全面、可操作性不强得1分。 2.2对于质保期外的服务内容、维修标准和收费办法，有明确承诺的得1分。质保期外承诺：在满足质保期的要求上每增加1年加0.5分，最多加1分。 3.培训计划：根据各投标单位的培训计划（包括培训形式、具体内容、时间安排、培训人员等）。全面、可操作性强得2分；全面、可操作性不强得1分；不全面、可操作性不强得0.5分。 4.其他承诺：投标人根据本项目实际情况，作出的其他实质性优惠承诺。实质性、可操作性强得2分；实质性、可操作性不强得1分。 | 13 |
|  | 节能、环保清单产品（1分） | 所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非政府强制采购节能产品或环境标志产品政府采购品目清单内的产品的，每有一项加0.5分，最多加1分。 投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 | 1 |

注：评标小组按照综合评分法评审标准进行比较和评价，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

## 1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商优先。

## 2、评审标准

  - 初步评审标准

2.1.1符合评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：40 分；

（2）技术标：40 分；

（3）商务标：20分。

2.2.2评分标准

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 技术标：见评标办法前附表；

- 商务标：见评标办法前附表。

## 3、评标程序

3.1初步评审

3.1.1开标结束后，由采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行形式评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.3供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- 不符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定的任何一种情形的；

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对投标人抽样和检验能力计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标人服务能力计算出得分 C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3供应商得分=A+B+C。

3.2.4计分最终结果以所有评委打分的平均值为准。评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

注意：1、本项目不是专门面向中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位的采购项目。但是，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的要求，对小型、微型企业单位产品的价格给予 10%～20%的扣除，监狱企业及残疾人福利性产品的价格给予 10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 10%，微型企业扣除 10%，评标报价=投标报价×（1-10%）；监狱企业扣除10%，残疾人福利性单位扣除 10%，评标报价=投标报价×（1-10%）。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

本项目所属行业：制造业。

关于享受中小企业扶持政策的说明：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，可享受中小企业扶持政策。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。在问题所述的采购项目或者采购包中，大型企业提供的所有采购标的均为小微企业制造的，可享受价格评审优惠政策。在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。货物采购项目含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。

联合体参与政府采购项目的，联合体各方所提供货物、工程、服务均为中小企业制造、承建、承接的，联合体视同中小企业，享受对中小企业的预留份额政策；联合体各方提供货物、工程、服务均为小微企业制造、承建、承接的，联合体视同小微企业，享受对小微企业的预留份额政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件；残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，否则不得享受相关扶持政策。

2、 投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》内，属于强制采购的产品类别的，则应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书等证明；属于强制采购的产品类别之外的且供应商提供有效节能产品、环境标志产品认证证书的，将根 据评标办法中规定的标准赋予供应商相应分值。

3、 关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，供应商必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

4、 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

5、 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

6、 优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

7、 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

8、 鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

9、 供应商可通过政府采购合同融资平台选择意向银行实现政府采购合同融资。

10、 其他未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序确定中标人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

- 货物需求

# （一）技术参数和要求

# 标包1：

| 项目内容 | 技术指标、技术参数 | 是否接受进口 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超速离心机 | 1、驱动系统 1.1、最高转速≥80,000rpm，最大离心力≥615,000×g； 1.2、转速精密度：≤±2rpm； *1.3、可以实现真正的样品目视平衡，最大不平衡量为≥±5mm，而非通过体积或者重量换算过来的数值； 2、温度控制系统 *2.1、温度设定范围：0到40℃,以0.1℃递进； 2.2、转头温度控制精度：≤±0.5℃，利用红外检测器监测温度； 2.3、制冷方式：采用串联加并联方式连接半导体制冷模块； 2.4、需要除霜干燥系统 3、真空度 *3.1、真空度级别采用直观的图形化显示； 3.2、采用油水分离的真空泵油，可自行排水维护真空泵； 4、控制系统 *4.1、面板前部具有一个显示器，可呈现不同的颜色，发光模式，亮度，以显示不同的操作状态； *4.2 、LCD彩色触摸屏：≥6.5英寸，字体可缩放或放大，触摸式操作，触摸屏显示语言含中英文在内的不少于11种语言； 4.3、可预设实验开始或结束时间； *4.4、具有实际离心时间控制功能，达到设定转速才开始计时； 4.5、加减速模式：≥10级加速，≥11级减速（包括自由滑行）； 4.6、程序化操作：可存储≥1000个程序； *4.7、操作历史记录：≥5120个，可通过USB口以文件形式输出； *4.8、主机可以自动识别转头，无需手动输入转子信息，防止误输入、误操作等人为影响离心安全； 4.10、转头转速自动监测，全自动设置最高允许转速； 4.11、具有用户锁功能，可注册≥50个操作者；用户授权管理：分3个分级密码管理； 4.12、需有离心模拟软件，能安装在电脑上进行离心条件的模拟，安装次数不限； *4.13、具备转头寿命的自动管理转头功能：总运行次数及总累计操作时间被系统自动管理，运行次数精确到0.1次和运行时间精确到0.1h； 4.14、采用非接触式不平衡监测转头的不平衡，一有异常，立刻报警； 4.15、可以远程控制开机或关机，实时监测设备运作状态（需提供证明文件和设备实际图片） 5、在加速时电流只需20A，运行状态时只需8A；有Eco智能节能模式。； 6、噪音：在最高转速时≤51db，（机前1米左右）； 7、提供CE、CSA、ISO9001等权威认证 *8、提供耐受力更高、使用寿命更稳定、热传导性能更好的转子，而非热传导性能差的碳纤维材质转子 *9、可选热封器采用桌面式设计，无需充电，热封过程中无需手持热封管和热封器，通过指示灯的变化自动提示热封程序的开始和结束； 10、仪器配置： 10.1、超速离心机主机1台； 10.2、最高转速≥70,000 rpm，最大离心力≥505，000×g的容量不少于8×40 ml的钛合金转头一套；含12个30PC离心瓶和瓶盖 10.3、最高转速≥40,000 rpm，最大离心力≥284,000×g的容量不少于6×13ml的钛合金水平转头一套，含100个13PA开口管 | 是 | 1 | 台 |
| 落地式高速冷冻离心机 | 1、最高转速：≥22000rpm 2、最大离心力：≥58700×g *3、最大容量：≥6升（1.5L x 4瓶），仅使用4个离心瓶，减少配平次数，每个离心瓶可容纳1-1500ml之间任意容量直接离心。 4、驱动方式：大功率变频感应电机直接驱动， *5、使用无需抽真空。 6、加减速控制：≥9级加速，≥10级减速。 7、控温范围： -20~+40℃，精度：±1℃ 8、转速设定：自300rpm到最高转速连续可设定。 *9、转头自动锁定，无需使用任何工具或按钮即可自动锁定，拆卸转头均无需任何工具 10、可同时离心50ml和15ml尖底组织培养管 (无需适配器)，转速可达15000rpm或以上 11、制冷方式：压缩机制冷 12、噪音：≤62dB 13、程序管理：可存储30个用户工作程序(含3个梯形分布离心程序)。 14、具有RCF (g) 和 g x sec功能 *15 、具备转头温度自动补偿功能，所有的转子在最高转速都可达到4°C 16、具有ECO节能模式 17、可进行连续流离心：最大连续流容量达3.2L，固态沉淀量达2.3L *18、内置转头盖自动超声检查，杜绝转头盖未盖造成的安全隐患 19、安全特性：门互锁，双重过速保护，非接触式不平滑检测，温度异常检测 20、可选配土壤脱水转头转头 *21、具有自动识别转子功能 22、具有RTC实际时间控制功能（达到设定转速才开始计时），以便获得高重复性的实验结果 22、配置： 22.1 主机一台， 22.2、6×250ml角转子一个（转速：≥13000rpm，离心力：≥26400×g，含原装离心瓶6个） 22.3、4×1000ml角转子一个（转速：≥9000rpm，离心力：≥15300×g，含原装离心瓶4个） | 是 | 1 | 台 |
| 大容量台式低速冷冻离心机 | 一、主要用途 反应液混匀离心；核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取）；组织匀浆细胞裂解物去除； 细菌、酵母的离心收集；细胞收集，血液离心； 工作板离心 二、工作条件： 1、电压：230 V, 50-60 Hz 2、电流：10 A, 1650 W（最大） 3、环境温度：10 ℃-35 ℃ 4、最大湿度：75% 三、性能与参数 1、最高转速：≥14000 rpm，最大离心力（rcf）：＞20900×g 2、固定角转可选最大容量(ml)：6×85ml，水平转子最大容量(ml)：4×750ml 3、温控范围 ：-9－40℃ 4、时间控制：1-99min，可连续离心；具有瞬时离心功能 *5、加/减速幅rpm：不少于10/10加减档 6、程序：＞34个程序记忆 7、电机类型：免维护无碳刷变频电机 8、质量保证：一年的保修期，制造厂家终身服务;河南省具有厂家售后工程师 9、国际认证：质量认证CE；安全性符合 IEC 61010-2-20；气密性符合 AA of 61010-2-0-20 10、噪音：<56dB *11、转子材质要求：提供热传导性效果好的铝合金转子，能将样品的温度迅速降下来，而非热传导性较差的碳纤维转子 12、功率：1650W 13、用户可以直接输入转速、相对离心力和半径修正值，并在离心过程中改变参数值 *14、有at set rpm定速计时功能，让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性 15、有缩短启动与刹车时间的Soft功能 16、面板控制：按钮和数字显示 17、速度显示： rpm/rcf可相互转换 *18、速度控制：单独的short spin键，可做瞬时离心；转速可从200rpm开始设定至最高转速 *19、冷冻功能：最高转速时转子温度<4℃；有 “Standby Cooling”待机冷却功能；Fast temp快速制冷功能,15分钟从室温降至4℃；制冷/散热方式：no-CFC制冷 20、安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高 *21、配件多样性：为了满足荧光定量PCR仪的需要,可选配PCR排管转子；可选配60×1.5/2.0ml鼓式角转子，满足高通量处理样品需要 *22、紧急开盖口在仪器正面或者侧面，而非后面，方便紧急时开盖 23、动态压缩机控制ECO自动待机功能：优化制冷性能，延长压缩机使用寿命 *24、机器开盖后高度：≤82cm，方便关盖和取放样品 四、配置 1、高速冷冻离心机主机一台， 2、水平转子一个（配不少于36×15ml和16×50ml尖底管适配器各一套），最高转速：≥4,000 rpm，最大相对离心力：≥3,200×g 3、4×MTP吊篮（可放16块酶标板）一套，转速：≥4,000rpm 4、转子更换扳手一个 5、中式电源线一根 6、操作说明书一份 | 是 | 1 | 台 |
| 大容量台式高速冷冻离心机 | 一、主要用途 反应液混匀离心；核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取）；组织匀浆细胞裂解物去除； 细菌、酵母的离心收集；细胞收集，血液离心； 工作板离心 二、工作条件： 1、电压：230 V, 50-60 Hz 2、电流：10 A, 1650 W（最大） 3、环境温度：10 ℃-35 ℃ 4、最大湿度：75% 三、性能与参数 1、最高转速：≥14000 rpm，最大离心力（rcf）：＞20900×g 2、固定角转最大容量(ml)：6×85ml，水平转子最大容量(ml)：4×750ml 3、温控范围 ：-9－40℃ 4、时间控制：1-99min，可连续离心；具有瞬时离心功能 *5、加/减速幅rpm：不少于10/10加减档 6、程序：＞34个程序记忆 7、电机类型：免维护无碳刷变频电机 8、质量保证：一年的保修期，制造厂家终身服务;河南省具有厂家售后工程师 9、国际认证：质量认证CE；安全性符合 IEC 61010-2-20；气密性符合 AA of 61010-2-0-20 10、噪音：<56dB *11、转子材质要求：提供热传导性效果好的铝合金转子，能将样品的温度迅速降下来，而非热传导性较差的碳纤维转子 12、功率：1650W 13、用户可以直接输入转速、相对离心力和半径修正值，并在离心过程中改变参数值 *14、有at set rpm定速计时功能，让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性 15、有缩短启动与刹车时间的Soft功能 16、面板控制：按钮和数字显示 17、速度显示： rpm/rcf可相互转换 *18、速度控制：单独的short spin键，可做瞬时离心；转速可从200rpm开始设定至最高转速 *19、冷冻功能：最高转速时转子温度<4℃；有 “Standby Cooling”待机冷却功能；Fast temp快速制冷功能,15分钟从室温降至4℃；制冷/散热方式：no-CFC制冷 20、安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高 *21、配件多样性：为了满足荧光定量PCR仪的需要,可选配PCR排管转子；可选配60×1.5/2.0ml鼓式角转子，满足高通量处理样品需要 *22、紧急开盖口在仪器正面或者侧面，而非后面，方便紧急时开盖 23、动态压缩机控制ECO自动待机功能：优化制冷性能，延长压缩机使用寿命 *24、机器开盖后高度：≤82cm，方便关盖和取放样品 四、配置 1、高速冷冻离心机主机一台， 2、6×85ml金属材质角转子一个，最高转速 ≥12,000 rpm，最大相对离心力：≥18,500×g；可进行高温高压灭菌 （121℃，20分钟） * 为保证离心效果6×85ml转子的适配器孔的角度必须≥34° 3.1、配6×2×（7-15）ml圆底管适配器一套 3.2、配6×50ml圆底管适配器一套 4、4×250ml水平转子一个（配不少于36×15ml和16×50ml尖底管适配器各一套），最高转速：≥4,000 rpm，最大相对离心力：≥3,200×g 5、转子更换扳手一个 6、中式电源线一根 7、操作说明书一份 | 是 | 1 | 台 |
| 小型台式高速离心机 | 一、主要用途 反应液混匀离心；核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取）；组织匀浆细胞裂解物去除。 二、工作条件 1、工作温度 ：10 ℃～40 ℃ 2、工作湿度 ：10% - 75% 3、工作电源 ：230 V, 50-60 HZ. 三 、性能与参数 *1、最高转速：≥15060 rpm，可从100rpm以100rpm递增 2、最大离心力（rcf）：≥21300×g 3、配24 ×1.5/2ml气密性金属材质角转子（转速：≥15060rpm，离心力：≥21300×g） 4、铝制转子，金属材质转子盖，离心结束后可自动开盖。 5、时间控制：10s-9h59min，可连续离心 6、电机类型：免维护无碳刷变频电机 7、质量保证：一年的保修期，制造厂家终身服务；具有厂家售后工程师常驻郑州 *8、噪音：<51dB 9、有at set rpm定速计时功能，让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性 *10、具有10档加速/减速程序，3个快捷程序键 *11、面板控制：可五位数字显示转速 12、速度显示：pm/rcf可相互转换 13、速度控制：单独的short spin键，可做瞬时离心 14、安全性能：运行结束后自动开盖，防止样品预热；自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高 *15、尺寸（长×宽×高cm）：＜25×40×25，节省实验空间 四、配置 1、离心机主机一台 2、24 ×1.5/2ml气密性金属材质角转子一个（含金属材质转子盖，需具有权威第三方认证的气密性证书） 3、转子更换扳手一个 4、中式电源线一根 5、操作说明书一份 | 是 | 4 | 台 |
| 小型台式高速冷冻离心机 | 一、主要用途 反应液混匀离心；核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取）；组织匀浆细胞裂解物去除。 二、工作条件 1、工作温度 ：10 ℃～40 ℃ 2、工作湿度 ：10% - 75% 3、工作电源 ：230 V, 50-60 HZ. 三 、性能与参数 *1、最高转速：≥15050 rpm，可从100rpm以100rpm递增 *2、最大离心力（rcf）：≥21300×g *3、最大容量：10 x 5 mL，12 x PCR 联管、 96x PCR 管 *4、提供第三方认证的气密性转子证书 5、铝制转子，金属材质转子盖。 6、可选配具有耐化学腐蚀性强的PTFE涂层转子和spin column管（核酸纯化柱管）转子 *7、时间控制：30s-9h59min，可连续离心 8、电机类型：免维护无碳刷变频电机 9、温控范围：-10℃至40℃ 10、质量保证：一年的保修期，制造厂家终身服务；具有厂家售后工程师常驻郑州 11、噪音：<54dB *12、有at set rpm定速计时功能，让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性 13、有缩短启动与刹车时间的Soft功能 *14、面板控制：可五位数字显示转速 15、速度显示：pm/rcf可相互转换 16、速度控制：单独的瞬时离心键，可做瞬时离心 17、安全性能：自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高 *18、快速预冷功能，从室温（21℃）降至4℃仅需8分种 *19、尺寸（长×宽×高cm）：＜30×50×30，节省实验空间 四、配置 1、高速冷冻离心机主机一台(含盛液盘一个) 2、24 ×1.5/2ml气密性金属材质角转子一个（含金属材质转子盖，转速：≥15050rpm，离心力：≥21300×g） 3、转子更换扳手一个 4、中式电源线一根 5、操作说明书一份 | 是 | 1 | 台 |

# 标包2：

| 项目内容 | 技术指标、技术参数 | 是否接受进口 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛋白纯化仪 | 1.系统泵 1.1原装进口SSI柱塞泵，PEEK材质，能最大保持生物分子活性，泵头带有独立排气阀，系统自带泵后冲洗设计，进口品牌需提供签字授权及SN号； 1.2最大流速：36ml/min(单泵)；72ml/min(双泵) 1.3具备恒压调速功能； 1.4压力范围：0–27Mpa 1.5流速重复性：流速准确度：±1.2%，流速精度：RSD≤0.5%； 1.6梯度准确度:±1%；梯度流速运行范围：0.001-36mL/min 2.检测器； 2.1紫外可见检测器； 2.1.1进口紫外可见检测器：1个；波长范围：可同时检测两个波长，波长范围固定260nm&280nm。 2.1.2外置流动池设计； 2.1.3流通池：2mm光程，20ul总体积（可换成2ul总体积）； 2.1.3 波长精度：±1nm 2.1.4 波长重复性：±0.5nm 2.1.5 噪声：4*10-5AU（1s）；基线漂移：1.00*10-3V/h 2.1.6紫外检测有系统开关控制设置，可选择开启或关闭。 2.2 电导检测器 2.2.1 数量：1个； 2.2.2检测范围：0.001mS/cm－999.9mS/cm； 2.2.3检测池体积：22ul； 2.2.4电导精确度：±0.01mS/cm，实时自动检测，系统含温度检测器，电脑利用校正因 子做自动校正 2.2. 接触液体部分为PEEK材质，具有温度自动补偿功能。 2.3 温度检测器 2.3.1数量：1个； 2.3.2温度范围：4-100℃；接触液体部分peek材质 2.4压力传感器 2.4.1数目：1个； 2.4.2在线检测，检测范围0-27Mpa,超压停机保护及自动报警功能。 2.5pH检测器 2.5.1数目：1个； 2.5.2在线检测，检测范围0-14，精度±0.1（pH2-12范围内）。 2.6气泡感应器1套 3.阀门 3.1入口缓冲液切换阀：可实现2个A缓冲液入口和2个B缓冲液入口的选择; 3.2自动进样阀：1个，VICI进口; 4.其它部件： 4.1 混合器 4.1.1混合腔体积：≤2ml(标配); 4.1.2电动混合器，peek材质; 4.1.3在线过滤器，peek材质 4.2压力感应器; 4.3柱夹1个 4.4限压器：使系统保持一定压力; 4.5背压阀：配备20psi反压阀，保证系统稳定性。 4.6配套NmVALD Pro 8/250层析柱 亲和预装柱各一支 5.组分收集器 5.1组分收集器：1个; 5.2可根据体积或峰自动收集：带自动感应，含两个16mm收集架（Rack） 5.3兼容2ml 5ml 15ml 50ml收集架、28mm收集架、96孔板; 5.4流路：PEEK惰性材料，管路耐受有机溶剂。 - 控制软件 5.1系统软件提供中英文切换版本，控制平台可随时加减控制元件，支持模块升级; 5.2各种模块之间可自由转换，即系统在运行时，可以同时进行方法编辑和结果处理，内置层析编辑程序; 5.3方法编辑可模块化编辑，可以自动运行scouting和方法序列，可导出excel实时数据，方便科研用户试用; 5.4在同一个操作界面上，同时可显示运行曲线，流路图，Logbook等; 5.5具有断电数据防丢失功能 5.6软件应具有用户权限控制，操作记录跟踪，数字签名等功能。 5.7内置各种厂家层析柱信息。 5.8系统运行中可手动添加Mark标记，且标记结果需和数据一起保存。 5.9可通过检测压力、UV、电导等参数，进行报警设计，一旦达到警戒线，仪器可自行报警并暂停或进入设定的下一阶段。 5.10*为保证设备的售后服务，需提供制造厂商或总代理商针对本项目的售后服务承诺函。 | 否 | 1 | 台 |
| 层析柜 | 1.温度范围（℃）：1-10 2.控温精度（℃）：±(0.5—2)℃可调 3.内容积（L)：544 4.箱体材料：内外箱体均为优质304不锈钢 5.保温材料：整体磨具成型、硬质聚氨酯泡沫一次发泡保温 6.压缩机：进口品牌 7.防水插座（个）：2 8.柜门：导热膜、中空、铝框玻璃门 9.安全门锁：左右门各有一个门锁 10.层析柱支架（个）：立式支柱2个，可根据需求增减 11.载重托盘（层）：推拉抽屉式设计，标配三层，可根据需求增减 12.隔板承重（kg）：≦40 13.照明灯：LED照明灯 14.消毒灯：40W紫外消毒灯 15.脚轮：载重脚轮，可调节、带固定锁 16*为保证设备的售后服务，需提供制造厂商或总代理商针对本项目的售后服务承诺函。 | 否 | 1 | 台 |
| 冷冻电镜GPU工作站 | 一、硬件配置 1.架构：液冷静音工作站 2.CPU：≥2 x Intel Xeon Gold 5320 26核 3.内存：≥512G ECC REG DDR4, 3200MHz 4.GPU：≥4 x Nvidia RTX 4090 24GB 5.系统SSD：≥1 x 960GB 企业级SSD 6.缓存SSD：≥1x 7.68TB U.2 企业级SSD 7.数据库SSD：≥1x 3.84TB 企业级SSD 8.数据盘：≥6 x 18TB 企业级机械硬盘 9.网络：≥10G双口以太网网口 10.默认安装Rocky 8.6 二、软件预装 产品出厂前，默认安装RELION 4.0.1, RELION 3.1.4, gctf 1.18_cuda 10.1, Gautomatch 0.56, cryoDRGN 2.2，model-angelo 0.2.4，gromacs 2022.2，ctffind 4.1.14, ResMap 1.1.4, summovie 1.0.2, unblur 1.0.2, fontconfig, frealign 9.11, cistem 1.0.0, eman 2 v2.91, imod4.11.10, coot 0.9.8, scipion 3, pyem 0.5, topaz 0.2.4 , deepemhancer, 6 pymol 2.5 (open source)。 三、服务内容 1. 针对冷冻电镜采集数据的特点，提供最优化的多处理器、协处理器的并行运算环境。 2. 提供单颗粒应用软件的安装与维护，如需安装的其他指定软件，也提供该类软件的安装、调试及优 化等的技术支持。 3. 预装载Cryo-EM相关的Benchmark数据包，用于设备测试和用户培训。 4. 为用户提供Cryo-EM相关软件的最新版本，并对新版本软件提供安装、调试及优化服务。 5. 对Cryo-EM软件使用上的问题，保证12小时内迅速响应。 6. 针对Cryo-EM相关软件提供应用技术支持，包括但不限于软件报错分析、参数优化设置、提升运行 效率等。 7. 提供针对Relion3.1与其旧版本及cisTEM、Cryosparc的格式转换软件。 8. 提供针对Relion的任务监控软件，提供的监控任务项包括但不限于2D Class、3D Class、3D Refinement。 9. 提供冷冻电镜专家HelpDesk服务：日常软件问题解决、专家级数据处理咨询ticket系统。 10. 提供2人次的免费冷冻电镜单颗粒数据解析软件培训，培训内容包括但不限于Linux的基础操作、 Relion的使用流程、cisTEM的使用流程、三维结构可视化和建模软件Chimera的使用。 | 否 | 1 | 台 |
| 辉光放电仪 | 1.等离子体电流：≥0-30 mA 2.功率：30W 3.辉光放电头极性：正负可选 4.处理平台：≥Ø75mm，含≥25 x 75mm 玻片凹槽 5.辉光放电高度控制：1-25 mm 6.预处理保持时间≥：0-14400 秒 7.处理时间：≥1- 900 秒 8.样品室大小：≥Ø120 x 100mm H， 9.处理/放气口：≥2个Ø6 mm，带齿，处理、净化、放气可选 10.高压真空互锁：软硬件互锁 11.真空控制：Pirani规，大气压至≥0.01 mbar 12.工作真空：≥1.1 - 0.20 mbar 13.系统控制/显示：3" 触摸屏，LED背光照明，≥5个功能键 14.操作模式：程序自动控制 (可设4个方法)、手动、诊断模式 15.数据记录能力：步骤编号、真空度(mbar)、电流 (mA)、电压 (V)、极性、每秒一次 16.其它资质：保修一年。须提供厂家或总代理授权文件证明。 | 是 | 1 | 台 |
| 二氧化碳 摇床 | 1.载振荡频率：10-300rpm 2.振荡频率精度：±1rpm 3.摇板振幅：Ф26mm 4.温控范围：4～60℃（在室温23℃～25℃） 5.温度调节度：±0.1℃ 6.温度均匀度：±0.8℃（at37℃） 7.箱体内部：弧角 8.CO2控制范围：0-20% 9.CO2控制精度：0.1% 10.显示方式：LCD 11.对流方式：强制对流 | 否 | 1 | 台 |
| PCR仪 | 1.样品台规格：3组32孔*0.2ml 2.升降温技术：最新一代半导体热泵技术，循环次数一百万次 3.液晶显示：≥7”TFT高清真彩触摸屏液晶屏，屏幕角度可任意调节，曲线图形实时显示程序 4.语言：中英文双语 5.U盘功能：通过U盘无限量下载程序 6.通讯接口：2个USB2.0及LAN 7.样品台温度范围：0℃～105℃ 8.最大升温速度：6℃/秒 (s) 9.最大降温速度： 5℃/秒 (s) 10.样品台温度均匀性：≤±0.2℃ 11.样品台温度准确性：≤±0.1℃ 12.温度显示分辨率：0.1℃ 13.控温方式：模拟管和样品台 14.变温速度可调：有 15.梯度温度准确性：≤±0.1℃ 16.梯度温度均匀性：≤±0.2℃ 17.梯度范围：30℃～99.9℃ 18.温差范围：1℃~25℃ 19.梯度温度点分布：每个独立样品台有8行梯度温度 20.程序储存数：仪器内最多可存储不少于15000个程序，通过U盘下载无限量程序 21.最大步骤：不少于30个，可做多重嵌套循环 22.最大循环数：标准循环100个(如在嵌套循环下可达10000个) 23.时间递增/递减：1～120秒，可做Long PCR实验 24.温度递增/递减：0.1～10.0℃,可做Touchdown PCR实验 25.自动暂停 Auto Pause：有 26.断电保护 Auto Restart：有 27.4℃保温 Hold at 4℃：保温时间无限长 28.程序向导：快速程序模板，输入几个必要的参数即可完成编程 | 否 | 1 | 台 |

# （二）质保期及售后服务要求

1、供应商须提供所投产品售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

2、进口设备质保期一年，国产设备质保期三年，7天×24小时全年无休，质保期自验收合格之日起计算。

3、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询。中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在24小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）中标人应当定期对所供产品情况进行检测，消除故障隐患，以保证产品的正常使用。

4、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）应以优惠价格继续提供售后服务。

5、备品备件及易损件：

中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。

# 第五章 合同条款及格式

合同编号：（中标项目编号）

郑州大学政府采购货物合同

（10万元及以上模板）

甲方（全称）：     郑州大学

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方同意按照下述条款订立本合同，共同信守。

一、供货范围及分项价格表（详见附件1、附件2）

1.本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等，详见附件1、附件2 ，此附件是合同中不可分割的部分。

2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等）货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于     月     日前进驻安装现场；所有货物运送到甲方指定地点后，双方在     日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物备交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务（详见附件3）

1.所有设备免费质保期为      年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年    次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6.其它：

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及   人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

4.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，已方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

- 免税

1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1.乙方于    年  月  日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五支付违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1.本合同总价款（大写）为：                 （小写：¥     元）。

2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95％；质保期满30天内，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

十一、履约担保

履约担保金额:合同总额的 5%

履约担保方式:乙方以银行保函方式在合同签订前向甲方采购单位提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。

2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同共    页，一式   份，甲方执   份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执  份，招标公司执   份。

4.本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6.法律文书接收地址（乙方）：

甲方：                                乙方：

地址：                                地址:

签字代表（或委托代理人）：            签字代表：

电话：                                电话：

开户银行：

账号：

合同签署日期：       年    月    日

附件1：

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌型号 | 制造厂（商） | 原产地（国） | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否免税 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计： 小写：￥ 元 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供货范围及分项价格表

单位：元

附件2：

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

| 序 号 | 设备名称 | 具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

附件3：

售后服务计划及保障措施

（由制造商及中标商签字盖章确认）

附件4：

郑州大学仪器设备初步验收单

No.                                         年   月   日

| 使用单位 |  |  |  |  | 使用人 |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货商 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同总金额 |  |  |  |  |  |
| 设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  |  | 技术参数 （规格型号） |  |  | 生产厂家（产地） |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 金额 |
| 实 物 验 收 情 况 | 外观质量（有无残损，程度如何）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术验收情况 | 依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步验收情况 | □通过验收 □整改后再组织验收 □不通过验收 索赔要求 □其他结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  | 供货商 授权代表签字 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

中标通知书

# 投标文件格式

（投标文件封面）

- 郑州大学河南省医药科学研究院人才学科平台科研设备采购项目

（包号：         ）

投 标 文 件

项目编号:

供应商：                            （盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或电子签章）

供应商地址：

年     月     日

目  录

一、投标函及投标函附表

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、分项报价表

五、货物规格、技术参数偏离表

六、资格审查资料

七、2020年01月01日以来业绩表

八、其他材料

九、技术部分

十、售后服务方案

十一、服务承诺

十二、反商业贿赂承诺书

十三、中小企业和残疾人福利性单位声明函格式

十四、环保产品情况表(如有）

## 一、投标函及投标函附表

### 1、投标函

致             ：

1、根据已收到贵方项目编号为 （项目编号和项目名称、包号）的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关法律法规等规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的供应商须知、合同条款、货物需求及其它有关文件后，我方愿以人民币（大写）        （RMB：￥      元）的投标总报价，并按上述供应商须知、合同条款、货物需求及其它有关文件的要求完成本项目招标所有内容。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件。

3、我方承认投标函附表是我方投标函的组成部分。

4、我方一旦中标，我方保证按照合同条款中规定，供货期为：         ，质量达到：          。

5、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内              有效，在此期间我方投标有可能中标，我方将受此约束。

6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方承诺在中标后按国家规定向招标机构支付本次招标服务费用。

9、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

10、与本投标有关的正式通讯地址：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

开户银行名称：                      开户银行账号：

供应商名称：(盖单位电子签章)        法定代表人或授权代理人：(签字或电子签章)

日期：      年    月    日

### 2、投标函附表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 包 号 |  |
| 供 应 商 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质 量 |  |
| 质保期 |  |
| 交货地点 |  |
| 需要说明的其它事宜： |  |

供应商：（盖单位电子签章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或电子签章）

日  期：    年    月    日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖单位电子签章）

年     月     日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、包号）        投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及授权委托代理人身份证复印件。

供应商：                          （盖单位电子签章）

法定代表人：                     （签字或电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或电子签章）

身份证号码：

年    月    日

- 分项报价表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造厂（商） | 原产地（国） | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 是否免税 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 小写：￥ 元 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目的设备、材料、专用工具、质保期内的易损件等购置、安装调试、验收、调试费、培训费、税费、运杂费、售后服务费等所有费用均需含在产品报价中。

2. 商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

3、表格行数可根据具体需要自行调整。

供应商名称：                    （盖单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或电子签章）

年     月     日

## 五、货物规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 投标品牌型号 | 招标规格及技术参数 | 投标规格及技术参数 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商保证，除技术偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件全部要求。

2、表格行数可根据具体需要自行调整。

供应商名称：                     （盖单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或电子签章）

年     月     日

## 六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）资格审查资料

1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本）；

2、财务状况报告（提交上一年度经审验的财务年审报告，成立时间较短不能提供的，应提交开户银行出具的资信证明）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提交近三个月以来任意一个月缴纳税收和社会保险的申报证明材料，如依法免税或纳税零申报须提供相关证明材料）；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（出具书面声明）；

5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（出具书面声明）；

6、信用信息查询（供应商于提交投标文件截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，并保存网站查询结果截图，附于投标文件内）；

7、国家企业信用信息公示系统查询。

## 七、2020年01月01日以来业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地址 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人联系电话 |  |
| 中标金额 |  |
| 供货期 |  |
| 承包范围 |  |
| 供货质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注：本表后附合同扫描件，时间以合同签订时间为准。

## 八、其他材料

根据第三章“评标办法”投标人认为需要提供的企业证书或其他资料。

## 九、技术部分

供应商应根据本项目招标文件第三章“评标办法”和第五章“货物需求”，结合公司自身情况进行编制。

- 售后服务方案

供应商应根据本项目招标文件第三章“评标办法”，结合公司自身情况进行编制。

- 服务承诺

供应商应根据本项目招标文件第三章“评标办法”，结合公司自身情况进行编制。

供应商名称：                     （盖单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或电子签章）

年     月     日

## 十二、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（盖单位电子签章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或电子签章）

日      期：    年    月    日

## 十三、中小企业和残疾人福利性单位声明函格式

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况下：

1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为  万元1，属 于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

说明：

1、该声明函是有针对性的，属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容，但保留该声明函的格式在投标文件中并按要求盖章。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、成交人的本声明将随成交结果同时公示发布。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：1、该声明函是有针对性的，属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容，但保留该声明函的格式在投标文件中并按要求盖章。

2、成交人的本声明将随成交结果同时公示发布。

3、投标人为监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接投标人（投标人）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）      （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）      （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物及服务，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。（非联合体投标，将本条删除。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖单位电子签章）：

日 期：  年  月  日

注：1、该声明函是有针对性的，属于监狱企业的填写，不属于的无需填写此项内容，但保留该声明函的格式在投标文件中并按要求盖章。

2、成交人的本声明将随成交结果同时公示发布。

- 十四、环保产品情况表(如有）

| 节能产品 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |

填报要求：

1.依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先招标和强制招标。采购人拟招标的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先招标或强制招标。供应商应通过主管部门建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台查询获证产品相关情况，并提供所投产品查询截图附于投标文件中。

2.请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

供应商名称：                    （盖单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或电子签章）

年     月     日

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

创达咨询主持或参与的部分教材、标准及课题研究

规范标准

| 《粮食平房仓设计规范》 | 《钻芯检测抹灰砂浆粘结强度方法标准》 |
| --- | --- |
| 《粮食仓库建设标准》 | 《建设工程监理工作标准》 |

- 教材书目

| 《全过程工程咨询概论》 | 《建设项目全过程设计管理》 |
| --- | --- |
| 《全过程工程咨询政策文件汇编》 | 《全过程工程咨询100项目中标价分析》 |

科研课题

《河南省全过程工程咨询服务导则》

《全过程工程咨询服务模式监管制度研究报告》

《全过程工程咨询服务模式结算制度研究报告》

《河南省全过程工程咨询服务模式结算结算指导手册》

《工程总承包结算制度研究报告》 《工程总承包监管制度研究报告》

《河南省房屋建筑和市政基础设施建设项目全过程工程咨询服务招标文件示范文本》

企业资质

造价咨询甲级资质

- 工程监理综合资质  人民防空工程监理甲级资质

工程招标甲级  政府采购甲级  中央投资代理甲级  机电产品国际招标

单位名称：中新创达咨询有限公司

单位地址：郑州高新区总部企业基地二期95幢

网 址：http://www.cdgcgl.com

业务咨询电话：037155682155 15093470508