- 采购需求

一、项目概况

- 采购货物名称及数量：包1：高端心脏彩色多普勒超声诊断仪（侧重心血管）1套，包2：超高端彩色多普勒超声诊断仪（侧重儿科、全身）1套。

- 质量要求：合格

- 付款方式：合同签订后，设备现场安装调试验收合格后3个月内支付合同总价款的90%，剩余10%一年内付清（无息）。（注：如中标企业为中小微企业，参照《保障中小企业款项支付条例》付款。）

二、技术性能指标

| 包1： 高端心脏彩色多普勒超声诊断仪（侧重心血管）技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要 求 |
| 1设备用途及说明 | 1.1 | 用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部等临床应用;并具备二维和实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。 |
| 2配置 | 2.1 | 高端心脏彩色多普勒超声诊断仪1套 |
|  | 2.2 | 提供产品配置清单 |
| 3性能 | 3.1 | 主机成像系统 |
|  | 3.1.1 | 超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理 |
|  | 3.1.2 | 支持OLED显示器≥21英寸,对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜 |
|  | 3.1.3 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 |
|  | 3.1.4 | 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整（附图证明） |
|  | 3.1.5 | 显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可显示或隐藏屏幕菜单 |
|  | 3.1.6 | 通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换 |
|  | 3.1.7 | 单晶体探头技术:支持矩阵、相控阵、凸阵、线阵探头，包括成人相控阵、儿童相控阵、成人矩阵、儿童矩阵、血管矩阵及经食管矩阵探头 |
|  | 3.1.8 | 支持单晶体探头≥10支（提供证明材料并标注探头型号） |
|  | 3.1.9 | 矩阵实时三维探头技术：具备纯净波矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维、儿童心脏经胸三维、血管三维及经食管三维矩阵技术（提供证明材料并标注探头型号） |
|  | 3.1.10 | 所有矩阵探头均采用单晶体材质，支持纯净波矩阵实时三维探头≥5支（提供证明材料并标注探头型号） |
|  | 3.1.11 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元，M型及解剖M型技术 |
|  | 3.1.12 | 脉冲反向谐波成像技术 |
|  | 3.1.13 | 彩色多普勒成像技术，能量多普勒技术，组织多普勒技术，应变成像技术 |
|  | 3.1.14 | 微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，并可进行血流速度测量 |
|  | 3.1.15 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF) |
|  | 3.1.16 | 动态范围≥300 dB |
|  | 3.1.17 | 智能全域聚焦技术 |
|  | 3.1.18 | 实时双同步/三同步功能 |
|  | 3.2 | 二维灰阶成像单元 |
|  | 3.2.1 | 所有探头均为宽频、变频探头，基波频率、基波的具体数值可在屏幕上显示 |
|  | 3.2.2 | 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头 |
|  | 3.2.3 | 高级心肌增强功能，使用自适应算法抑制组织杂波，减少噪声及超声伪像。增加心肌和其他心脏结构信号 |
|  | 3.2.4 | 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束 |
|  | 3.2.5 | 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用 |
|  | 3.2.6 | 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数 |
|  | 3.2.7 | 自动实时持续增益补偿 |
|  | 3.2.8 | 侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调（附图证明） |
|  | 3.2.9 | 超宽视野全景成像技术( 线阵和凸阵探头均具备，支持测量功能)，可与像素优化技术结合使用 |
|  | 3.3 | 彩色多普勒血流成像单元 |
|  | 3.3.1 | 具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式 |
|  | 3.3.2 | 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 |
|  | 3.3.3 | 微视血流成像模式 |
|  | 3.3.4 | 彩色实时同屏双幅对比显像 |
|  | 3.3.5 | 具备专业冠脉血流成像模式，支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、小儿相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头） |
|  | 3.4 | 频谱多普勒成像单元 |
|  | 3.4.1 | 提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像 |
|  | 3.4.2 | 实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择 |
|  | 3.4.3 | 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数 |
|  | 3.4.4 | 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择 |
|  | 3.5 | 组织多普勒成像单元 |
|  | 3.5.1 | 具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 |
|  | 3.5.2 | 提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析 |
|  | 3.5.3 | 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价 |
|  | 3.6 | 组织谐波成像单元 |
|  | 3.6.1 | 具备脉冲反相谐波技术，可显示谐波频率和基波频率 |
|  | 3.7 | 超声造影成像单元 |
|  | 3.7.1 | 造影剂成像单元,包含左心腔造影LVO、LowMI实时灌注成像和Flash爆破造影成像 |
|  | 3.7.2 | 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 |
|  | 3.7.3 | 具有心腔和心肌造影成像 |
|  | 3.7.4 | 支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术 |
|  | 3.8 | 负荷超声成像技术 |
|  | 3.9 | 心脏实时三维成像技术 |
|  | 3.10 | 探头和功能 |
|  | 3.10.1 | 支持纯净波矩阵实时三维探头，结合微电子技术，大于3000个振元同时发射声束，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式，实现更准确结构和功能定量) |
|  | 3.10.2 | 支持经食管纯净波矩阵实时三维探头 |
|  | 3.10.3 | 支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等 |
|  | 3.11 | 实时智能旋转成像 |
|  | 3.11.1 | 矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像，方便获取所需图像 |
|  | 3.11.2 | 无需转动探头，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换 |
|  | 3.11.3 | 支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用 |
|  | 3.12 | 实时任意多平面成像 |
|  | 3.12.1 | 同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向 |
|  | 3.12.2 | 支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用 |
|  | 3.12.3 | 实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析 |
|  | 3.13 | 实时三维成像模式 |
|  | 3.13.1 | 实时三维灰阶成像和实时三维血流成像 |
|  | 3.13.2 | 实时三维全容积成像(Full Volume)，且可以独立调节分辨率和帧频 |
|  | 3.13.3 | 实时三维缩放成像(3D Zoom)，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像 |
|  | 3.13.4 | 实时三维高帧频成像(HVR) |
|  | 3.13.5 | 实时三维奔流容积成像(xVR) |
|  | 3.13.6 | 心腔镜成像，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程；支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果 |
|  | 3.13.7 | 透视心腔镜成像，全新容积建模和算法，可显示心脏结构铸型，容积图像透明度可根据需求更改，心脏结构形态、空间关系更清晰，帮助更直观理解心脏形态学，支持深度光源成像，应用于所有心脏容积图像 |
|  | 3.13.8 | 彩色心腔镜成像，彩色血流和透视模式联合使用，带有阴影的光源产生更逼真的彩色多普勒渲染，帮助更简易评估实时三维血流空间状态，支持深度光源成像 |
|  | 3.13.9 | 实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示 |
|  | 3.13.10 | 系统主机内置1TB硬盘 |
|  | 3.14 | 测量及定量分析 |
|  | 3.15 | 常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |
|  | 3.15.1 | 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等） |
|  | 3.15.2 | 多普勒血流测量及分析软件包 |
|  | 3.15.3 | 专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程 |
|  | 3.15.4 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 |
|  | 3.16 | 感兴趣区定量 |
|  | 3.16.1 | 高达 10 个用户自定义的区域 |
|  | 3.16.2 | 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析 |
|  | 3.16.3 | 生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式 |
|  | 3.16.4 | 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、“A” 值，曲线下面积和峰值密度 |
|  | 3.17 | 血管中内膜厚度自动测量: 对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 |
|  | 3.18 | 心肌应变定量 |
|  | 3.18.1 | 实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥32条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析 |
|  | 3.18.2 | 可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析 |
|  | 3.19 | 自动化二维心功能定量技术 |
|  | 3.19.1 | 自动二维左心功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大容积，最小容积以及LVEF、PER、PRFR、AFF |
|  | 3.19.2 | 自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能 |
|  | 3.20 | 心脏自动应变定量 |
|  | 3.20.1 | 专用的结合TomTec的智能化自动应变分析模块 |
|  | 3.20.2 | 连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析 |
|  | 3.20.3 | 支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用 |
|  | 3.20.4 | 全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图 |
|  | 3.20.5 | 全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值 |
|  | 3.20.6 | 全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线 |
|  | 3.21 | 自动心肌运动定量 |
|  | 3.21.1 | 可在机分析心脏长轴和短轴图像，不依赖ECG，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息 |
|  | 3.21.2 | 快速获得左心室长轴及左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以18节段牛眼图显示 |
|  | 3.21.3 | 自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能 |
|  | 3.22 | 负荷心肌运动定量 |
|  | 3.22.1 | 支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析 |
|  | 3.22.2 | 三维心功能定量 ：自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥16个切面 |
|  | 3.23 | 高级三维心功能定量 |
|  | 3.23.1 | 以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及17节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数 |
|  | 3.23.2 | 自动计算16节段、12节段、6节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差 |
|  | 3.23.3 | 具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值 |
|  | 3.23.4 | 自动生成报告(总体功能报告、节段最大差值、节段标准差值、时序和位移显像) |
|  | 3.24 | 二尖瓣导航定量分析 |
|  | 3.24.1 | 结合解剖智能技术对二尖瓣3D容积数据通过简单4步模型分析，提供针对二尖瓣测量和计算的综合模型分析。帮助用户通过简单命令完成调节图像及分析全部过程。最终结果将可在屏幕上进行显示 |
|  | 3.24.2 | 获得二尖瓣环、前后叶闭合线以及二尖瓣与乳头肌和主动脉的空间关系的同时，获得在径线、瓣环、瓣膜方面多达83项参数的测量值。同时具备全面的报告菜单 |
|  | 3.25 | 三维自动右室定量：人工智能技术，自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图 |
|  | 3.26 | 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元：数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节，主机内置硬盘≥1T |
|  | 3.27 | 参考信号：ECG心电信号 |
|  | 3.28 | 系统通用功能 |
|  | 3.28.1 | 监视器: OLED显示器≥21英寸,对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜 |
|  | 3.28.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 |
|  | 3.28.3 | 标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用 |
|  | 3.29 | 探头规格 |
|  | 3.29.1 | 成人心脏单晶体探头：成像频率1-5MHz |
|  | 3.29.2 | 腹部单晶体探头：成像频率1-5Hz |
|  | 3.29.3 | 血管探头：成像频率3-12Hz |
|  | *3.29.4 | 成人经食管单晶体纯净波矩阵实时三维探头：成像频率2-8MHz |
|  | *3.29.5 | 成人经胸单晶体纯净波矩阵心脏实时三维探头，成像频率:1-5MHz |
|  | 3.30 | 二维成像主要参数: |
|  | 3.30.1 | 扫描深度：最大扫描深度40cm |
|  | 3.30.2 | LGC侧向增益分段调节≥4 |
|  | 3.31 | 三维成像主要参数 |
|  | 3.31.1 | 实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能 |
|  | 3.31.2 | 具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式 |
|  | 3.31.3 | 具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面 |
|  | 3.31.4 | 具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像 |
|  | *3.31.5 | 支持全容积成像、实时三维缩放、智能切割、三维造影及负荷超声 |
|  | 3.31.6 | 具备单心动周期、多心动周期成像模式 |
|  | 3.31.7 | 具备HVR高帧频成像模式 |
|  | 3.31.8 | 实时三维成像容积角度≥105*105度 |
|  | *3.31.9 | 具备彩色透视心腔镜成像模式 |
|  | *3.31.10 | 具备心脏三维透视成像 |
|  | *3.31.11 | 具备深度光源成像模式 |
|  | *3.31.12 | 具备TouchVue功能，可在触摸屏上手动调整三维图像缩放、旋转、光源位置等 |
|  | 3.31.13 | 具备MulitVue成像模式 |
|  | *3.31.14 | 具备实时三维断层成像 |
|  | 3.32 | 频率多普勒 |
|  | 3.32.1 | 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF |
|  | 3.32.2 | 取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调 |
|  | 3.32.3 | 最低测量速度1mm/s (非噪声信号) |
|  | 3.33 | 彩色多普勒 |
|  | 3.33.1 | 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
|  | 3.33.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |
|  | 3.33.3 | 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI)；组织多普勒(TDI) |
|  | 3.34 | 外设和附件及其他要求 |
|  | 3.34.1 | 耦合剂恒温加热器，支持实体按键开关，温度多级可调 |
|  | 3.34.2 | 配合完成设备安装过程所需的相应环境条件及运行、工作的要求 |
| 4网络 | 4.1 | 报价内含项目内设备与院内网络连接硬件及软件费用。 |
|  | 4.2 | 开放DICOM数据传输接口 |
| 5售后 | 5.1 | 质保期：整机保修，不少于5年。 |
|  | 5.2 | 提供每年，每季度设备维护保养。维修期间无偿提供备用机及相关配件。 |

| 包2： 超高端彩色多普勒超声诊断仪（侧重儿科、全身）技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要 求 |
| 1用途 | 1.1 | 腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他 |
| 2配置 | 2.1 | 超高端彩色多普勒超声诊断仪（侧重儿科、全身）1套 |
|  | 2.2 | 提供产品配置清单 |
| 3性能 | 3.1 | 物理规格及人机交互要求 |
|  | 3.1.1 | 显示器要求：≥25英寸高分辨率彩色液晶显示器，可上下移动、左右旋转、前后移动。 |
|  | 3.1.2 | 液晶触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节 |
|  | 3.1.3 | 触摸屏支持将最近使用过的检查探头和其模式，放置在一边，点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式 |
|  | 3.1.4 | 操作面板具有6向独立调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移） |
|  | 3.1.5 | 探头接口数量≥5个，全激活。探头接口均为无针式接口且大小一致 |
|  | 3.1.6 | 中央刹车系统 |
|  | 3.1.7 | 支持电控助力 |
|  | *3.1.8 | 配置内置电池，不插电状态下，支持30分钟以上超声检查。 |
|  | 3.2 | 系统成像技术 |
|  | 3.2.1 | 二维灰阶模式 |
|  | 3.2.2 | M型模式 |
|  | 3.2.3 | 彩色M型模式 |
|  | 3.2.4 | 解剖M型模式（≥3条取样线） |
|  | 3.2.5 | 彩色多普勒成像 |
|  | 3.2.6 | 频谱多普勒成像，连续多普勒成像 |
|  | 3.2.7 | 组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式（提供四种组织多普勒成像模式的证明图片） |
|  | 3.2.8 | 空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示9条线 |
|  | 3.2.9 | 扩展成像（要求凸阵、线阵、心脏探头可用） |
|  | 3.2.10 | 全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致。 |
|  | 3.2.11 | 声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示 |
|  | 3.2.12 | 具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示 |
|  | 3.2.13 | 立体血流技术，提供更接近真实世界的三度空间视觉，呈现血流的上下、左右、前后三维关系 |
|  | 3.2.14 | 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 |
|  | 3.2.15 | 宽景拼接成像技术（非拓展成像） |
|  | 3.2.15.1 | 支持二维宽景和能量宽景，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常 |
|  | 3.2.15.2 | 宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头 |
|  | 3.2.15.3 | 宽景成像拼接长度≥80cm |
|  | *3.2.16 | 具有2种血管标记功能，一种为专业血管图谱编辑功能，可手动编辑图谱，直观显示病变的位置；一种为传统体表体位图标记（提供同一部位两种血管标记功能证明图片） |
|  | 3.2.17 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 |
|  | 3.2.18 | 二维/彩色取样框角度独立偏转技术 |
|  | 3.2.19 | 智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化 |
|  | *3.2.20 | 超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力 |
|  | 3.2.21 | 配备声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用干脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。 |
|  | 3.3 | 高级成像功能 |
|  | 3.3.1 | 造影成像 |
|  | 3.3.1.1 | 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头 |
|  | 3.3.1.2 | 支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换 |
|  | 3.3.1.3 | 支持微血管造影增强功能 |
|  | 3.3.1.4 | 支持低机械指数造影 |
|  | 3.3.1.5 | 具有双计时器 |
|  | 3.3.1.6 | 支持向后存储≥8分钟电影 |
|  | 3.3.1.7 | 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI |
|  | 3.3.1.8 | 造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点（附图证明），可对彩色和时间进行设置。 |
|  | 3.3.1.9 | 实时造影时，支持对组织灰阶图像进行标记，标记点同步映射到造影的图像上 |
|  | 3.3.2 | 弹性成像 |
|  | 3.3.2.1 | 应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术 |
|  | *3.3.2.2 | 应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能 |
|  | 3.3.2.3 | 剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内双平面探头（一线一凸） |
|  | *3.3.2.4 | 剪切波定量弹性成像，具备组织硬度定量分析软件（支持多比值分析、柱状图分析）弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息 |
|  | 3.3.2.5 | 具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成剪切波弹性检查数据报告，报告中包含平均数、中位数、IQR/Median等量化数据，并且提供临床阈值供临床参考 |
|  | 3.3.2.6 | 具有病灶周边浸润区的环形定量工具，同时需具有实体的专用的按键调节精准控制，环形的大小分级分档，可视可调 |
|  | 3.3.2.7 | 剪切波弹性成像支持高帧率成像，剪切波感兴趣区域2cm*3cm时，帧率≥5帧/秒 |
|  | *3.3.2.8 | 支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示。 |
|  | 3.3.3 | 粘弹性成像 |
|  | *3.3.3.1 | 支持腹部及浅表器官粘性系数和频散系数测量 |
|  | 3.3.4 | 多参数成像 |
|  | *3.3.4.1 | 支持同屏多参数实时成像：剪切波弹性，粘弹性，声衰减 |
|  | *3.3.4.2 | 可支持同屏多参数定量分析：组织硬度值，粘性系数/频散系数，声衰减 |
|  | 3.3.5 | 可选配融合成像 |
|  | 3.3.5.1 | 可选配腔内融合成像功能，支持回放状态下的空间配准；支持标记功能 |
|  | 3.3.5.2 | 可选配融合成像功能，将实时扫查的超声图像与CT/MRI/超声容积的平面图像同步显示，实现复杂或微小病灶的准确定位，提高诊断准确性及介入治疗的成功率 |
|  | 3.4 | 测量分析和报告 |
|  | 3.4.1 | 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 |
|  | *3.4.2 | 支持肝肾比测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估，肝脂肪变性的定量评估提供比传统定性评估更准确的定量分析 |
|  | 3.4.3 | 血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线（提供测量数值及分析评估曲线的证明图片） |
|  | 3.4.4 | 血管内中膜自动实时测量功能，无需冻结图像，即可实时自动获取及更新6组IMT内膜厚度值，测量精度最小可达20um |
|  | 3.4.5 | 全自动左心射血分数的测量，不需要连接心电图，并具有专门按键，对冻结的心脏图像，一次按键，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值 |
|  | *3.4.6 | 小儿髋关节自动测量功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型 |
|  | 3.4.7 | 自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。 |
|  | 3.5 | 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统 |
|  | 3.5.1 | 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放 |
|  | 3.5.2 | 原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种） 在检查的同时进行同步存储图像信息至U盘记录，可以在您不中断扫查、保持检查连续性的同时，进行大容量、快速的数据备份。 |
|  | 3.5.3 | 内置硬盘设计，非外接，包括固态硬盘≥1TB。 |
|  | 3.6 | 系统技术参数及要求 |
|  | 3.6.1 | 二维灰阶模式 数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 12 bit |
|  | 3.6.1.1 | 最大显示深度:≥40cm 动态范围：30-260dB |
|  | 3.6.1.2 | TGC: ≥8段 |
|  | 3.6.1.3 | LGC: ≥8段 |
|  | 3.6.1.4 | 腔内探头扫描角度:≥200度 电影回放：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 |
|  | 3.6.2 | 彩色多普勒成像 |
|  | 3.6.2.1 | 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |
|  | 3.6.2.2 | 取样框偏转: ≥±30度（线阵探头） |
|  | 3.6.2.3 | 支持B/C 同宽 |
|  | 3.6.3 | 频谱多普勒模式 |
|  | 3.6.3.1 | 最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） |
|  | 3.6.3.2 | 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） |
|  | 3.6.3.3 | 取样容积: 0.5-30mm ，支持所有探头（提供0.5mm和30mm取样框的证明图片） |
|  | 3.6.3.4 | 偏转角度: ≥±30度 （线阵探头） |
|  | 3.7 | 连通性要求 |
|  | 3.7.1 | 支持网络连接 |
|  | *3.7.2 | 具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注 |
|  | 3.8 | 探头规格 |
|  | 3.8.1 | 探头类型：支持单晶体凸阵探头、矩阵线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶体腔内探头 |
|  | 3.8.2 | 探头频率: 超宽带探头，最高频率 ≥30MHz |
|  | 3.8.3 | 单晶体凸阵探头：1.5-6.0 MHz 线阵探头：4.0-15.0 MHz 单晶体线阵：4.0-9.0 MHz 单晶体相控阵探头：1.5-4.5 MHZ 小儿相控阵探头：3.5-7.0 MHZ 小儿微凸阵颅脑探头：4.0-10.0 MHZ |
|  | 3.9 | 外设和附件及其他要求 |
|  | 3.9.1 | 耦合剂恒温加热器，支持实体按键开关，温度多级可调 |
|  | *3.9.2 | 探头配置：5把（单晶体凸阵、线阵、单晶体线阵、单晶体相控阵、小儿心脏相控阵探头） |
|  | 3.9.3 | 配合完成设备安装过程所需的相应环境条件及运行、工作的要求 |
| 4网络 | 4.1 | 报价内含项目内设备与院内网络连接硬件及软件费用。 |
|  | 4.2 | 开放DICOM数据传输接口 |
| 5售后 | 5.1 | 质保期：整机保修，不少于5年。 |
|  | 5.2 | 提供每年，每季度设备维护保养。维修期间无偿提供备用机及配件。 |
|  | 5.3 | 维修响应时间要求：接维修要求后，需4小时内做出响应，24小时内到达维修现场，以保证售后服务的及时有效；卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 |