- 一、基本要求：

- 供应商须对拟投产品的技术参数真实性负责，若发现技术参数存在虚假，则属于提供虚假资料谋取中标，采购人有权取消其投标（中标）资格并追究其相应的法律责任。（可提供厂家关于技术参数真实性的确认函）

- 为保证技术的先进性，各厂家所投机型应为2020年1月1日以后推出的最新机型。（以注册证时间为准）。（承诺函格式自拟）

- 配备该机型软件，且为最新版本，并具有升级能力。（承诺函格式自拟）

- 设备使用年限≥8年（提供证明文件）。

- 交货时提供近半年内生产的机器（提供承诺书格式自拟）。

- 若成为中标供应商后，签订合同时须提供制造商出具的加盖其公章的原厂保修承诺书或确认函。（承诺函格式自拟）

- 设备质保期为原厂整机质保。（可提供厂家证明书）

二、技术参数要求：

| 3.0T磁共振成像系统技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 招标要求 | 投标规格 |
| ★1 | 总体要求 |  |  |
|  | 投标机型为各公司获得NMPA的3T磁共振最新机型。 技术平台提供或相当于：GE必须提供SuperG平台，西门子必须提供Biomatrix平台， PHILIPS必须提供Eliton X平台，其他品牌须提供各自最高端机型及配置。 |  |  |
| 2 | 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |
| 2.2 | 磁场强度 | 3.0T |  |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |  |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |  |
| 2.5 | 匀场方式 | 主动+被动 |  |
| 2.6 | 磁场稳定度 | <0.1ppm/h |  |
| 2.7 | 三维动态匀场 | 具备 |  |
| 2.8 | 一阶匀场（线性匀场） | ≥3个 |  |
| 2.9 | 高阶匀场（非线性匀场） | ≥5个 |  |
| 2.10 | 磁场均匀度 | 典型值 |  |
| ★2.10.1 | 10cm DSV | ≤0.008ppm |  |
| 2.10.2 | 20cm DSV | ≤0.06ppm |  |
| 2.10.3 | 30cm DSV | ≤0.15ppm |  |
| ★2.10.4 | 40cm DSV | ≤0.5ppm |  |
| 2.11 | 液氦消耗量(正常使用) | ≤0.0 升/年 |  |
| ★2.12 | 磁体长度（不含外壳） | ≤175 cm |  |
| ★2.13 | 磁体最小孔径 | ≥70 cm |  |
| 2.14 | 五高斯磁力线X,Y轴 | ≤3.2m |  |
| 2.15 | 五高斯磁力线Z 轴 | ≤5.0m |  |
| ★2.16 | 磁体重量(含液氦) | ≤6T |  |
| 2.17 | 冷头类型 | 4K冷头 |  |
| 3 | 梯度系统 |  |  |
| 3.1 | 单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器） | 具备 |  |
| ★3.2 | 梯度场强 | ≥45mT/m |  |
| 3.3 | 梯度切换率 | ≥200 T/m/s |  |
| ★3.4 | 最大场强和最大切换率同时到达 | 具备 |  |
| 3.5 | 工作周期中的最大占空比 | 100% |  |
| 3.6 | 软件降噪技术 | 具备 |  |
| 3.7 | 硬件降噪技术 | 具备 |  |
| 3.8 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |  |
| 3.9 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |  |
| 3.10 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |  |
| 3.11 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |
| 4 | 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 多通道（源）射频发射技术平台 |  |  |
| 4.1.1 | 多源射频发射技术 | 具备 |  |
| 4.2 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |
| ★4.3 | 射频发射功率 | ≥30 kW |  |
| 4.4 | 射频发射频率稳定性（5分钟） | ≤2x10-10 |  |
| 4.5 | 射频噪音水平 | ≤0.5dB |  |
| 4.6 | 射频发射带宽 | ≥500kHz |  |
| ★4.7 | 最大通道数 | ≥96 |  |
| 4.8 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |  |
| 4.9 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |  |
| 4.10 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |  |
| 5 | 全身各部位射频接收线圈 | (以下线圈为单独或组合使用) |  |
| 5.1 | 头颈联合线圈 | ≥32通道 |  |
| 5.2 | 脊柱一体化线圈 | ≥32通道 |  |
| 5.3 | 全腹柔性线圈 | ≥30通道 |  |
| 5.4 | 乳腺线圈 | ≥8通道 |  |
| 5.5 | 多功能大柔软线圈 | ≥12通道 |  |
| 5.6 | 多功能小柔软线圈 | ≥12通道 |  |
| ★6 | 全静音平台适用各个序列 | (提供Datasheet证明) |  |
| ★7 | 深度学习重建平台 | 具备 |  |
| ★8 | 智能操作平台 | 具备 |  |
| 9 | 主控计算机系统 |  |  |
| 9.1 | 主计算机CPU | ≥ Intel Xeon |  |
| 9.2 | CPU核心 | ≥6个 |  |
| 9.3 | CPU位数 | ≥64位 |  |
| 9.4 | 主频大小 | ≥3.6GHz |  |
| 9.5 | 内存大小 | ≥64GB |  |
| 9.6 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |  |
| 9.7 | 显示器分辨率 | ≥1820×1200 |  |
| 9.8 | 硬盘容量 | ≥480GB |  |
| 9.9 | 图像重建速度(256X256, 100% FOV) | ≥40000幅/秒 |  |
| 9.10 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 10 | 系统后处理功能 |  |  |
| 10.1 | 3D后处理 | 具备 |  |
| 10.2 | 实时MPR后处理 | 具备 |  |
| 10.3 | 三维表面重建技术SSD后处理 | 具备 |  |
| 10.4 | 实时MIP后处理 | 具备 |  |
| 10.5 | 电影回放软件 | 具备 |  |
| 10.6 | 图像评价软件 | 具备 |  |
| 10.7 | 实时互动重建 | 具备 |  |
| 10.8 | ADC-map | 具备 |  |
| 10.9 | T1，T2值计算 | 具备 |  |
| 10.10 | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 10.11 | 图像减影、叠加 | 具备 |  |
| 11 | 操作台、扫描床及环境调节系统 |  |  |
| 11.1 | 垂直移动时扫描床最大承重 | ≥250Kg |  |
| 11.2 | 床旁扫描控制系统 | 双侧 |  |
| 11.3 | 病人监视系统 | 具备 |  |
| 11.4 | 照明、通风、通话、背景音乐 | 具备 |  |
| 11.5 | 最低床位 | ≤60cm |  |
| 11.6 | 自动步进扫描床 | 具备 |  |
| 11.7 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |  |
| 11.8 | 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 | 具备 |  |
| 11.9 | 紧急制动系统 | 具备 |  |
| 12 | 后处理接口 |  |  |
| 12.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |
| 12.2 | 具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能 | 具备 |  |
| 12.3 | 具备DICOM3.0标准激光 相机数字接口 | 具备 |  |
| 12.4 | 远程遥控维修遥控 | 具备 |  |
| 12.5 | 图像网络传输标准 | 1000M 以太网连接 |  |
| 12.6 | 图像网络传输速度 | ≥160幅/秒 |  |
| 13 | 扫描参数 |  |  |
| 13.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |  |
| ★13.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |  |
| 13.3 | 最大扫描视野 | ≥50cm |  |
| 13.4 | 最小扫描视野 | ≤0.5cm |  |
| 13.5 | TSE最大回波链长度 | ≥512 |  |
| 13.6 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 13.7 | 弥散加权系数B值 | ≥10000 |  |
| 13.8 | 3D GRE最短TR(256 x256矩阵) | ≤1.1ms |  |
| 13.9 | 3D GRE最短TE (256 x256矩阵) | ≤0.25ms |  |
| 13.10 | 快速自旋回波最短TR（256 x 256矩阵） | ≤6ms |  |
| 13.11 | 快速自旋回波最短TE（256 x 256矩阵） | ≤2.0ms |  |
| 13.12 | TSE序列最短回波间隔(256x256矩阵) | ≤2.0ms |  |
| 13.13 | EPI序列最短回波间隔 (256x256矩阵) | ≤2.0ms |  |
| 14 | 成像序列和技术 |  |  |
| 14.1 | 自旋回波（SE）序列 |  |  |
| 14.1.1 | 2D/3D TSE | 具备 |  |
| 14.1.2 | TSE回波分享技术 | 具备 |  |
| 14.1.3 | 三维TSE序列 | 具备 |  |
| 14.1.4 | 单次激发SE | 具备 |  |
| 14.1.5 | 脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 14.1.6 | 频率脂肪抑制 | 具备 |  |
| 14.1.7 | 水抑制序列 | 具备 |  |
| 14.2 | 反转恢复（IR）序列 |  |  |
| 14.2.1 | 快速IR(脂肪、 水抑制） | 具备 |  |
| 14.2.2 | 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） | 具备 |  |
| 14.2.3 | STIR短T1压脂序列 | 具备 |  |
| 14.2.4 | 单次激发快速IR | 具备 |  |
| 14.2.5 | 常规反转恢复序列 | 具备 |  |
| 14.2.6 | 真实影像反转恢复（灰白质强对比） | 具备 |  |
| 14.2.7 | 脂肪/水激发技术 | 具备 |  |
| 14.2.8 | 翻转恢复脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 14.3 | 梯度回波(GRE) 序列 |  |  |
| 14.3.1 | 2D/3D稳态进动梯度回波 | 具备 |  |
| 14.3.2 | in-phase和out-phase成像 | 具备 |  |
| 14.3.3 | 多回波聚合序列 | 具备 |  |
| 14.3.4 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |
| 14.3.5 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |
| 14.3.6 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |  |
| 14.3.7 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |  |
| 14.3.8 | 除剩余磁化梯度回波 | 具备 |  |
| 14.3.9 | 利用剩余磁化梯度回波 | 具备 |  |
| 14.3.10 | 重T2 加权高对比序列 | 具备 |  |
| 14.4 | 平面回波(EPI)序列 |  |  |
| 14.4.1 | 单次激发EPI | 具备 |  |
| 14.4.2 | 多次激发EPI | 具备 |  |
| 14.4.3 | 自旋回波EPI | 具备 |  |
| 14.4.4 | 梯度回波EPI | 具备 |  |
| 14.4.5 | 反转EPI | 具备 |  |
| 15 | 体部成像 |  |  |
| 15.1 | 多期动态扫描层面精准对位技术 | 具备 |  |
| 15.2 | 全身弥散成像软件包 | 具备， |  |
| 15.3 | 同相位/去相位水脂分离技术 | 具备 |  |
| 15.4 | 单次激发 2D/3D水成像 | 具备 |  |
| 15.5 | 呼吸导航技术 | 具备 |  |
| 15.6 | 自由呼吸 3D水成像 | 具备 |  |
| 16 | 神经系统成像 |  |  |
| 16.1 | 弥散成像 |  |  |
| 16.1.1 | 实时弥散技术 | 具备 |  |
| 16.1.2 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |  |
| 16.1.3 | DTI弥散张量方向数 | ≥256方向 |  |
| ★16.1.4 | 高清弥散成像 | 具备 |  |
| 16.2 | 灌注成像 |  |  |
| 16.2.1 | 灌注成像 | 具备 |  |
| 16.2.2 | 多层灌注成像 | 具备 |  |
| 16.2.3 | 全脑不打药灌注成像技术 | 具备 |  |
| 16.2.4 | rCBF分析 | 具备 |  |
| 16.2.5 | rCBV分析 | 具备 |  |
| 16.2.6 | TTP分析 | 具备 |  |
| 16.2.7 | MTT分析 | 具备 |  |
| 16.2.8 | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 16.2.9 | 彩色后处理功能 | 具备 |  |
| 16.3 | 磁敏感成像 |  |  |
| 16.3.1 | 可兼容并行采集 | 具备 |  |
| 16.3.2 | SWI实时磁矩图成像技术 | 具备 |  |
| 16.3.3 | SWI实时相位图成像技术 | 具备 |  |
| 16.3.4 | SWI原始图像成像技术 | 具备 |  |
| 16.3.5 | mMIP图像成像技术 | 具备 |  |
| 17 | 心血管成像 |  |  |
| 17.1 | 2D/3D时飞法(TOF)血管成像 | 具备 |  |
| 17.2 | 相位对比(PC)血管成像 | 具备 |  |
| 17.3 | 门控法TOF/PC血管成像 | 具备 |  |
| 17.4 | 3D增强对比CE—MRA技术 | 具备 |  |
| 17.5 | 门静脉成像技术 | 具备 |  |
| 17.6 | 实时成像技术 | 具备 |  |
| 17.7 | 超快速血管造影成像技术 | 具备 |  |
| 17.8 | 磁化转移（MTC）技术 | 具备 |  |
| 17.9 | 造影剂实时跟踪触发技术 | 具备 |  |
| 17.10 | 导航技术 | 具备 |  |
| 17.11 | 下肢血管造影分段跟踪成像技术 | 具备 |  |
| 17.12 | 自动移床MRA | 具备 |  |
| 17.13 | 电影回放 | 具备 |  |
| 17.14 | 最大强度投影 | 具备 |  |
| 17.15 | 多层面重建 | 具备 |  |
| 17.16 | 曲面重建 | 具备 |  |
| 17.17 | 常规心脏形态学成像 | 具备 |  |
| 17.18 | 心脏回波分享技术 | 具备 |  |
| 17.19 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |  |
| 17.20 | 黑血技术 | 具备 |  |
| 17.21 | 亮血技术 | 具备 |  |
| 17.22 | 正向心电触发 | 具备 |  |
| 17.23 | 反向心电触发 | 具备 |  |
| 17.24 | 二维/三维多相位成像 | 具备 |  |
| 17.25 | 快速心脏电影 | 具备 |  |
| 17.26 | 一站式心脏成像技术 | 具备 |  |
| 17.27 | 首过法灌注成像 | 具备 |  |
| 17.28 | 自动心肌活性成像 | 具备 |  |
| 17.29 | 放射采集技术 | 具备 |  |
| 17.30 | 双斜位成像 | 具备 |  |
| 18 | 波谱成像 |  |  |
| 18.1 | 自动匀场方式 | 具备 |  |
| 18.2 | 手动匀场方式 | 具备 |  |
| 18.3 | 自动水抑制技术 | 具备 |  |
| 18.4 | 自动频谱分析 | 具备 |  |
| 18.5 | 实时频谱分析及实时显示 | 具备 |  |
| 18.6 | 高级频谱分析后处理软件 | 具备 |  |
| 18.7 | 用户可编辑后处理程序 | 具备 |  |
| 18.8 | 2D和3D频谱成像 | 具备 |  |
| 18.9 | 单体素和多体素频谱成像 | 具备 |  |
| 18.10 | PRESS技术 | 具备 |  |
| 18.11 | STEAM技术 | 具备 |  |
| 18.12 | 代谢产物浓度分布彩图 | 具备 |  |
| 18.13 | 代谢产物比例地图 | 具备 |  |
| 18.14 | 外周容积脂肪抑制技术 | 具备 |  |
| 18.15 | 半自动匀场方式 | 具备 |  |
| 18.16 | 快速频谱成像技术 | 具备 |  |
| 18.17 | 三维脑频谱成像 | 具备 |  |
| 18.18 | 化学位移成像(2D/3D CSI) | 具备 |  |
| 18.19 | 多通道矩阵线圈完成头颅频谱 | 具备 |  |
| 18.20 | 多通道体表矩阵线圈完成前列腺频谱 | 具备 |  |
| 19 | 骨关节成像 |  |  |
| 19.1 | 3D各向同性容积成像序列 | 具备 |  |
| 19.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |  |
| 19.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |  |
| 19.4 | 全脊柱成像 | 具备 |  |
| 19.5 | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |  |
| 19.6 | 关节软骨成像 | 具备 |  |
| ★20 | 压缩感知加速技术 | 具备 |  |
| 21 | 并行采集技术 |  |  |
| 21.1 | 基于图像算法 | 具备 |  |
| 21.2 | 基于k-空间算法 | 具备 |  |
| 21.3 | 基于两个相位编码方向同时加速算法 | 具备 |  |
| 21.4 | 并行采集加速因子 | ≥8 |  |
| 21.5 | 与并行采集技术兼容的射频线圈 | 全面兼容 |  |
| 21.6 | 与并行采集技术兼容的扫描序列 | 全面兼容 |  |
| 21.7 | 并行采集自动校准技术 | 具备 |  |
| 21.8 | 并行采集因子施加方向 | X, Y, Z轴三方向 |  |
| 22 | 去金属伪影成像技术 | 具备 |  |
| 23 | 其他先进技术 |  |  |
| 23.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |  |
| 23.2 | 实时交互式成像 | 具备 |  |
| 23.3 | 三维定位系统 | 具备 |  |
| 23.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 23.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 23.6 | 预饱和技术 | 具备 |  |
| 23.7 | 饱和带数目 | ≥6 |  |
| 23.8 | 脂肪饱和技术 | 具备 |  |
| 23.9 | 水饱和技术 | 具备 |  |
| 23.10 | 水激发技术 | 具备 |  |
| 23.11 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |
| 23.12 | 扫描暂停技术 | 具备 |  |
| 23.13 | 可变带宽技术 | 具备 |  |
| 23.14 | 可变k空间填充 | 具备 |  |
| 23.15 | 非/对称回波 | 具备 |  |
| 23.16 | 信噪比指示器 | 具备 |  |
| 23.17 | 优化反转角技术 | 具备 |  |
| 23.18 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |  |
| 23.19 | 神经高分辨成像 | 具备 |  |
| 23.20 | 磁共振实时定位 | 具备 |  |
| 23.21 | 磁共振实时透视 | 具备 |  |
| 23.22 | 交互式参数改变 | 具备 |  |
| 23.23 | 扫描参数顾问 | 具备 |  |
| 23.24 | 恒定信号技术 | 具备 |  |
| 23.25 | 序列重生技术 | 具备 |  |
| ★23.26 | 自由呼吸三维对比增强成像技术 | 具备 |  |
| ★23.27 | 人体智能感知系统 | 具备 |  |
| 24 | 高级影像后处理工作站 |  |  |
| 24.1 | 处理器 | Intel |  |
| 24.2 | 核心 | ≥4核 |  |
| 24.3 | 内存 | ≥8G |  |
| 24.4 | MIP,MPR,SSD等 | 具备 |  |
| 24.5 | DICOM图像转换成JPG格式 | 具备 |  |
| 24.6 | 图像分析系统（测量、反转、滤波） | 具备 |  |
| 24.7 | 工作站控制照相 | 具备 |  |
| 24.8 | 图像管理 | 具备 |  |
| 24.9 | 联网图像传输 | 具备 |  |
| 24.10 | Dicom3.0软硬接口 并负责连接 | 主台及后处理工作站都可 |  |
| 24.11 | 神经灌注分析后处理 | 具备 |  |
| 24.12 | 单体素波谱分析后处理 | 具备 |  |
| 24.13 | 多体素波谱分析后处理 | 具备 |  |
| 24.14 | 心室功能后处理分析 | 具备 |  |
| 24.15 | 脑白质纤维束追踪成像 | 具备 |  |
| 24.16 | DTI弥散张量分析 | 具备 |  |
| 24.17 | 心脏及血管流量定量分析 | 具备 |  |
| 24.18 | 心脏T1 Mapping成像 | 具备 |  |
| 24.19 | 心脏T2 Mapping成像 | 具备 |  |
| 24.20 | 脑脊液流量定量分析 | 具备 |  |
| 25 | 第三方附属设施及其他 |  |  |
| 25.1 | 磁共振专用无针筒高压注射器 | 具备 |  |
| 25.2 | 磁共振专用水冷机 | 双机组（适用本机型） |  |
| 25.3 | 磁共振专用精密空调 | 双机组（适用本机型） |  |
| 25.4 | 磁共振主机UPS | 整体待机时间≥30分钟 |  |
| 25.5 | 诊断用计算机 | 具备 |  |
| 25.6 | 人体工程学工位 | 具备 |  |
| 25.7 | 机房屏蔽及装修 | 适合本机型 |  |

三、设备配置清单：

  - 3.0T磁共振成像系统1套；

  - 磁共振专用无针筒高压注射器1套；

  - 磁共振专用水冷机1套；

  - 磁共振专用精密空调1套；

  - 磁共振主机UPS 1套；

  - 诊断用计算机8套；

  - 人体工程学工位8套；

  - 机房屏蔽及装修。

四、商务要求：

1.供货要求

（1）卖方须向买方提供操作手册一套。

（2）在货物到达使用单位后，卖方应在 2 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（3）运输方式：专业医疗设备运输团队，确保运输过程中的防震、防潮、温控措施。

- （4）设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。

- 2.安装与调试

- 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

3.技术先进性

投标人须针对以下内容提供证明技术先进性的材料：

①磁体技术、梯度系统、射频系统

②成像技术的突破

③临床应用的拓展

④智能化与自动化功能

⑤绿色节能与患者体验

4.培训

- 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

5.售后服务

（1）一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日.

（2）备件供应：承诺常用备件库存充足，确保紧急维修时及时更换（如列出关键备件名称及供货周期）。

（3）质保期外备件价格：明确报价方式（如按成本价、市场价折扣等）。

（4）质保期内免费提供系统软件升级（如新增成像序列、优化图像算法）。

6.增值服务

投标人须提供线上学习平台，包含 3.0T 磁共振操作教程、病例解析视频、最新研究进展等内容，支持无限次学习。