一、技术性能指标
	
	序号
	项目
	要求

	1功能
	1.1
	检查设备
	

	2配置
	2.1
	PET-CT 主系统1套
	提供

	
	2.2
	PET-CT 采集工作站1台
	提供

	
	2.3
	PET-CT 后处理工作站2台
	提供

	
	2.4
	PET-CT 辅助设备及系统1套
	提供

	3性能
	3.1
	基本结构
	

	
	3.1.1
	PET
	

	
	*3.1.1.1
	环数（环）
	≥60

	
	3.1.1.2
	晶体模块（SiPM）
	1、材料：LYSO或LBS或LSO

2、数量（块）：≥41000

3、长×宽（mm）：≥3mm×3mm
4、厚度：≥18mm

	
	3.1.1.3
	衰减校正
	1、衰减校正方式：CT衰减校正
2、校准源类型：支持Ge68或F18校正源

	
	3.1.1.4
	TOF技术（含软、硬件）
	提供

	
	3.1.1.5
	探测器类型
	SiPM+ASIC全数字化

	
	3.1.2
	CT
	

	
	3.1.2.1
	材料
	

	
	▲3.1.2.2
	CT探测器排数
	≥64排

	
	*3.1.2.3
	CT探测器扫描层数
	≥128层

	
	3.1.2.4
	探测器Z轴覆盖范围（mm）
	≥40

	
	3.1.2.5
	探测器单元数（个）
	≥43000

	
	3.1.2.6
	球管与高压发生器
	1、阳极散热率（KHU/min）：

≥900
2、球管阳极实际热容量（MHU）（不含等效概念）：≥8

3、小焦点尺寸（mm）：≤0.6×1.2

4、大焦点尺寸（mm）≤1.1×1.2

5、高压发生器功率（kW）≥80

6、最小管电压（kV）≤80

7、最大管电压（kV）≥140

8、最大管电流（mA）≥600

	
	3.1.3
	机架
	

	
	*3.1.3.1
	机架孔径（cm）
	≥72

	
	*3.1.3.2
	PET机架冷却方式
	水冷

	
	3.1.4
	扫描床
	1、最大水平移动范围（cm）：≥200
2、最大轴向扫描范围（cm）：≥190
3、承重量（kg）：≥220
4、移动定位精度误差（mm）：≤±1
5、安全保护装置：提供安全绑带，头托，碰撞报警装置等

	
	3.1.5
	计算机系统
	1、采集工作站：1套（原厂）
2、处理工作站：2套（原厂）
3、数据外存方式：DVD和DVD-RW
4、DICOM 3.0：支持接收、传输、打印和worklist功能，提供DICOM3.0协议文

5、DICOM RT：提供，用于放疗数据传输

	
	3.1.6
	辅助设备
	1、头托

2、质控模型：PET质控模型、CT质控模型、PET-CT融合质控模型

	
	3.2
	性能指标（NEMA-2012）
	

	
	3.2.1
	PET
	

	
	3.2.1.1
	扫描参数
	

	
	*3.2.1.1.1
	轴向有效扫描视野（cm）
	≥20

	
	3.2.1.1.2
	重建矩阵
	≥800×800

	
	3.2.1.1.3
	横向扫描视野（cm）
	≥70

	
	3.2.1.1.4
	符合时间窗（ns）
	≤4.0

	
	3.2.1.1.5
	最薄采集层厚（mm）
	≤2.0

	
	3.2.1.1.6
	一次全身最大扫描范围（cm）
	≥190

	
	3.2.1.2
	性能参数
	

	
	3.2.1.2.1
	横向
	

	
	*3.2.1.2.1.1
	距中心1cm（mm）
	≤3.5

	
	*3.2.1.2.1.2
	距中心10cm（mm）
	≤3.8

	
	3.2.1.2.2
	轴向
	

	
	*3.2.1.2.2.1
	距中心1cm（mm）
	≤3.5

	
	*3.2.1.2.2.2
	距中心10cm（mm）
	≤3.8

	
	3.2.1.2.2.3
	灵敏度（cps/kBq）（3D采集，NEMA-2012标准）
	≥7

	
	3.2.1.2.2.4
	散射分数（%）（3D采集模式）
	≤36

	
	3.2.1.2.2.5
	具备TOF方式图像重建条件下的时间分辨率（ps）
	≤260

	
	3.2.1.2.2.6
	系统峰值噪声等效计数率（kcps）
	≥130

	
	3.2.2
	CT
	1、扫描参数

最大扫描速度（s/360°）：≤0.38
最薄扫描层厚（mm）：≤0.625
螺旋连续扫描能力（s）：≥120
2、性能参数

空间分辨率（LP/cm）：≥20

	
	3.2.3
	PET-CT
	门控采集方式：心电门控系统、

呼吸门控系统

	
	3.3
	应用软件
	

	
	3.3.1
	PET应用软件
	

	
	3.3.1.1
	图像采集软件（包含静态，动态，门控，3D，脑，心脏等）、图像处理（重建）软件、图像显示软件
	提供

	
	3.3.1.2
	定量分析软件（SUV，VOI等）
	提供

	
	3.3.1.3
	校正软件
	提供

	
	3.3.1.4
	质量控制软件
	提供

	
	3.3.1.5
	NEMA测试软件
	提供

	
	3.3.1.6
	3D迭代重建软件
	提供

	
	3.3.1.7
	正则化迭代重建软件
	提供

	
	3.3.1.8
	肿瘤疗效评估软件
	提供

	
	3.3.1.9
	神经分析软件(含阿尔兹海默症神经学分析软件及结构化报告生成）
	提供

	
	3.3.1.10
	心脏分析软件
	提供

	
	3.3.2
	CT应用软件
	

	
	3.3.2.1
	图像采集软件、图像处理（重建）软件、图像显示软件、图像分析软件
	提供

	
	3.3.2.2
	校正软件
	提供

	
	3.3.2.3
	质量控制软件
	提供

	
	3.3.2.4
	辐射剂量计算软件
	提供

	
	3.3.2.5
	低剂量软件
	提供

	
	3.3.2.6
	自动剂量调节软件
	提供

	
	3.3.2.7
	肺部扫描技术
	提供

	
	3.3.2.8
	CT迭代降噪技术
	提供

	
	3.3.2.9
	大矩阵高清成像技术
	提供

	
	3.3.2.10
	冠脉分析软件
	提供

	
	3.3.3
	PET-CT应用软件
	

	
	3.3.3.1
	同机图像融合软件
	提供

	
	3.3.3.2
	异机图像融合软件
	提供

	
	3.3.3.3
	图像处理软件、图像显示软件、图像分析软件、图像传输软件
	提供

	
	3.3.3.4
	校正软件
	提供

	
	3.3.3.5
	质量控制软件
	提供

	4其它
	4.1
	报价包含放疗机房固定式辐射报警仪2台
	提供承诺函

	
	4.2
	报价包含衰变池中转站辐射报警仪3个、显示器1个、摄像头1个
	提供承诺函

	
	4.3
	报价包含核医学10种核素的预控评、环评验收费用
	提供承诺函

	5售后
	▲5.1
	整机保修，不少于4年，报修后24小时响应并到达现场有效处理
	提供原厂保修承诺函，保修期内，提供校准源及更换服务

	
	▲5.2
	保修期内，提供每年两次的设备稳定性检测（半年一次）
	提供承诺函（须有资质的第三方公司完成，并提供检测结果证书）

	
	5.3
	提供每年，每季度设备维护保养
	提供承诺函

	
	5.4
	提供设备维修资料
	提供承诺函

	
	5.5
	提供维修工程师院内培训
	提供承诺函

	6网络
	6.1
	报价内含医院网络连接硬件、软件费用
	提供承诺函


