开封市产品质量检验检测中心香精香料产品、塑料汽车零部件产品检验设备项目（二）项目

采购文件

采购编号：汴财招标采购-2024-67

标    段：第1标段

采购人：开封市产品质量检验检测中心

采购代理机构：中大宇辰项目管理有限公司

二〇二四年六月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章评标办法	17

第四章 政府采购合同(样本)	22

第五章 采购内容及要求	27

第六章 投标文件格式	34

一、投标函及开标一览表	35

二、法定代表人身份证明	38

三、法人授权委托书	39

四、技术部分	40

五、综合部分	41

六、资格审查资料	42

七、反商业贿赂承诺书	43

八、其他材料	44

# 招标公告

开封市产品质量检验检测中心香精香料产品、塑料汽车零部件产品检验设备项目（二）项目招标公告

项目概况 开封市产品质量检验检测中心香精香料产品、塑料汽车零部件产品检验设备项目（二）项目 招标项目的潜在投标人应在 开封市公共资源交易信息网 获取招标文件，并于2024年07月 04 日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：汴财招标采购-2024-67

2、项目名称：开封市产品质量检验检测中心香精香料产品、塑料汽车零部件产品检验设备项目（二）项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：3680000.00元

最高限价：3680000.00元

| 序号 | 标段 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1标段 | 开封市产品质量检验检测中心香精香料产品（二） | 1820000.00 | 1820000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、资金来源：自有资金

5.2、标段划分：本项目共划分两个标段：

第1标段：开封市产品质量检验检测中心香精香料产品（二）；

5.3、采购内容：

第1标段：开封市产品质量检验检测中心香精香料产品（二）检验设备及其配套设备；（具体内容详见采购文件）

5.4、供货地点：采购人指定地点

5.5、供货期限：合同签订后30日历天内供货及安装调试完毕。

5.6、质保期：1年，终身维护。

5.7、质量要求：符合产品标准要求，且有省级以上有资质的机构检定或校准合格。

6、合同履行期限：同供货期限

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业采购：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：详见招标文件

3、本项目的特定资格要求

3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本或其他相关证明材料）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务审计报告或者近期基本户银行出具的资信证明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近6个月内任意三个月的依法缴纳税收的证明和依法缴纳社会保障资金的证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，投标人(供应商)需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的网页版截图，信用信息查询截止时间为公告发布之日起至投标截止时间前。并附在投标文件中，未提供网页信用查询截图或经查实被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(供应商)，均将被拒绝参与政府采购活动。投标人(供应商)报名至与采购人签订合同期间一旦发现投标人(供应商)存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。

3.3、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：2024年06月14 日09时00分至2024年07月03日17时00分（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：开封市公共资源交易信息网

3、方式：（1）通过电子交易系统下载。投标单位须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn首页办事指南-操作规程）。

（2）潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年 07月04日09时 30 分（北京时间）

2、地点：电子投标文件须在投标文件提交截止时间前在开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传。

3、加密的电子投标文件逾期上传或未上传到指定地点的，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1、时间：2024年 07月04日09时 30 分（北京时间）

2、地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。。

本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等；（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

六、发布公告的媒介及招标公告的期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

七、其他补充事宜

监督部门：开封市财政局政府采购监督管理办公室

联系方式：0371-23876034

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：开封市产品质量检验检测中心

地址：开封市七大街以东、开封日报社以北

联系人：赵老师

联系方式：0371-22783910

2、采购代理机构信息

名称：中大宇辰项目管理有限公司

地址：郑州市郑东新区金水路与黄河路交叉口西南角聚龙城四号楼1304室

联系人：朱女士

联系方式：17131597000

3、项目联系方式

联系人：朱女士

联系方式：17131597000

# 第二章 供应商须知

前附表

注：本供应商须知前附表内容与供应商须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：开封市产品质量检验检测中心 地址：开封市七大街以东、开封日报社以北 联系人：赵老师 联系方式：0371-22783910 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：中大宇辰项目管理有限公司 地址：郑州市郑东新区金水路与黄河路交叉口西南角聚龙城四号楼1304室 联系人：朱女士 联系方式：17131597000 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开封市产品质量检验检测中心香精香料产品、塑料汽车零部件产品检验项目（二）项目 |
| 1.1.5 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自有资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 第1标段：开封市产品质量检验检测中心香精香料产品（二）检验设备及其配套设备； |
| 1.3.2 | 供货期限 | 合同签订后 30日历天内供货及安装调试完毕 |
| 1.3.3 | 质保期 | 1年，终身维护 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 符合产品标准要求，且有省级以上有资质的机构检定或校准合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：详见招标文件 3、本项目的特定资格要求 3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本或其他相关证明材料）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务审计报告或者近期基本户银行出具的资信证明)； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近6个月内任意三个月的依法缴纳税收的证明和依法缴纳社会保障资金的证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 3.2、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，投标人(供应商)需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的网页版截图，信用信息查询截止时间为公告发布之日起至投标截止时间前。并附在投标文件中，未提供网页信用查询截图或经查实被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(供应商)，均将被拒绝参与政府采购活动。投标人(供应商)报名至与采购人签订合同期间一旦发现投标人(供应商)存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。 3.3、本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，各投标人自行踏勘 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包、转包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件补充文件、澄清、修改、答疑，在《开封市公共资源交易信息网》等网上发布。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发布为准。 |
| 2.2 | 投标人对招标文件提出异议的时间 | 收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内。 |
| 2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清和修改的时间 | 收到当日 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | /// |
| 3.2.1 | 报价范围 | 供应商应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格。 供应商所提供的产品，必须是正规厂家生产的全新、合格产品；报价范围包含本次采购货物及与之相关的运输、安装、调试、质量检验等验收合格前发生的全部费用，以及备品备件、专用工具、技术资料、质保期内的各项保修和相应的伴随服务和实施方案费用等。 |
| 3.2.3 | 招标控制价 | 第1标段：壹佰捌拾贰万元整（￥1820000.00元）； 投标报价不得超出招标控制价，否则按无效标处理。 |
| 3.2.4 | 报价币种 | 全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向供应商收取保证金。 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目情况表 | 2021年1月1日以来 |
| 3.5.3 | 近年财务状况表 | 2023年度 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字、盖章要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书；按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件 壹 份（投标人需在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn会员系统中加密上传电子投标文件并时刻关注推送消息）。 |
| 4.1 | 递交投标文件地点 | 开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn会员系统中加密上传。 |
| 5.1 | 投标截止及开标时间、地点 | 投标截止及开标时间：2024 年 07月04日09 时30 分（北京时间） 开标地点：开封市公共资源交易中心西B区（开标区） （本项目为“不见面”开标，各投标人无需到现场开标） |
| 5.2 | 开标程序 | (1)本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议，远程开标大厅的网址为http://www.kfsggzyjyw.cn。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等； (2)开标后投标人对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密(40分钟解密时间)； (3)所有投标人解密完成后或到文件规定解密时间 (最后一名5分钟质疑期) 后，无投标人提出异议，开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表1人和评审专家4人（相关经济方面专家1人、技术方面专家3人）组成评标专家。 确定方式：从省级相关专家库中随机抽取确定。 注：要求业主代表为本单位正式员工，如业主单位没有符合条件的，应从相关政府采购专家库中抽取； |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √否，推荐的中标候选人数： 3名 |
| 7.2 | 中标人公布媒介 | 《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》 |
| 7.3 | 中标通知书 | 中标人确定后，采购代理机构协同采购人和开封市公共资源交易中心向中标人发出《中标通知书》。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或采购人认可的其他形式。 履约担保的金额：中标人与采购人签订合同前，双方协商决定。 |
| 7.5.1 | 签订合同 | 按《中标通知书》约定时间（无约定时，应在中标通知书发出时间30日内），根据招标文件和中标人的投标文件与采购人签订合同。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 监督单位：开封市财政局政府采购监督管理办公室 |  |
| 10.2 | 付款方式：中标方与采购人协商，按双方约定合同条款支付 |  |
| 10.3 | 支付标准：以中标方与采购人签定合同规定为准 |  |
| 10.4 | 招标代理服务费：按招标控制价*1.5%计取，中标人在领取中标通知书前向招标代理支付（不含税，税金另计） |  |
| 10.5 | 解释权:构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、采购内容及要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购（招标）人或采购代理机构负责解释。 |  |
| 10.6 | 质疑、投诉:根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定： 投标人(供应商)向招标人、招标代理机构提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。 |  |
| 10.7 | 投标人承诺公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果，如造成不良后果投标人需自行承担。 |  |
| 10.8 | 政府采购政策： 1、本项目落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)；《开封市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（汴财购〔2022〕3号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)等。本项目为非专门面向中小企业采购项目，本次投标的产品由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，对符合条件的小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、本次采购标的对应的中小企业划分标准按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）； 3、符合条件的小型、微型企业应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 4、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 5、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 6、同一投标人，小微企业和监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |  |
| 10.9 | 本项目所属行业：工业 根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）规定： 工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |  |
| 注：各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目供货地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源及比例和落实情况等

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、供货期限、质保期等

1.3.1 本次采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的供货期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质保期等：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（所有证件以投标文件中原件扫描件为准）

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件详见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不组织）

1.10 投标预备会（不召开）

1.11分包、转包（不允许）

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）政府采购合同（样本）；

（5）采购内容及要求；

（6）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以数据电文形式通过电子交易平台提出疑问，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将以公告形式发出不再以书面形式单独发给所有已获取招标文件的供应商。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应及时关注相关媒体，查看澄清和修改。查阅公告后无需以书面形式回复通知采购人。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括的内容：见第六章投标文件格式

3.2 投标报价

3.2.1 报价范围：见投标人须知前附表。

3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（招标文件另有要求的除外），本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购人设有项目招标控制价的，项目招标控制价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4报价币种：见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，自投标截止之日起 60日历天（投标人承诺的投标有效期不得少于该时间要求）。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以数据电文形式通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。

3.4 投标保证金（不收取）

3.5 资格审查资料（所有证件以电子投标文件中原件扫描件为准）

按投标人须知前附表中要求的投标人资格审查材料应将原件扫描件附到投标文件中。

注：本项目为资格后审，由采购（招标）人代表或代理机构人员进行资格性审查。

3.6 备选投标方案

按投标人须知前附规定不允许投标人递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件供货期限、质保期、投标有效期、质量要求、采购内容及要求等实质性内容作出响应。

3.7.3实行电子招标投标时，投标文件全部采用电子文档，除投标人（供应商）须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用CA密钥，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（不再提供纸质投标文件，需在规定时间内加密上传电子投标文件）

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在规定的投标截止时间前，通过下载招标文件的电子招标投标交易平台上传提交电子投标文件。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的投标截止及开标时间和地点进行, 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

5.2 开标程序

详见投标人须知前附表

5.3 开标异议

投标人在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表

6.4评审程序

分初步评审、详细评审和推荐中标候选人三个阶段详见第三章评标办法。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标人公布

采购人在投标人须知前附表规定的媒介公布中标人。

7.3 中标通知

在投标有效期内，采购人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。详见投标人须知前附表。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，采购人与中标人协商拟定。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失的，中标人还应予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标人还应予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

8.5 质疑、投诉

8.5.1投标人招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对招标、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提出

8.5.2质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.3根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：

投标人(供应商)向招标人、招标代理机构提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

8.5.4投标人(供应商)提出投诉的，应当先向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑投标人(供应商)对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1初步评审 | 2.1.1 | 资格评审标准 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 符合供应商须知前附表1.4.1的规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合供应商须知前附表1.4.1的规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合供应商须知前附表1.4.1的规定 |
|  | 2.1.2 | 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等证明文件一致 |
|  |  |  | 签字盖章的要求 | 符合招标文件的规定 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 采购内容 | 符合供应商须知前附表1.3.1的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合供应商须知前附表3.3.1的规定 |
|  |  |  | 投标报价 | 不得高于招标控制价 |
|  |  |  | 供货地点 | 符合供应商须知前附表1.1.5的规定 |
|  |  |  | 供货期限 | 符合供应商须知前附表1.3.2的规定 |
|  |  |  | 质保期 | 符合供应商须知前附表1.3.3的规定 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合供应商须知前附表1.3.4的规定 |
| 注： 以上各项如有一项不合格按废标处理，不得进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |

本次招标采用综合评分法评标，评标因素和所占分值为：

| 序号 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标因素 |  |  |  | 报价部分 | 技术部分 | 综合部分 | 合计 |  |
| 权重 |  |  |  | 30分 | 30分 | 40分 | 100分 |  |
| 项目 | 评审要素 |  |  |  |  |  |  | 分值 |
| 报价部分（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，有效投标报价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/有效投标报价）×30分 注：符合“第二章投标人须知”第10.8项的中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，具备以下条件且提供相关资料。在评审时给予20%价格扣除： 需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》。 专家组认为投标人（供应商）的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，专家组应当将其作为无效竞标处理。各投标人的报价均不得高于招标控制价。 |  |  |  |  |  |  | 30分 |
| 技术部分（30分） | 设备技术参数 |  | 所投产品参数全部满足采购需求的得30分,如所投产品技术规格低于采购要求的即为负偏离。每一项扣2分，扣完为止。 投标人必须按照招标文件的要求提供具有法律效力的详细描述所投设备性能、特点的技术证明文件（技术证明文件是指生产厂家出具证明函，加盖厂家印章）。所提供技术证明文件有缺项的视为此项不满足。 |  |  |  |  | 30分 |
| 综合部分（40分） | 企业证书 | （1）提供供应商或核心产品制造商有效期内的 ISO 9001 质量管理体系认证证书、ISO 14001 环境管理体系认证证书、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得3分，没有不得分。 注：评标时以体系认证证书原件扫描件为准，否则不得分。 |  |  |  |  |  | 3分 |
|  |  | （2）供应商具有有效期内得企业信用等级3A级得3分、2A级得2分、A级得1分、无信用等级的不得分。 注：评标时以信用等级证书及信用评估报告原件扫描扫为准，否则不得分。 |  |  |  |  |  | 3分 |
|  | 企业业绩 | 2021年1月以来供应商或制造商具有向法定检测机构供货的业绩且供货产品明细中包含本项目列明的核心设备的，每提供一份得1分，最高得4分，没有不得分。 注：提供合同原件扫描扫，日期以合同签订日期为准，否则不得分。 |  |  |  |  |  | 4分 |
|  | 服务方案 | 1.交货、安装、调试方案（0-6分） 评标委员会根据投标人提供的交货、安装、调试方案进行综合评定并打分： - 完全满足项目要求，交货、安装、调试方案全面、细致，得6分； - 满足基本需求，交货、安装、调试方案一般，得3分， - 方案存在缺陷或不满足项目要求，得0 分。 |  |  |  |  |  | 30分 |
|  |  | 2.质量保证方案（0-6分） 投标人应建立完善的质量保证方案，包括不限于质量控制、保障措施等。评标委员会根据投标人提供的质量控制、保障措施按下列标准进行综合评定并打分： （1）质量保证与质量控制体系完善，方案详实、严谨、全面的，得6分； （2）建立了质量保证与质量控制体系，有较具体的方案，满足项目的基本需要，得3分； （3）未提供质量保证和质量控制体系、方案的，得0分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.维修及备品备件服务方案（0-6分） 投标人须提供详细的技术服务方案，包括不限于维修方案，备品备件方案、技术服务方案。评标委员会根据投标人提供的技术服务方案进行综合评定并打分： （1）完全满足项目要求，维修方案、备品备件方案，技术服务方案全面，完整、细致，得6分； （2）满足项目基本需求，有维修方案、备品备件方案，技术服务方案一般，得3分， （3）方案存在缺陷或不满足要求，得0 分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.培训方案（0-6分） 投标人须提供详细的培训方案，包括不限于培训计划、培训内容、课程安排、师资安排、组织方式等。评标委员会根据投标人提供的培训方案进行综合评定后并打分： （1）方案针对性强、安排合理，可操作性强得6分； （2）方案针对性一般、安排基本合理，可操作性一般得3分； （3）方案针对性差或方案完全不合理、不可行或缺项得0分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.应急方案(0-6分) （1）应急方案完全满足项目要求，内容详细、逻辑清晰、科学合理，得6分； （2）应急方案满足项目基本需求，欠合理、基本可行，方案一般，得3分； （3）未提供应急方案或方案存在缺陷或不满足要求，得0分。 |  |  |  |  |  |  |

1. 评标方法

1.1、本次评标采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。评标总得分相同的（保留至小数点后两位），按投标报价由低到高顺序排列。评分总得分相同且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序确定中标候选人或者中标人。若三者均相同，则由评标委员会投票推荐。

1.2、本次招标活动中，如出现（同一品牌产品、同一型号）参加投标的，应当作为一个供应商计算。详细原则如下：

1.2.1、上述要求适用于两家或多家投标人的投标文件中存在主要设备（核心产品）内容为（同一品牌、同一型号）的情况；

本次第1标段核心产品为：气相色谱仪；

第2标段核心产品为：Voc袋子法测试采样舱。

2. 评审标准

2.1  初步评审标准

2.l.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

(1) 报价部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2评分标准

（1）报价部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表；

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.l款规定的标准对投标人进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的．其投标作废标处理：

(1)不满足第二章“投标人须知”规定任何一种情形的；

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标总报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章规定的评审因素和分值对报价部分评分计算出得分A；

(2)按本章规定的评审因素和分值对技术部分评分计算出得分B；

(3)按本章规定的评审因素和分值对综合部分评分计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。每个投标人的最终得分为所有评委打分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分四舍五入取至小数点后二位。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以以数据电文形式通过电子交易平台通知投标人所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标侯选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章 政府采购合同(样本)

合同协议书

注释： 本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

甲方(采购人)：                   住所地：

乙方（中标人）：                 住所地：

合同签订地点：　　　  　　签订日期：    年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照的招标结果（项目名称：　　　　　　　，项目编号：　 　　）签订本合同。

第一条：合同标的   乙方应根据本项目要求按采购内容和中标结果提供下列产品（或服务），包括附带的备品备件及专用工具等：

（详见招标文件中的“采购内容及要求”及有关补充文件、中标人投标文件中的“投标内容及报价明细表”等）

第二条：合同总价款  本合同项下项目的总价款为人民币（大写）：（￥：　　　　　）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项规费和税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条：合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 本采购合同；

- 中标通知书；

- 投标函及投标函附录；

- 招标文件中的“采购内容及要求”；

- 中标人的投标文件；

- 经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在前者为准。

签订合同时，不得改变中标的金额、付款方式、供货（服务）期、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

第四条  权利保证　　乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合投标文件中的技术标准和服务承诺，招标文件与投标文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交付和验收

1、交货（服务）地点：

2、交货（服务）期限：　　天，从　　　　　计算。

3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文投标文件所规定的数量和技术规格要求，不符要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

5、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在收到产品后的　　　　日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的　　　　日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、产品和系统调试验收的标准：按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准）。

第八条  伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）产品的现场安装、调试及启动监督；

（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2、 产品中若包含电脑产品则由乙方提供至少年的整机保修和系统维护；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于 1年（请分别出：）；保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、 免费保修期：　　　　　　　　　，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、 产品故障报修的响应时间为：　　　　　小时。

3.5、若产品故障在检修小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

3.6、 所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、 保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条  履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按招标文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

第十条  货款支付

1、付款方式（按招标文件的规定）：

。本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方开具正规发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的　　违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付项目款的，每逾期1天甲方向乙方偿付　  　　　滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并酌情扣除其履约保证金。

4、 乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付　　　　滞纳金。如乙方逾期交付达　　　　天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回，乙方应退回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金　　　　　元（合同另有约定的从其约定）。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让　　除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理办公室审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十四条  争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式四份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方各执一份，均具有同等法律效力。

甲    方：                　　　　　　 　乙    方：

法定代表人：              　　　　　　   法定代表人：

委托代理人：               　　　　　　  委托代理人：

单位地址：                 　　　　　　  单位地址：

电    话：                  　　　　　　 电    话：

开户银行：                   　　　　　　开户银行：

账    号：                 　　　　　　  账    号：

年  月  日              　　　　　　　　  年  月  日

（仅供参考，以实际签订为准）

注： 合同签订双方可根据项目的具体要求进行适当修订。但是应当包括招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

# 采购内容及要求

第1标段：

| 序号 | 仪器名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1 |
| 2 | 气相色谱仪 | 1 |
| 3 | 细菌培养仪校准装置 | 1 |

一、气相色谱仪（一）

1.具体配置要求：

1.1气相色谱仪主机                                         1台

1.2配备 EPC 的惰性分流/不分流毛细管进样口                 1个

1.3热导检测器，带电子流量控制                             1个

1.5自动压力控制模块                                       2个

1.6十通反吹气体进样阀	                                  1套

1.7 SVO加热自动阀箱，防污染                               1台

1.8气体进样阀定量环，0.5 mL	                               1个

1.9气体进样阀定量环，1.0 mL	                               1个

1.10接口 GSV 或 LSV 至毛细管进样口                         1个

1.11不少于16位液体自动进样器                              1个

1.12工作站软件	                                          1个

1.13安装工具包，包含扳手、铜管线、管线切割器等	          1个

1.14大容量通用捕集阱                    	                 1个

1.15 HP-5 色谱柱 30 m，0.25mm，0.25 um	                    1根

1.16 HP-1色谱柱，30 m, 0.53 mm, 5 um                          1根

1.17 TCEP 色谱柱	                                          1根

1.18 汽油中氧化物校准标样；纯品；3 × 0.5 mL	             1套

1.19 D4815阀切换时间混标，1 mL   	                        1瓶

1.20 ASTM-D4815定性峰归属混标  	                        1套

1.21 ASTM D5580 阀定时校准混标                             1套

1.22 通用柱螺帽，2/包	                                   3包

1.24不粘连 BTO 进样隔垫，11 mm，50/包	                     1包

1.25石墨密封垫圈，内径1mm，适用于0.53mm毛细管柱，10/包	1包

1.26数据处理系统	                                          1套

1.27  氢气发生器                数量1台

1.28 空气发生器                数量1台

1.29 高纯氮气钢瓶及减压阀      数量1套

1.30供货时提供省级法定计量机构出具的检定证书/校准证书

2.技术参数

2.1气相主机

2.1.1需带有智能化界面的触摸屏，可显示仪器实时状态、配置、流路信息和实时谱图，并可显示质谱状态；

2.1.2 浏览器用户界面：从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列，随时掌握仪器状态，有效减少意外停机，需提供彩页证明；

2.1.3 电子流量控制（EPC）：可用于所有进样口和检测器

2.1.4 大气压力传感器补偿高度或环境变化，即使实验室环境改变，分析结果也保持不变；

2.1.5 气相主机操作语言种类：四种以上，需提供语言选择界面证明。

2.1.6该套气相色谱分析系统可满足一次进样准确测定乙醇、苯及其他含氧化合物等的目标组分的目的，所有阀的控制均通过色谱工作站来设定，须提供阀装配流路图及方案说明证明文件；

2.2 柱温箱

2.2.1 温度范围：室温以上5 ℃~425 ℃；

2.2.2 温度设定精度：0.1 ℃；

2.2.3 程序升温阶数：30；

2.3 毛细柱分流/不分流进样口（具有EPC功能）；

2.3.1最高使用温度：400˚C

2.3.2 电子参数设定压力，流速和分流比

2.3.3 压力设定范围：0~100Psi,

2.3.4最大分流比：12500:1；

2.3.5隔垫吹扫流量电子控制可消除鬼峰。

2.3.6扳转式顶盖进样口密封系统，有利于快速、简便地更换进样口衬管

2.4 吹扫填充柱进样口（带电子气路控制，简称EPC）

2.4.1 最高操作温度 400 °C

2.4.2 最大流量 100 mL/min

2.4.3 适配接头可用于 1/8 英寸填充柱和0.530 mm 毛细管柱

2.5  火焰离子化检测器

2.5.1 最高操作温度：450 ℃

2.5.2 最低检测限：<3 pgC/s，以十三烷计

2.5.3 线性范围：>107（±10%），采用N2载气和0.29mm内径喷雾

2.5.4 最大数据采集速率：500Hz

2.5.5 全程数字数据路径能够在一次运行中对整个107浓度范围内的峰进行定量分析。

2.6 热导检测器 (TCD)

2.6.1最高操作温度：400℃

2.6.2最低检测限 (MDL) < 800 pg 十三烷/mL，采用 He 载气

2.6.3 线性动态范围 105 (±10%)

2.6.4单丝 TCD 可实现开机后的快速基线稳定，低漂移，无需单独的参比气路，或手动调节电位计.

2.7. 自动进样器

2.7.1 进样速度：<0.1s

2.7.2 进样量：0.1-50ul

2.7.3 具有重叠进样的功能，配备双塔时，可实现同时同步进样。

2.7.4 进样针位置：2-30mm可调

2.7.5样品容量：不少于16位（2ml样品瓶）

2.7.6 进样精度：RSD<0.3%

2.8 化学工作站

2.8.1 软件：全中文原版软件，Windows操作环境

2.8.2软件可反控仪器

2.8.3软件具有保留时间锁定（RTL）功能。并提供文献或彩页证明材料。

2.8.4 软件需具备峰浏览器功能，并提供软件截图证明文件。

2.8.5具备早期维修反馈功能（EMF），操作认证/性能认证功能（OQ/PV），实时仪器监控和智能诊断功能

2.8.6 工作站数据处理系统要求：I7以上CUP，不少于16G内存，不少于1T硬盘，显示器不小于23寸；windows10专业正版软件. 数据处理系统可以处理图像、数据等信息。并能保留其电子和书面信息。

二、气相色谱仪（二）

1.具体配置要求：

1.1气相色谱仪主机                                    1台

1.2配备 EPC 的隔垫吹扫填充柱进样口                   1个

1.3氢火焰离子化检测器，带电子流量控制                1个

1.4六通气体进样阀	                                2套

1.5 SVO加热自动两阀箱，防污染                        1台

1.6气体进样阀定量环，0.5 mL	                         1个

1.7气体进样阀定量环，1.0 mL	                         1个

1.8不少于16位液体自动进样器                         1个

1.9工作站软件	                                       1个

2.10安装工具包，包含扳手、铜管线、管线切割器等	    1个

1.11大容量通用捕集阱                    	           1个

1.12  HP-5 色谱柱 30 m，0.25mm，0.25 um	        数量1根

1.13石科院分析方法包：BCEF极性分析柱1根，可逆烯烃捕集阱2套，载气脱氧组件1套，载气净化组件1套，专用微量进样器（自动）1支	，专用微量进样1.14 石科院双通道色谱工作站	 	                     1套

1.15石科院分析软件	                                1套

1.16通用柱螺帽，2/包	                                3包

1.17缩径接头，1/4 × 1/8 黄铜，2/包	              1包

1.18数据处理系统                                     1台

1.19 氢气发生器                数量1台

1.20 空气发生器                数量1台

1.21 高纯氮气钢瓶及减压阀      数量1套

1.22供货时提供省级法定计量机构出具检定证书/校准证书

2．技术参数

2.1气相主机

2.1.1保留时间重现性：<0.008%或0.0008min；峰面积重现性：<0.5% RSD；

2.1.2 压力设定值和控制精度：0.001psi；

2.1.3 配置有不小于7英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息；

2.1.4具有浏览器界面：可实现智能移动访问功能，适用于平板电脑或台式计算机；需提供彩页证明文件

2.1.5 标配有大气压和温度补偿；

2.1.6 气相主机操作语言种类：四种以上，需提供语言选择界面证明。

2.1.7 仪器主机须标配五个以上气相色谱柱的智能钥匙端口，以便于实验室色谱柱管理，须提供智能钥匙端口实物照片和公开彩页证明。

2.2 柱温箱

2.2.1 温度范围：室温以上4 ℃~450 ℃；

2.2.2 温度设定精度：0.1 ℃；

2.2.3 程序升温阶数：30；

2.2.4 环境温度敏感度：当环境温度变化1 ℃时，柱温箱温度变化< 0.01 ℃；

2.2.5 降温速率：从450 ℃降至50 ℃，4 min（22 ℃室温下）；

2.2.6 主机最多可同时安装检测器数目：不少于4个（质谱检测器除外）。

2.3毛细柱分流/不分流进样口（具有EPC功能）；

2.3.1 适用于所有毛细管色谱柱（内径50 μm至530 μm）；

2.3.2 分流比最高：＞12000:1；

2.3.3 最高温度：400 ℃；

2.3.4 压力设定范围：0-100psi；

2.3.5 标配载气节省模式；

2.3.6 电子隔垫吹扫流量控制可消除鬼峰；

2.3.7 总流速设定范围：0-500 mL/min N2，0-1250 mL/min H2或He，0-200 mL/min氩气/甲烷；

2.3.8 标配扳转式顶盖进样口密封系统；

2.3.9进样口为全惰性化处理，须提供彩页证明；

2.4. 火焰离子化检测器

2.4.1 最高操作温度：450 ℃

2.4.2 标配有熄火检测和自动重新点火功能

2.4.3 最低检测限：<1.2 pg C/s（十三烷）

2.4.4 线性范围：>107（±10%）

2.4.5 数据采集速率：高达1000Hz，须提供软件参数设定截图证明文件。

2.5. 自动进样器

2.5.1 进样速度：<0.1s

2.5.2 进样量：0.1-50ul

2.5.3 具有重叠进样的功能，配备双塔时，可实现同时同步进样。

2.5.4 进样针位置：2-30mm可调

2.5.5样品容量：不少于16位（2ml样品瓶）

2.5.6 进样精度：RSD<0.3%

2.6 化学工作站

2.6.1 软件：全中文原版软件，Windows操作环境

2.6.2软件可反控仪器

2.6.3软件具有保留时间锁定（RTL）功能。并提供文献或彩页证明材料。

2.6.4 软件需具备峰浏览器功能，并提供软件截图证明文件。

2.6.5具备早期维修反馈功能（EMF），操作认证/性能认证功能（OQ/PV），实时仪器监控和智能诊断功能

2.6.6 工作站数据处理系统要求：I7以上CUP，不少于16G内存，不少于1T硬盘，显示器不小于23寸；windows10专业正版软件. 数据处理系统可以处理图像、数据等信息。并能保留其电子和书面信息。

三、细菌培养仪校准装置

1.技术参数

1.1温度范围：(0～80)℃，温度准确度：优于±0.05℃，温度分辨率：0.001℃；

1.2光照度：0-10000lx，准确度：优于±5%

1.3主机材质：peek

1.4电池规格：专用耐高温锂电池，使用寿命 2 年（2 年内免费更换）；

1.5测量间隔：≥1 秒；

1.6单个记录器存储容量：≥110000 组

1.7具有无线发射功能，可通过终端进行实时查看、编程、读取等操作，传输距离≥50米（空旷环境）；

1.8外形结构：兼容国内外主流品牌血液细菌培养仪的标准培养瓶

1.9专用自动数据处理装置：采用非接触形式对记录器进行编程及读取，可同时对200 个测量载体进行同步的读写功能，支持无线实时传输数据功能；

1.10软件Windows 版中文界面，软件界面包括多个检测模块，能够兼容以往标准器的软件功能；软件具备动态设备检索功能；；

1.11检测数据能够以多种方式展示，包括数据曲线，数据列表，热成像图等，历史数据库功能完备，具有多种数据检索和分析功能，有效保存原始数据并支持全部类型数据回放；

1.12提供数据处理系统可以处理图像、数据等信息。并能保留其电子信息。

1.12提供符合要求的中国测试技术研究院检定证书/校准证书

2 配置要求

2.1温度光照度一体标准器，9台

2.2数据处理装置，1套

2.3检测软件，1套

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：

标    段：

投  标  人：             （盖单位电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章或签名）

日      期：         年       月       日

## 一、投标函及开标一览表

（一）投  标  函

致：       （采购人）

我们收到了            （项目名称） 第         标段的招标文件，经详细研究，我们决定参加本项目的投标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以投标总报价人民币（大写）           ，（小写：            元），供货期限：           ，质量要求：        参加投标。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起60 日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、如我方中标，我方愿意参照投标人须知前附表规定（服务招标）向招标代理机构支付本次招标代理服务费（中标服务费）。

投标人名称：        （盖单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：       （个人电子签章或签名）

年     月   日

（二）开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 标 段 |  |
| 采购内容 |  |
| 投标报价 | （大写） （小写） |
| 供货期限 |  |
| 质保期 |  |
| 供货地点 |  |
| 质量要求 |  |
| 其它说明 |  |

投标人：         （盖单位电子签章）

法定代表人：    （个人电子签章或签名）

年  月   日

2.1报价明细表

项目名称：         第       标段

单位：元/人民币

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人：              （盖单位电子签章）

法定代表人：       （个人电子签章或签名）

年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （盖单位电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章或签名）

年  月   日

注：附法定代表人身份证原件扫描件

## 三、法人授权委托书

本人        （姓名）        （身份证号）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）             （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）第     标段的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

投标人：            （盖单位电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章或签名）

委托代理人：       （个人电子签章或签名）

年   月   日

注：附法定代表人及委托代理人身份证原件扫描件

## 四、技术部分

按评标办法中技术部分的相关要求逐项提供

技术满足（偏差）一览表

| 序号 | 名称 | 招标文件参数要求 | 投标文件参数 | 偏差说明 | 参数中要求提供的证明文件（在响应文件中的页码，如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：1.逐一对第五章“采购内容及要求”中产品参数作出说明。

2.“偏离情况说明”栏中必须说明偏离情况，投标设备符合招标文件要求此项填写“符合”，优于招标文件要求此项填写“正偏离”，不能满足招标文件要求此项填写“负偏离”。

3.若供应商未列出但经审查确实存在或在以后的合同执行中发现技术偏离，供应商应弥补这些偏离并不能要求改变投标价格或合同价格。否则将被作为无效标处理或合同违约。

投标人：          （盖单位电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章或签名）

年    月   日

## 五、综合部分

按评标办法中综合部分的相关要求逐项提供

## 六、资格审查资料

根据第二章投标人须知前附表1.4.1要求逐项提供

## 七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                 （项目名称）招投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：          （盖单位电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章或签名）

年  月   日

## 八、其他材料

1、承诺书

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

承诺人：                     （盖单位电子签章）

法定代表人：               （个人电子签章或签名）

年  月   日

2、投标承诺书

致：           （采购（招标）人）

我公司作为本次招标项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我公司具备本项目规定的条件

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在投标活动中无重大违法违规行为,在近三年经营活动中没有重大违法记录,未被财政部门或建设行政主管部门取消其项目所在地的投标资格或禁止进入该区域市场；

四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的同一招标项目投标。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的招标采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、我公司是在中国境内依法注册的企业法人,且合法存续,没有处于被吊销营业执照、责令停业或者被撤销等不良状态；我公司非本项目本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业。

七、参加本次招标采购活动要求在近三年内我公司和公司法定代表人没有行贿犯罪行为。

八、我公司承诺具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力；具有满足项目需求的投资、融资能力。

九、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购（招标）人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购（招标）人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购（招标）人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，投标人在招标采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

承诺人：                 （盖单位电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章或签名）

年  月   日

3、投标人认为其他有必要说明的材料

附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称（包号） ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、小微企业应能从国家市场监督管理总局所属的“小微企业名录”网站(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn）上能够查询到其基本信息。

3、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：           .

日期：   年  月  日

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：中标人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件4

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。