西郊乡卫生院医疗设备采购项目

- 招标文件

招 标 人：开封市城乡一体化示范区西郊乡卫生院

代理机构：河南启源招标代理有限公司

编制日期：二 〇 二 五 年 七 月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标办法	17

第四章 政府采购合同	22

第五章 采购内容及技术要求	24

第六章 投标文件格式	33

# 第一章 招标公告

项目概况

西郊乡卫生院医疗设备采购项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2025年08月05日09时20分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汴金财招标采购-2025-28

2、采购项目名称：西郊乡卫生院医疗设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1000000.00元

最高限价：1000000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴金财招标采购-2025-28 | 西郊乡卫生院医疗设备采购项目 | 1000000.00 | 1000000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）供货期限：合同签订后20日内完成供货安装及培训

（2）质量要求：合格，符合现行国家和行业质量验收标准

（3）采购内容：采购消毒供应室及重症病房相关设备等(详见采购内容及技术要求)

6、合同履行期限：1年

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2024年度财务审计报告（新成立公司提供成立至今的基本户银行资信证明）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函，格式自拟）

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2025年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供无重大违法记录的书面声明,格式自拟）

（6）提供所投产品有效的《医疗器械注册证》

（7）供应商应具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》

（8）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 和豫财购【2016】15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /）】

（9）法律、行政法规规定的其他条件

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：2025年07月14日至2025年08月04日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：开封市公共资源交易信息网

3、方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，按要求下载电子招标文件。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、截止时间：2025年08月05日09时20分（北京时间）

2、地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1、时间：2025年08月05日09时20分（北京时间）

2、地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；

（3）执行《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）

（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（6）执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；

（7）执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

3、供应商应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易信息网登录政采、工程业务系统。按要求下载电子招标文件。供应商未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4、获取招标文件后，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易信息网查看。（如有网上系统问题请联系0371-23859291）

5、请供应商时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。

6、潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查看招标文件。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

- 名称：开封市城乡一体化示范区西郊乡卫生院

- 地址：开封市集英街与金祥路交叉口向北50米路东

- 联系人：袁女士

- 联系方式：0371-22360811

2、采购代理机构信息

名称：河南启源招标代理有限公司

地址：开封市五大街新谷电商大厦A座11楼

联系人：刘先生

联系方式：0371-22709985

3、项目联系方式

联系人：刘先生

联系方式：0371-22709985

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | - 名称：开封市城乡一体化示范区西郊乡卫生院 - 地址：开封市集英街与金祥路交叉口向北50米路东 - 联系人：袁女士 - 联系方式：0371-22360811 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南启源招标代理有限公司 地址：开封市五大街新谷电商大厦A座11楼 联系人：刘先生 联系方式：0371-22709985 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 西郊乡卫生院医疗设备采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 采购消毒供应室及重症病房相关设备等(详见采购内容及技术要求) |
| 1.3.2 | 供货期限 | 合同签订后20日内完成供货安装及培训 |
| 1.3.3 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 合格，符合现行国家和行业质量验收标准 |
| 1.3.5 | 质保期 | 1年 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 详见招标公告 供应商需对所填内容的真实性负责。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 分包、转包 | 不允许 |
| 1.11 | 供应商提出问题的截止时间 | 获得招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 1.12 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 1.13 | 偏离 | 不允许以下重大偏离： 经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标： （1）未按招标文件要求电子签章的； （2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； （3）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； （4）联合体投标的； （5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （6）明显不符合技术规格、技术标准的要求（第五章采购内容及技术要求中加★标识的）； （7）投标文件附加有采购人不能接受的条件的； （8）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的； （9）投标报价高于招标控制价的； （10）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； （11）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件及有关本项目的变更资料（如有） |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年08月05日09时20分（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 自招标文件澄清公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 自招标文件修改公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.3 | 最高限价 | 1000000.00元 超出最高限价的按无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签章要求 | 投标文件按照招标文件要求签章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 供应商必须在投标截止时间前提供： 加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）； |
| 4.2 | 电子投标文件的递交 | - 1.供应商应在投标截止时间以前登录开封市公共资源交易中心系统上传递交加密电子投标文件到会员指定位置，并确认已经成功提交投标文件，请在上传时认真检查上传投标文件是否完整正确。 2.供应商如因网上系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 0371-23859291。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年08月05日09时20分（北京时间） 地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传。 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。） |
| 5.2 | 开标程序 | 见总则 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，相关行业专家4人 专家确定方式：从省级相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会推荐中标候选人1-3名 |
| 7.4 | 付款方式 | 以合同签订为准 |
| 10 | 需要补充的其他内容： |  |
| 10.1 | 未尽事宜 | 按国家有关规定执行 |
| 10.2 | 招标代理费 | 代理服务费：由中标人按照招标文件约定，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（按差额定率累进法计算），当招标代理服务费采用本方法计算金额低于5000元时，代理服务费按照5000元最低标准进行一次性收取。领取中标通知书前以公对公转账形式支付。 账户信息如下： 开户行名称：河南启源招标代理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司开封自贸区支行 账号：16090101040028083 |
| 10.3 | 质疑和异议的递交 | 询问、质疑与投诉的递交方式为线上递交，供应商需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出询问、质疑与投诉,并电话告知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构在规定时间内进行回复，各供应商应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。 |
| 10.4 | 硬件特征码 | 供应商应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由供应商自行承担。 |
| 10.5 | 补充说明 | 各供应商从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由供应商自行承担。 |
| 10.6 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、招标内容及商务技术（服务）要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.7 | 同义词语 | 招标文件中出现的措辞理解：“采购人”与“招标人”含意相同；“供应商”与“投标人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。 |
| 注：供应商须知前附表与招标文件不一致时，以供应商须知前附表为准。 |  |  |

- 1.总则

- 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》相关政策等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见供应商须知前附表。

- 1.2资金来源和资金落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3采购内容、供货期限、供货地点和质量要求

1.3.1采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2供货期限：见供应商须知前附表。

1.3.3供货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.5质保期：见供应商须知前附表。

- 1.4供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本招标项目相关的资格要求：见供应商须知前附表；

1.4.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的；

（7）“硬件特征码”一致的。

- 1.5费用承担

供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

- 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9踏勘现场

1.9.1踏勘现场:见供应商须知前附表；

1.9.2供应商自行踏勘现场发生的一切费用自理。

- 1.10分包、转包

见供应商须知前附表。

1.11供应商提出问题的截止时间：见供应商须知前附表。

1.12采购人书面澄清的时间：见供应商须知前附表。

1.1.3偏离：见供应商须知前附表。

- 2.招标文件

- 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

详见招标文件目录

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2招标文件的澄清

- 2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前招投标系统中提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

- 2.2.2招标文件的澄清以公告形式通知所有下载招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.2.3供应商确认收到招标文件澄清的时间：自招标文件澄清公告在相关网站发布之日起，即为默认收到。

- 2.3招标文件的修改

- 2.3.1招标人修改招标文件以发布公告的形式通知所有已下载招标文件的供应商。修改招标文件的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.3.2供应商确认收到招标文件修改的时间：自招标文件修改公告在相关网站发布之日起，即为默认收到。

- 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

- 详见投标文件格式目录

- 3.2投标报价

3.2.1供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.2本项目的报价方式符合招标文件要求。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改投标文件中的相应报价。

3.2.3采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

- 3.2.4供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。投标报价应包含对采购内容内应承担的义务及相关的后续服务，如员工工资、社保、医疗保险等其他类似的义务。

- 3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以公告形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

- 3.4资格审查资料

3.4.1供应商基本情况表应附相关的证明文件；

3.4.2不接受联合体投标。

- 3.5备选投标方案

见供应商须知前附表。

- 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标分项报价一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2投标文件应当对招标文件有供货期限、供货地点、投标有效期、质量要求、采购内容及技术要求等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件签章见供应商须知前附表。

- 3.6.4投标文件份数见供应商须知前附表。

- 4.投标

4.1供应商应在本供应商须知规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.2供应商上传电子投标文件的地点：见供应商须知前附表。

- 5.开标

- 5.1开标时间和地点

- 见供应商须知前附表。

- 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）开标时间倒计时；

- （2）点击“开标”，开启解密倒计时；

- （3）查看及回复供应商现场质疑；

- （4）开标结束。

- 6.评标

- 6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式，见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3评标

评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评审程序

分初步评审、综合打分和推荐中标候选人三个阶段。

6.4.1初步评审

6.4.2资格性审查。在开标结束后由采购人或代理机构对其投标单位的资格进行审查,以确定其是否具备投标资格。如果不满足招标文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全的,其投标将被拒绝（视为无效投标）。通过资格审查合格的供应商不足3家的，不得评标。

6.4.3形式与响应性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见评标办法）

评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

6.4.4供应商出现下列情况之一者，其投标为无效标，给采购人、代理机构或其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任：

（1）不具备招标文件中规定资格要求；

（2）投标文件内容不全，字迹模糊，难以辨认，未按规定格式填写而造成评委无法判别或比较；

（3）投标内容与采购内容及技术要求有重大偏离；

（4）供应商提交的是可选择的报价；

（5）供应商的报价明显低于其他通过资格性审查供应商投标报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

（6）初审不合格，或提供虚假、失实资料的；

（7）向采购人及有关人员行贿或提供不正当利益；

- （8）不符合法律、法规及招标文件规定的其他实质性要求及本章3.1投标文件的组成的。

(9）因自身原因给采购人、招标机构造成经济损失的。

6.4.5细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完善的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.4.6投标文件的详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其作进一步评审。

投标文件的澄清

A、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。

B、供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

C、投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

D、澄清文件应按评标委员会规定的时间提交。

6.4.7评标委员会不对无效标进行评审。评标委员会拒绝供应商通过修正或撤消其不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。

6.4.8评标办法及内容：

本项目采用综合评标法，具体内容详见评标办法。

- 7.合同授予

- 7.1定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

- 7.2中标通知

在本供应商须知款规定的投标有效期内，代理机构向中标人发出中标通知书。

- 7.3签订合同

7.3.1中标人和采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4付款方式

见供应商须知前附表

- 8.重新招标和改变采购方式

- 8.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8.2改变采购方式

重新招标后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

- 9.纪律和监督

- 9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5投诉

供应商认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10.需要补充的其他内容：

其他需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

2.1初步评审

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度财务审计报告（新成立公司提供成立至今的基本户银行资信证明） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供声明函，格式自拟 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2025年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录的书面声明,格式自拟 |
|  | 资质要求 | 见供应商须知前附表 |
|  | 其他要求 | 见供应商须知前附表 |
| 形式评审标准 | 供应商名称 | 与提供营业执照一致 |
|  | 签章要求 | 见供应商须知前附表 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 响应性评审标准 | 投标内容 | 见供应商须知前附表 |
|  | 供货期限 | 见供应商须知前附表 |
|  | 投标质量 | 见供应商须知前附表 |
|  | 质保期 | 见供应商须知前附表 |
|  | 投标报价 | 投标报价不能超出投标最高限价,超出最高限价按无效文件处理。 |
|  | 其他要求 | 符合招标文件规定 |

注：所有供应商均在通过初步评审后才能进入综合打分环节。

2.2 详细评审

| 评审内容 | 评审因素 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) | 分值构成 | 报价部分（30分） 技术部分（58分） 商务部分（12分） |
| 评分内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| 报价部分 （30分） | 投标报价 （30分） | 统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 - 注：1.投标报价得分四舍五入至小数点后两位。 2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号]）和《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）文的规定，对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业必须提供《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。） |
| 技术部分 (58分) | 投标产品技术指标（30分） | 投标文件中描述的投标产品技术指标、功能及其他参数都完全满足招标文件要求得30分；每缺一项扣0.5分，加“▲”项，每缺一项扣3分，扣完为止。 |
|  | 培训计划及方案 (4分） | 有针对此项目详细的培训计划及方案。非常全面的得4分；比较全面的得2分；一般的得1分；缺项不得分。 |
|  | 技术指导计划 （4分） | 有针对此项目的技术指导计划。科学合理的得4分；比较合理的得2分；一般的得1分；缺项不得分。 |
|  | 整体方案 （4分） | 根据项目的实际情况、需求进行分析研判，方案科学、合理、内容详细得4分，基本合理、内容详细得2分，一般的得1分；缺项不得分。 |
|  | 供货进度保证措施 （4分） | 保证措施针对性强，供货安装时间安排科学合理，措施切实可行、并有详细的实施方法得4分，保证措施基本合理、基本满足项目需求的得2分，一般的得1分，缺项不得分。 |
|  | 质量监督与控制计划 （4分） | 有采购过程的质量监督与控制计划，遇到紧急问题的解决方案和现场与各部门的协调管理计划非常详细具体、合理的得4分，基本合理的得2分，一般的得1分，缺项不得分。 |
|  | 安装调试 （4分） | 安装调试的方案（安装调试前期工作、人员配备、时间安排、工具配备）内容详细具体、人数充足，实施保障措施可行的得4分；有较具体的安装调试方案，内容较详实，符合项目要求的得2分；内容一般，基本满足需求的得1分；缺项不得分。 |
|  | 备品备件 （4分） | 备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求的得4分；缺乏针对性和可靠、有效的技术组织措施的得2分；一般的得1分，缺项不得分。 |
| 商务部分（12分） | 售后服务 （12分） | 1.详细说明售后服务的内容、形式，含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点、联系人及联系电话。非常全面得3分；比较全面得1分；未提供或提供的不完整的得0分。 2.质量保证措施。非常全面得3分；比较全面得1分；未提供的得0分。 3. 对保修期外的售后服务做出明确的承诺和处理方法。非常全面得3分；比较全面得1分；未提供的得0分。 4.其他优惠条件及服务承诺。非常全面得3分；比较全面得1分；未提供的得0分。 |
| 本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，最终结果为评标委员会所有成员计算出的各供应商综合评估得分的算术平均值，按四舍五入保留两位小数。 |  |  |

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评审标准

2.1初步评审标准

资格评审标准：见评标办法前附表。

形式评审标准：见评标办法前附表。

响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审：分值构成与评分标准

见评标办法前附表。

- 3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章形式评审标准、响应性评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2供应商投标文件有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

a.供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.供应商之间约定中标人；

c.供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

d.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商系统确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2汇总全体评标委员会对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分。

3.2.3评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商在系统作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.2.4提供相同品牌产品（多产品采购时指标明的核心产品）且通过资格审查、形式审查、响应性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高（得分相同时以投标报价低的或技术部分得分高的）的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以系统形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行系统澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正（供应商应时刻通过电子交易系统关注项目情况，评标委员会向供应商提出的澄清要求、报价要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复，否则供应商自行承担责任。）。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的系统澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  政府采购合同

（以实际签订合同为准）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 第五章 采购内容及技术要求

| 供应室、重症病房设备数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 商品名称 | 数量 |
| 重 症 病 房 设 备 | 1 | 多功能电动病床 | 1 |
|  | 2 | 床旁多参数监护仪 | 1 |
|  | 3 | 气血分析仪 | 1 |
|  | 4 | 有创呼吸机 | 1 |
|  | 5 | 体外除颤仪 | 1 |
|  | 6 | 心肺复苏机 | 1 |
|  | 7 | 心肺复苏抢救车 | 1 |
| 供应室设备 | 1 | 干燥柜 | 1 |
|  | 2 | 煮沸消毒器 | 1 |
|  | 3 | 医用封口机 | 1 |
|  | 4 | 纸塑包装工作台(含切割机) | 1 |
|  | 5 | 静音无油压缩机*2 | 2 |
|  | 6 | 高压水枪 | 2 |
|  | 7 | 高压气枪 | 2 |
|  | 8 | 器械打包台 | 1 |
|  | 9 | 敷料打包台 | 1 |
|  | 10 | 器械柜 | 1 |
|  | 11 | 下收下送车 | 2 |
|  | 12 | 包布车 | 1 |
|  | 13 | 平板送物车 | 1 |
|  | 14 | 无菌物品存放架 | 2 |
|  | 15 | 污物接收台 | 1 |
|  | 16 | 清洗工作台 | 2 |
|  | 17 | 全自动纯水机 | 1 |
|  | 18 | 低温灭菌器 | 1 |
|  | 19 | 超声清洗机（双频） | 1 |

一、供应室设备参数

1、干燥柜

- 干燥舱容量：≥500L

- 电源：AC380V 50Hz

- 环境温度：5℃～35℃

- 环境湿度：环境温度低于 31℃时最大相对湿度为 80％,环境温度为 35℃时最大相对湿度线性降到 67％

- 大气压力：80kPa～106kPa

- 环境污染等级：污染等级 2 级，周围无爆炸性气体、高浓度粉尘或腐蚀性气体

- 用途：使用外科手术器械、玻璃器皿、呼吸治疗物品及其他清洗后表面或内部有残留液体的设备或物品进行干燥

- 机器材质：设备整体采用优质S30408 不锈钢，结构稳定,采用中空双层钢化玻璃，有效隔热

- 双开门互锁：通过内部的锁体装置和推杆装置实现互锁，保证双开门同时只能打开一扇门

- 玻璃门可透视：采用中空双层钢化玻璃，通过玻璃压板固定安装， 便于隔热

- 关门：需要干燥的器械载入干燥舱后，通过开关门手柄把门关上

- 开关门限位：门锁紧时触发门限位，确保干燥舱完全锁紧。如果门没有完全关好，运行干燥程序会弹出报警提示

- 显示装置：采用工控触摸屏，作为人机交互界面

- 全自动控制系统：使用人机交互界面和三菱 PLC，控制精准，安全可靠,一键式启动至结束，全过程自动完成，显示温度、干燥时间，系统可以维护升级

- 参数设置：点击主画面的“系统设置”按进入系统设置画面。进入系统设置画面可更改运行模式参数、系统参数、报警参数，查看历史数据

- 时间设置：干燥柜显示时间由控制器所控制，如果需要调整干燥柜显示时间，需要进入时间设置画面，依次调整时、分、秒、具体时间后按保存当前画面设置参数，并退出当前操作画面

- 升温时间：预热阶段，每隔 1min 升温不小于 2℃，干燥完成后干燥舱的温度要＜50℃

- 表面温度：在距箱体门框、观察窗、排气孔、电机轴等周围80mm 及以外的任意表面，其表面温度要≦35℃

- 故障报警显示：干燥柜温度异常报警、干燥温度过高报警、升温故障报警、降温故障报警、入风口温度异常报警、通讯异常报警等，故障报警之后设备自动终止干燥运行周期

- 温度传感器：采用 PT100 型铂电阻作为温度传感器，温度单位为℃

- 模式切换：点击模式切换按钮、可以选择高温模式、中温模式、低温模式、自定义模式，然后点击启动按钮、可以运行干燥模式

- 打印机：采用高性能热敏打印机作为信息记录装置，打印信息如下：公司名称、产品的规格型号、选择的干燥模式、运行的干燥温度、时间和结果、发生故障时的报警信息

- 信息储存：干燥舱的温度、时间和工作状态、干燥舱的工作模式和参数设置、干燥柜的使用记录和历史数据记录、干燥柜的屏保界面和密码保护界面，至少存储 300 锅次干燥记录

- 排气管路：干燥柜的出风口将工作时所产生高温废气引出到外部， 干燥柜在出厂时配钢丝软管，使用喉箍将其安装在干燥柜上方的 出风口

- 干燥物品的摆放：将导管类物品挂在导管挂架上，使导管挂架的出气口正对导管口；非导管类物品平铺在器械托盘上，各器械之间留有间隙，以便于干燥舱内空气的流通

- 干燥流程

- ①升温阶段：开启风机、热风箱，加热干燥舱到预定温度进入干燥阶段

- ②干燥阶段：使用预定温度控制程序，使干燥温度在一定范围内波动，干燥一段时间后进入冷却阶段

- ③冷却阶段：开启风机，关闭热风箱，向干燥舱内持续吹冷风使其降至设定温度值

- 结束干燥程序：如果工作程序已经结束，显示屏会给您一个提示干燥完成

2、煮沸消毒器

- 一、设备基本要求‌

- 1.‌设备用途‌：用于医院消毒供应室对金属器械、玻璃器皿、橡胶制品等耐高温物品的煮沸消毒及灭菌处理。

- 2.‌容量规格‌：

- 1）有效容积≥80L。

- 2）内胆材质：304/316L不锈钢，耐腐蚀、耐高温，符合医疗级卫生标准。

- 3.‌温度范围‌：

- 1）工作温度范围：室温至100℃（可调），支持恒温控制。

- 2）水温均匀性：±1℃（满载条件下）。

- 4.‌适用对象‌：手术器械、换药碗、镊子、剪刀等耐湿热物品。

- ‌二、技术性能指标‌

- 1.‌加热系统‌：

- 1）加热方式：电加热管/蒸汽加热（可选），功率≥6kW，加热速率≥3℃/分钟（从20℃加热至100℃）。

- 2）具备缺水自动断电保护功能，防止干烧。

- 2.‌控制模块‌：

- 1）微电脑控制，液晶触摸屏操作界面。

- 2）可预设消毒程序（如温度、时间），存储≥10组自定义程序。

- 3.‌消毒时间‌：

- 支持定时功能，消毒时间范围：1-120分钟可调，到达设定温度后自动倒计时。

- 4.‌安全保护‌：

- 1）超温自动断电保护（≥105℃触发）。

- 2）压力安全阀（带压力表，适用于密闭型煮沸消毒器）。

- 3） 漏电保护、过载保护及接地保护。

- ‌三、结构与功能‌

- 1.‌腔体设计‌： 双层结构，外层防烫隔热，内胆无缝焊接，易于清洁。 可拆卸式器械篮架，承重≥20kg，带挂钩设计。

- 2.‌水位控制‌： 透明水位观察窗，支持自动进水（水位传感器控制）和手动注水双模式。 最低水位报警功能，防止水量不足。

- 3.‌排水系统‌： 快速排水阀，支持高温水安全排放。

- ‌四、合规与认证‌

- ‌资质要求‌： 通过中国NMPA医疗器械注册认证（提供注册证编号）。 符合YY/T 1007-2018《蒸汽灭菌器》或相关煮沸消毒器行业标准。 电气安全符合GB 4793.1《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》。

- 2.‌卫生标准‌： 符合WS 310.3-2016《医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》。

- ‌五、服务与支持‌

- 1.‌质保期‌：整机质保≥2年，加热管、控制系统等核心部件质保≥3年。

- 2.‌培训服务‌：提供设备操作、日常维护及故障处理培训。

- 3.‌响应时间‌：设备故障后2小时内响应，48小时内到场维修。

- 4.‌配件供应‌：承诺设备停产后配件供应≥8年。

3、医用封口机

- 1、7英寸彩色液晶触控屏，图形化操作界面，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能；

- 2、可通过自带的彩色触摸控制屏对设备使用参数和需打印的操作者姓名、科室、物品名称、器械名称、锅号、锅次、灭菌日期、失效日期、批次代码进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容；

- 3、电脑智能温度控制设计，工作温度60～220℃任意设置，温控精度±1%；

- 4、高速升温设计： 20℃升至180℃只需40秒，常用工作温度从120℃变换至180℃只需10秒，高效节能，满足快节奏的工作需要；

- 5、辅助降温设计：配置有微电脑控制的降温机构，减少高温封口温度至低温封口温度的等待时间，常用工作温度从180℃降至120℃只需40秒，可有效提高工作效率；

- 6、安全性：封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行；

- 7、封口速度10 m/min，采用光控技术实现封口和打印自动检测；

- 8、封口宽度12 mm，封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求；

- 9、封口留边0～35mm可调；

- 10、浮动式恒定压力压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要；

- 11、具有中英文、数字以及符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、锅号、锅次、操作人员姓名、科室名称、器械名称等各种打印功能；

- 12、效日期可以根据设置的有效天数自动进行调整。

- 13、自带封口机中英文打印系统，内置一台24针打印机，打印清晰，设置打印事项简便快捷；

- 14、故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示；

- 15、具备窄体、正常、宽体三种打印字体选择形式，同时结合符号的打印形式，方便将更多的内容打印到相对窄的袋子上；

- 16、系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小带宽，帮助操作者在打印前确定项目的多少来选取合适的纸塑袋，实现纸塑袋宽度不足时封口前提醒；

- 17、打印功能可实现一键式关闭也可按需要有选择的关闭某条目，方便操作者在打印与不打印之间快速转换；

- 18、自动节能待机：待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度；

- 19、先进的平板式陶瓷加热组件，升温快、加热均匀、耐高温、寿命长、热效率高；

- 20、配件齐全，可选配割纸机、滚轴工作台或自带割纸机的专用多功能工作台等外围配置;

4、纸塑包装工作台

1.自带脚轮可自由移动，脚轮带自锁装置

2.自带纸塑袋存储装置

3.自带纸袋切割机，可切割任意长度的纸塑包装袋

4.封口机放置在工作台上形成封口工作站

5.带篮筐、插座 3 个，网线接口，LED 照明灯

6.≥2000×800×1750mm

5、静音无油压缩机

- 1.基本要求‌

- 1）‌用途‌：为消毒供应室气动设备（如气枪、封口机）提供洁净气源。

- 2） ‌排气量‌：≥300L/min，排气压力0.8-1.0MPa。

- 3）‌储气罐容量‌：≥50L，材质为304不锈钢。

- 4）‌无油设计‌：全无油润滑技术，输出气体含油量≤0.01ppm。

- ‌2. 技术性能‌

- 1）‌静音性能‌：运行噪音≤60dB（1米距离）。

- 2）‌散热系统‌：风冷式散热，支持24小时连续运行。

- 3） ‌排水系统‌：自动排水阀，防止冷凝水积聚。

- ‌3. 合规认证‌

- 1）通过ISO 8573-1 Class 0无油认证。

- 2）符合 ‌GB 22237‌ 一般用压缩空气系统安全标准。

- 3）电气防护等级IP55，适应潮湿环境。

- 6、高压水枪

- 1.基本要求‌

- 1）‌用途‌：用于消毒供应室器械清洗前的预冲洗，去除有机物及污染物。

- 2）‌工作压力‌：可调压力范围 ‌2-15MPa‌，支持高压/低压模式切换。

- 3）‌流量‌：≥15L/min（压力10MPa时）。

- 4）‌材质‌：枪体：316L不锈钢，耐腐蚀、耐化学消毒剂。喷嘴：碳化钨材质，防堵塞设计。

- 5）‌安全保护‌：过压自动泄压、缺水保护、防漏电设计。

- ‌2. 技术性能‌

- 1）支持热水冲洗（水温范围：常温至80℃）。

- 2）‌软管配置‌：耐高压软管长度≥5米，耐温范围-20℃~120℃。

- ‌3. 合规认证‌

- 符合ISO 9001质量管理体系及ISO 14001环境管理体系。

- 电气安全符合 ‌GB 4706.1‌ 家用和类似用途电器安全标准。

- 防水等级≥IP65。

- 7、高压气枪

- 1.基本要求‌

- 1）‌用途‌：用于器械干燥、管道吹扫及细小缝隙清洁。

- 2）‌工作压力‌：0.3-1.0MPa可调，出气速度≥120m/s。

- 3）‌气流量‌：≥2000L/min（0.7MPa时）。

- 4）‌材质‌： 枪体：铝合金/不锈钢，表面抗氧化处理。 喷嘴：可更换多孔型/聚风型喷嘴，防静电设计。

- ‌2. 技术性能‌

- ‌过滤系统‌：内置0.01μm精密过滤器，确保气体无油无水无颗粒。

- ‌操作设计‌：人体工学握柄，支持单手操作。 配备安全锁扣，防止误触启动。

- ‌噪音控制‌：运行噪音≤75dB（距离1米处）。

- ‌3. 合规认证‌

- 符合 ‌GB/T 10892‌ 固定式压缩机安全标准。

- 通过CE认证及RoHS环保指令。

8、器械打包台

### ‌一、设备基本要求

1.设备用途‌：用于消毒供应室内器械的终末分拣、组装、核对及包装，确保器械打包流程符合无菌操作规范。

- 2.台面尺寸≥1800×800×800mm（长×宽×高），高度可调范围700-900mm，3.储物设计‌： 抽屉/柜体：≥4个独立储物单元，分区存放标签、包布、胶带等耗材。

- 4.分区设计：分拣区、组装区、打包区、污物回收区，标识清晰

二、材质与工艺‌

1.‌台面材质‌： 主体：304/316L不锈钢一体成型，无缝焊接，耐腐蚀、耐高温消毒剂。 表面处理：亚光防眩，易清洁，无死角设计。

2.‌配件材质‌：

器械篮筐：不锈钢冲孔网篮，承重≥20kg。

包布存储架：ABS抗菌材质，多层可拆卸设计。

3.‌支撑结构‌： 支架：不锈钢方管，底部带防滑脚轮及锁定装置。

9、敷料打包台

1.材质：全不锈钢材质

2.参考尺寸：≥长2000mmm*宽1300mmm*高1800mmm

3.具有包布检查灯。

4.底座轮子：万向轮，有脚刹功能。

- 10、器械柜

- 一、设备基本要求‌

- 1.‌设备用途‌：用于消毒供应室无菌器械包、敷料包及待灭菌物品的分类存储，确保储存环境符合医院感染控制规范。

- 2.‌规格要求‌： 尺寸≥1800×600×400mm（高×宽×深）。

- 容量：分层设计，层数≥5层，层高可调，单层承重≥50kg。

- 3.‌适用场景‌：洁净区无菌物品储存。

- ‌二、材质与工艺‌

- ‌主体材质‌： 柜体：304/316L不锈钢一体成型，无缝焊接，耐腐蚀、耐高温（耐受常规化学消毒剂及湿热环境）。 表面处理：亚光防指纹，易清洁，无死角。

- ‌层架设计‌： 层板：不锈钢冲孔网板，孔径≤3mm，透气防潮，可拆卸调节。 边缘：圆角包边处理，避免器械划伤或人员磕碰。

- ‌门体结构‌： 透明视窗：5mm钢化玻璃，带防爆膜，支持外部观察柜内物品。

- ‌三、功能设计‌

- 1.‌环境控制‌：

- 防尘防虫：柜门密封条采用医用硅胶，气密性良好。

- 通风设计：背部预留通风孔

- 2.‌标识管理‌： 标签插槽：每层外侧设标签卡槽，标注器械名称、灭菌日期及失效期。

- ‌四、安全与合规‌

- 1.‌结构安全‌：

- 稳定性：底部配重设计，重心防倾斜，带可锁定万向轮（移动款）。

- 防潮防锈：柜脚高度≥100mm，避免地面水渍腐蚀。

- 2.‌卫生标准‌： 符合WS 310.1-2016《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》中无菌物品储存要求。 柜体内壁菌落数≤5 CFU/cm²（清洁后检测）。

- 3.‌环保认证‌： 材质符合RoHS指令，无毒无害。

- 11、下收下送车

‌一、设备基本要求‌

- 1.‌设备用途‌： 用于医院消毒供应室与临床科室之间污染器械回收、清洁物品配送的双向运输。 严格区分污染区与洁净区，避免交叉感染。

- 2.‌适用场景‌：污染器械密闭回收、无菌包及灭菌物品配送。

- 3.‌车辆类型‌： 双舱/三舱分层设计（污染舱、清洁舱、耗材舱），支持分类分区运输。

- ‌二、结构与材质要求‌

- 1.‌车体设计‌：

- 材质：304/316L不锈钢框架，表面亚光处理，耐腐蚀、易清洁。

- 尺寸：长×宽×高≤1200×600×900mm（适配病房门宽及走廊转弯半径）。

- 2.‌分层结构‌：

- 1）污染舱：密闭式独立舱体，带防渗漏污物收集盒（容量≥20L）。

- 2）清洁舱：透明可视窗（5mm防爆玻璃），带物理锁扣。

- 3）层板：可拆卸冲孔不锈钢板，单层承重≥30kg，边缘圆角防刮擦。 3.‌移动性能‌： 万向轮：静音橡胶轮（直径≥150mm），带刹车锁定功能，适应斜坡及不平地面。 推行手柄：高度可调（800-1000mm），符合人体工学。

- ‌三、安全与合规性‌

- 1.‌结构安全‌：

- 1）防倾倒设计：低重心结构，满载时倾斜角度≤10°不侧翻。

- 2）密封性：舱门硅胶密封条，气密性符合ISO 14644洁净度标准。

- 2.‌卫生标准‌：符合WS 310.3-2016《医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》。 表面菌落数≤5 CFU/cm²（清洁消毒后检测）。

- 3.‌环保与认证‌： 材质符合RoHS指令，无毒无害。

12、无纺包布车

- 外形尺寸(L*W*H)mm≥1360mm×720mm×1055mm;

- 用于包布和医用包装纸的凉干及存放;

- 1、不锈钢材质；

- 2、4列横架；

- 3、可存放不同规格的包布或包装纸；

- 4、底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2；

- 5、带无纺布压块，防止无纺布脱落.

13、平板送物车

- 板车厚度：2.5cm，材质：渗碳钢，产品载重：≥850斤，采用米字防滑钢板，

- 尺寸：L850mm×W530mm×H900mm；车体底部配4个工业承重轮，负荷强度高，运转灵活、无噪音、耐磨。

14、无菌物品存放架

- 1. 规格：1200×450×1800mm（±10mm）；
2. 材质为优质不锈钢矩管,管材厚度≥1.0mm，不锈钢管表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用；
3. 整体框架焊接，均分五层，每层下加焊矩管抬条，整体牢固可靠；
4. 固定脚带脚垫保证平稳放置且不损坏地面。

15、污物接收台

- 一、设备基本要求‌

- 1.‌设备用途‌：用于消毒供应室污染器械、器具及医疗废弃物的初步接收、分类、登记及预处理，确保污染区与清洁区严格分隔。

- 2.‌材质要求‌

- 1）主体材质：304/316不锈钢（需提供材质证明），耐腐蚀、防锈、耐高温、易清洁。

- 2）台面厚度≥1.5mm，边缘需做圆角处理，无锐角，防止污物残留。 3）表面处理：拉丝或抛光工艺，符合医疗防菌要求。

- 3.‌结构设计‌

- 1）防水防漏设计：台面四周需有挡水边，高度≥30mm，防止液体外溢。

- 2）排水系统：台面倾斜设计（坡度≥2°），配置不锈钢排水槽及防堵下水管道。

- 3）承重能力：静态承重≥200kg，动态承重≥100kg。

- 4）底部支撑：不锈钢支架或柜体结构，离地高度≥15cm，便于清洁。 4.‌尺寸规格‌ 长度1500-2000mm，宽度800-1000mm，高度800-850mm（符合人体工学）。

- 二、技术参数‌

- 1.‌材料与工艺‌

- 1）焊接工艺：氩弧焊，焊缝平整无毛刺，符合GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》。

- 2）表面抗菌处理：可选纳米涂层或电解抛光，降低细菌附着率。

- 2.‌配件要求‌

- 水龙头：铜质或不锈钢材质。

- 排水管：PVC或304不锈钢，耐腐蚀、防堵塞。

- 3.‌环境适应性‌

- 工作温度：-10℃~50℃，湿度≤90%。

- 耐化学性：可耐受含氯消毒剂、酒精等常见医用消毒剂。

16、清洗工作台

- 1.不锈钢材质。

- 2.参考尺寸：1800mm*1100*800mm。

- 3.四角带脚轮。

- 4.台面承重≥120KG。

- 5.下部带疏列式隔板，方便器械的储存。

17、医用全自动纯水机

（一）产品主要配置：

1.预处理组合过滤器

2.反渗透系统

3.增压泵、纯水泵

4.内置纯水箱

5.纯水流量计

6.压力变送器

7.电磁阀、压力表

8.碳钢喷塑一体式机柜

（二）技术参数：

- 有效产水量：≥500L/H

- 水箱容积：外置500L，304不锈钢水箱

- 水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗通装置和纯水外输送泵的起停。

- 产水水质：≤ 15us/cm 产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us／cn(25℃)的规定。

- 细菌除率：≥99%

- 回收率  ：≥70%

- 离子去除率；≥99%

- 原水硬度；≤8mmol/L

- 进水温度：5~35℃

- 进水要求:市政供水

- 供水压力:0.2Mpa~0.4Mpa

- 环境湿度；<85%RH，无粉尘和强电磁干扰

- 环境温度；5~40℃

- 工艺流程：采用“预处理+单级级反渗透+纯水恒压供水”工艺

- 预处理流程：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。

- 控制核心;采用集中中央控制，系统采用硬件进行自动控制。可视化流程状态，实时显示高低水位状态。具有运行冲洗、手动冲洗等功能

- 控制模式；自动和手动两种控制模式，开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停水、高水压、过载保护等功能。

- 一键启动：可通过人机交互一键启动设备运转，一键停止设备运转。

- 低压开关：保护水机因突然停水而保护泵，防止空转烧毁。触摸屏流动报警，提醒客户设备异常，防止用水时无法产水。

- 多级过滤:石英砂活性炭，树脂多级过滤，滤除原水杂质与异味等。

- 恒压供水:纯水由恒压供水泵持续供水。

- 压力检测:恒压供水无产水时，保护管道压力过高而控制泵的启停。

- 压力显示:面板式压力表实时显示设备运行压力数值。

水质检测:具有自动监测水质功能。电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。

18、过氧化氢低温灭菌器

| 序号 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、设备参数及配置清单 |  |  |
| 1 | 适用范围 | 适用于供应室、手术室对耐高温器械的灭菌（各种金属/非金属手术器械、骨科、牙科电钻、内窥镜等，特别是精密贵重器械，对非耐热器械的灭菌（包括电子器械、玻璃、硅橡胶、聚已烯、尼纶等高分子材料制成品，如体内植入物、高频电刀、传感器导线、电池、机件器械、光纤内窥镜等）进行快速灭菌处理。 |
| 2 | 灭菌原理 | 活性基因的作用：等离子体中含有的大量活性氧离子、高能自由基等成分，极易与细菌、霉菌、芽孢和病毒中蛋白质和核酸物质发生氧化反应而变性，从而使各类微生物死亡。高速粒子击穿作用：在灭菌实验后通过电镜观察，经等离子体作用后的细菌菌体与病毒颗粒图像，均呈现千疮百孔状，这是由具有高动能的电子和离子产生的蚀刻和击穿效应所致。紫外线的作用：在激发H2O2形成等离子体的过程中，伴随有部分紫外线产生，这种高能紫外光子（3.3～3.6eV）被微生物或病毒中蛋白质所吸收，致使其分子变性失活。 |
| 3 | 技术要求： |  |
| 3.1 | 灭菌器总容积 | ≧159L（双层或四层灭菌放置空间，可承重≧45kg） |
| *3.2 | 灭菌腔罐体材质 | 304医用医用不锈钢 |
| *3.3 | 灭菌腔形状 | 圆柱状（圆柱形灭菌腔体结构有利于气态过氧化氢均匀扩散，无死角，利于灭菌的彻底）。 |
| 3.4 | 灭菌方法 | 过氧化氢等离子低温灭菌技术 |
| 3.5 | 灭菌剂类型 | 过氧化氢（含量58%）无须制冷保存；灭菌后分解为水和氧气，对操作人员和环境都没有危害。 |
| 3.6 | 过氧化氢加注方式 | 自吸注射式 |
| *3.7 | 加液系统 | 圆盘多腔加液系统 |
| *3.8 | 过氧化氢胶囊 | 每粒胶囊灭菌剂装量大于8ml，一粒胶囊即可满足一锅加强双循环灭菌程序的需求，节省灭菌耗材费用。 |
| 3.9 | 过氧化氢提纯 | 具有过氧化氢提纯功能 |
| 3.10 | 灭菌温度 | 50～60℃ |
| 3.11 | 灭菌周期 | 表面灭菌模式30分钟；管腔灭菌模式48分钟；软镜灭菌模式68分钟。 |
| 3.12 | 控制系统 | 采用PLC可追溯控制系统，数据实时监测（过氧化氢浓度、等离子发生器功率、负压值、加液量、有效灭菌时间等）与历史数据追溯，电容液晶触摸屏中文显示及自动控制，对灭菌过程实施多点监控，如有异常系统自动报警，显示更准确；安全可靠；具有一键式启动至结束功能。 |
| 3.13 | 数据接口 | 提供DB9数据接口和外接电脑RJ45网络接口，实现与医院信息管理与质量追溯系统电脑进行连接，实现灭菌数据永久保存，满足可追溯要求，同时提供医院内网联网可追溯需求。 |
| 3.14 | 打印记录内容 | 采用微型针式打印机（不褪色），打印出最终灭菌数据。采用A4打印机，打印出灭菌全过程中各项数据，可做永久性保存。能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、灭菌过程的压力和温度的变化数据，阶段时间和结束状态等信息；每次灭菌结束可以自动打印灭菌过程、时间、温度等相关参数。 |
| *3.15 | 等离子发生器 | 等离子放电可通过观察窗看到放电辉光来验证。等离子功率源功率≥500W，放电系统正常使用有效寿命≥80000小时。 |
| 3.16 | 管路及显示系统 |  |
| 3.16.1 | 真空泵 | 采用高真空度且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。 |
| 3.16.2 | 相序保护器 | 设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。 |
| 3.16.3 | 抽油控制阀 | 采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路。 |
| 3.16.4 | 管路材质 | 采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接。 |
| 3.17 | 显示灭菌剩余时间 | 顺计时 |
| 3.18 | 数据储存 | 内储存芯片可存储100000条灭菌循环的运行数据。 |
| 3.19 | 灭菌仓门 | 电子锁控门，即保证安全，又能够使开关门更方便快捷。 |
| 3.20 | 配电要求 | 工作电流：15A工作电压：220V功率：1800W |
| 4 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 检测报告 | 提供对管腔内径为1mm、长度大于2000mm的聚四氟乙烯管腔，内径为1mm、长度大于500mm不锈钢管腔有效灭菌的国家级卫生疾病控制中心检测报告。 |

19、双频超声清洗机

1.超声功率0~600W可调

2.超声频率≥40KHZ

3.时间控制：1~99分钟

4.加热功率：≥1500W

5.容量≥80L

- 重症监护病房参数

1、多功能电动病床（可直立）

1.环境温度：5℃—40℃；

2.相对湿度：≤ 80%；

3.大气压力范围：700hpa～1060hpa；

4.电源：AC220V±22V，频率50Hz±1Hz；

5.额定输入功率：100VA。

6.电机最大推力：≥8000N

7.绑带可移动，可拆缷；

8.可拆的床头、床尾板,护栏板可调节；

9.最大承重：≥250kg；

10.重量：≤170kg

▲11.直立位:直立角度≥75°，±5°；

12.半卧休息位:背部和腿部弯折，具备半坐卧位，含防褥疮垫，X光片滑轨；

13.垂直升降:具备垂直升降功能；

14.1）外观尺寸允差±5%：长210cm，宽110cm，高(50-85)；

2）背板尺寸允差±5%：76cm*90cm；

- 3）座板尺寸允差±5%：24cm*90cm；

- 4）大腿版尺寸允差±5%：32cm*90cm；

- 5）小腿版尺寸允差±5%：50cm*90cm；

15.性能指标：

1）外观及结构要求

文字和符号标识应完整、清晰，控制机构应灵活、可靠，紧固件应无松动；

- 2）床面起立具备双阻尼簧安全保护装置，防止电机出现故障时床面的瞬间下降。

- 3）静音医用电机推力≥8000N。

- 4）脚轮与床脚装配，转向灵活，具备任意方向锁死、制动功能.

▲5）床体具有直立、水平升降、垂头仰卧、起背曲腿功能；

6）手控盒连接线长度 ≥2m。控制手柄能够控制背板折起角度、大腿板折起角度、小腿板折起角度。

7）配备:输液架、拉升杆、尿袋挂钩等。

2、床旁多参数监护仪

- 一、设备基本要求‌

- 1.‌设备用途‌：适用于成人重症监护，可连续监测生命体征参数。

- 2.‌监测参数范围‌（至少包含以下模块）：

- 1）‌心电监测‌：≥12导联同步显示，支持ST段分析、心律失常分析。

- 2）‌无创血压‌（NIBP）：手动/自动模式，支持多种袖带规格（成人/儿童/新生儿）。

- 3）‌血氧饱和度‌（SpO₂）：抗运动干扰，低灌注下精确测量，支持脉搏波形显示。

- 4）‌呼吸‌：呼吸频率、呼吸波形、窒息报警。

- 5）‌体温‌：双通道体温监测，支持体表/核心温度测量。

- 6）‌有创血压‌（IBP）：≥2通道，支持动脉压、中心静脉压（CVP）、肺动脉压（PA）等。

- 7）‌呼吸末二氧化碳‌（EtCO₂）：主流或旁流式，支持二氧化碳波形显示。

- 8）‌心输出量‌（CO）：可选模块，支持热稀释法或连续心排量监测（如PiCCO）。

- 3.‌屏幕要求‌：

- 1）尺寸≥15英寸，高分辨率彩色触摸屏，支持多参数同屏显示。

- 2）屏幕亮度可调，支持防眩光处理，可视角度≥170°。

- ‌二、技术性能指标‌

- 1.‌数据精度‌：

- 1）心电：心率测量范围20-300 bpm，误差≤±1%。

- 2）SpO₂：测量范围70%-100%，误差≤±2%（低灌注下仍能准确测量）。

- 3）有创血压：动态响应频率≥12 Hz，压力范围-30~300 mmHg，误差≤±2 mmHg。

- 2.‌报警系统‌：

- 1）支持可自定义的声光报警，报警优先级分级（如高/中/低）。

- 2）报警延迟时间可调，支持报警事件记录及回顾。

- 3）报警参数包括：心率、血压、血氧、呼吸暂停、导联脱落等。

- 3.‌数据存储与传输‌：

- 1）本地存储：≥72小时全息波形及趋势数据存储。

- 2）支持HL7协议，可无缝接入医院HIS、EMR系统。

- 3）网络接口：标配RJ45、Wi-Fi或5G模块（可选）。

- 4.‌电池续航‌：内置电池续航≥4小时（满负荷运行状态）。

- ‌三、硬件及软件要求‌

- 1.‌硬件配置‌：

- 1）模块化设计，支持热插拔功能，便于参数扩展。

- 2）标配≥8个参数插槽，支持多模块同时运行。

- 3）抗电击等级：符合IEC 60601-1标准，抗除颤放电保护。

- 2.‌软件功能‌：

- 1）支持多床位中央监护系统接入，实时同步数据。

- 2）趋势分析：24小时趋势图、表格回顾，支持自定义时间轴。

- 3）报告生成：自动生成PDF/Excel格式报告，支持打印或导出。

- ‌四、合规与认证‌

- 1.‌资质要求‌：

- 1）通过中国NMPA（原CFDA）认证、CE认证及FDA认证（如涉及出口）。

- 2）符合ISO 13485质量管理体系。

- 3）满足YY 0709-2009《医用电气设备》系列标准。

- 2.‌安全性‌：

- 1）具备漏电流保护、过压保护及抗电磁干扰（EMC）功能。

- 2）支持患者隔离技术，确保电气安全。

- ‌五、服务与支持‌

- 1.‌质保期‌：整机质保≥3年，关键部件（如屏幕、电池）质保≥5年。

- 2.‌培训服务‌：提供现场操作培训及定期远程技术更新。

- 3.‌响应时间‌：出现故障后，工程师需在4小时内响应，24小时内到场维修。

- 4.‌配件供应‌：承诺设备停产后，持续供应配件≥10年。

- 3、血气生化分析仪（动脉血气分析仪）技术参数

1.▲方法学：干式电化学法、交流阻抗

2电极测量方式：免维护微电极技术

3▲测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu并且该十项参数只需一张测试卡即可完成，并至少可以提供两种9项项目检测试剂盒

4▲试剂盒注册型号（种类）≥42个，代表不同的检测项目组合，以灵活应用于不同的用户检测需求

5计算项目：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 测试+计算项目≥34项

6标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种样本类型

7▲进样方式：自动水平进样，有效降低生物污染

8▲用血量：样本检测最低用血量≤100ul

9定标方式：自动定标，测量前1点定标

10▲配套耗材：包含质控液在内,试剂耗材注册种类≤2种

11▲试剂盒规格：试剂盒单人份设计，独立包装，一次性使用，常温或冷藏保存时间≥7个月，即取即用

1.12试剂盒存储：试剂盒运输条件可达-10～37℃；试剂盒存储条件可达2～30℃

13质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控

14▲操作界面：≥6英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

15内置高容量充电电池，待机时间≥24h或可连续测量样本数≥50个

16仪器重量：小巧便携，重量< 5Kg（含电池），可在不同病人终端移动及床旁检测

17仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机，方便数据管理及结果的打印

18数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统

19▲数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，可接入POCT数据管理系统，及同品牌中央监护系统，进行网络化升级，规范病例数据的管理,

20检测参数的升级：仪器升级：系统自动升级软件，无需增加模块

21使用环境要求：10-31℃

22产品需获得FDA、CE认证

23可选配POCT管理软件（DMS），可实现实时传输到电脑上进行分析，报告，存储，A4纸打印

24血气生化分析仪配置清单

主机：内置二维条码扫描器）1台、中文说明书1本、电池，4200mAH（待机≥20H）1块、纸1盒（12卷/盒）、电源适配器1个、合格证1份、速查卡1份、保修卡1份、验收单1份

说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

4、有创呼吸机技术参数

一、整机要求

1.通过CFDA（NMPA）国家三类注册认证，通过CE以及FDA认证。

2.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

3.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。

4.具备维护氧气气源过滤芯的外置结构，便于更换氧气气源过滤器。

5.吸气阀呼气阀外观不同，避免误装。

6.配压差式流量传感器。

二、显示要求

1.显示屏≥18英寸彩色电容触摸屏，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作。

2.▲具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含但不限于肺损伤、肺塌陷风险提示。

3.▲具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。（需提供机器截图证明符合招标要求）。

4.开关机按键在屏幕正面，避免发生误触，造成使用风险。

三、呼吸模式及功能

1.配置下述模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

2.▲配置下述模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。（提供设备说明书，检测报告加盖厂家公章）

3.具有心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），在呼气阶段停止送气帮助排出患者肺内气体，使患者胸腔回弹时产生胸腔负压。（提供设备说明书，检测报告加盖厂家公章）

4.▲具有电子吸气阻力阀开关（eITD），在心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）的呼气阶段排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。（提供设备说明书，检测报告加盖厂家公章）

5.无创通气模式，包含但不限于P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

6.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

7.▲具有自适应通气模式具有参数调节目标指示表盘。

8.▲呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间。（提供设备说明书，检测报告加盖厂家公章）

9.具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）和静态P-V环图（或P-V工具）。

10.具有脱机辅助工具，可设置脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。（提供设备说明书，检测报告加盖厂家公章）

11.肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

12.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。

13.支持双通道辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势。

14.▲具有辅助压置管工具，实时检测识别食道压气囊位置，一键自动阻塞实验确认气囊位置。

15.▲具有食道压滤波技术和食道压基线校准功能。

16.▲具有单独NMPA注册证的同品牌辅助压力测量附件，兼具胃管功能。

四、设备可设置调节参数

1.潮气量：20ml—4000ml

2.呼吸频率：1—100/min

3.吸呼比：4:1—1:10

4.最大峰值流速：180L/min

5.吸气压力：1—100 cmH2O

6.PEEP：0—50 cmH2O

7.▲吸气时间：0.1—10s

8.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

9.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

10.▲呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

五、监测参数

1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。（提供设备说明书，检测报告加盖厂家公章）

2.▲要求可以监测驱动压，定义为：在机械通气中作用在呼吸系统的驱动压力，是平台压与呼气末正压的差。范围：0 ～ 120cmH2O（需提供说明书版本号以及说明书内容证明范围符合招标要求）

3.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。

4.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

5.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

6.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。

7.▲实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。（提供设备说明书，检测报告加盖厂家公章）

8.▲实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。（提供设备说明书，检测报告加盖厂家公章）

9.支持升级（原装同品牌）旁流CO2模块监测。

10.支持升级主流CO2模块监测，可监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，支持监测容积-二氧化碳图；可进行氧合指数OI和P/F值的计算。

11.支持升级（原装同品牌）SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。

六、报警参数

1.气道压力：过高/过低报警

2.分钟通气量：过高/过低报警

3.潮气量：过高/过低报警

七、系统功能要求

1.▲具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

2.▲实时气源压力电子显示。

3.具备一体化模块插件箱，呼吸机功能升级和扩展；可兼容原装同品牌常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。

4.≥90分钟内置后备可充电锂电池。

5.可升级顺磁氧功能。

6.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

7.▲机器表面具有操作视频二维码，可随时扫码查看机器操作视频。（提供机器带可扫描的二维码照片）

8.▲可配湿化器，湿化器有电容触摸屏，便于观察和操作。

9.▲配有双加热呼吸湿化器，要求具有水罐端探头监测，气道端探头监测，加热盘底部温度探头， 其中水罐端探头为温度流量探头，测量温度与管路上的流量，通过探头反馈  温度和流量来控制精准温湿度。加温湿化器的湿化水罐：双浮子水罐控制自动下水，安全高能，可 变容积≤280mL,顺应性≤0.4mL/cm 水柱，最大工作压力8 kPa,  最大 峰流量30秒内180 L/min。

10.▲可配湿化器，湿化器标配蓝牙。

八、信息化功能要求

1.▲呼吸机可与同品牌监护仪以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。

2.呼吸机的报警支持通过手表实时分发给工作人员，保障患者安全。

3.呼吸机支持接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息。

4.呼吸机与监护仪统一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机。

5.具备VGA扩展显示（非HDMI接口），方便日常使用。

有创呼吸机配置清单

| 序号 | 配置清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 氧气气源软管（国标3M） | 1根 |
| 3 | 空气气源软管(国标3M) | 1根 |
| 4 | 国际电源线 | 1根 |
| 5 | 成人模拟肺 | 1套 |
| 6 | 台车 | 1台 |
| 7 | 氧疗鼻塞导管（中） | 1个 |
| 8 | 一次性细菌过滤器 | 1个 |
| 9 | 机械臂 | 1个 |
| 10 | ▲湿化器（双加热） | 1个 |
| 11 | VC-A/C通气模式、PC-A/C通气模式、SIMV-VC通气模式、SIMV-PC通气模式、CPAP/PSV通气模式、SIGH通气模式、DuoLevel 通气模式、PRVC通气模式、PRVC-SIMV通气模式、AMV通气模式、氧疗功能 | 1套 |
| 12 | PO.1监测、呼吸功监测、浅快呼吸指数监测、内源性PEEP监测、最大吸气负压监测、智能吸痰功能 | 1套 |
| 13 | 自动插管补偿功能 | 1套 |
| 14 | 静态PV环测量工具 | 1套 |
| 15 | 脱机辅助工具(SBT) | 1套 |

说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

5、体外除颤仪技术参数

1、物理规格/性能

1.1整机重量(含电池)重量≤2.6kg，且设备主机具有把手，具有较高便携性

1.2具备优异的抗冲击/跌落性能:机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击，并能正常工作

1.3设备支持清洁和消毒,防止交叉感染支持的清洁消毒剂需包含以下

常见类型:次氯酸钠(10%洗涤用漂白粉)、双氧水(3%)、乙醇(75%)、异丙醇(70%)

1.4最高运行环境温度不低于50℃，最低运行环境温度不高于-5℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，至少能工作60分钟:最高工作湿度不低于95%(非冷凝)，最低工作湿度不高于5%(非冷凝)

1.5主机设备使用寿命:≥8年

1.6设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55

★1.8支持开盖开机，主机操作面板上的操作按键数量:1-3个(包括软按键和非实体按键)，易操作(提供说明书或者实物图证明)

1.9具有中英文双语语音播报，一键快速切换中英文。(提供使用说明书或实物图证明材料)

2、除颤性能

2.1采用双相波技术，双相指数截断(BTE)波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿:

2.2成人最大除颤能量可支持360J，能量精度:≤±10%

2.3设备从开始AED 分析到200J放电准备就绪时间<5s

2.4设备从开机到200J放电准备就绪用时<7s

2.5电极片可与同品牌手动除颤器通用:

2.6可除颤节律分析算法性能应满足GB9706.8-2009要求,为保证评测结果客观，设备主机配置的心率分析算法性能测评数据库数量≥6个。

3、除颤电极片

★3.1单幅电极片有效期≥48个月(非叠加，电极片和主机注册证保持一致)

3.2提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落

3.3在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率

3.4电极片上具有电极片粘贴方式示意图

3.5主机上有电极片粘贴位置动画提示

3.6具有电极片有效期自检功能和电极片过期语音提示

3.7设备配套电极片可监测按压频率，并在屏幕上显示实时按压频率，当按压频率不规范时，可提供反馈。

4、电池

4.1标配单块电池电量在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗

4.2标配单块电池待机时间可以达到5年

4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电(适合条件下)

5、屏幕/操作

5.1设备主机具有屏幕显示功能:≥7英寸，支持动画或简明画面指导用户执行急救操作

5.2彩色显示屏，分辨率不小于800X480像素，支持显示ECG波形

5.3 设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度,适应野外强光环境下使用

5.5设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量,适应急救现场嘈杂环境下使用

5.6提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求

5.7支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR 按压模式

5.8在CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示

6、心肺复苏机技术参数与性能指标

1、气动电控型心肺复苏机。

2、采用全胸腔包裹式的3D按压方式，按压的同时挤压胸腔。

3、模式：15：2、30：2、连续按压。

4、按压深度：0mm～60mm连续可调，按压深度具有LED显示。

5、按压频率：110bpm。

6、按压/释放比：1：1。

7、内置可充电锂离子电池，可连续工作≥8小时以上，支持在线充电。

8、报警具有LED灯及语音提示，报警静音时间≤120s；具有电池电量低报警。

9、实现2步操作按压，第一步打开电源，第二步启动按压；安装时间≤8秒。

10、配有按压稳定带，稳定患者头部及腿部，固定连接按压装置。

11、整机重量≤2.6kg。

7、心肺复苏抢救车具体技术(参数)要求

1.台面:695mm~700mmx485mm~490mm，台面、抽屉和药盒选用ABS环保原生料注塑成型，台面配备单面磨砂软玻璃厚度≥1.5mm;

2.立柱采用半弧防撞双T型槽铝合金型材，利用不锈钢丝杆连接台面:

3.每层抽屉皆配备ABS材质透明标签:

4.配置一个升降式不锈钢四分支盐水输液架:

5.车体需配有心肺复苏板，电源插座，紧固式旋转设备托盘和氧气瓶支架:

6.车体需配备垃圾桶可以轻松摘离:

7.ABS推手，需配置消毒液锐器桶网篮:

8.Φ100mm超静音医用脚轮，两个刹车轮，两个定向轮。

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

供应商名称：                  （企业电子签章）

法定代表人：                  （个人电子签章）

日      期：   年    月

目  录

一、投标函及投标报价一览表

二、法定代表人身份证明

三、法人授权委托书

四、技术偏差表

五、货物分项报价表

六、技术部分

七、拟投入本项目专业技术人员情况表

八、资格审查资料

九、承诺书

十、其他资料

## 一、投标函及投标报价一览表

1、投  标  函

致：          （采购人）

我们收到了项目编号:         的招标文件，经详细研究，我们决定参加         （项目名称）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以总报价人民币（大写）：    （小写）：     元，供货期限         （按招标文件规定），质保期        ，质量要求达到         参加投标。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、如我方中标，我方愿意按供应商前附表中的规定向采购代理机构支付本次招标代理服务费。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

2.投标报价一览表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 投标内容 |  |  |
| 投标总报价(元) | （大写） | （小写） 元 |
| 供货期限 |  |  |
| 投标质量 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 其它说明 |  |  |

注：所有供应商的投标报价均保留至小数点后两位。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：          职务：

系          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证复印件或扫描件。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

## 三、法人授权委托书

本人          （姓名）          （身份证号）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托我单位在职人员          （姓名）          （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

联系方式（手机号）：          （保持畅通）

电子邮箱：          （保持可通讯状态）代理人无转委托权。

注：附法人、授权委托人身份证复印件或扫描件。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：       年    月    日

## 四、技术偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求参数 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏差说明”栏中详细注明所投设备响应内容与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

五、货物分项报价表

供应商名称：

项目名称：

单位：元/人民币

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

## 六、技术部分

（根据评标办法自行编制，格式自拟）

## 七、拟投入本项目专业技术人员情况表

拟投入专业技术人员情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |

八、资格审查资料

1、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |

2、根据评标办法中“资格评审标准”提供相关证明材料

## 九、承诺书

1.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在           （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

2. 硬件特征码承诺书

致:           （采购人名称）

我方在此承诺：

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

## 3.招标代理服务费承诺书

致             （采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：            项目编号：             ）招标中若获中标，我们保证按招标文件的规定，向贵公司一次性支付招标代理费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

## 十、其他材料

1.招标文件及评标办法中要求的与本项目相关的材料；

2.供应商认为与本项目相关的其他材料。

注：招标文件中没有给出固定格式的，格式自拟。

附件1： 中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

③在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

附件2： 供应商为监狱企业声明函（如有）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。（非联合体投标，将本条删除。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的无需填写此表。

附件3： 供应商为残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（填写采购人名称）的（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的无需填写此表。