开封市城乡一体化示范区妇幼保健院医疗设备采购项目

- 招标文件

招 标 人：开封市城乡一体化示范区妇幼保健院

代理机构：河南启源招标代理有限公司

编制日期：二 〇 二 五 年 九 月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标办法	17

第四章 政府采购合同	22

第五章 采购内容及技术要求	24

第六章 投标文件格式	32

# 第一章 招标公告

项目概况

开封市城乡一体化示范区妇幼保健院医疗设备采购项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2025年10月10日09时20分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汴金财招标采购-2025-37

2、采购项目名称：开封市城乡一体化示范区妇幼保健院医疗设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：538000.00元

最高限价：538000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴金财招标采购-2025-37-1 | 开封市城乡一体化示范区妇幼保健院医疗设备采购项目 | 538000.00 | 538000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）供货期限：合同签订后20日内完成供货安装及培训

（2）质量要求：合格，符合现行国家和行业质量验收标准

（3）采购内容：采购氦氖激光治疗仪、微波治疗仪、喷砂牙周治疗仪、屈光视力筛查仪、全自动血细胞分析仪、电子胎心监护仪等一批医疗设备(详见采购内容及技术要求)

6、合同履行期限：同供货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2024年度财务审计报告（新成立公司提供成立至今的财务报表）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函，格式自拟）

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2024年以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供无重大违法记录的书面声明,格式自拟）

（6）提供所投产品有效的《医疗器械注册证》

（7）供应商应具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》

（8）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 和豫财购【2016】15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /）】

（9）法律、行政法规规定的其他条件

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：2025年09月18日至2025年10月09日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：开封市公共资源交易信息网

3、方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，按要求下载电子招标文件。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、截止时间：2025年10月10日09时20分（北京时间）

2、地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1、时间：2025年10月10日09时20分（北京时间）

2、地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；

（3）执行《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）

（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（6）执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；

（7）执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

3、供应商应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易信息网登录政采、工程业务系统。按要求下载电子招标文件。供应商未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4、获取招标文件后，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易信息网查看。（如有网上系统问题请联系0371-23859291）

5、请供应商时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。

6、潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查看招标文件。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

- 名称：开封市城乡一体化示范区妇幼保健院

- 地址：开封市郑开印象城

- 联系人：张女士

- 联系方式：0371-22889569

2、采购代理机构信息

名称：河南启源招标代理有限公司

地址：开封市五大街新谷电商大厦A座11楼

联系人：徐先生

联系方式：0371-22709983

3、项目联系方式

联系人：徐先生

联系方式：0371-22709983

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | - 名称：开封市城乡一体化示范区妇幼保健院 - 地址：开封市郑开印象城 - 联系人：张女士 - 联系方式：0371-22889569 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南启源招标代理有限公司 地址：开封市五大街新谷电商大厦A座11楼 联系人：徐先生 联系方式：0371-22709983 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开封市城乡一体化示范区妇幼保健院医疗设备采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 采购氦氖激光治疗仪、微波治疗仪、喷砂牙周治疗仪、屈光视力筛查仪、全自动血细胞分析仪、电子胎心监护仪等一批医疗设备(详见采购内容及技术要求) |
| 1.3.2 | 供货期限 | 合同签订后20日内完成供货安装及培训 |
| 1.3.3 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 合格，符合现行国家和行业质量验收标准 |
| 1.3.5 | 质保期 | 2年 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 详见招标公告 供应商需对所填内容的真实性负责。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 分包、转包 | 不允许 |
| 1.11 | 供应商提出问题的截止时间 | 获得招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 1.12 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件及有关本项目的变更资料（如有） |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年10月10日09时20分（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 自招标文件澄清公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 自招标文件修改公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.3 | 最高限价 | 538000.00元 超出最高限价的按无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签章要求 | 投标文件按照招标文件要求签章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 供应商必须在投标截止时间前提供： 加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）； |
| 4.2 | 电子投标文件的递交 | - 1.供应商应在投标截止时间以前登录开封市公共资源交易中心系统上传递交加密电子投标文件到会员指定位置，并确认已经成功提交投标文件，请在上传时认真检查上传投标文件是否完整正确。 2.供应商如因网上系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 0371-23859291。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年10月10日09时20分（北京时间） 地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传。 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。） |
| 5.2 | 开标程序 | 见总则 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，经济、技术专家4人 专家确定方式：从省级相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会推荐中标候选人1-3名 |
| 7.4 | 付款方式 | 以合同签订为准 |
| 10 | 需要补充的其他内容： |  |
| 10.1 | 未尽事宜 | 按国家有关规定执行 |
| 10.2 | 招标代理费 | 代理服务费：由中标人按照招标文件约定，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（按差额定率累进法计算），当招标代理服务费采用本方法计算金额低于5000元时，代理服务费按照5000元最低标准进行一次性收取。领取中标通知书前以公对公转账形式支付。 账户信息如下： 开户行名称：河南启源招标代理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司开封自贸区支行 账号：16090101040028083 |
| 10.3 | 质疑和异议的递交 | 询问、质疑与投诉的递交方式为线上递交，供应商需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出询问、质疑与投诉,并电话告知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构在规定时间内进行回复，各供应商应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。 |
| 10.4 | 硬件特征码 | 供应商应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由供应商自行承担。 |
| 10.5 | 补充说明 | 各供应商从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由供应商自行承担。 |
| 10.6 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、招标内容及商务技术（服务）要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.7 | 同义词语 | 招标文件中出现的措辞理解：“采购人”与“招标人”含意相同；“供应商”与“投标人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。 |
| 注：供应商须知前附表与招标文件不一致时，以供应商须知前附表为准。 |  |  |

- 1.总则

- 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》相关政策等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见供应商须知前附表。

- 1.2资金来源和资金落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3采购内容、供货期限、供货地点和质量要求

1.3.1采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2供货期限：见供应商须知前附表。

1.3.3供货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.5质保期：见供应商须知前附表。

- 1.4供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本招标项目相关的资格要求：见供应商须知前附表；

1.4.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的；

（7）“硬件特征码”一致的。

- 1.5费用承担

供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

- 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9踏勘现场

1.9.1踏勘现场:见供应商须知前附表；

1.9.2供应商自行踏勘现场发生的一切费用自理。

- 1.10分包、转包

见供应商须知前附表。

1.11供应商提出问题的截止时间：见供应商须知前附表。

1.12采购人书面澄清的时间：见供应商须知前附表。

- 2.招标文件

- 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

详见招标文件目录

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2招标文件的澄清

- 2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前招投标系统中提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

- 2.2.2招标文件的澄清以公告形式通知所有下载招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.2.3供应商确认收到招标文件澄清的时间：自招标文件澄清公告在相关网站发布之日起，即为默认收到。

- 2.3招标文件的修改

- 2.3.1招标人修改招标文件以发布公告的形式通知所有已下载招标文件的供应商。修改招标文件的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.3.2供应商确认收到招标文件修改的时间：自招标文件修改公告在相关网站发布之日起，即为默认收到。

- 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

- 详见投标文件格式目录

- 3.2投标报价

3.2.1供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.2本项目的报价方式符合招标文件要求。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改投标文件中的相应报价。

3.2.3采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

- 3.2.4供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。投标报价应包含对采购内容内应承担的义务及相关的后续服务，如员工工资、社保、医疗保险等其他类似的义务。

- 3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以公告形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

- 3.4资格审查资料

3.4.1供应商基本情况表应附相关的证明文件；

3.4.2不接受联合体投标。

- 3.5备选投标方案

见供应商须知前附表。

- 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标分项报价一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2投标文件应当对招标文件有供货期限、供货地点、投标有效期、质量要求、采购内容及技术要求等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件签章见供应商须知前附表。

- 3.6.4投标文件份数见供应商须知前附表。

- 4.投标

4.1供应商应在本供应商须知规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.2供应商上传电子投标文件的地点：见供应商须知前附表。

- 5.开标

- 5.1开标时间和地点

- 见供应商须知前附表。

- 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）开标时间倒计时；

- （2）点击“开标”，开启解密倒计时；

- （3）查看及回复供应商现场质疑；

- （4）开标结束。

- 6.评标

- 6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式，见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3评标

评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评审程序

分初步评审、综合打分和推荐中标候选人三个阶段。

6.4.1初步评审

6.4.2资格性审查。在开标结束后由采购人或代理机构对其投标单位的资格进行审查,以确定其是否具备投标资格。如果不满足招标文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全的,其投标将被拒绝（视为无效投标）。通过资格审查合格的供应商不足3家的，不得评标。

6.4.3形式与响应性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见评标办法）

评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

6.4.4供应商出现下列情况之一者，其投标为无效标，给采购人、代理机构或其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任：

（1）不具备招标文件中规定资格要求；

（2）投标文件内容不全，字迹模糊，难以辨认，未按规定格式填写而造成评委无法判别或比较；

（3）投标内容与采购内容及技术要求有重大偏离；

（4）供应商提交的是可选择的报价；

（5）供应商的报价明显低于其他通过资格性审查供应商投标报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

（6）初审不合格，或提供虚假、失实资料的；

（7）向采购人及有关人员行贿或提供不正当利益；

- （8）不符合法律、法规及招标文件规定的其他实质性要求及本章3.1投标文件的组成的。

(9）因自身原因给采购人、招标机构造成经济损失的。

6.4.5细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完善的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.4.6投标文件的详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其作进一步评审。

投标文件的澄清

A、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。

B、供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

C、投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

D、澄清文件应按评标委员会规定的时间提交。

6.4.7评标委员会不对无效标进行评审。评标委员会拒绝供应商通过修正或撤消其不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。

6.4.8评标办法及内容：

本项目采用综合评标法，具体内容详见评标办法。

- 7.合同授予

- 7.1定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

- 7.2中标通知

在本供应商须知款规定的投标有效期内，代理机构向中标人发出中标通知书。

- 7.3签订合同

7.3.1中标人和采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4付款方式

见供应商须知前附表

- 8.重新招标和改变采购方式

- 8.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8.2改变采购方式

重新招标后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

- 9.纪律和监督

- 9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5投诉

供应商认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10.需要补充的其他内容：

其他需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

2.1初步评审

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度财务审计报告（新成立公司提供成立至今的财务报表） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供声明函，格式自拟 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2024年以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录的书面声明,格式自拟 |
|  | 资质要求 | 见供应商须知前附表 |
|  | 其他要求 | 见供应商须知前附表 |
| 形式评审标准 | 供应商名称 | 与提供营业执照一致 |
|  | 签章要求 | 见供应商须知前附表 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 响应性评审标准 | 投标内容 | 见供应商须知前附表 |
|  | 供货期限 | 见供应商须知前附表 |
|  | 投标质量 | 见供应商须知前附表 |
|  | 质保期 | 见供应商须知前附表 |
|  | 投标报价 | 投标报价不能超出投标最高限价,超出最高限价按无效文件处理。 |
|  | 其他要求 | 符合招标文件规定 |

注：所有供应商均在通过初步评审后才能进入综合打分环节。

2.2 详细评审

| 评审内容 | 评审因素 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) | 分值构成 | 报价部分（30分） 技术部分（58分） 商务部分（12分） |
| 评分内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| 报价部分 （30分） | 投标报价 （30分） | 统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 - 注：1.投标报价得分四舍五入至小数点后两位。 2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号]）和《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）文的规定，对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业必须提供《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。） |
| 技术部分 (58分) | 投标产品技术指标（30分） | 投标文件中描述的投标产品技术指标、功能及其他参数都完全满足招标文件要求得30分；未加*项一项不满足扣0.5分，加*项一项不满足扣1分，扣完为止。 |
|  | 培训计划及方案 (4分） | 有针对此项目详细的培训计划及方案。非常全面的得4分；比较全面的得2分；一般的得1分；缺项不得分。 |
|  | 技术指导计划 （4分） | 有针对此项目的技术指导计划。科学合理的得4分；比较合理的得2分；一般的得1分；缺项不得分。 |
|  | 整体方案 （4分） | 根据项目的实际情况、需求进行分析研判，方案科学、合理、内容详细得4分，基本合理、内容详细得2分，一般的得1分；缺项不得分。 |
|  | 供货进度保证措施 （4分） | 保证措施针对性强，供货安装时间安排科学合理，措施切实可行、并有详细的实施方法得4分，保证措施基本合理、基本满足项目需求的得2分，一般的得1分，缺项不得分。 |
|  | 质量监督与控制计划 （4分） | 有采购过程的质量监督与控制计划，遇到紧急问题的解决方案和现场与各部门的协调管理计划非常详细具体、合理的得4分，基本合理的得2分，一般的得1分，缺项不得分。 |
|  | 安装调试 （4分） | 安装调试的方案（安装调试前期工作、人员配备、时间安排、工具配备）内容详细具体、人数充足，实施保障措施可行的得4分；有较具体的安装调试方案，内容较详实，符合项目要求的得2分；内容一般，基本满足需求的得1分；缺项不得分。 |
|  | 备品备件 （4分） | 备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求的得4分；缺乏针对性和可靠、有效的技术组织措施的得2分；一般的得1分，缺项不得分。 |
| 商务部分（12分） | 售后服务 （12分） | 1.详细说明售后服务的内容、形式，含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点、联系人及联系电话。非常全面得3分；比较全面得1分；未提供或提供的不完整的得0分。 2.质量保证措施。非常全面得3分；比较全面得1分；未提供的得0分。 3. 对保修期外的售后服务做出明确的承诺和处理方法。非常全面得3分；比较全面得1分；未提供的得0分。 4.其他优惠条件及服务承诺。非常全面得3分；比较全面得1分；未提供的得0分。 |
| 本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，最终结果为评标委员会所有成员计算出的各供应商综合评估得分的算术平均值，按四舍五入保留两位小数。 |  |  |

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评审标准

2.1初步评审标准

资格评审标准：见评标办法前附表。

形式评审标准：见评标办法前附表。

响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审：分值构成与评分标准

见评标办法前附表。

- 3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章形式评审标准、响应性评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2供应商投标文件有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

a.供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.供应商之间约定中标人；

c.供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

d.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商系统确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2汇总全体评标委员会对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分。

3.2.3评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商在系统作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.2.4提供相同品牌产品（多产品采购时指标明的核心产品）且通过资格审查、形式审查、响应性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高（得分相同时以投标报价低的或技术部分得分高的）的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以系统形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行系统澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正（供应商应时刻通过电子交易系统关注项目情况，评标委员会向供应商提出的澄清要求、报价要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复，否则供应商自行承担责任。）。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的系统澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  政府采购合同

（以实际签订合同为准）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 第五章 采购内容及技术要求

| 开封市城乡一体化示范区妇幼保健院 医疗设备采购一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 氦氖激光治疗仪 | 1台 |
| 2 | 微波治疗仪 | 1台 |
| 3 | 喷砂牙周治疗仪 | 1台 |
| 4 | 屈光视力筛查仪 | 1台 |
| 5 | 全自动血细胞分析仪 | 1台 |
| 6 | 电子胎心监护仪 | 1台 |

氦氖激光治疗仪

产品参数

1.氦氖激光波长：632.8nm

2.LED波长：黄光590±10nm；

3.*氦氖激光输出：光导纤维输出；

4.*LED冷光输出：黄光无阻碍直接输出。

5.*氦氖激光功率：单管≥15mw；双管≥30mw

6.LED颗粒功率: LED单颗1mW≤Pc≤10mw；

7.LED盘照射面积：≥300(cm2)。

8.控制方式：四路按键独立控制

9.面板操作直接进行黄光（半盘或整盘）工作切换。

10.显示方式：7寸液晶屏显示

11.定时范围：0-120分钟可调

12.电    源：AC220V/50Hz、220VA

微波治疗仪

产品参数

1.电源电压：220V±10%，频率50HZ±1HZ

2. 正常工作条件

环境温度：10℃～40℃；

相对湿度：30%～75%；

大气压力：700hPa～1060hPa

3.整机输入功率：≤450W

4.输出功率：≤80W

5.微波频率：2450Mhz±30Mhz

6.显示方式:数码显示

7.功率范围：理疗：0W—30W之间，连续可调

治疗：0W—80W之间，连续可调

8.  治疗时间定时范围：0—99S  可调

9. 理疗时间定时范围：0—30min可调，理疗结束蜂鸣报警

10.手术时间：可根据手术具体情况控制手术时间。

11.工作方式：分理疗、治疗两种，均为连续工作，输出控制方式为双路输出控制

12.辐射防护 A、外壳泄漏≤0.2Mw/cm2   B、无用辐射≤0.4Mw/cm2

C、探头驻波比≤3           D、输出阻抗≤50Ω

E、在电压不稳时，可自动调节。

13.具有输出的定时功能，可预置设定，采用数字显示，时间结束可显示，具有自动闭锁功能及过载自动保护系统.

14.具有过热保护功能。电路过热时会自动切断电源，故障排除后系统自动恢复供电，仪器正常工作。

15.产品适用范围：用于消炎、止痛、改善微循环、促进炎症吸收以及妇科尖锐湿疣的治疗。

16. 外壳采用ABS材质，拥有理疗支架。

17. 理疗头2个，手术头7只，带脚踏开关.

18.执行最新国家标准GB9706.6-2007版。

超声喷砂牙周治疗仪

技术参数

1.网电源输入：～220V  50Hz ，输入功率88VA

2.主机输入：~25V  50Hz ，2.8A

3.输出的尖端主振动偏移（最大功率）：90μm ，偏差：±50%

4.输出的尖端振动频率：30±5kHz

5.输出的半偏移力（最大功率）：5N 偏差：±50%

6.尖端输出功率：3W~20W

7.主机保险：T5AH  250V

8.电源适配器保险：T1.0AL  250V

9.进水压力：1bar～5bar（0.1MPa～0.5MPa)

10.进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)

11.喷砂系统出水水温：0~45℃

12.主机重量：2.75Kg

13.主机尺寸：长×宽×高 330mm×280mm×120mm

14.设备集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，种植体维护，根管治疗功能于一体。

15.根据所选用工作手柄自动切换工作模式。

16.前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰。

17.工作尖圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。

18.双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。

19.供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用自动供水，蓝色提示灯亮起。

20.采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。

21.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。

22.水路加热功能，可实现喷砂洁治模式下，加热水路，提高洁治舒适度。

23.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。

24.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。

25.超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。

26.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。

27.超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。

28.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。

29.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。

30.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。

31.工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简介，效率高。

32.外置电源适配器，实现水电分离，更加安全。

33.拥有清洁模式。

# 屈光视力筛查仪

技术参数

1.*操作模式：双眼/单眼

2.屈光检测：全自动

3.球面度DS：范围-7.5OD~+7.5OD

分辨率0.25D/0.01D

精度 ±0.5OD

4.柱面度DC： 范围0.00D~3.00D

分辨率0.25D/0.01D

精度±0.50D

5.轴位Axis:范围0°~180°

分辨率：1°

精度：±5°

6.瞳孔直径Pupil Size：范围4.0mm~9.0mm

分辨率：0.1mm

精度：±0.1mm

7.瞳距Pupil Distance:范围35mm~80mm

分辨率：1mm

精度：±1mm

8.固视方向 Gaze:0°~20°

9.*工作距离 Measuring distance:1m±5cm

10.测量时间 Time per measurement:~1s

11.固视目标 Fixation target:随机闪烁，声音刺激

12.数据接口：Wi-Fi,USB

13.打印机接口：USB

14.电池：可充电锂电池，续航6小时，可更换

15.尺寸：180mm×130mm×110mm

16.显示器：5≥寸触摸显示屏

全自动血细胞分析仪参数

技术参数

1、检测原理：血细胞分析采用半导体激光流式细胞技术结合核酸荧光染色法和鞘流阻抗法, CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

2、一台仪器一管血可实现血常规与CRP、SAA项目联检。

3、*检测参数：可提供血细胞分析报告参数≥38项（含NRBC参数）、体液分析报告参数≥7项，CRP及SAA报告参数≥5项。

4、网织红细胞检测：提供高、中、低荧光强度网织红细胞比率及网织红细胞血红蛋白含量参数。

5、血小板检测：具备鞘流阻抗法、荧光染色法和专用的特异性血小板检测通道（PLT-F）检测等，并可转换。

6、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和滑膜液等）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。

7、低值模式：具有专用低值检测模式，通过自动增加计数粒子数量来保证检测结果的准确性，同一模式可同时实现低值白细胞与低值血小板检测。

8、检测模式：至少具有CBC+DIFF、RET、CBC+DIFF+RET、CBC+DIFF+PLT-F 、CBC+DIFF+CRP、CBC+DIFF+SAA、SAA-4X等全血检测模式。

9、样本用量：末梢全血检测CBC+DIFF+CRP用血量≤37μL，末梢全血检测CBC+DIFF+RET+CRP+SAA用血量≤40μL。

10、检测速度：静脉全血CBC+DIFF≥110个样本/小时，CBC+DIFF+RET≥80个样本/小时、CBC+DIFF+CRP≥100个样本/小时、 CBC+DIFF+CRP+SAA≥60个样本/小时。

11、*进样方式：标配自动进样、单管开放进样和单管封闭进样方式，具备急诊插入功能。

12、*具备末梢血全自动检测，支持静脉全血和末梢血样本同时批量上机检测，均支持样本自动混匀。

13、具有超出线性范围的高值SAA样本自动稀释重测功能。

14、具有针对EDTA依赖性血小板聚集样本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集，可自动加测光学法血小板。

15、具备红细胞冷凝集样本处理功能，遇重度冷凝集样本，仪器可自动对样本试管进行加热温浴。

16、血细胞分析线性范围：WBC：(0～500)×10^9/L，RBC：(0～8.6)×10^12/L，PLT：(0～5000)×10^9/L。

17、SAA线性范围：3.0～400mg/L。

18、携带污染率：CRP≤0.5%、SAA≤0.5%。

19、空白计数：白细胞≤0.1x10^9/L，红细胞≤0.02x10^12/L，PLT：≤3×10^9/L。

20、回退复检功能：支持自动进样过程中异常样本自动回退复检功能，无需人工干预。

21、条码扫描：标配内置自动旋转扫描样本条码的功能。

22、人机交互：主机自带≥13英寸高清彩色液晶触摸屏，配备原厂数据处理系统。

23、仪器主机具有CD+C、CD+CS联检分析模式触摸键，同时具有开放与封闭等进样模式物理按键，可实现常用模式快速切换。

24、具备RET检测通道灵活开关及自由选择NRBC检测的设置功能。

25、扩展性：可根据医院的发展需求升级成桌面式或柜式血液分析流水线。

26、自动维护：主机内置封闭的探头清洁液存放仓位，仪器可按照预约时间定时进行全自动管路清洗与关机保养维护。

27、智能分析：具备智能分析系统，可提供恶性血液疾病风险预警、分析详情以及诊疗建议。

28、具有原厂配套的NMPA注册质控品和校准品，包括体液质控品和可校准低值血小板的校准品。

29、生产厂家具有获得国家CNAS认证的血液标准化实验室。

电子胎心监护仪

技术参数

1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2.*多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3.无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4.探头IPX8防水等级；

5.探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；

6.宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性；

7.打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况；

8.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

9.10.1英寸高清晰液晶彩屏，0-60°度内多角度翻转；

10.多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

11.监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）或50 ~ 210（国际）两种标准；

12.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

13.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

14.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

15.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

16.*支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

17.内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

供应商名称：                  （企业电子签章）

法定代表人：                  （个人电子签章）

日      期：   年    月

目  录

一、投标函及投标报价一览表

二、法定代表人身份证明

三、法人授权委托书

四、技术偏差表

五、货物分项报价表

六、技术部分

七、拟投入本项目专业技术人员情况表

八、资格审查资料

九、承诺书

十、其他资料

## 一、投标函及投标报价一览表

1、投  标  函

致：          （采购人）

我们收到了项目编号:         的招标文件，经详细研究，我们决定参加         （项目名称）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以总报价人民币（大写）：    （小写）：     元，供货期限         （按招标文件规定），质保期        ，质量要求达到         参加投标。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、如我方中标，我方愿意按供应商前附表中的规定向采购代理机构支付本次招标代理服务费。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

2.投标报价一览表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 投标内容 |  |  |
| 投标总报价(元) | （大写） | （小写） 元 |
| 供货期限 |  |  |
| 投标质量 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 其它说明 |  |  |

注：所有供应商的投标报价均保留至小数点后两位。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：          职务：

系          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证复印件或扫描件。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

## 三、法人授权委托书

本人          （姓名）          （身份证号）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托我单位在职人员          （姓名）          （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

联系方式（手机号）：          （保持畅通）

电子邮箱：          （保持可通讯状态）代理人无转委托权。

注：附法人、授权委托人身份证复印件或扫描件。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：       年    月    日

## 四、技术偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求参数 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏差说明”栏中详细注明所投设备响应内容与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

五、货物分项报价表

供应商名称：

项目名称：

单位：元/人民币

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

## 六、技术部分

（根据评标办法自行编制，格式自拟）

## 七、拟投入本项目专业技术人员情况表

拟投入专业技术人员情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |

八、资格审查资料

1、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |

2、根据评标办法中“资格评审标准”提供相关证明材料

## 九、承诺书

1.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在           （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

2. 硬件特征码承诺书

致:           （采购人名称）

我方在此承诺：

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

## 3.招标代理服务费承诺书

致             （采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：            项目编号：             ）招标中若获中标，我们保证按招标文件的规定，向贵公司一次性支付招标代理费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

## 十、其他材料

1.招标文件及评标办法中要求的与本项目相关的材料；

2.供应商认为与本项目相关的其他材料。

注：招标文件中没有给出固定格式的，格式自拟。

附件1： 中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

③在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

附件2： 供应商为监狱企业声明函（如有）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。（非联合体投标，将本条删除。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的无需填写此表。

附件3： 供应商为残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（填写采购人名称）的（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的无需填写此表。