目  录

第一章 招标公告	2

第二章 供应商须知	7

第三章 评标办法（综合评估法）	27

第四章 服务内容及要求	34

第五章 合同格式及主要条款	40

第六章 投标文件格式	48

第一章 招标公告

平顶山市生态环境局郏县分局乡镇空气自动监测站及固定式汽车尾气遥感监测设备运维服务项目招标公告

项目概况

平顶山市生态环境局郏县分局乡镇空气自动监测站及固定式汽车尾气遥感监测设备运维服务项目的潜在供应商应在平顶山市公共资源交易中心系统获取招标文件，并于2025年9月16日8时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：郏采招标-2025-32

2、项目名称：平顶山市生态环境局郏县分局乡镇空气自动监测站及固定式汽车尾气遥感监测设备运维服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1690000.00元

最高限价：1690000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025849号-1 | 平顶山市生态环境局郏县分局乡镇空气自动监测站及固定式汽车尾气遥感监测设备运维服务项目 | 1690000 | 1690000 | 是 | 169000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或质量要求等）

5.1采购内容：郏县13个乡镇六因子空气自动监测站和1套固定式汽车尾气遥感监测设备运维服务，运维服务范围包括：（1）13个六因子空气自动监测站和所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集及传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及站房维护、网络通讯保障；（2）1套固定式汽车尾气遥感监测设备的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作。并须接受业主方检查和考核，确保所运维监测仪器正常稳定运行并与上级监测平台联网数据传输正常。

5.2资金来源：财政资金，已落实

5.3标段划分：本项目划分为1个标段。

5.4质量要求：符合国家、省、市或行业相关最新标准。

5.5服务期：一年

6、合同履行期限：一年

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；本项目专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求

3.1、具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（也可提供电子营业执照）；

3.2、为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。按照《郏县财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次招标活动中，供应商只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：郏县政府采购供应商信用承诺书），不再需要提供以下证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

注：按照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询供应商信用情况，如有不良情况，按无效标处理。

3.3、本次招标采用资格后审。不接受联合体投标

三、获取采购文件：

1、时间：2025年8月25日至2025年9月15日，每天上午 00：00至12:00 ，下午12:00 至23:59 （北京时间，法定节假日除外）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

3、方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载采购文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml ；

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点：

1、时间：2025年9月16日8时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

五、开标时间及地点：

1、时间：2025年9月16日8时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市郏县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、监督部门：郏县财政局

统一社会信用代码证号：114104250054921046

联系电话：0375-5152805

3、供应商或其他利害关系人对本次公告如有异议，请在公告发布之日后，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

4、我单位（采购人）严格按照平财购【2021】46号文要求的时限发布中标（成交）结果公告，发出中标（成交）通知书，签订采购合同，上传采购合同。

5、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性；

6、供应商在中标（成交）后，在规定的时间内后无正当理由不与采购人签订合同的，由采购人向有关部门反映核实后依据情况处以罚款，列入不良行为记录名单，在一年至三年内禁止参加政府采购活动并予通报等相关处罚。

7、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：平顶山市生态环境局郏县分局

地址：平顶山市郏县行政路西段

联系人：魏先生

联系方式：0375-7068828

2、采购代理机构信息

名称：河南浩均工程咨询有限公司

联系人：张女士

联系电话：19303751868

地    址：河南省郑州市中原区绿东村街道索克企业中心

3、项目联系方式

项目联系人：张女士

电　　 话：19303751868

2025年8月22日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作。

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、投标人）。

4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：平顶山市生态环境局郏县分局 地址：平顶山市郏县行政路西段 联系人：魏先生 联系方式：0375-7068828 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南浩均工程咨询有限公司 地址：河南省郑州市中原区绿东村街道索克企业中心 联系人：张女士 联系电话：19303751868 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 平顶山市生态环境局郏县分局乡镇空气自动监测站及固定式汽车尾气遥感监测设备运维服务项目 |
| 1.1.5 | 项目服务地点 | 平顶山市郏县境内 |
| 1.1.6 | 采购项目属性 | 服务 |
| 1.1.7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 郏县13个乡镇六因子空气自动监测站和1套固定式汽车尾气遥感监测设备运维服务，运维服务范围包括：（1）13个六因子空气自动监测站和所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集及传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及站房维护、网络通讯保障；（2）1套固定式汽车尾气遥感监测设备的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作。并须接受业主方检查和考核，确保所运维监测仪器正常稳定运行并与上级监测平台联网数据传输正常。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 1年 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家、省、市或行业相关最新标准 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力、信誉 | 详见公开招标公告“二、申请人资格要求” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | ☑不召开 |
| 1.7.1 | 招标文件澄清发出的形式 | 在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出 |
| 1.8.1 | 分包 | 允许□ 不允许■ |
| 1.9.1 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 1.10.1 | 偏差 | ☑不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 采购人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它等内容均是招标文件的组成部分。当招标文件的答疑、澄清、补充或解释等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的为准。 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间 15 日前 |
|  |  | 形式：在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中提出 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改 | 供应商应及时查看电子交易系统，关注项目进展，未及时查看引起的一切后果自主承担 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 招标文件要求提交的其他资料 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税方法 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 人民币，总价形式报价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | - 各供应商的投标报价均不得超过最高投标限价，否则按无效标处理，最高投标限价为：1690000.00元 - 报价超出以上控制价的响应文件将不进入评审程序。 |
| 3.2.5 | 付款方式 | - 合同签订后15日内支付合同总价的 30%，运维期满按考核结果，验收合格后支付全部余款。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止之日起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求供应商递交投标保证金：☑不要求 |
| 3.5 | 资格审查方式 | 资格后审，开标结束后，由采购代理机构或采购人依法对投标单位的资格进行审查。审查合格的方可进入符合性审查。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2022年以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025年9月16日8时 40分 温馨提示：各供应商在开标前及时完成河南省政府采购网“河南省电子化政府采购系统”供应商注册（已注册的可忽略本提示），因不注册产生的一切后续问题，由本公司自行承担。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 |
| 4.2.4 | 签字或盖章要求 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源交易中心电子交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数： （一）采购预算金额在1000万元以上； （二）技术复杂； （三）社会影响较大。 上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1-3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介 | 同招标公告发布媒介 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | ☑不补偿 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | / |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | ☑是，具体要求：开标时，供应商采用网上远程异地解密时，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作环节。每位供应商的解密时间为开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件有被系统拒收的风险，后果自负。（解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。） |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标 | （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 10.2 | 有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为： | （1）使用伪造、变造的许可证件； （2）提供虚假的财务状况或者业绩； （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； （4）提供虚假的信用状况； （5）其他弄虚作假的行为。 |
| 10.3 | 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效： | （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传： （3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； （4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； （5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致： （6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； （8）其它涉嫌串通的情形。 |
| 10.4 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》等相关法律法规的要求。联系方式为招标公告公示的相关负责人联系方式. |
| 10.5 | 代理服务费 | 按照豫招协【2023】002号文并结合市场行情由中标人向采购代理机构支付。 费率 项目类型 预算金额（万元）; 服务. 100万元以下（含100万元）; 1.7%. 100-500万元（含500万元）; 1.2%. 500-1000万元（含1000万元）; 0.7%. |
| 10.6 | 本项目所属行业 | 本项目所属行业：其他未列明行业 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小 微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发< 中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为依据。 |
| 10.7 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 - 落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 - 落实价格评审优惠政策： - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 10.8 | 10.9.1知识产权 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
|  | 10.9.2重新招标的其他情形 除供应商须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人依法重新招标。 |  |
|  | 10.9.3 同义词语 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“发包人要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，“甲方”和“乙方”在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |  |
|  | 10.9.4 解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| - 河南省政府采购合同融资政策告知函 | - 各供应商： - 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ - 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标 人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投 标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省 政府采购合同融资工作实施方案》 (豫财购〔2017〕10 号) ，按照双方自愿的原则提供便捷、 优惠的贷款服务。 - 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |  |
| ★专家特别注意“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） | 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 |  |

## 一、总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目服务地点：见供应商须知前附表。

1.1.6 项目投资估算：见供应商须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3 招标范围、服务期和质量标准

1.3.1 招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 服务期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量标准：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的采购代理机构；

（6）与本招标项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本招标项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（14）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形；

### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商应根据招标文件的要求提供投标方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 供应商须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）服务标准及要求；

（5）合同条款及格式；

（6）招标文件格式。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在电子招投标系统中向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在电子招投标系统中要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将电子招投标系统中通知所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应及时查看电子交易系统，关注项目进展，贻误内容后果自主承担。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以在电子招投标系统中修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商应及时查看电子交易系统，未及时查看后果自主承担。

### 2.4 招标文件的异议

供应商或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前在电子交易系统中提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复，请关注电子交易系统，未及时查看后果自主承担。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标函附录；

（3）法定代表人身份证明及授权委托书；

（4）资格审查资料；

（5）项目人员配备情况表

（6）近年完成的项目情况表

（7）技术方案；

（8）综合部分

（9）反商业贿赂承诺书

（10）其他资料

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中其它涉及报价的相应表格等。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为 60日历天。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内供应商以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 采购人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的供应商和中标人退还投标保

证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

具体要求见供应商须知前附表。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、服务期限、质量要求等实质性内容作出响应。

3.7.3供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.4电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商）。

3.7.5供应商须将招标文件要求的资料原件扫描件制作到所提交的电子投标文件中。

3.7.6供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

3.7.7一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的递交及上传

4.1.1 供应商应在本章第二章第4.2.1项规定的投标截止时间前成功上传投标文件至电子交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予受理。

4.1.2 供应商递交投标文件的途径：见供应商须知前附表。

4.1.3供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin）。

4.1.4 投标文件逾期上传的采购人不予受理

### 4.2 投标文件的修改与撤回

在本章“供应商须知前附表”第4.2.1项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传至电子交易系统的投标文件，并在投标截止时间前上传最终版投标文件。

## 5.开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）、招标文件规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人不用到场。

5.2 开标程序

电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

注：

电子化投标文件解密异常的处理：如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：首先由技术人员进行问题排查。经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

5.3开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标结果公示

采购人在收到评标报告之日起 2 日内，按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标结果，公示期不得少于7 个工作日。

### 7.2 评标结果异议

供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起 7 个工作日内作出答复。

### 7.3 中标人履约能力审查

中标人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

### 7.6 技术成果经济补偿

采购人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，采购人将按供应商须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。采购人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

### 7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.8 签订合同

7.8.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 1日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行

### 8.5 投诉

8.5.1 供应商或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起7 个工作日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 供应商或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照供应商须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1 项规定的期限内。

## 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 排序方法 |  | 按最终得分由高到低顺序排序 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 电子签章 |  | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  | 资格评审 标准 | 符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |
| 参照财政部87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 投标报价 |  | 符合第二章“供应商须知”第 3.2.4 款规定 |
|  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 服务期 |  | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量标准 |  | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 技术标准及要求 |  | 符合第四章“服务内容及标准”要求 |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) |  | 综合部分：13分 技术方案：77分 投标报价：10分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 综合评分标准 | 服务承诺（8分） | - 供应商根据本项目实际需求提供详细合理、清晰完整的服务承诺，服务承诺应包含服务内容、服务措施、服务标准、服务流程、服务响应时间等方面。 - 对服务承诺应包含服务内容、服务措施、服务标准、服务流程、服务响应时间等方面阐述详细合理、内容能优于采购需求的，得8分。 - 对服务承诺应包含服务内容、服务措施、服务标准、服务流程、服务响应时间等方面阐述较详细、内容基本满足采购需求的，得5分。 - 对服务承诺应包含服务内容、服务措施、服务标准、服务流程、服务响应时间等方面阐述简单、内容不太满足采购需求的，得2分。 不提供的，得0分。 |  |
|  |  | 业绩（5分） | 提供自2022年以来，环境空气质量自动监测站运维服务（不包含微型站），合同执行期内已运维且运维范围至少包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标），每个项目得2.5分，最多得5分。 注：须提供运维合同，否则不予认可。 |  |
| 2.2.4 （2） | 技术方案评分标准(缺项不得分) | 运维及质量控制方案（45分） | 供应商需根据采购文件确定的运维区域、站点情况制定运维方案，包括设备性能、运维任务判别、运维计划、运维质量、保障等，运维方案要素。 - 1、供应商对本项目理解透彻，方案完整性好、稳定性强、科学合理、易维护，完全优于采购人需求得20分； - 2、供应商对本项目方案较完整、合理，质控体系较完善，基本满足采购人需求得15分； - 3、供应商对本项目理解一般，方案基本完整、合理，质控体系一般，不太满足采购人需求的得10分； - 4、方案简单，合理性差，不能满足采购人需求的得5分； - 5、无运维方案不得分； |  |
|  |  |  | - 供应商应按照《环境空气质量自动监测技术规范》要求，建立完善的质量保证与质量控制体系。 - 1、供应商针对项目服务需求所制定保障体系完整，措施针对性和可操作性强，拟投入设备提升工作效率高的得15分； - 2、质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了详实可行的质控措施，符合采购需求的得12分； - 3、质量保证与质量控制体系一般，制定的质控措施一般的得8分； - 4、质量保证与质量控制体系差，制定的质控措施简单不可行的得3分。 - 5、不符合采购需求或未提供相关内容得0分。 |  |
|  |  |  | 供应商应按照《环境空气质量自动监测技术规范》要求，建立完善的标准物质或样品的管理方案。 1、提供的标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案详实，科学合理、针对性强，能完全满足本项目采购需求得10分； 2、提供的标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案一般，能基本满足本项目采购需求得7分； 3、提供的标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案不完整，未能满足本项目采购需求得3分； 4、方案不合理或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 应急预案 （15分） | 根据供应商提供的应急预案（含应急分类、判别与处置），对运维期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的预防和补救措施，并制定了异常数据监控制度和处理处置方法。 - 1、对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，同时列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，能完全满足采购需求，能较好应对可能的突发情况，得15分； - 2、列出几种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，基本满足采购需求，能应对部分突发情况的得12分； - 3、供应商提供应急预案，方案不够合理、不够具体、不够详细、可行性一般的得8分； - 4、应急预案简单，不合理、详细，可行性差的得3分； - 5、未提供方案得0分 |  |
|  |  | 运维配备情况（17分） | 运维种类：运维2种品牌空气设备（包含六项指标分析仪）得5分，每多1种加1分，本项目最高7分；注：需提供经业主单位盖章后的空气站点交接材料，否则不得分。 |  |
|  |  |  | 每4个站点应至少配备1辆专用巡检车辆，车辆配置数量与站点数量比值高于1/4的得4分，否则不得分； 注：需提供供应商名下的车辆行驶证扫描件或复印件（或照片）；并加盖公章。否则不得分。 |  |
|  |  |  | 1.项目经理应具备环境相关专业中级工程师及以上职称和省级及以上环境监测部门颁发的空气自动监测培训合格证，得3分； - 2.每5个站点至少配备1名专业运维人员，现场运维人员取得省级及以上环境监测部门颁发的空气自动监测培训合格证的，每人得1分，最高得3分。 注：1）提供项目经理、运维人员社保部门出具的2025年连续三个月在供应商处连续缴纳社保的凭证复印件及项目经理专职投入本项目、未经采购人许可不得更换的承诺书。 2)提供项目经理、运维人员省级及以上环境监测部门颁发的空气自动监测培训合格证。 3）不满足上述备注中任一要求的，得0分。 |  |
| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准 | 投标报价 （10分） | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算： 其他有效供应商的报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 2.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术方案得分高的优先，技术方案得分也相等时，由评标委员会确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）综合部分：见评标办法前附表；

（2）技术方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）综合部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术方案部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分= A + B + C 。供应商最终得分为所有评委打分的算术平均值。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 服务内容及要求

一、主要目标

本次中标单位运维甲方指定点位的13个乡镇六因子空气自动监测站和1套固定式汽车尾气遥感监测设备，运维服务范围包括：（1）13个六因子空气自动监测站和所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集及传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及站房维护、网络通讯保障；（2）1套固定式汽车尾气遥感监测设备的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作。并须接受业主方检查和考核，确保所运维监测仪器正常稳定运行并与上级监测平台联网数据传输正常。

# 二、空气自动监测站运维

## 2.1运维站点清单

| 序号 | 站点名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 茨芭镇 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 2 | 薛店镇 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 3 | 黄道镇 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 4 | 渣园乡 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 5 | 广天乡 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 6 | 王集乡 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 7 | 堂街镇 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 8 | 李口镇 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 9 | 姚庄乡 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 10 | 冢头镇 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 11 | 长桥镇 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 12 | 白庙乡 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 13 | 安良镇 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |

2.2监测设备情况

- 供应商负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪和采样系统。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括UPS电源、稳压电源、空调和通讯系统等。

- 2.3监测项目

- 各站点均监测SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标和气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压）。

- 2.4监测频次及数据传输

- 空气站监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，通过网络实时上传监测数据，上传数据包括空气站各监测设备的实时监测分钟值、小时值等，各监测项目监测频次参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中数据统计的有效性规定执行。

三、空气自动监测站运维要求

## 3.1运维保障要求

- 1.空气站站房的网络通讯费以及站房基础设施、电力设施和防雷设施的日常维护费全部由供应商承担，并包含在本项目投标报价中。

- 2.供应商应保证配备一名项目负责人和三名专职专业技术人员，从事空气站运维工作。

- 3.供应商必须提供四辆车辆专门从事空气站运维工作，以满足运维时效性要求。运维车辆须为自有车辆。

4.备品备件库建设

- 按照要求，供应商应在中标后2个月内建立空气站所涉及的备机、耗材及备件库，保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少半年使用量配置。建库后每季度根据使用情况购置耗材。

## 3.2 运维工作目标

- 1.所获取的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.空气站各项指标数据获取率达到90%（以小时值计）及以上。

- 3.空气站各项指标数据质控合格率达到90%（以小时值计）及以上。

- 4.运维任务完成率100%。

- 5.异常情况处理率达到100%。

## 3.3 运维工作内容

- 运维过程中主要完成以下工作：

1.空气站的日常运行维护、日常质量管理。

- 2.空气站的设备维护保养及维修，以及相关辅助设备设施的维护保养和维修。

- 3.空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气站与省、市通讯正常。

- 4.当仪器出现数据质量不受控且现场不能及时修复时，应在8小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人。

- 5.当仪器故障或损坏且现场不能及时修复时，应在8小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人。

## 3.4运维工作要求

- 供应商运维人员应遵守国家关于空气站的相关技术规范、省生态环境厅和采购人关于环境空气质量监测站管理的各项规定，如运维期间出台新的相关规范或规定，则运维工作按最新规定执行。

### 3.4.1日常运行维护要求

#### 3.4.1.1 一般要求

- （1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

- （2）保持站房外20m以内的环境清洁。

- （3）检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行。

- （4）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下。

- （5）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

- （6）定期检查消防和安全设施。

- （7）每次维护后做好系统运行维护记录。

- （8）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

#### 3.4.1.2 每日工作

- 至少每天上午和下午两次远程查看自动站数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

- （1）判断系统数据采集与传输情况；

- （2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

- （3）发现运行数据有持续异常值时，应立即通知业主，每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决问题（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。

- （4）根据仪器数据分析判断仪器运行情况；

- （5）根据故障报警信号判断现场状况；

- （6）每日检查数据是否及时上传至上级监测平台。

#### 3.4.1.3 每周工作

- 每周至少巡视空气站1次，且两次巡检时间间隔不得超过9天，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：

- （1）查看空气站设备是否齐备，有无丢失和损坏；排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

- （2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

- （3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

- （4）检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定。

- （5）检查空气站的通讯系统，保证空气站与省、市平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

- （6）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜；每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

- （7）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

- （8）应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝。

- （9）应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

- （10）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

- （11）每周对气象仪器的运行情况进行检查。

- （12）每周对气态污染物（NOX、SO2、CO、O3）仪器进行零/跨漂检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

- （13）每周对颗粒物仪器至少进行1次流量检查，流量误差超过±5%时应进行校准。

- （14）检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；每周检查颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

- （15）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

- （16）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

#### 3.4.1.4 每月工作

- （1）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

- 清洗PM2.5 旋风切割器时应完全拆开；采样头用洁净水或无水乙醇清洗，完全晾干或热风机吹干后重新组装，组装时同时检查密封圈的密封情况。

- （2）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏。

（3）每月对数据进行备份。

#### 3.4.1.5 每季度工作

- （1）采样总管及采样风机每季度至少清洗1次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

- （2）采用臭氧传递标准对空气站点位臭氧工作标准进行传递。

- （3）对PM10与PM2.5仪器进行标准膜检查或K0值检查，标准膜误差超过±2%、 K0值超过国家规范或说明书规定的限值时应进行校准或维修。

- （4）校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

#### 3.4.1.6 每半年工作

- （1）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

- （2）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

- （3）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

#### 3.4.1.7 每年工作

- （1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

- （2）按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

#### 3.4.1.8日常运行维护记录

- 应建立空气站维护档案，将空气站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

- （1）空气站运行维护记录表；

- （2）颗粒物监测仪校准检查记录；

- （3）气态污染物监测仪校准检查记录；

- （4）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

- （5）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

- （6）空气站主要消耗材料使用登记表；

- （7）多点线性校准表格；

- （8）空气站室内外环境记录；

- （9）标准物质使用记录；

- （10）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

#### 3.4.1.9其他要求

- （1）每周更换的气态污染物用滤膜必须为聚四氟乙烯材质；

- （2）运维单位保证满足生态环境部门对空气站故障的响应时间要求，当空气站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在8小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

- （3）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，采购人有权终止合同。

### 3.4.2 运维考核标准

- 考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括每月实时数据和审核后数据入库率、运行维护两部分内容，其中数据入库率考核占70%，运行维护考核占30%。

- 考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

- 数据入库率考核达不到要求或者考核总分低于80的，不予拨付当期运维费；考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

- 数据入库率部分(70分)

- 单站每月实时数据和审核后数据入库率≥90%，数据入库率<90%不予支付运维费用（外部停电断网及不可抗力因素除外）。

- ①单站每月实时数据和审核后数据入库率≥95%，入库率得分＝70;

- ②每月实时数据和审核后数据入库率在92%（含）-95％（不含）的，入库率得分＝入库率x95%x70;

- ③数据入库率在90%（含）-92％（不含）的，入库率得分＝入库率x90%x70。

- 一次考核未达到条款③的，不予拨付当月运维费，连续2次考核未达到条款③的，终止运维合同、取消空气自动站运维资格。

- （2）运行维护部分(30分)

运行维护部分业主单位组织检查核实，包括运维质量情况、站房基础保障条件情况、人为干扰情况三部分，共计30分。

- （3）考核总分

- 考核总分=数据入库率得分+运维得分。

- 四、固定式汽车尾气遥感监测运维要求

## 4.1总体要求

运维内容包含设备运行、维修保养、主体设备配件更换、备品备件、软件运维、软件升级、运维巡检车辆使用、电脑使用、运维耗材、设备调整等，运维期按要求做计量校准并出具国家认证机构证书，并确保设备正常运行以及接受采购人的监督。运维期间，按照国家相关技术要求和传输标准，对设备运行维护情况进行考核（考核细则主要包括数据传输率、设备故障率、设备故障运维人员到场时限及解决问题时限、监测设备及系统升级要求等）。

## 4.2日常维护要求

每日12时前，将前1日运维工作情况、当日点位故障情况及安排的相应运维工作日报发至采购人（节假日若无重大事故发生可延迟至上班第一天），具体内容如下：

日常维护内容，主要包括易损易耗件更换、设备校准及其他需维护的内容等；

遥感监测设备故障处理情况，包括故障起始时间、是否安排运维人员处理、故障原因、采取措施、预计修复时间等。

遥感监测设备故障，应在故障发生之时起的2小时内采取相关修复措施，4小时内修复，如有特殊情况，及时向郏县环保局报告原因及解决方案。

日常维护中，涉及硬件设备损坏等原因导致系统无法使用，需要更换零配件、耗材或必须重新购买新设备的，需要向采购人提交维修报告。因运维人员操作不当或未按产品说明书的要求操作，造成设备损坏或影响设备使用寿命的，由运维单位承担维修或更换的费用。

配合采购人开展现场检查工作。

## 4.3日常维护内容

每周不少于三次的现场巡查，建立完整的检查台账，检查内容包括：

检查主机的基本情况，包括设备是否运行正常、监测数据是否缺项、数据上传是否正常，控制机柜的外观是否正常，机柜内部是否有积水等。监测数据完整且上传指产出有效数据，即全部参数（包括各项尾气参数、气象参数、LED显示屏显示等）上传正常，应满足《机动车遥感监测平台联网规范（试行）》及《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求》（遥感监测法）（HJ845-2017)所规定的技术指标且数据上传应保证准确、及时、有效，国家另行出台新规范的，参照规范执行；

检查附属设备的基本情况，包括牌照识别装置的状态，监控系统、信号电缆的状态等是否正常，机柜空调是否正常；对机柜、龙门架和LED 屏间的光纤和电缆进行巡查，发现问题及时报修处理。

检查软件设施及数据存储传输等是否正常；

检查监测设备的接地、防雷措施及紧固件等，对影响遥测系统正常运行或安全的情况进行更正；

检查设备的易损易耗件是否需要更换，保证设备的正常运行，对设备进行标定校准，并按时更换分析仪器所必需的标准气体；

按照要求，用专用清洁布清洁所有的光学镜片；对设备进行对光，包括红外光、紫外光、绿激光等；

保持遥感监测系统机柜内部和外观清洁，机柜内设备及相应的接线整洁；恶劣气候下的防护处理。

现场巡查维护拍摄机柜、大屏运行照片、记录现场运维内容。

注：供应商需做出全部满足“第四章  服务内容及要求”的承诺，否则视为无效投标文件。

第五章 合同格式及主要条款

（以下仅供参考，按国家及地方有关要求，以实际签订合同为准）

甲方：

乙方：

（甲方）（××项目）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.招标采购文件

2.响应文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸及电子版资料

第二条	合同内容

一、工作内容：

运维服务范围为：

郏县13个乡镇六因子空气自动监测站和1套固定式汽车尾气遥感监测设备运维服务，运维服务范围包括：（1）13个六因子空气自动监测站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集及传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及站房维护、网络通讯保障；（2）1套固定式汽车尾气遥感监测设备的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作。并须接受业主方检查和考核，确保所运维监测仪器正常稳定运行并与上级监测平台联网数据传输正常。

乙方应根据相关规定及要求，配备   名运维人员及     辆车辆。运维期限为12个月。

二、运行维护的对象

本协议约定的运行维护对象是甲方指定点位的13套乡镇空气自动监测站和1套固定式汽车尾气遥感监测设备；
具体名单如下：

| 序号 | 点位名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 茨芭镇空气自动站 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 2 | 薛店镇空气自动站 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 3 | 黄道镇空气自动站 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 4 | 渣园乡空气自动站 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 5 | 广天乡空气自动站 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 6 | 王集乡空气自动站 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 7 | 堂街镇空气自动站 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 8 | 李口镇空气自动站 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 9 | 姚庄乡空气自动站 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 10 | 冢头镇空气自动站 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 11 | 长桥镇空气自动站 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 12 | 白庙乡空气自动站 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 13 | 安良镇空气自动站 | PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2 |
| 14 | 平郏快速通道固定式汽车尾气监测 |  |

2.2监测设备情况

供应商负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪和采样系统。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括UPS电源、稳压电源、空调和通讯系统等。

2.3监测项目

各站点均监测SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标和气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压）。

2.4监测频次及数据传输

空气站监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，通过网络实时上传监测数据，上传数据包括空气站各监测设备的实时监测分钟值、小时值等，各监测项目监测频次参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中数据统计的有效性规定执行。

三、运维工作内容

（一）空气自动监测站运维要求

1、运维保障要求

1.1空气站站房的网络通讯费以及站房基础设施、电力设施和防雷设施的日常维护费全部由供应商承担，并包含在本项目投标报价中。

1.2供应商应保证配备相应人数专职专业技术人员，从事空气站运维工作。

1.3供应商必须提供相应数量车辆专门从事空气站运维工作，以满足运维时效性要求。运维车辆须为自有车辆。

1.4备品备件库建设

按照要求，供应商应在中标后2个月内建立空气站所涉及的备机、耗材及备件库，保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少半年使用量配置。建库后每季度根据使用情况购置耗材。

2、 运维工作目标

2.1所获取的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.2空气站各项指标数据获取率达到90%（以小时值计）及以上。

2.3空气站各项指标数据质控合格率达到90%（以小时值计）及以上。

2.4运维任务完成率100%。

2.5异常情况处理率达到100%。

3 、运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

3.1空气站的日常运行维护、日常质量管理。

3.2空气站的设备维护保养及维修，以及相关辅助设备设施的维护保养和维修。

3.3空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气站与省、市通讯正常。

3.4当仪器出现数据质量不受控且现场不能及时修复时，应在8小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人。

3.5当仪器故障或损坏且现场不能及时修复时，应在8小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人。

4、运维工作要求

供应商运维人员应遵守国家关于空气站的相关技术规范、省生态环境厅和采购人关于环境空气质量监测站管理的各项规定，如运维期间出台新的相关规范或规定，则运维工作按最新规定执行。

4.1日常运行维护要求

4.1.1 一般要求

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

（2）保持站房外20m以内的环境清洁。

（3）检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行。

（4）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下。

（5）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

（6）定期检查消防和安全设施。

（7）每次维护后做好系统运行维护记录。

（8）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

4.1.2 每日工作

至少每天上午和下午两次远程查看自动站数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

（3）发现运行数据有持续异常值时，应立即通知业主，每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决问题（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。

（4）根据仪器数据分析判断仪器运行情况；

（5）根据故障报警信号判断现场状况；

（6）每日检查数据是否及时上传至上级监测平台。

4.1.3 每周工作

每周至少巡视空气站1次，且两次巡检时间间隔不得超过9天，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看空气站设备是否齐备，有无丢失和损坏；排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

（3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

（4）检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定。

（5）检查空气站的通讯系统，保证空气站与省、市平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

（6）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜；每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（7）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（8）应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝。

（9）应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（10）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（11）每周对气象仪器的运行情况进行检查。

（12）每周对气态污染物（NOX、SO2、CO、O3）仪器进行零/跨漂检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

（13）每周对颗粒物仪器至少进行1次流量检查，流量误差超过±5%时应进行校准。

（14）检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；每周检查颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

（15）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

（16）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4.1.4 每月工作

（1）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

清洗PM2.5 旋风切割器时应完全拆开；采样头用洁净水或无水乙醇清洗，完全晾干或热风机吹干后重新组装，组装时同时检查密封圈的密封情况。

（2）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏。

（3）每月对数据进行备份。

4.1.5 每季度工作

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗1次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

（2）采用臭氧传递标准对空气站点位臭氧工作标准进行传递。

（3）对PM10与PM2.5仪器进行标准膜检查或K0值检查，标准膜误差超过±2%、 K0值超过国家规范或说明书规定的限值时应进行校准或维修。

（4）校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

4.1.6 每半年工作

（1）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

（2）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（3）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

4.1.7 每年工作

（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

（2）按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

4.1.8日常运行维护记录

应建立空气站维护档案，将空气站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

（1）空气站运行维护记录表；

（2）颗粒物监测仪校准检查记录；

（3）气态污染物监测仪校准检查记录；

（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

（5）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（6）空气站主要消耗材料使用登记表；

（7）多点线性校准表格；

（8）空气站室内外环境记录；

（9）标准物质使用记录；

（10）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

4.1.9其他要求

（1）每周更换的气态污染物用滤膜必须为聚四氟乙烯材质；

（2）运维单位保证满足生态环境部门对空气站故障的响应时间要求，当空气站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在8小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（3）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，采购人有权终止合同。

4.2 运维考核标准

- 考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括每月实时数据和审核后数据入库率、运行维护两部分内容，其中数据入库率考核占70%，运行维护考核占30%。

- 考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

- 数据入库率考核达不到要求或者考核总分低于80的，不予拨付当期运维费；考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

- 数据入库率部分(70分)

- 单站每月实时数据和审核后数据入库率≥90%，数据入库率<90%不予支付运维费用（外部停电断网及不可抗力因素除外）。

- ①单站每月实时数据和审核后数据入库率≥95%，入库率得分＝70;

- ②每月实时数据和审核后数据入库率在92%（含）-95％（不含）的，入库率得分＝入库率x95%x70;

- ③数据入库率在90%（含）-92％（不含）的，入库率得分＝入库率x90%x70。

- 一次考核未达到条款③的，不予拨付当月运维费，连续2次考核未达到条款③的，终止运维合同、取消空气自动站运维资格。

- （2）运行维护部分(30分)

运行维护部分业主单位组织检查核实，包括运维质量情况、站房基础保障条件情况、人为干扰情况三部分，共计30分。

- （3）考核总分

考核总分=数据入库率得分+运维得分。

（二）固定式汽车尾气遥感监测运维要求

1、总体要求

运维内容包含设备运行、维修保养、主体设备配件更换、备品备件、软件运维、软件升级、运维巡检车辆使用、电脑使用、运维耗材、设备调整等，运维期按要求做计量校准并出具国家认证机构证书，并确保设备正常运行以及接受采购人的监督。运维期间，按照国家相关技术要求和传输标准，对设备运行维护情况进行考核（考核细则主要包括数据传输率、设备故障率、设备故障运维人员到场时限及解决问题时限、监测设备及系统升级要求等）。

2、日常维护要求

2.1每日12时前，将前1日运维工作情况、当日点位故障情况及安排的相应运维工作日报发至采购人（节假日若无重大事故发生可延迟至上班第一天），具体内容如下：

2.2日常维护内容，主要包括易损易耗件更换、设备校准及其他需维护的内容等；

2.3遥感监测设备故障处理情况，包括故障起始时间、是否安排运维人员处理、故障原因、采取措施、预计修复时间等。

2.4遥感监测设备故障，应在故障发生之时起的2小时内采取相关修复措施，4小时内修复，如有特殊情况，及时向郏县环保局报告原因及解决方案。

2.5日常维护中，涉及硬件设备损坏等原因导致系统无法使用，需要更换零配件、耗材或必须重新购买新设备的，需要向采购人提交维修报告。因运维人员操作不当或未按产品说明书的要求操作，造成设备损坏或影响设备使用寿命的，由运维单位承担维修或更换的费用。

2.6配合采购人开展现场检查工作。

3、日常维护内容

3.1每周不少于三次的现场巡查，建立完整的检查台账，检查内容包括：

3.2检查主机的基本情况，包括设备是否运行正常、监测数据是否缺项、数据上传是否正常，控制机柜的外观是否正常，机柜内部是否有积水等。监测数据完整且上传指产出有效数据，即全部参数（包括各项尾气参数、气象参数、LED显示屏显示等）上传正常，应满足《机动车遥感监测平台联网规范（试行）》及《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求》（遥感监测法）（HJ845-2017)所规定的技术指标且数据上传应保证准确、及时、有效，国家另行出台新规范的，参照规范执行；

3.3检查附属设备的基本情况，包括牌照识别装置的状态，监控系统、信号电缆的状态等是否正常，机柜空调是否正常；对机柜、龙门架和LED 屏间的光纤和电缆进行巡查，发现问题及时报修处理。

3.4检查软件设施及数据存储传输等是否正常；

3.5检查监测设备的接地、防雷措施及紧固件等，对影响遥测系统正常运行或安全的情况进行更正；

3.6检查设备的易损易耗件是否需要更换，保证设备的正常运行，对设备进行标定校准，并按时更换分析仪器所必需的标准气体；

3.7按照要求，用专用清洁布清洁所有的光学镜片；对设备进行对光，包括红外光、紫外光、绿激光等；

3.8保持遥感监测系统机柜内部和外观清洁，机柜内设备及相应的接线整洁；恶劣气候下的防护处理。

3.9现场巡查维护拍摄机柜、大屏运行照片、记录现场运维内容。

第三条  合同总金额、服务期限及服务地点

本合同服务总金额：￥         元（大写：      	元）。

本合同总价款包括服务期间必须的日常物料、易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

服务期限：                     至                  。

服务地点：                                         。

第四条	权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙 方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将 甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保 密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。 一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐 患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律 责任。

第五条	付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认的考核结果；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

合同签订后15日内支付合同总价的 30%，运维期满按考核结果，验收合格后支付全部余款。

第六条	项目管理服务乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同,并指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：       ； 联系电话：       。

第七条	售后服务

乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十一条的约定承担赔偿责任。

第八条	分包 除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第九条	合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

责任和义务

1、甲方的责任和义务
     (1)对乙方给予必要的协助。

(2)及时支付资金:

(3)遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务:
    （4）其他法律法规规定应尽的义务。

2、乙方的责任和义务

(1)严格按采购文件要求与响应文件的质量及服务承诺执行，保质、按期履行

(2)不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

(3)遵守法律、依法纳税

(4)遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为。

(5)其他法律法规规定应尽的义务。

第十一条	违约责任

1、甲方无正当理由拒付款项的，向乙方偿付拒付款项部分0.5%的违约金。

2、乙方提供运维服务不符合合同规定，甲方按合同约定支付当期运维费用。

3、乙方逾期提供运维服务的，乙方应向甲方每日偿付当期运维款的0.5%违约金。

4.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条	不可抗力甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在  个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可 抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条	争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 	种方式解决：

①向       市（县、区）有管辖权的法院提起诉讼；

②向    市（县、区）仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条	其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式     份，甲、乙双方各执      份。

| 甲方 | 乙方： |
| --- | --- |
| 名称：（盖章） | 名称：（盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行（基本账户）： |
| 银行帐号： | 银行帐号（基本账户）： |
| 甲方合同法律审核（盖章）： |  |
| 时间： 年 月 日 | 时间： 年 月 日 |

# 第六章 投标文件格式

_________________________ （项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

供应商名称：                  （电子签章）

法定代表人：                   （签字或电子签章）

日      期：       年    月    日

目  录

（格式自拟）

## 一、投标函

致：                 （采购人名称）

- 我方已仔细研究     （项目名称） 招标文件的全部内容。愿意以人民币（大写）     （小写           元）的投标总报价，服务期：              ，按合同约定完成全部合同内容，质量要求：           。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.其他补充说明：                            。

供应商名称：                  （电子签章）

法定代表人：                （签字或电子签章）

日      期：       年       月       日

## 二、投标函附表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标总价 （元） | 大写：________________ |
|  | 小写：¥_______________ |
| 投标范围（采购内容） |  |
| 质量要求 |  |
| 服务期 |  |
| 服务地点 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他说明 |  |

供应商名称：                  （电子签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或电子签章）

日 期：       年       月       日

## 三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月        日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证扫描件（正反面）

供应商名称：                           （电子签章）

日 期：       年       月       日

（二）授权委托书

本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法人身份证扫描件和委托代理人身份证扫描件

供应商名称：                           （电子签章）

法定代表人：                       （签字或电子签章）

身份证号码：

委托代理人身份证号码：

日期：       年       月        日

## 四、供应商资格证明文件

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |  |
|  | 邮 箱 |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工人数 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

（二）郏县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定.我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（七）法律，行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：                     (企业电子签章)

法定代表人：             (签字或电子签章)

日    期：      年     月     日

注：1．供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2．供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（三）其他资格审查资料

- 五、项目人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 从业时间 | 计划安排岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员证明材料复印件。

## 六、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

附：业绩证明资料。

## 七、技术部分

## 八、综合部分

## 九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （招标项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：                  （电子签章）

法定代表人：                （签字或电子签章）

日 期：       年       月       日

## 十、供应商认为有必要提供的其他资料

附件一：

1、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称） 的  （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为     （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为     （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。

- 该声明函是针对小微型企业的，不属于的投标时不用提供该声明。

附件二：

2、残疾人福利性

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予6%的扣除。提供相关证明文件。

（注：如果供应商不属于残疾人福利性企业，本声明函可删除。）

附件三：

3、监狱企业证明文件

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，投标报价评审时给予价格6%扣除优惠。

（注：如果供应商不属于监狱企业，本页可删除）

- 附件四：

- 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购 〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网 “河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

备注：本附件无需响应

供应商公示主要信息汇总

供应商名称： 地址： 投标报价： 投标范围： 质量标准： 服务期： 投标有效期： 邮箱： 业绩一： 项目名称: 项目负责人（如有）: 项目负责人执业资格: 证书（如有）： 查询网址： 合同金额： 合同签订时间： 业绩二： ............