鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量

自动站运维项目

招标文件

- 采购编号：鲁采招标-2025-58

招 标 人：平顶山市生态环境局鲁山分局

代理机构：平顶山市信禾工程管理有限公司

日   期：二〇二五年六月

目   录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 采购内容及服务要求	21

第四章 采购合同（仅供参考）	30

第五章 投标文件格式	37

- 第一章  招标公告

项目概况

鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年07月14日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：鲁采招标-2025-58

2、项目名称：鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2000000.00元

最高限价：2000000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【平公资采2025531号】 | 鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目 | 2000000.00 | 2000000.00 | 是 | 2000000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1.采购内容：鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目，具体内容详招标文件；

5.2.服务范围：20 个乡镇空气站的运维服务。包括：监测仪器、辅助设备和监测站房三部分，其中监测仪器包括 PM10、PM2.5、SO2、NOx、03、CO和气象监测系统等。辅助设备包括数据采集与传输软硬件、UPS、制冷系统、供电系统、防雷系统以及城市摄影系统等；

5.3.服务期限：一年；

5.4.服务地点：招标人指定地点；

5.5.服务要求：达到国家、行业相关规范合格标准；

5.6.标段划分：一个标段；

6、合同履行期限：同服务期限一致。

7、本项目是否接受联合体：否。

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向小微企业：是

## 申请人的资格要求：

## 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策，根据政府采购促进中小企业发展管理办法的通知，本次采购专门面向中小企业，符合条件的投标人应按文件要求提供相应声明函（格式见招标文件）。

## 3、本项目的特定资格要求

## 3.1.具有独立承担民事责任的能力(须提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照)；

## 3.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函)；

## 3.3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(提供承诺函)；

## 3.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供承诺函)；

## 3.5.参加政府采购活动前三年内， 在经营活动中没有重大违法记录(提供近三年无重大违法记录声明)；

## 3.6.提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

## 3.7.本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

## 注：投标人所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（格式自拟，承诺书须由法定代表人签字并加盖投标单位公章）。

## 三、获取采购文件

时间：2025年06月24日至2025年07月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）

方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“不见面开标”入口进入交易系统进行下载招标文件。具体操作请查看以下链接：
  链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
  办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年07月14日09点00分（北京时间）

## 地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

## 五、响应文件开启

时间：2025年07月14日09点00分（北京时间）

## 地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

- 发布公告的媒介及公告期限：

本招标公告同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《鲁山县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》上发布。公告期限为五个工作日。

## 其他补充事宜：

1、本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

2、投标人或其他利害关系人如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3、监督部门：鲁山县财政局

统一社会信用代码：11410423005487188A

联系电话：0375-5057526

4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号,”可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采 购 人：平顶山市生态环境局鲁山分局

地    址：平顶山市鲁山县中州路鲁山县中医院东侧

联 系 人：程先生     联系电话：0375-5656567

2、采购代理机构信息

名  称：平顶山市信禾工程管理有限公司

地址：平顶山市和顺路中段鹰龙商务酒店四楼

联系人：张女士       联系方式：13333758318

3、项目联系方式

联系人：张女士       联系方式：13333758318

温馨提示：

1.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

2.电子投标文件的制作。

2.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

2.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

2.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

2.4一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

3.加密电子投标文件的提交。

3.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.“不见面”开标注意事项及操作流程

4.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

4.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

(1)如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

(2)如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：平顶山市生态环境局鲁山分局 地址：平顶山市鲁山县中州路鲁山县中医院东侧 联系人：程先生 联系电话：0375-5656567 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：平顶山市信禾工程管理有限公司 地址：平顶山市和顺路中段鹰龙商务酒店四楼 联系人：张女士 电话：13333758318 |
| 3 | 项目名称 | 鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 服务内容 | 鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目，具体内容详见招标文件 |
| 7 | 服务要求 | 达到国家、行业相关规范合格标准 |
| 8 | 服务期限 | 一年 |
| 9 | 服务地点 | 招标人指定地点 |
| 10 | 投标人资格要求 | ## 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ## 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策，根据政府采购促进中小企业发展管理办法的通知，本次采购专门面向中小企业，符合条件的投标人应按文件要求提供相应声明函（格式见招标文件）。 ## 3、本项目的特定资格要求 ## 3.1.具有独立承担民事责任的能力(须提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照)； ## 3.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函)； ## 3.3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(提供承诺函)； ## 3.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供承诺函)； ## 3.5.参加政府采购活动前三年内， 在经营活动中没有重大违法记录(提供近三年无重大违法记录声明)； ## 3.6.提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）； ## 3.7.本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。 ## 注：投标人所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（格式自拟，承诺书须由法定代表人签字并加盖投标单位公章）。 |
| 11 | 招标文件下载 | 2025年06月24日至2025年07月13日 |
| 12 | 投标人提出质疑截止时间 | 投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间15日之前在电子交易系统中提出（如有）。 |
| 13 | 招标人澄清 时间 | 在投标截止时间15日前，招标人在电子交易系统中予以澄清答复，但不指明澄清问题的来源（如有）。 |
| 14 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日期后60日历天 |
| 15 | 投标文件签字和 盖章要求 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 16 | 投标文件的递交 | 投标人应于2025年07月14日09点00分前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2025年07月14日09点00分（北京时间） |
| 18 | 合同签订时间及 地点 | 根据采购人要求进行合同签订。按照平公管办【2022】8号文件规定，平顶山市公共资源交易中心电子交易系统已实行合同在线签订。具体流程：招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山市公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |
| 19 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3,注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| 20 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | 采购人委托评标委员会。 |
| 21 | 推荐的中标候选人数量 | 3名 |
| 22 | 是否授权评标委会确定中标人 | 否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前1-3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人；也可以重新招标。 |
| 23 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为小写：2000000.00元（大写：贰佰万元整） 投标人针对本项目的投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。 |
| 24 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：张女士 电话：13333758318 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 25 | 构成招标文件其他材料 | 除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。 |
| 26 | 是否专门面向中小企业 | 是☑ 否□ |
| 27 | 是否接受联合体投标 | 是□ 否☑ |
| 28 | 资格审查主体 | ☑公开招标（采购人和采购代理机构）。 □非公开招标（评标委员会）。 |
| 29 | 投标保证金 | 不收取。（只对政府采购货物、服务项目及非招标方式的工程项目） |
| 30 | 履约保证金 | 不收取。（只对政府采购货物、服务项目及非招标方式的工程项目） |
| 31 | 质量保证金 | 不收取。（只对政府采购货物、服务项目及非招标方式的工程项目） |
| 32 | 招标文件费用 | 不收取。 |
| 33 | 付款方式 | 合同签订后，拨付首付款 50%，剩余款项根据考核结果，每季度支付一次，运维期结束拨付至 100%。（具体以双方合同中约定为准） |
| 34 | 验收要求及标准 | 由采购人根据采购文件规定的采购人要求进行验收 |
| 35 | 本项目所属行业 | 本项目为服务项目，所属行业：其他未列明行业 （行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) ） |
| 36 | 其他 | 招标代理服务费：招标代理费参照豫招协【2023】002号文件及发改价格（2015）299号文规定一次性向招标代理机构交纳中标服务费：29000.00元。 |
|  |  | 本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑均以相关网站发布的信息为准，所有潜在投标人应按发布信息要求回复，未回复或未按时回复的均视为已收到，由此带来的一切后果，自行承担。 |
| 37 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 38 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 | 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标单位，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 39 | # 信用评价 | 为进一步规范政府采购行为，优化政府采购营商环境，采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5个工作日内对评审专家进行评价；供应商可以在采购活动结束后5个工作日内对代理机构进行评价。各政府采购代理机构、评审专家、供应商及采购人各方主体应按照评价要求对政府采购项目进行客观公正的评价，评价结果将纳入各方主体信用记录，未按要求参与评价的将按照规定进行处理。 |
| 40 | 供应商特别注意 | 开标前在“河南省政府采购网”完成供应商注册，以备中标后合同公示能够提取到供应商相关信息。 |
| 41 | 解释权 | 本招标文件的解释权归采购人及招标代理机构。 |

- 总则

- 1、适用范围

本招标件仅适用于本次为鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目。

2、定义

2.1、“招标人”： 平顶山市生态环境局鲁山分局。

2.2、“代理机构”：系指组织本次招标的平顶山市信禾工程管理有限公司 。

2.3、“投标人”：系指符合招标文件要求，响应招标、参与投标竞争的法人或其他组织。

2.4、“服务”：系指投标人按招标文件的规定，应提供和承担与供货有关的辅助服务，以及其它的伴随服务。

2.5、项目名称：鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目。

2.6、招标项目简要说明：鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目所有业务。

2.7、服务要求：达到国家、行业相关规范合格标准；

2.8、投标人资格条件要求：符合投标人须知前附表中“投标人资格要求”并下载招标文件的潜在投标人。

3、投标费用：

投标人无论投标结果如何应承担所有与参加投标有关的一切费用。

4、保密

1、参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，对招标人提供的资料，未经招标人许可不得向第三方泄露，投标人在递交投标文件时一并归还，且不得复印，违者应对此造成的后果承担法律责任。

2、招标人所提供资料供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 二、招标文件内容

5、招标文件的构成

招标文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。招标文件由以下主要内容组成：

5.1招标公告

5.2投标人须知

5.3采购内容及服务要求

5.4合同主要条款

5.5投标文件格式

6、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应在电子交易系统中提出，要求招标人对下载购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止日期。

7、招标文件的修改和补充

7.1在投标截止日期15日前的任何时候，无论出于任何原因，招标人均可对招标文件进行修改和补充。

7.2招标文件的修改和补充将在电子交易系统中公示，并取代招标文件原有部分，构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件编制

8、投标要求

投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按招标文件规定的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标文件没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由投标人承担。

9、投标文件的语言及计量单位

9.1投标文件以及投标人所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

9.2 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成：

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制填写。

11、投标报价

11.1投标人根据招标文件要求和本企业自身实力情况填写报价。

11.2 投标报价中应包含人员工资、管理费、利润、各种税费及保险、用品器具等全部费用。

## 11.3投标人应充分考虑编制期间政策和价格风险，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应交纳的费用一并计入总价。

11.3招标代理费依据国家现行法律法规 ，将向成交供应商收取。此费用由竞标人综合考

虑到投标报价中，不再单独列项。

11.4如投标文件中的总价数字的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。全部报价均以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

11.5各投标人只允许有一个报价，并且在合同履行过程中固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

12、投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均用人民币报价。

13、投标人资格的证明文件

13.1依据规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

14、投标有效期

14.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，招标人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应在电子交易系统中提交，投标人可以拒绝这种要求，同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

- 四、投标文件递交

投标人应于投标截止时间前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）

- 五、开标、评标

15、开 标

15.1 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织开标。

16、评  标

16.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有投标人的有效投标文件进行评审，并依据评分由高到低的顺序依次推荐3名中标候选人。

16.2 本次评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。

17、投标文件的澄清

17.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

17.2 重要澄清的答复在交易系统中回复。

17.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

17.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

18、评标因素

投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

19、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20、评标方法

20.1 评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标依据。

20.2 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

21、投标人资格与响应性的审查

21.1投标人资格审查：

21.1.1开标结束后，招标人或招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，投标人资格按照招标文件第二章《投标人须知前附表》“投标人资格要求”内容审查，并按投标人提交的相应资料审查投标人的资格是否符合要求。

21.1.2未提供资料或提供的资料不符合要求者，将视为投标资格不符合要求。

21.1.3符合要求的投标人及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。

21.2 投标文件的响应性审查：

21.2.1、商务评定

由评标委员会对每个投标人的投标文件响应招标文件要求或商务指标响应进行审查核对评审打分。

投标人存在下列情况之一的，投标无效处理：

- 投标文件签字、盖章不符合招标文件要求；

2、不具备招标文件规定的资格要求的；

3、投标报价超过招标文件规定最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2、价格评定

评标委员会对有效投标人的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误，算术错误将按以下方法更正：

若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

评标委员会将根据评标办法对各有效投标人投标文件进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各投标人具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。

投标人得分以所有评委评出的投标人得分的算术平均值为投标人最终得分。

22、评标方法及标准

22.1 评委会只对通过资格审查及响应性审查的投标文件进行评价和比较，根据招标文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算投标人的综合得分。

22.2 评委会在评标时，除根据招标文件的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化评标办法中规定的其它评审因素，并以此作为计算最终评标得分的依据。

22.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

22.4、评标办法及标准

评标办法： 综合评分法     基准分100分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（20分） | 20分 | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×20×100% 2.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 本项目专门针对中小企业，不再执行价格优惠政策。 |
| 2 | 技术部分(60分） | 运维措施 （30分） | 运维措施应系统全面反映本项目运维工作，包括制定规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的情况。投标人投标文件所提供运维措施，应充分考虑所投运维城市自然环境、交通状况、空气质量现状等因素。评标委员会根据投标人提供的运维措施、按下述标准进行综合评议并打分： （1）日常管理维护方案（包含规章制度、日常维护方案、定期巡检方案）（20分）： a、提供的规章制度详细、严谨，日常维护方案、定期巡检方案，详尽、清晰、条理性强，可操作性强，充分考虑了所投项目城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，提供更优质的运维服务，得20分； b、提供的规章制度、日常维护、定期巡检方案，总体架构完整，方案较为具体，内容通用化，可操作性较强，能较好的满足本项目运维工作的需要，得15分； c、提供的规章制度、日常维护、定期巡检方案，总体架构完整，方案不够具体，内容通用化，可操作性不强，满足本项目运维工作的基本需要，得10分； d、提供的日常管理维护方案简单且混乱的，得5分； e、未提供明确的日常管理维护方案，得0分。 （2）故障维修方案（10分）： a、提供的故障维修方案详细、清晰条理性强，可操作性强，充分考虑了所投城市的自然环境、交通状况差异，制定了对不同类型故障、针对性强的处理措施，从而提供更优质的服务保障，得10分； b、提供的故障维修方案，基本完整、内容较为粗略，满足本项目运维工作的基本需要，得6 分； c、提供的日常管理维护方案简单且混乱的，得2分； d、未提供明确的故障维修方案，得0分。 |
|  |  | 质量保证体系及保证措施 （10分） | 投标人应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施。 评标委员会根据投标人提供的质量控制、质控措施、标准物质或样品的管理、验收和期间核查按下列标准进行综合评议并打分： （1）质量保证、质控措施（5分）： a、质量保证与质量控制体系完善，质控措施详实、 严谨、全面，提升运维服务质量，得 5分； b、建立了质量保证与质量控制体系，有较具体的质控措施，满足运维保障的基本需要，得3分； c、有质量保证与质量控制体系，质控措施简单，得1分； d、未提供质量保证和质量控制体系，得 0 分。 （2）标准物质或样品的管理、验收和期间核查（5分）： a、标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案详实，科学合理、针对性强，能高质、高效提升运维服务质量，得 5分； b、标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案基本完整、针对性一般，基本满足本项目采购需求，得3分； c、标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案内容简单，但无针对性，基本满足本项目采购需求，得1分； d、未提供方案得 0 分。 |
|  |  | 拟投入主要设备 （10分） | 评标委员会根据投标人提供的监测设备（主要设备指监测仪器、质控设备、气象仪器）标准化操作规程与项目的适用性，按下列标准进行综合评议并打分： a、依据本招标文件要求的各种运维工作，针对拟运维市控点位内主要设备编制了全面详细的、可操作性强的监测设备标准化操作规程，得10分； b、监测设备标准化操作规程较为全面详细，可操作性较强，得7分； c、具有监测设备标准化操作规程，可操作性一般，或只针对部分主要设备编制了监测设备标准化操作规程，得4分； d、有监测设备标准化操作规程，内容简单的得1分； e、未编制监测设备标准化操作规程，得 0 分。 |
|  |  | 应急预案 （5分） | 根据投标人提供的应急预案(含应急分类、判别与处置),对运营期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时,是否具备有效的预防和补救措施,并制定了异常数据监控制度和处理处置方法： 内容详细具体、合理性强、针对性强的得5分； 内容一般详细但不具体，合理性一般、有针对性的得3分； 内容混乱，合理性差、无针对性的得1分； 缺项0分。 |
|  |  | 车辆保障 （5 分） | 根据投标人运维车辆配置计划(车辆配置数量与站点数量比值不低于 1/5<含>)、车辆配备方案： 包括具体站点配备情况、车辆来源（自有、购买）等情况的得3分，在此基础上每增加1辆车加1分， 最多加2分。本项最高得5分。注：提供如下证明材料：1）提供车辆配置清单 2）提供承诺函 |
| 3 | 综合标（20分） | 企业业绩 （4 分) | 自2022年以来，投标人提供企业业绩，每有一份加2分，最多加4分（提供合同、中标通知书原件的扫描件，不提供不得分） |
|  |  | 技术服务 承诺 （6 分） | 对投标单位的后续服务措施进行打分。 服务措施内容详细全面、合理性强的得 6 分； 服务措施内容详细但不全面、有合理性的得3分； 服务措施内容简单，无合理性的得1分； 不提供得 0 分。 |
|  |  | 其他优惠 承诺 （10 分） | 承诺和优惠能为招标人着想、满足项目的运行的得 10 分； 承诺和优惠满足一般规定、对项目的运行有一定作用的得5分； 承诺和优惠描述简单，基本能满足项目的运行的得1分； 不提供得0分。 |

23、评标结果

23.1评标委员会将各个评委的打分情况进行汇总签字，按照投标人得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会向招标人推荐排列前3名的为中标候选人，并向招标人提交评标报告。

23.2 招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照评标委员会推荐的投标人排列依次确定中标人，或者重新组织招标。

24、保密及其它注意事项

24.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

24.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

24.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

24.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

24.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

24.6 招标人和招标代理机构不退还投标文件。

- 六、授予合同

25、合同授予标准

25.1除第6条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合评分最高的投标人。

25.2在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，原则上所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

26、公示期及投诉质疑

26.1 评标结束后，评标结果将在指定网站上进行公示。

26.2 投标人若对评标结果有疑问，有权按照规定的程序在公示期内进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任，逾期将不再受理。

27、接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，招标任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，采购人及代理机构为此不承担任何费用。

28、中标通知书

28.1 在投标有效期满之前，招标代理机构将以书面形式通知投标人被确定中标；

28.2中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

29、签订合同

29.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

29.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件（如有）等，均应作为签约的合同文本的基础。

29.3如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

29.4 如中标人不按约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请监督管理部门取消其中标决定。采购人可在监督管理部门同意后在候选中标单位中重新选定中标单位或重新招标。

30、其他

30.1 如果中标人未按上述第4条规定执行，在此情况下，招标代理机构和招标人在报经监督部门批准后可将该标授予下一个评标得分高的投标人，或重新招标。

30.2知识产权

30.2.1投标人应保证采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

30.2.2 投标应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

30.3 招标文件的解释权属“平顶山市生态环境局鲁山分局 ”和“平顶山市信禾工程管理有限公司 ”。

- 采购内容及服务要求

一、投标人资格要求见投标须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证， 则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件。

二、运维阶段

2.1 总体要求：中标单位负责运维的设备主要包括监测仪器、辅助设备和监测站房三部分，其中监测仪器包括 PM10 、PM2.5 两项指标分析仪和气象监测系统等。辅助设备包括数据采集与传输软硬件、 UPS 、制冷系统、供电系统、防雷系统以及城市摄影系统等。

2.2 运维技术要求

(1)运维方必须提供合适的场地以满足日常办公、设备质量保证实验室和系统支持实验室的需要。

(2)运维方在接到用户电话时，30 分钟内响应，60 分钟到达现场，24小时解决问题，保证空气自动站的正常进行。

(3)运维方必须提供足够的专职工作人员，从事自动站的运维工作。

(4) 运维方必须提供足够的车辆专门从事自动站的运维工作，以满足运维时效性要求。

三.、质量目标

3.1 所获取的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

3.2 自动站正常运行率达到90%及以上。

3.3 自动站数据有效率达到90%及以上。

3.4 仪器定期质控抽检准确率达到90%及以上。

3.5 异常情况处理率达到100%。

四、运维工作内容

4.1 运维过程中主要完成以下工作：

4.1.1 空气站的日常运行维护；

4.1.2 空气站的设备维护保养及维修；

4.1.3 对 PM10 与 PM2.5 自动监测进行手工比对；4.1.4 当仪器出现故障不能及时修复时，应在 48 小时之内使用备机开展监测；

4.1.5 对于仪器使用超过 6-8 年以后出现报废，或者因自然灾害等不可抗力导致的仪器报废，运维公司须先行及时使用备机开展监测，同时报告业主；

4.1.6 自动站的系统质量管理；

4.1.7 自动站通讯及数据采集系统的维护及维修，保证空气站与上级平台通讯正常；

4.1.8 空气站相关辅助设备的维护、保养、维修；

4.1.9 运维电费和通讯费用由运维单位承担，空气站站房基础设施及用地如有发生租赁费用由运维单位承担。

五、运维工作要求

5.1 日常运行维护要求

5.1.1 一般要求

1》保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

2》检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行；

3》保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右， 站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在 80%RH 以下；

4》指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

5》定期检查消防和安全设施；

6》每次维护后做好系统运行维护记录；

5.1.2 每日工作

至少每天上午和下午两次远程查看自动站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

1》判断系统数据采集与传输情况；

2》根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

3》发现运行数据有持续异常值时，应立即通知业主，在每日6 时~23 时出现的故障，应能在 4 小时内解决(通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决)

4》根据仪器分析数据判断仪器运行情况

5》根据故障报警信号判断现场状况

6》每日检查数据是否及时上传至上级平台

5.1.3 每周工作

每周至少巡视自动站 1 次，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：

1》查看自动站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

2》检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

3》检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

4》检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

5》检查自动站的通讯系统，保证自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

6》在冬、夏季节应注意自动站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

7》应及时清除自动站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝。

8》应经常检查避雷设施是否可靠，定期到具备避雷检测资质的部门进行年检。检查站房房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

9》检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

10》每周对气象仪器的运行情况进行检查。

11》每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

5.1.4 每月工作

1》清洗 PM10 及 PM2.5 切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件。   2》检查 PM10 及PM2.5 监测仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏。

3》每月至少选择一个站点开展至少 21 天 PM10 手工采样和 PM2.5 手工采样和自动监测系统进行比对。每次选择不同点位开展手工比对，且依次轮换做到全覆盖。如果国家以后出台相关规范，按国家要求执行。

4》对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

5》每月对数据进行备份

5.1.5 每两个月工作

1》更换 PM10 、PM2.5 分析仪滤纸带，进行系统自检；

2》校准和检查 PM10 及 PM2.5 分析仪的温度、气压和时钟。

3》用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器 。

5.1.6 每季度工作

1》对PM10 与 PM2.5 进行标准膜检查， 如果超过国家规范或说明书规定的限值， 需要进行校准。

5.1.7 每半年工作

1》检查 PM2.5 、PM10 分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

5.1.8 每年工作

1》对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件；

2》更换所有泵组件；

5.1.9 日常运行维护记录应建立自动站维护档案，将自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

1》自动站运行维护记录表

2》颗粒物监测仪校准检查记录

3》空气自动监测系统仪器设备维修记录表

4》空气自动监测系统备品备件管理记录表

5》主要消耗材料使用登记表

6》自动站室内外环境记录

7》空气自动监测系统仪器资料保管清单

投标单位须在投标文件中提供以上记录表格。

5.1.10 其他要求

1》应及时制定每月工作计划，工作计划为业主核查中标方的重要工作内容。中标方严格按计划执行，若有变更应及时通知业主。

2》运维单位保证满足环保部门对自动站故障的响应时间要求，当自动站每日6 时~23时出现故障，应在 1 小时之内响应， 4 小时内到达现场解决(通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决)。若仪器故障无法排除，运维单位必须在 48 小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

3》对于使用超过 8 年的仪器在使用过程中发生损坏导致报废，以及因洪水、地震、站房外部火灾等不可抗力所造成的仪器损坏导致的仪器报废，运维单位要先行提供备机开展监测，并及时报告业主，业主视情况决定重新购置监测仪器，或者继续使用备机，继续使用备机的，业主将支付相关费用。

4》严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，业主有权终止合同。

5.2 质量控制要求

中标方须认真落实质量管理制度，做好相应记录。

5.2.1 量值溯源要求

中标方应每年将自动站所用的流量检查设备、温度检查设备、气压检查设备、臭氧校准仪等设备到相关质检部门进行溯源。

5.2.2 日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

1》安装时

2》移动位置时

3》进行可能影响校准结果的维修或维护后

4》分析仪暂停工作一段时间后

5》有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化

6》达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的

5.2.3 异常数据的审核与检验

中标方应按照要求每天登录空气质量发布平台对监测数据进行初步审核，并对监测数据异常值进行分析，查明原因并做好记录。投标单位须在投标文件中说明异常数据处理的方法。

5.2.4 质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

5.3 系统设备维修要求

(1)运行维修工作界定

中标方负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换(包括空调设备等附属设施)，并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

(2)设备维修质量控制要求监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用颗粒物手工比对等方法进行。

六、监督考核要求

当地环保部门组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求的违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

6.1 运维单位应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，有权终止合同。

6.2 运维期间出现调整正常数据、修改正常设备参数等弄虚作假行为的，第一次，处以全年运维费罚款，第二次按照相关规定移交司法部门依法处理，并终止运维合同。   6.3 运维期间，如因人为原因，造成设备损坏，由中标运维单位负责维修或更换设备。

6.4 考核标准

定期组织对运维单位绩效(职责履行情况)进行考核。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据准确率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占70%，运行维护考核占 30%。

设备运行率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。数据准确率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。两率考核达不到要求或者绩效考核总分低于80 的，不予拨付运维费；绩效考核总分90 (含)分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80 (含) -90分的，运维费=实际考核得分 /100*全额运维费。

(1)两率部分(70 分)

单站设备运行率必须高于 90%(含)，准确率必须高于 80%(含)，否则不予支付运维费用。

①单站监测数据准确率高于 90%(含)的，两率得分=70；

②准确率在 85%(含)-90%的，两率得分=实际准确率×70；

③准确率在 80%(含)-85%的，两率得分=实际准确率×90%×70。

(2)一次考核未达到条款(1) 的， 扣除全额运维费的 10%，连续 2 次考核未达到条款(1) 45的，终止运维合同、取消空气自动站运维资格。

(2)运行维护部分(30 分)

运行维护部分业主单位组织检查核实，包括监测点位、监测项目、系统组成、日常操作、质量保证和质量控制、档案和制度管理 6 部分，共计 30 分。

( 3 )考 核 总 分

考核总分=两率得分+运维得分

验收方式：提供的服务不低于本文件技术参数要求，验收组将根据以上参数和要求进行验收。

注：对以上服务内容的要求为满足招标人所需服务质量最低要求，非唯一指定要求，如有与服务的指标或服务要求描述相同的，非特指，仅为服务质量、档次、水平的参照，投标人以不低于招标文件要求的档次、技术、性能的服务参与投标，未注明的规格应符合国家有关行业标准。

- 第四章   采购合同（仅供参考）

合同编号：

运维服务合同书

项目名称：鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目

招标编号：

甲    方：

乙    方：

2025年   月

甲方：

乙方：

根据《民法典》合同编、《中华人民共和国政府采购法》，按照招标编号为                   , 招标项目为                                  的公开招标结果， 经甲乙双方友好协商， 达成以下协议：

- 1、下列文件是本合同的一部分， 并与本合同一起阅读理解

一、合同书

二、中标通知书

三、合同特殊条款

四、合同一般条款

五、价格清单

六、合同附件

七、招标文件及澄清补充文件及其他补充资料

八、乙方的投标文件及澄清补充文件及其他补充资料

乙方的投标文件与本协议和招标文件冲突之处，以本协议和投标文件为准，本协议和投标文件中约定冲突之处，以本协议为准。

- 2、运行维护对象

本合同约定的运行维护对象是：鲁山县环境保护局20个乡镇空气质量自动站运维项目 。

- 3、合同金额及付款方式

3.1履约保证金：不收取

3.2本合同执行日期：    年    月   日--     年    月     日，年度运维费用为（大写：           ，小写：              元）。

3.3合同签订后，拨付首付款 50%，剩余款项根据考核结果，每季度支付一次，运维期结束拨付至 100%。（具体以双方合同中约定为准）。本年度运维费用依据考核结果每季度支付一次，甲方每月对乙方开展一次运维工作考核，以五个站点为一组，随机抽取一个站点依据维护内容就维护质量、运维质控检查及其他相关指标相结合的方式进行评分，该站点考核结果作为采购人支付供应商同组所有站点运维费的依据。

3.4甲方每笔资金支付前，乙方应先向甲方提交付款申请书。付款申请书应列明支付金额、支付依据，并附该季度每月考核结果和符合甲方财务要求的相应金额发票。甲方在收到乙方付款申请后5个工作日内支付；

- 4、验收方法及标准

本项目验收工作分为项目服务最终验收和每月考核。

4.1项目最终验收程序如下：

（1）最终验收主体：本项目的最终履约验收工作由甲方依法组织实施，最终合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责。验收工作小组应由甲方领导牵头，财务、技术等部门人员参与，乙方需派代表配合验收，甲方视情况邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（2）最终验收时间：甲方在收到乙方最终验收申请后开始验收并在10个工作日内完成验收。乙方工作成果达到验收标准并验收合格，由甲方出具验收报告。甲方在验收时发现该项目存在问题或缺陷，需要修改的，应向乙方书面提出，乙方应在5个工作日内进行修改。项目服务期满并验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收主体共同签署，并于验收后2个工作日将验收报告。

- 5、运维工作目标

运维期间，运维单位应按照安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

如根据国家、省、市、区县的政策调整，相应指标应当相应作出调整，运维单位应当无条件予以配合，具体调整内容以双方签订的补充协议为准。

运维单位确保提供及时、准确、有效的监测数据，各空气自动站运行质量应达到以下指标：

1、所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2、单站各项数据获取率达到93%以上(单点每月不超过2天以上无效数据)；

3、单站各项指标数据质控合格率达到90%（以小时值计）以上；

4、异常情况处理率达到100%。

5、运维任务完成率100%。

- 6、运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

站点的日常运行维护；

站点的日常质量管理；

站点的日常安全管理；

站点监测数据的日常审核、上报；

站点的仪器设备维护保养及故障维修；

站点其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

站点数据采集及传输系统的维护及维修，保障站点通讯正常。

运维工作要求

6.1、一般工作要求

保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

保持站房外20m以内的环境清洁；

检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；

保证空调正常工作，站房内温度25±5°C，相对湿度保持在80%RH以下；

指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

定期检查消防和安全设施；

每次维护后做好系统运行维护记录；

进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

6.2、每日工作内容如下：

每天查看点位数据，分析监测数据是否正常，判断系统数据采集与传输情况；

发现监测数据异常，应立即通知采购人，在每日6时~23时出现的异常，应在4小时内解决(通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决)；

在重污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，应在4小时内开展相应的运维工作；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

每日检查数据是否及时上传至各级并正常发布，发现数据断网及时恢复。

运维单位对点位监测数据进行审核，并将审核数据按时提报。

6.3、每周工作内容如下：

每周至少巡视全部点位1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看各点位设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作：

对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

检查各点位的通讯系统，保证各点位与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

在冬、夏季节应注意各点位房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

应及时清除各点位房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

应经常检查避雷设施是否可靠，各点位房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向采购人汇报。

每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

6.4、每月工作内容如下：

清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

每月对数据和运维记录进行备份。

6.5、每季度工作内容如下：

采样总管及采样风机每季度至少清洗一次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

采用臭氧传递标准对各点位臭氧工作标准进行标准传递；

检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

6.6、每半年工作内容如下：

对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

颗粒物仪器每半年检查主要部件；

更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

对能见度仪器进行校准；

检查和校准气象五参数设备。

6.7、每年工作内容如下：

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

6.8、运维单位应建立各点位维护档案，详细记录各点位的运维工作，并进行归档管理。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：

各点位运行维护记录：

颗粒物监测仪校准检查记录；

气态污染物监测仪校准检查记录；

空气自动监测系统仪器设备维修记录；

空气自动监测系统备品备件管理记录：

主要消耗材料使用记录：

多点线性校准表格；

各点位室内外环境记录；

标准物质使用记录：

空气自动监测系统仪器资料保单。

6.9、日常运维其他相关要求如下：

每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质：

应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人。

运维单位保证满足环保部门对各点位仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时~23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

- 7、运维工作要求

运维单位应遵守生态环境部、中国环境监测总站、河南省、平顶山市、关于国家城市站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、河南省、平顶山市和鲁山分局出台新的空气自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

- 8、质量保证条款

（1）本合同签订后 15 天内，乙方完成 20 个空气站运维服务的交接工作。甲方需积极配合乙方的交接工作。

（2）乙方必须提供合适的办公场地以满足办公和设备的需要，保障维护站点的正常运行。

（3）乙方将在省内设立有质控实验室，并满足甲方要求。

（4）乙方必须提供足够的专职运维人员，至少配备   名专职运维人员从事空气站运维工作， 学历应为大专以上；中标后1个月内，乙方须向甲方提供省级及以上环境监测部门颁发的运维考核合格证或上岗证，未取得合格证的人员将不得开展运维工作。

（5）乙方必须提供足够的车辆专门从事空气站运维工作至少配备 5辆专用巡检车辆以满足运维时效性要求。

（6）乙方应做好24小时监控，连续三次监控未及时发现空气站数据异常的，甲方将给予通报批评。

（7）乙方应配备必要的运维设备和保障设备，如：工具、流量计、温湿度计、大气压计、VPN、稳压电源等，且保证每次现场运维时，所携带的流量计等相关设备都经过鉴定或溯源且合格的。

（8）乙方须在中标后一个月（30日历日）内，配齐全部投标所述的车辆和运维设备，并向甲方提交已有、采购或租赁证明材料（如为租赁合同，则租赁合同周期需至少满l 年），否则甲方有权以中标人虚假应标为由解除合同，要求中标人退还甲方已支付的全部费用，并进一步追索中标入相关责任

- 9、违约及变更条款

（1）由于空气站监测数据涉及到政府目标考核和排名，乙方应当严格按照本合同约定履行自身义务，不得随意变更或者解除合同，若乙方违反合同约定或违反其在投标文件中承诺的，除按照前述规定接受相应处罚外，还需按照本合同金额的百分之二十向甲方支付违约金，并承担赔偿损失等法律责任。

（2）如果空气站由于省厅或市局政策等原因做出调整，乙方应配合执行，若涉及到相应工作量的调整，相关费用由甲乙双方协商决定；

（3）甲方不能按本合同约定支付运维费用的，每逾期一日，以应付未付金额为基数，按银行间交易商协会每月发布的市场化贷款利率（LPR）折算的日利率计算违约金。

- 11、通知

甲乙双方一致同意将双方在合同落款处所留的地址和联系方式作为双方之间来往信函指定通讯地址，如有变更，变更方应在变更后3日内以书面形式通知对方。若任何一方因指定地址不明确或变更后未及时通知对方，导致无法实际送达或者存在拒收情况的，则信函被退回之日，即为送达之日。

- 12、其他

（1）空气站运维工作中，其自身工作人员发生的意外或者是其自身工作人员造成第三入伤害的， 均由乙方负责，与甲方无关；甲方应配合相应处理工作。

（2）甲乙双方其他权利和义务详见合同一般条款。

（3）当本项目其他区域运维单位因故无法正常履约对相应空气站运维时，则本合同乙方有义务按照甲方相关规定及要求及时承担相关工作，直至确定新的运维单位。承担相关工作时，甲方按照原运维单位相关合同中确定的单价和乙方承担的实际工作量支付费用。

（4）甲方有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用千开展其它与空气站运维管理相关的工作。

- 13、合同有效期

本合同有效期为   年   月 日至  年  月  日。

- 14、争议解决

因本合同产生的、或与本合同有关的任何争议应通过友好协商解决。如不能协商解决时，须向甲方住所地入民法院提起诉讼解决

甲方：                                      乙方：

法定代表人或授权代理人（签字）：            法定代表人或授权代理人（签字）：

地址：                                      开户行：

帐号：

地址：

签署日期：     年   月   日

- 第五章   投标文件格式

（项目名称）          项目

投 标 文 件

采购编号：

投标人名称（盖公章):

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年       月       日

附件一               投 标 函

致：                 （招标人名称）

我方已仔细研究           （项目名称）      招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，针对该采购项目，我方愿意以大写          ，小写       元的投标总价，按招标文件要求服务。签字代表     （姓名）     经正式授权并代表投标人   （投标人名称）  提交招标文件要求的全套投标文件，并对之负法律责任。包括：

- 招标文件 “投标文件格式”中要求的投标文件；

- 投标有效期：投标文件递交截止日期后   日历天；

- 服务期限：       ；

4. 其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

- 1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

4. 一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《民法典》履行自己的责任和义务,并保证按期完成任务，并交付招标人验收。

- 5. 我方若获得中标，保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

6. 其他补充说明：                         。

- 7. 与本投标有关的正式通讯方式为：

电话：

地址：

投标人名称：                    （电子签章）

日期：       年     月     日

附件二              投标函附表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： 元 |
| 服务要求 |  |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标有效期 |  |

注：投标报价为投标人完成招标范围内各项费用之和。

投标人名称（电子签章）：______________

法定代表人或其授权代理人（电子签章）：________

年    月     日

附件三           法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                          （电子签章）

年    月    日

附件四         法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和代理人身份证复印件

投标人名称：                               （电子签章）

法定代表人：                               （电子签章）

委托代理人：                                 （电子签章）

年       月       日

附件五           投标人资格证明文件

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（或负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）其他资格审查资料

根据招标公告中 “投标人资格要求”提供相应资料

注：以上资料须在上传的投标文件中提供原件的扫描件并加盖公章。

附件六             服务方案

投标人根据项目情况及要求自行编制。

附件七             服务承诺

投标人根据项目情况及要求自行编制。

附件八          反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称（电子签章）:_____________

法定代表人或授权代理人（电子签章）：__________

年   月   日

附件九        供应商认为需要提交的其它材料

附件十              政府采购政策

一、中小企业声明函（工程、服务）

（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（电子签章）：

日期：        年       月       日

- 关于监狱企业（如有）

- 1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

- 2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件.

- 关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

- 1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

- 2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：            （电子签章）

年    月    日

投标人公示主要内容汇总

投标人： 投标报价： 地址： 服务范围： 服务期限： 服务地点： 服务要求： 投报业绩： 业绩一： 项目名称： 中标公示查询媒体： 合同金额： 元 合同签订日期： 年 月 日 业绩二： 项目名称： 中标公示查询媒体： 合同金额： 元 合同签订日期： 年 月 日 ……

注：投标人根据自身情况进行调整。

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、投标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（二）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

- 2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

平顶山银行“银政易贷”贷款简介

平顶山银行在平顶山、郑州、洛阳、南阳、新乡、信阳、商丘设立营业网点72个，其中平顶山地区50个，金融服务能力强，业务品种多。多年来，平顶山银行始终坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的市场定位，以“竭尽我能、感动你心”的服务理念，专注于产品和业务创新，积极打造具有自身特色的金融服务，有效满足了不同层次的金融需求，赢得了中小企业和广大市民的赞誉和信赖。

为扩大支持中小企业融资渠道，平顶山银行推出了“银政易贷”特色金融产品，主要面对平顶山市政府采购领域中标成交企业，对中标政府采购企业的实际控制人发放，专项用于履行政府采购合同。“银政易贷”专业服务政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产、加工等环节的资金需求，贷款额度高，最高贷款金额可达到采购合同的90%；还款方式灵活，可采用按月付息、到期一次性还款或者按频率付息、任务本金计划等多种还款方式；借款期限原则上不超过1年，年利率最低可达7%。同时，我行针对“银政易贷”业务开启“绿色通道”，手续齐全3-5个工作日即可完成放款。

“银政易贷”团队联系人及联系方式：

余梦丽：0375-2980538

政府采购合同融资试点单位工商银行

平顶山分行

中国工商银行平顶山分行是中国工商银行股份有限公司法人授权经营的二级分行，现全辖共有一级支行14个，其中市区支行8个，县区支行6个，营业网点41个。多年来，工行平顶山分行坚持以客户为中心，以市场为导向，积极创新和改进服务方式，逐渐形成了包括公司金融、个人金融、银行卡、电子银行、国际业务等若干类3000多种产品的业务体系；构建了物理网点与电话银行、网上银行、手机银行、自助银行、智能银行等互为一体的立体服务格局，致力服务平顶山经济发展。

工行平顶山分行将针对政府采购合同融资推出专项“政采贷”贷款业务，满足政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产和加工等环节的资金需求。贷款方式为信用，融资金额不超过合同实有金额的80%；对投标人资信状况良好、购销关系稳定的，最高可放宽至90%。融资期限根据中标合同约定履约期限确定，最长不超过1年，且不晚于合同约定付款日后一个月。融资利率原则上不高于7%；按月还息。还款方式上，根据中标合同约定分期或到期一次性还本或财政支付资金回款到账后次日归还。

工行平顶山分行建立政府采购合同融资绿色通道，成立“政采贷”专营团队，配备专业人员定向服务，简化审批流程，制定相应的业务管理规范，提供快捷方便、专业的金融服务；对融资申报资料齐全的，工行平顶山分行将在七个工作日内完成审批，符合提款条件的，将在三个工作日内完成放款。

工行平顶山分行联系人;

| 联系单位 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 政采贷专营团队 | 卢文旭 | 0375-2763835 |
| 政采贷专营团队 | 好金斗 | 0375-2763881 |

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

- 2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。