- 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声自动监测子站 |  |  |  |  |  | 10套 |  |  |
| 2 | 气象监测单元 |  |  |  |  |  | 10套 |  |  |
| 3 | 环境自然声自动识别单元 |  |  |  |  |  | 10套 |  |  |
| 4 | 定位模块+摄像头（含硬盘录像机） |  |  |  |  |  | 10套 |  |  |
| 5 | 车流量监测单元 |  |  |  |  |  | 2套 |  | 4a类站点安装 |
| 6 | 功能区声环境质量监测管理平台 |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 7 | 3年运维、质保（第一年免费提供） |  |  |  |  |  | 2年 |  | 含网费、电费等 |
| 备注： 上述产品含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术要求

  - 货物技术要求

    - 噪声自动监测子站

      - 总体要求

噪声自动监测站点包括全天候户外传声器、噪声采集分析单元、通信单元、电源控制单元以及机箱等配套安全防护单元。

*子站应符合《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）功能要求，通过生态环境监测仪器设备适用性检测。（需提供生态环境监测仪器设备适用性检测报告扫描件佐证）

*噪声监测子站整机通过型式评价试验，整机取得中华人民共和国计量器具型式批准证书；（需提供所投产品的型式批准证书扫描件佐证，证书上登记产品型号与所投噪声监测子站型号应一致）

*噪声监测子站环境稳定性要求：

温度稳定性：-30℃~50℃环境条件下≤±0.2dB（需提供生态环境监测仪器设备适用性检测报告扫描件佐证）；

相对湿度稳定性：0%RH~100%RH环境条件下≤±0.2dB（需提供生态环境监测仪器设备适用性检测报告扫描件佐证）。

      - 全天候户外传声器

（1）在250Hz的声压灵敏度应大于30mV/Pa；

（2）传感器指向性响应：应支持0°和90°入射；

（3）传声器应支持长期户外使用，并具有防风、防雨、防尘、防干扰等功能；

（4）传声器风罩在风速≤30m/s时应不损坏；

（5）传声器支架结构应方便传声器安装、拆卸和声校准操作；

*（6）传声器风罩防风能力：在风速为10m/s时，应至少衰减≥30dB；（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件佐证）

      - 噪声采集分析单元

*（1）计量要求：应符合JJG778-2019《噪声统计分析仪检定规程》、JJG1095-2014《环境噪声自动监测仪检定规程》1级的要求；（需提供检定证书扫描件佐证）

（2）应符合GB/T 3785.1对1级声级计的要求；

（3）测量下限不高于30dB，测量上限不低于130dB；

（4）应具有 A、C、Z 频率计权方式；

（5）应具有 F、S 时间计权方式，采样时间间隔不大于1s；

（6）应可扩展倍频程或三分之一倍频程等实时频谱分析功能，应符合GB3241对1级滤波器的要求并可远程设置频谱分析的采样间隔；

（7） 测量参数应包含瞬时声级LP、等效声级Leq、累积百分声级LN（N=5，10，50，90，95)最大声级Lmax、最小声级Lmin、标准差SD等；

（8）应支持远程设置统计分析时间，在自定义时间段内生成 Leq、LN、Lmax、Lmin、SD及采集率等统计数据，应能够同时生成小时统计和天统计数据（Ld、Ln、Ldn）；

（9） 应具有对超出某一限值的声音的触发录音功能及远程回放功能，触发限值和录音时间可设置；

（10）应具有远程自检功能并可任意设定自检频次，示值偏差大于0.5dB时自动提示；

（11）应具有自动校时功能；

（12）应在子站死机后有自动重启功能；

（13）应可扩展其他相关参数采集功能，如视频、风速、风向、气温、相对湿度、大气压、降雨量、经纬度、道路交通车流量、声源识别数据等；

（14）噪声监测子站原始数据及录音数据存储时间应大于60d，并支持通过通用通讯接口下载数据；

（15）系统中任何时钟的不一致性小于2秒，每天最大偏差小于2秒；

（16）应在通讯发生临时故障时不影响数据采集及存储，故障恢复后自动补传延误数据，永久断电不丢失已采集数据，数据总采集率不低于95%。

      - 通信单元

（1）应能实时传输噪声自动监测原始数据和录音数据；

（2）数据传输模式、传输流程、传输格式等应满足HJ660、HJ212的有关规定；

（3）应支持有线网络、4G、WiFi。

（4）采用VPN加密传输方式保障数据安全传输，防火墙吞吐性能：不低于300Mbps；

      - 电源控制单元

电源控制单元提供电力供应，防止外部电源抖动对测量精度的影响，保护噪声监测子站免受外部浪涌攻击。

（1）蓄电池应具有充放电保护功能，容量应保证终端正常工作24h以上；

（2）供电部分绝缘电阻应大于20MΩ；

（3）各独立部件有接地措施；

（4）应具有防雷设计；

*（5）应具有漏电保护装置和防盗报警装置（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件佐证）；

（6）高温、高压和有害等危险部位具有警示标识。

      - 安装支架

支架主要性能指标如下：

（1）架杆和支架为防腐防锈全金属材质；

（2）具有方便进行传声器安装、拆卸和声校准操作的设计；

（3）抗风能力：10级以上，风速30米/秒不损；

（4）具有散热设计、电磁兼容设计、防腐处理、防水防尘处理；

（5）可靠的防雷接地，防振动影响设计。

      - 全天候防护箱

全天候防护机箱内放置噪声监测终端设备，蓄电池等设备。防护箱主要性能指标如下：

*（1）机箱防尘防水性能应符合GB/T 4208-2017中IP65、机箱外壳应耐腐蚀的要求（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件佐证）。

*（2）具有抗电磁干扰、防雷设计，通过GB/T 17626.3射频电磁场辐射抗扰度试验和GB/T 17626.5浪涌(冲击)抗扰度试验；（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件佐证）

    - 气象监测单元

采用一体化气象参数传感器，可时测量风速、风向、温度、湿度、大气压、降雨量等六个参数。

技术指标要求：

（1）风速：测量范围0~60 /s，测量精度±3%

（2）风向：测量范围：0~359.9°，测量精度±3°

（3）温度：测量范围：-30~+60 ℃，测量精度：±0.5 ℃

（4）湿度：测量范围：0~100% RH，测量精度：±5 % RH

（5）大气压：测量范围：600-1100 hPa，测量精度：±1 hPa

- （6）降雨量：测量范围：0-200 mm/h，测量精度：±5% mm/h。

    - 环境自然声自动识别单元

（1）应能自动识别风雨雷、鸟虫蛙等自然声；

（2）训练音频格式：WAV格式，单声道，采样率为16kHz~48kHz，采样位数不低于16bit；

*（3）识别准确率：≥85%；

（4）具备人工智能深度学习框架，支持算法优化训练功能，并自动将训练完成的音频补充进声源库训练集；

（5）声纹识别响应时间≤3s；

（6）声源识别算法模型部署：声源识别算法安装并部署于硬件设备前端；

- （7）硬件配置：不低于六核、64位、1.6Ghz主频处理器；内存不低于4G(双通道DDR3)；存储不少于16G；

    - 定位模块+摄像头（含硬盘录像机）

      - 定位模块

（1）声源定位雷达硬件配置：采用≥8通道MEMS数字阵列麦克风，频响范围≥20Hz~20kHz，检测声压级范围≥30dB-130dB，可检测距离不小于30m，信噪比≥65dB ，支持Type-C和串口接口；

（2）声源定位雷达防水防尘等级不低于IP65；

      - 摄像头（含硬盘录像机）

（1）有效像素数：不低于200万；

（2）支持最大1920 × 1080 @25 fps高清画面输出；

（3）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；

（4）采用高效补光阵列，低功耗，红外补光不小于50 m；

（5）支持区域入侵、越界、进入区域和离开区域等等智能侦测；

- （6）配备网络硬盘录像机：支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264混合接入，支持1080P解码，配备不低于2T监控硬盘；

    - 车流量监测单元

（1）4a 类声环境功能区监测站点选配车流量监测单元，对所监测道路车流量进行实时监测，用于统计大型车、中小型车数据；

（2）检测原理：微波雷达；

（3）车流量监测单元支持最多检测（双向）8 车道，车道宽度在2 m-5 m 范围内可自定义，车辆分型种类数不少于3 种（根据长度分类）且可自定义；

（4）车流量监测单元检测断面车流量准确率大于98%，单车道流量准确率大于95%；单车道车道占有率准确度大于95%，断面实时平均速度准确率大于98%；

    - 功能区声环境质量监测管理平台

功能区声环境质量监测管理平台直接与自动监测子站连接，接收自动监测子站传输的数据。具备向社会公布本行政区域声环境质量信息的功能。支持依据相关要求向上级噪声监控系统上传数据。应满足《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）、《环境监测信息传输技术规定》（HJ660-2013）、《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）》（总站物字〔2023〕13号）等相关文件要求。

1.噪声监测子站运行状态监控和数据收集

*（1）可监控系统中各设备工作状态，支持噪声监测子站电力中断、通信中断、设备被移动、箱门打开、噪声数据超标、系统存储满事件报警，支持事件报警类型配置。 （需提供具有CMA或CNAS标识的软件测试报告扫描件佐证）

（2）支持对噪声监测子站进行远程参数设置；

（3）支持每天生成噪声监测子站状态记录和自检报告；

（4）支持定时自动收集各噪声监测子站的监测数据；

（5）支持设备故障恢复后手动收集延误数据。

2.数据存储及审核

（1）应至少每季度自动进行一次原始监测数据完全备份，每周自动进行一次增量备份；

（2）原始监测数据应至少保存5 年并自动备份，删除时应反复确认并有详细记录；

（3）可存储和播放采用事件触发方式记录的现场录音；

（4）对各时段噪声监测数据应能设置异常值判断条件（如：不满足数据采集率规定的数据、不符合相关规范气象条件的数据、子站监测设备故障产生的随机值等），支持对异常数据自动标记和提示，支持对数据进行人工审核；

（5）不得修改或删除数据库中的噪声自动监测原始数据；

（6）具备数据在线审核功能，能够依据噪声监测子站上传的触发录音、标记的异常数据、运行维护记录等，对受风速、降水、雷声及其他自然声影响的分钟噪声数据进行标识，同时对仪器运维、质控、故障期间的数据进行标识。可依据审核后的数据统计分钟、小时、昼间、夜间等效声级，并生成相关报表。

3.数据统计查询及报表生成

（1）支持根据噪声自动监测原始数据统计，计算用户所需各种时段、各种统计周期的不同评价数据（包括Leq、Ld、Ln、Ldn、LN、Lmax、Lmin、SD、采集率等噪声采集数据及气象参数、道路交通信息等可扩展的数据）；

（2）支持对触发噪声数据、异常数据和维护记录等进行分类统计；

（3）监控分析，可查看监测一张图信息，可实现功能区声环境质量分析、功能区达标率排名分析、功能区噪声污染日历、噪声变化趋势分析、声环境污染特征分析功能。

（4）数据统计报告应具备人工抽样数据重算功能；

（5）支持用户自定义统计周期及报表报告模板，数据报表报告应支持表和图形等方式；

（6）应支持导出Excel、Word、PDF 等通用文件格式；

（7）能够对本行政区域内所有噪声监测子站位置以及监测的小时等效声级、昼间/夜间等效声级、达标情况等进行可视化展示；

（8）具备根据每秒钟的原始数据，统计分钟等效声级Leq、小时等效声级Leq、累积百分声级LN（N=10，50，90）、最大声级Lmax、最小声级Lmin、标准差SD 以及统计昼间等效声级Ld、夜间等效声级 Ln 和夜间最大声级Lmax等功能。昼间等效声级Ld 的统计时段为当日6:00至22:00，夜间等效声级Ln的统计时段为当日22:00至次日6:00（时间统一采用后时标，即凌晨0:00到1:00按1点来记录）。

4.声环境质量综合分析

具备噪声车流量关联分析及噪声气象关联分析功能；

6.声源识别数据审核与分析

*（1）自然声识别：可对自然声进行自动识别标注、人工识别核对，自动识别自然环境中的雨声、鸟叫、风声、蛙鸣、雷声、虫鸣等声源；（需提供具有CMA或CNAS标识的软件测试报告扫描件佐证）

*（2）支持人工审核调整数据有效性与数据标记功能，提供同一时刻的噪声、气象、声纹谱图、录音、录像、秒级切片声源识别等相关数据辅助人工审核；（需提供具有CMA或CNAS标识的软件测试报告扫描件佐证）

（3）具备声环境质量与自然声关联分析的功能

（4）可根据声源识别结果自动生成声源解析报告，包含各类声源超标比例分析、昼夜间达标率分析等。

7.软件接口

应支持噪声监控系统数据接口的开放，可实现数据的交换和共享。

8.配备支撑服务器

配备1台国产服务器及操作系统，

（1）CPU：不少于24核；

（2）内存：不低于32G；

（3）存储：容量不少于16TB

9.配备VPN

用于功能区噪声自动监测子站加密数据接收，应可兼容国家网VPN 网络，互联互通。

（1）性能要求：防火墙吞吐：不小于400Mbps；

（2）硬件参数：内存大小：不小于4G，硬盘：不小于128G SSD；接口：不少于6千兆电口。

- 1.2安装与工程实施

- 1.2.1安装和调试

1.2.1.1开箱检查

（1）仪器设备应无破损、变形，无明显缺陷，型号、数量应与设备清单一致。

（2）仪器设备应在明显位置标示仪器的产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、出厂编号、制造日期、准确度等级和制造商等信息。

（3）每台噪声监测子站整机（含带风罩的户外传声器）须提供依据JJG 1095（或JJG 778）出具的仪器检定合格证书。

（4）应包含安装说明书（图纸）、使用说明书、仪器产品合格证书、保修卡等。

1.2.1.2基础施工

噪声监测子站基础施工应符合GB 50093 的相关要求，保障仪器设备安装牢固，传声器支架结构应满足防生锈、防掉落、易维护等要求，便于传声器安装、拆卸和声校准操作。

1.2.1.3调试

安装完毕后进行仪器调试，噪声监测子站采集到的数据可正常上传至指定的服务器。

- 1.2.2试运行

试运行周期不小于7 天，试运行结束后，每台设备运行状态应正常（试运行前校准，试运行结束后校验，偏差不大于0.5 dB），数据信息传输应准确，数据采集率应大于95 %。

试运行期间，采用手工监测仪器对所有监测点位的噪声监测子站进行不少于24 小时的连续比对测试，手工监测数据和自动监测数据各小时等效声级偏差绝对值不得超过1.0 dB。

试运行期间不得进行任何形式的仪器维护，因故障等造成运行中断，恢复正常后重新开始试运行。

- 1.2.3验收

系统试运行合格后进行验收。验收内容应包括自动监测子站仪器检定合格证书，系统技术参数与招标文件、合同条款的符合性，试运行结果，以及其他要求的符合性。

- 1.3  3年运维、质保（第一年免费提供）

为本项目提供三年保修和运维服务，保修和运维服务期内，噪声监测子站故障后2小时内响应，远程无法解决的，4小时内到达现场解决。

严格按照《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》（总站物字[2024]6号）和《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ 906-2017）相关要求开展运维服务工作，运维工作用到的手工比对设备、声校准器、风速仪等质控设备有承建单位自行购买并检定，费用含在运维费中。

- 1.3.1日常运行维护基本要求

建立由日质控、月质控、年度全面维护等多级质控措施以及仪器关键参数上传、远程控制等组成的多维度质控体系，以保证声环境功能区自动站数据质量。

噪声自动监测系统应全年365 天（闰年366 天）连续运行，因仪器故障检修、量值溯源等停运超过24 小时，须报告负责该站点管理的主管部门，48 小时内应采取有效措施恢复正常运行。需要主动停运的，须提前报负责该站点管理的主管部门批准。

应保证噪声自动监测系统小时数据采集率大于95%，否则应及时维护或检修。数据采集率以秒级数据作为计算单元。

在日常运行中因仪器故障检修、量值溯源等临时使用备用仪器开展监测的情况，须于备机使用后1 周内报告该站点管理的主管部门。

（1）每日检查

公司指派噪声系统专业运维人员负责项目的运维工作，并接受使用方的工作检查和考核。

每日检查噪声监测子站自检时声学测量仪器灵敏度是否异常，出现异常值时应及时记录并查找原因。

每日通过监控系统检查各噪声监测子站的数据、录音等信息传输及运行状况是否正常。若发现某站点信息传输异常，应立即查明原因并排除故障，短时间无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据。

噪声自动监测系统各单元应采用网络授时，每日通过监控系统对各站点时钟和日历设置进行检查，保证数据采集时间和监控系统时间一致，若时间偏差超过2 秒，应及时进行调整。

每日检查数据是否异常，出现异常值时应查找原因并判断数据是否有效。审核监测数据是否存在恒值不变的情况，如接收的监测数据Leq 监测结果持续多条不变；审核监测数据是否存在浮动异常情况，如同一时段内Leq 监测结果起伏较大；审核监测数据是否超过测量范围，如最大值超过仪器测量上限，最小值低于仪器测量下限；审核监测数据是否存在逻辑异常的情况，如小时数据不满足Lmax>L10>L50>L90>Lmin，出现Leq>Lmax、Leq<Lmin、Leq=L10（或L90、Lmax、Lmin）等情形。

每日对异常状况警告信息及时处理，记录和报告可能影响监测结果的特殊情况，如：台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气影响、噪声自动监测系统电力中断、通信中断、设备故障等异常报警、其他噪声干扰等。必要时应到现场检查和处理，排除故障。

（2）定期巡检

定期巡检内容如下：

应对噪声监测子站定期现场巡检及维护，每月至少1 次，可根据实际情况提高频次。

检查噪声监测子站周边200 米范围环境变化情况，若发现新增影响监测结果的固定声源或其他可能影响监测结果的情况，应记录并报告负责该站点管理的主管部门。

定期检查噪声监测子站及质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器的检定证书、校准证书是否在有效期内。

每次巡检时应取下防风罩对其进行全面检查，如有异物及时清理，出现变形、老化、破损等影响监测的情况应及时更换，至少1 年更换一次。更换的防风罩的声学性能应与原防风罩保持一致。沙尘天气结束后应及时对防风罩进行检查清理。

检查噪声监测子站支架、机箱、避雷设施是否完好；检查电源、通讯设备和辅助设施等是否正常；检查仪器线路连接是否可靠，包括电源连接、通信设备连接、传声器连接等；检查仪器及系统的工作状态参数是否正常。

核对噪声监测子站相关单元时钟和日历设置，若时间偏差超过2 秒，应及时进行调整。

根据仪器说明书要求，适时对气象采集单元进行清洁、维护。

每月备份上月噪声自动监测系统原始数据、统计数据和运维质控记录。每年初对上年噪声监测数据和运维质控记录进行存档。

特殊情况巡检。在台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气后应对各噪声监测子站进行巡检和现场声校验、声校准。

（3）故障检修

当噪声自动监测系统发生故障时，根据仪器说明书要求，开展故障判断和检修，应在24 小时内响应并完成故障排查。对于在现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的仪器故障，应及时检修并尽快恢复正常运行。对于其他不易诊断和检修的故障，应返厂维修并采用备用仪器开展监测。

如涉及更换仪器关键部件（传声器、户外防风罩等），须提前报告负责该站点管理的主管部门。关键部件更换后，应按照附录B 要求开展24 小时比对测试，各小时等效声级偏差应不超过±1.5dB。

（4）年度维护

每年在完成年度运维后将形成年度运维报告提交业主单位审查。年度维护内容如下：

盘点备件库存，提出当年仪器备品耗材的购置计划，确保声环境自动监测系统正常运行。

按厂家提供的使用和维修手册规定的要求，根据配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件。

视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全稳固。

对电路板、电线、各种接头进行检测、防止老化带来的安全隐患。

对服务器、系统软件等进行全面检查，检查运行情况、安全漏洞、占用资源情况、剩余储存空间、是否感染病毒等，必要时应对软硬件进行升级。

对维护及更换配件情况进行记录，维护记录存档。

存档上年的原始监测数据。

- 1.3.2质量保证与质量控制

（1）自检及要求

每日对噪声监测子站开展1 次自检，建议在夜间安静时段进行。若自检灵敏度级（或声压级）与最近一次现场声校准标定的灵敏度级（或声压级）偏差超过±0.5dB，则应通过现场声校验和声校准查明原因，做好数据标记，必要时应对仪器进行检修。

自检时，不得改变声学测量仪器的灵敏度。

（2）现场声校准和声校验

定期使用声校准器对所有监测点位的噪声监测子站开展现场声校准和声校验，每月至少1 次，根据日常检查情况可适当增加频次。

声校验时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪器示值稳定后，不改变仪器的灵敏度直接测量声校准器声压级，将仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级进行比较，偏差不应大于±0.5dB。否则，应及时查明原因，做好数据标记。

声校准时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪器示值稳定后，对仪器的灵敏度进行校准，使仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级保持一致。若无法进行声校准，应对仪器进行检修。

现场作业时，应先进行声校验，再进行声校准。声学测量仪器输入的自由场修正值应使用仪器说明书中给出的数值。记录每次现场声校准情况。

（3）比对测试

使用手持式声级计为参比设备对所有监测点位的噪声监测子站开展24 小时连续比对测试，每年至少2 次，分别在噪声监测子站量值溯源之前和之后4个月左右时进行。

每次比对测试各小时等效声级偏差不超过±1.5dB。

比对测试不合格的情况应及时查明原因，做好记录，必要时应对仪器进行检修、更换。

（4）量值溯源

每台噪声监测子站整机（含户外传声器）应按照JJG 1095（或JJG 778）的要求检定/校准合格，并在有效使用期限内使用，检定/校准周期不应超过1 年。

气象采集单元风速测量模块应检定/校准合格，并在有效使用期限内使用，检定/校准周期不应超过1 年。

运行维护和质量控制使用的声校准器应符合GB/T 15173 对1 级声校准器的要求，声级计应符合GB/T 3785.1 对1 级声级计的要求，应检定/校准合格并在有效使用期限内，检定/校准周期不应超过1 年。

- 1.3.3其他运维要求

对运行维护和质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器、备件、耗材和其他工具应设置单独存放区域。

开展现场运行维护和质量控制时，应按照起止操作时间做好标记。因仪器故障产生的异常监测数据，应上传监控系统，并标记为仪器故障数据。开展自检、声校验和声校准时段对应的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控数据。自检、声校验和声校准不合格等质量不受控情况下的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控不合格数据。

2、核心产品为： 噪声自动监测子站 。

3、其他要求

3.1投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

3.2对于招标文件明确要求投标人提供证明材料的技术条款，投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件技术条款要求的证明材料作为投标文件的一部分，以证明所投产品技术参数满足招标文件的技术条款，未按要求提供的，视为该项技术条款不满足；对于招标文件未明确要求投标人提供证明材料的技术条款，如投标人未提供相关技术证明材料，且在技术偏差表填写“满足”的，视为投标人已承诺满足该项技术条款，因虚假应标产生的一切后果由投标人自行承担。证明材料包括：投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址），或者评标委员会认可的其他客观证据材料。

4、商务要求

4.1付款方式：合同签订后10个工作日内支付合同金额的25%；设备到达甲方指定地点并完成安装，通过甲方正式验收后10个工作日内，付合同金额的75%。本项目合同列明的支付期限，为财政资金正常支付流程所需的期限，如因财政原因导致的支付延迟，甲方仅承担协助乙方发起支付流程的义务，不承担延迟支付的违约责任。乙方应在甲方每次付款前10个工作日内提前开具相应付款金额的增值税普通发票。

甲方最后一次支付合同金额前，乙方应先向甲方提供本合同总金额5%的银行保函；银行保函的受益人为甲方，有效期不得少于本合同约定三年运维期满后60日；本合同约定三年运维期满之日起30日内，如乙方运维期无违约、罚金、对甲方负有债务的，甲方应将保函退还给乙方；如乙方有前述情形之一的，甲方有权单方支取全部保函金额。保函金额不足以弥补甲方的损失的，乙方仍承担赔偿责任。

4.2履约验收要求：

4.2.1乙方安装调试正常联网后，并编写出《平顶山市噪声自动监测能力建设项目报告》及《平顶山市噪声自动监测能力建设项目验收报告》，向甲方发出书面验收申请，并提交两本报告及相关资料，甲方自收到书面验收申请后30天内通知组织验收，验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

4.2.2甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

4.2.3项目验收时，应成立五人以上验收小组（采购单位领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人），严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4.2.4如项目涉及安全、消防等其他需要由相关行业主管部门进行验收的项目，则须依法依规开展专项验收或在运行维护期内按照时限要求开展专项验收，验收费用均由乙方承担。

4.3商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。