**技术参数:**

1. 显示器≥12寸触摸屏，触摸控制面板
2. 波形显示：ECG，AP ，AUG波形；ECG可以显示充气间隔；AUG可以精确显示压力值
3. 触发模式：ECG触发、血压触发、内置触发、A起搏触发、V/A-V起搏触发等
4. 拥有全自动智能感知软件，能够自动识别跟踪各种心律失常，自动选择触发模式，自动调整充放气时间
5. 具备光纤传导先进功能：光纤传导技术反搏球囊，可以实现动脉血压内自动校准，治疗更快速，信号采集更迅捷，对心率和心律变化的识别跟踪更敏捷
6. 驱动气体为医用级专业氦气，纯度为99.999%
7. 具有锁屏管理功能：3分钟无活动时间后自动锁定，出现任何技术、高、中或低优先级警报时自动解锁，操作人员可以手动锁定和解锁
8. 反搏频率≥160次／分钟
9. 反搏容量：0－40毫升，可精确调整
10. 图标显示：电池容量，氦气瓶容量
11. 患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息
12. 报警系统：多级报警设计，报警设置控制可手动或自动多种选择
13. 开机自检清单:清单式提示功能自检结果
14. 维修诊断软件：具有内置维修诊断软件，使维修诊断电子化，可在极短时间内诊断排出故障
15. 内置蓄电池：连续供电时间≥3小时