周口市第二人民医院采购有创呼吸机项目

竞争性谈判文件

采购编号：2022-07-77

采 购 人：周口市第二人民医院（盖章）

招标代理：河南嘉合祥盛工程咨询有限公司（盖章）

日    期：二〇二二年六月

# 目   录

目   录	2

第一部分  竞争性谈判公告	3

第二部分  竞争性谈判申请人须知	7

竞争性谈判申请人须知前附表	7

一、导   言	9

二、竞争性谈判文件	10

三、竞争性谈判申请文件的编制	11

四、竞争性谈判申请文件的密封与递交	13

五、竞争性谈判程序	13

六、授予合同	16

第三部分 采购技术规范和要求	17

第五部分  竞争性谈判申请文件格式	28

1.竞争性谈判投标函	30

2.竞争性谈判投标函附表	31

3.法定代表人授权委托书	32

4.企业证件	33

5.竞争性谈判申请货物分项报价表	34

6.反商业贿赂承诺书	35

8.竞争性谈判申请产品技术性能偏离表	36

8.售后服务承诺	37

9.竞争性谈判申请人认为需要提供的其他证明性材料	38

政府采购供应商诚信承诺书	39

附件：二次报价一览表	1

第一部分  竞争性谈判公告

周口市第二人民医院采购有创呼吸机项目

竞争性谈判公告

项目概况

周口市第二人民医院采购有创呼吸机项目的潜在投标人应在周口昌建新世界A座15层1518室获取竞争性谈判文件，并于2022年07月19日09时30分（北京时间）前递交竞争性谈判响应文件。

一、采购项目基本情况

1、采购项目编号：2022-07-77

2、采购项目名称：周口市第二人民医院采购有创呼吸机项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：380000.00元

最高限价：380000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 周口市第二人民医院采购有创呼吸机项目 | 380000.00 | 380000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1）采购内容：其他医疗设备

2）资金来源：自筹资金

3）供货期：合同签订后7日历天

4）标段划分：1个标段

5）质 量：合 格

6）合同履行期限：详见竞争性谈判文件

7）是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求： 促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、投标人应具有《医疗器械经营许可证》、《二类医疗器械经营备案凭证》。当投标人为生产厂家时，还需具有医疗器械生产许可证。

3.2、依据财库[2016]125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。投标人需通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)对“列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”企业和法定代表人的查询，通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对“政府采购严重违法失信行为信息记录”企业信用记录查询（投标文件中提供网站查询截屏，查询时间公告后有效）；

4、本项目不接受联合体报名。

三、获取采购文件

1.时间：2022年07月14日 至 2022年07月18日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：周口大道与庆丰街交汇处昌建新世界A座15楼1518室

3.方式：现场购买，购买谈判文件时需携带：法定代表人授权委托书、授权代表身份证，有效的企业营业执照及（竞争性谈判申请人资格要求）中的各项资质证书及证明材料，以上材料需提供复印件两套并加盖公司公章并装订成册，查验原件、复印件留存。

4.售价：500元

四、响应文件提交

1.时间：2022年07月19日09时30分（北京时间）

2.地点：周口大道与庆丰街交汇处昌建新世界A座15楼1518室

五、响应文件开启

1.时间：2022年07月19日09时30分（北京时间）

2.地点：周口大道与庆丰街交汇处昌建新世界A座15楼1518室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》上发布。招标公告期限为三个工作日2022年07月14日 至 2022年07月18日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：周口市第二人民医院

地址：周口市川汇区六一路

联系人：马琳琳

联系方式：18639405915

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南嘉合祥盛工程咨询有限公司

地址：周口市庆丰街昌建A座15层 1518室

联系人：刘文亭

联系方式：17613278322

3.项目联系方式

联系人：马琳琳

联系方式：18639405915

发 布 人：河南嘉合祥盛工程咨询有限公司

发布时间：2022年07月13日

# 第二部分  竞争性谈判申请人须知

## 竞争性谈判申请人须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：周口市第二人民医院采购有创呼吸机项目 |
| 2 | 招 标 人：周口市第二人民医院 |
| 3 | 代理机构：河南嘉合祥盛工程咨询有限公司 联 系 人：刘文亭 电 话：17613278322 |
| 4 | 招标方式:竞争性谈判招标 |
| 5 | 资金来源: 自筹资金 |
| 6 | 竞争性谈判申请人资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 3.1、投标人应具有《医疗器械经营许可证》、《二类医疗器械经营备案凭证》。当投标人为生产厂家时，还需具有医疗器械生产许可证。 3.2、依据财库[2016]125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。投标人需通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)对“列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”企业和法定代表人的查询，通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对“政府采购严重违法失信行为信息记录”企业信用记录查询（投标文件中提供网站查询截屏，查询时间公告后有效）； 4、本项目不接受联合体报名。 |
| 7 | 竞争性谈判保证金：无 |
| 8 | 竞争性谈判申请文件正本壹份, 副本叁份，电子U盘壹份（单独密封）。投标文件递交后不予退还。 文件的装订：将商务标、技术标按A4规格标准打印，一起胶装成一册，文字要清晰，语意要明确，并按竞争性谈判文件的要求盖竞争性谈判申请单位印鉴和由法定代表人(或委托代理人)签名或盖印鉴。 |
| 9 | 竞争性谈判申请文件的的密封：竞争性谈判申请单位应将竞争性谈判申请文件的正副本等文件密封在一个密封包内，包装封面上加盖竞争性谈判申请单位印鉴并标明如下内容： a) 采购人名称 b) 项目名称 c) 竞争性谈判申请单位名称、联系人及联系电话 d）2022年07月19日09时30分（北京时间）前不得拆封 |
| 10 | 竞争性谈判申请文件递交截止期：2022年07月19日09时30分（北京时间） 竞争性谈判响应文件递交地点：周口大道与庆丰街交汇处昌建新世界A座15楼1518室 |
| 11 | 开标时间: 同竞争性谈判响应文件递交截止时间 开标地点: 同竞争性谈判响应文件递交地点 |
| 12 | 现场考察时间:自行安排 地 点：项目所在地 |
| 13 | 供货期：合同签订后7日历天 质保期：1年 质量：合格 |
| 14 | 竞争性谈判申请有效期：开标之日起60日历天 |
| 15 | 支付条款：中标单位确定后，甲乙双方协商。 |
| 16 | 维修地点：采购人指定地点 |
| 17 | 本次采购最高限价：380000.00元 竞争性谈判申请报价高于招标控制价的视无效投标 |
| 18 | 合同谈判与签约地点：根据采购人要求进行 |
| 19 | 代理服务费: 国家发展和改革委员会计价格(2002)1980号和《发改办价格[2003]857号》文件所规定的收费标准由中标人向招标代理机构交纳。 |

## 一、导   言

- 项目概况

1.1本项目已由有关部门批准，现已具备招标条件并进行竞争性谈判。

1.2采购人：周口市第二人民医院

1.3项目名称：周口市第二人民医院采购有创呼吸机项目

1.4资金来源：自筹资金

- 招标范围

2.1本次设备采购项目为周口市第二人民医院采购有创呼吸机项目。

2.2主要设备包括：详见采购设备要求及技术参数。竞标人应自行完成所需设备的供货、调试、以及后期维护等工作，并严格遵循本竞争性谈判文件“技术规范”中相关技术要求。

2.3采购人有权调整中标单位的承包范围，中标单位不得有异议，也不能要求调整各单项报价，否则采购人有权终止中标单位的中标资格。

2.4详细内容见设备技术参数要求。

- 竞争性谈判申请费用

竞争性谈判申请单位在竞争性谈判申请过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由其自行承担。竞标人一旦中标，将按照国家发展和改革委员会计价格(2002)1980号文件所规定的收费标准和发改办价格(2003)857号文的规定，按中标价格计算向招标代理机构付招标代理费用。

- 交货期要求：参看前附表内容要求。

- 竞争性谈判申请资格条件：参看前附表内容要求。

- 竞争性谈判申请要求

6.1本项目不允许同一竞争性谈判申请单位提交两份或两份以上不同实质内容的竞争性谈判申请文件。

6.2不论竞争性谈判申请结果如何，招标单位对竞标人的竞争性谈判申请文件均不退还，且不对此作任何解释。

- 定义及解释

7.1货物：系指竞标人按竞争性谈判文件规定所提供的设备、工具、备品备件、手册及其他有关技术资料和材料。

7.2服务：系指竞标人提供的培训、安装、调试、质保期服务、售后服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

7.3采购人（业主）：周口市第二人民医院。

7.4竞标人：是指响应竞争性谈判、参加竞争性谈判申请竞争的法人或者其它组织。

7.5招标代理机构：河南嘉合祥盛工程咨询有限公司。

7.6竞争性谈判委员会：系指按照《中华人民共和国政府采购法》的规定依法组建的专门负责本次招标评标工作的临时机构。

7.7日期：系指公历日。

7.8竞争性谈判文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷的通讯，包括电报和传真发送。

7.9合格的竞标人为资格审查通过的具有独立法人资格的生产商或生产商授权的代理商（经销商）。

- 保证

竞标人应保证在竞争性谈判申请文件中所提交的资料和数据是真实的,并能在承诺的时间内及时的完成竞争性谈判申请文件承诺的所有内容及服务。

## 二、竞争性谈判文件

- 竞争性谈判文件的组成

9.1竞争性谈判文件包括下列内容及按第9.5、9.6条款内容发出的补充文件。

第一部分   竞争性谈判公告

第二部分   竞争性谈判申请人须知

第三部分   采购设备要求及技术参数

第四部分   合同格式

第五部分   竞争性谈判申请文件格式

9.2谈判人应详细阅读竞争性谈判文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果谈判人不按竞争性谈判文件的要求提交竞争性谈判申请文件和资料的，或者竞争性谈判申请文件没有对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致竞争性谈判申请文件不被接受，其后果由竞标人自己负责。

9.3竞争性谈判文件的澄清

要求澄清竞争性谈判文件的竞标人应以书面形式并加盖企业公章按竞争性谈判申请人须知前附表中的地址告知招标代理机构。招标代理机构将答复发给所有竞争性谈判文件收受人( 包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

9.4竞争性谈判文件的修正

9.5在竞争性谈判申请截止前，无论出于何种原因，采购人可以用补充文件的方式修正竞争性谈判文件。该补充文件将成为竞争性谈判文件的一部分。

9.6补充文件将以书面方式发给所有竞争性谈判文件收受人，竞争性谈判文件收受人应以书面形式回复招标代理机构确认收到每一份补充文件。

9.7为使竞标人有足够的时间按修正的竞争性谈判文件准备竞争性谈判申请文件，采购人可以酌情延长竞争性谈判申请截止时间，并将此变更通知所有竞争性谈判文件收受人。

9.8竞争性谈判文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供竞标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。竞标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

## 三、竞争性谈判申请文件的编制

- 竞争性谈判申请文件

10.1竞争性谈判响应文件的组成

10.1.1 竞争性谈判投标函

10.1.2竞争性谈判投标函附表

10.1.3 法定代表人授权委托书

10.1.4 企业证明

10.1.5竞争性谈判申请设备分项报价表

10.1.6反商业贿赂承诺书

10.1.7竞争性谈判申请产品技术性能偏离表

10.1.8售后服务承诺

10.1.9竞争性谈判申请人认为需要提供的其他证明材料

10.2竞争性谈判响应文件编制要求

10.2.1竞争性谈判申请单位应按竞争性谈判文件提供的竞争性谈判申请格式和要求编制竞争性谈判响应文件。竞争性谈判响应文件应按A4规格标准打印，胶装成册，文字要清晰，语意要明确，并按竞争性谈判文件的要求签字盖章。

10.2.2竞争性谈判响应文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，均应由法定代表人(或委托代理人)在修改处签名或加盖印鉴确认。

10.2.3竞争性谈判响应文件正本和副本的封面或扉页应标明的内容详见“竞争性谈判响应文件格式”。

10.2.4竞争性谈判响应文件的封面上应分别标明“正本”或“副本”字样。

10.3竞争性谈判响应文件的份数

详见竞争性谈判申请人须知前附表。

10.4竞争性谈判响应文件的修改与撤回

如竞标人需要修改或撤回其竞争性谈判响应文件，必须在本竞争性谈判文件规定的竞争性谈判申请截止时间前将修改或撤回其竞争性谈判响应文件的书面通知送达招标单位。上述书面通知应按本竞争性谈判文件的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。竞标人不得在竞争性谈判申请截止时间后修改和撤回竞争性谈判响应文件。

10.5竞争性谈判响应文件有效期

竞争性谈判响应文件自本竞争性谈判文件规定的竞争性谈判申请截止时间起生效，其有效期为60天(日历天)。

10.6特别说明

10.6.1竞争性谈判申请语言： 竞标人提交的竞争性谈判响应文件以及竞标人与采购人就有关竞争性谈判申请的所有往来函电均应使用中文。竞标人提供的支持文件和印刷的文件可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

10.6.2计量：在竞争性谈判响应文件中以及所有竞标人与采购人构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

10.7竞争性谈判申请货物和服务的报价

10.7.1竞标人对所投货物和服务自行填报竞争性谈判申请报价表。

10.7.2 如竞争性谈判申请报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.7.3 竞标人只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

10.7.4 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

## 四、竞争性谈判申请文件的密封与递交

- 竞争性谈判申请文件的密封

竞争性谈判申请单位应将竞争性谈判申请文件的正副本等文件密封在一个密封包内，包装封面上加盖竞争性谈判申请单位印鉴和法定代表人印鉴并标明如下内容：

详见第五部分竞争性谈判申请文件格式

- 竞争性谈判申请文件的递交

竞标人应在竞争性谈判申请人须知前附表规定的时间将竞争性谈判申请文件递交至前附表指定的开标地点，密封不符合本谈判文件要求的竞争性谈判申请文件将被拒收。

- 竞争性谈判申请截止时间

竞争性谈判申请截止时间为竞争性谈判申请须知前附表规定的时间。

- 迟到的竞争性谈判申请文件

在本竞争性谈判文件规定的竞争性谈判申请截止时间以后送达的竞争性谈判申请文件，招标单位将拒收。

## 五、竞争性谈判程序

- 开标

15.1 开标在竞争性谈判申请人须知前附表中规定的时间和地点公开开标。竞标人法人授权代表应持授权委托书与身份证签到以证明其出席。在竞争性谈判开标时，请竞标人携带好公章、授权委托书与密封最终报价的信封，在最终报价时使用。

15.2 竞争性谈判申请文件有下列情形之一的，招标代理机构不予受理：

15.2.1 竞争性谈判申请截止时间后送达的；

15.2.2 未按竞争性谈判文件要求密封及签章的；

15.2.3 竞标人法人授权代表未到场的。

15.3首先启封标明“竞争性谈判申请文件撤回通知”字样信封，并宣读竞标人名称，该撤回的竞争性谈判申请文件不予开封。

15.4 开标按‘先投后开、后投先开’的顺序。监督人、采购人、竞标人代表共同验证竞争性谈判申请文件密封情况及是否正确签署。经确认无误后，当众拆启竞争性谈判申请文件并宣读竞标人的名称、竞争性谈判申请价格以及采购人认为适宜的其它内容。

15.5 招标代理机构按唱标内容做好开标纪录，并由竞标人法定代表人或授权代表在开标现场及时在《开标记录表》上签字确认。

15.6 开标会结束后转入评标程序，评委按照竞争性谈判文件的要求和唱标的顺序对竞标人竞争性谈判申请文件中有关原件进行验证。竞标人法定代表人或授权代表持相关资料原件参加验证，并在验证表上签字。

- 谈判委员会

谈判委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律的规定，谈判由依法组建的谈判委员会负责。谈判委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人，参加评标的专家由采购人在有关人员的监督下于评标前从评标专家库中随机抽取。

- 谈判原则

17.1 公开、公平、公正，科学、择优。

17.2 竞争性谈判申请产品质量先进、价格合理、使用寿命长。

17.3 最低价中标。

- 谈判纪律

18.1谈判委员会成员和参与谈判工作的有关人员不得透露对竞争性谈判申请文件的评审比较、中标候选人的推荐情况以及与谈判有关的其它情况。

18.2 除竞争性谈判申请人须知第9条款的规定以外，开标以后至授予中标通知书前，任何竞标人均不得就与其竞争性谈判申请文件有关的问题主动与采购人和招标代理机构联系。

18.3如果竞标人试图对谈判委员会的谈判施加影响，将导致该竞标人的竞争性谈判申请文件被废标。

- 竞争性谈判申请文件的澄清与修正

19.1谈判委员会可以要求竞标人对竞争性谈判申请文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出竞争性谈判申请文件的范围或者改变竞争性谈判申请文件的实质性内容。澄清的要求和竞标人的答复均应采取书面形式。竞标人的答复必须经法定代表人或授权代表签字，作为竞争性谈判申请文件的组成部分。

19.2 算术错误将按以下方法更正，如果竞标人不接受对其错误的更正，其竞争性谈判申请将被拒绝：

19.2.1总价金额与单价金额不一致的，以及分项价汇总之和与总价不一致的，则以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

19.2.2 如竞争性谈判申请报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 谈判文件的评审

评标委员会首先对竞争性谈判响应文件进行检查，以确定竞争性谈判响应文件内容是否完整、有无计算错误、文件是否正确签署、竞争性谈判响应文件总体编排是否有序等。竞争性谈判响应文件有下列情况之一者，将视为无效标：

20.1 未提供有效的营业执照；

20.2 竞争性谈判申请文件没有竞标单位法定代表人或授权代表签字或加盖公章；

20.3 竞争性谈判申请文件没有载明招标项目完成期限或超过竞争性谈判文件规定的期限；

20.4 竞标人的竞争性谈判申请报价超过采购限价；

20.5 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

20.6竞争性谈判申请文件附有采购人不能接受的条件。

21.推荐中标候选人

通过审查的竞争性谈判申请人可进行再次报价，竞标人的排名按最终报价从低到高顺序排列。最低价者为第一中标候选人，依次类推。

22.定标

22.1谈判委员会按照竞争性谈判文件中谈判标准的规定评定竞标人名次。

22.2竞标人的排名按报价从低到高顺序排列。

22.2.1若前位中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以按顺序向下确定中标人。

22.2.2 若前位中标候选人确有重大实质性问题或违法行为，经监督部门认可后中标无效。应当按照中标条件从其余竞标人中重新确定中标人或者重新招标。

23.其它

23.1本竞争性谈判文件未尽事宜按现行招标投标有关法律法规和规定执行。如竞争性谈判申请单位在本次竞争性谈判活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。

23.2本竞争性谈判文件根椐国家有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购人。

## 六、授予合同

24.中标通知及签订合同

24.1在竞争性谈判申请有效期内，中标结果以书面形式通知中标人。

24.2对未中标的竞标人，不作任何未中标原因的解释，所有竞争性谈判响应文件不予退还。

25.签订合同

25.1 中标人收到中标通知书后，应在30日内与采购人签订合同。

25.2 竞争性谈判文件、中标人竞争性谈判响应文件以及中标人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

25.3 若中标人未能或拒绝按竞争性谈判文件要求及其竞争性谈判响应文件内容与采购人签订合同，采购人可以根据推荐次序另选中标人。

25.4 授标时更改招标服务、货物数量的权力

采购人在授予合同时有权对竞争性谈判文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它主要条款和条件做实质性改变。

25.5 知识产权

25.5.1竞标人应保证，采购人在中华人民共和国使用服务或货物时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由竞标人承担。

25.5.2竞争性谈判申请报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关税费

# 采购技术规范和要求

呼吸机主要技术参数（实物版）

一、预期用途

呼吸机适用于各类医疗机构；用于心肺脑复苏的呼吸支持；各种原因导致的急性呼吸功能不全或氧合功能障碍；术中、术后呼吸支持；其他需要呼吸机治疗者。

二、性能特点

- 气动、电控控制方式

- ≥15寸彩色触摸液晶显示器*

- 具有容量控制、压力限制等多种工作方式

- 具有无创和有创通气模式

- 具有多种报警功能

- 具有顺应性补偿功能

- 具有高精度空氧混合器，稳定可靠

- 具有多参数显示功能

- 配有内部备用电源，工作中市电断电，自动转换为备用电源工作

- 配医用空气压缩机与呼吸机同品牌

- 选配呼吸末二氧化碳监测

- 具有屏幕操作按键冻结功能和呼吸环冻结功能*

三、工作条件

- 供电电压            220 V±22 V～

- 电源频率            50 HZ±1 HZ

- 输入功率            1030VA（配置医用空气压缩机）

80VA（不配置医用空气压缩机）

- 气源                O2 、AIR(医用级)

- 气源压力            280 kPa ～ 600 kPa

- 环境温度范围       ＋ 5 ℃ ～ ＋ 40 ℃

- 相对湿度范围       ≤ 80%

- 大气压力范围       700 hPa ～ 1060 hPa

*四、通气模式

- 间歇正压通气模式（IPPV）

- 容量控制辅助/控制通气模式(V-A/C)

- 压力控制辅助/控制通气模式(P-A/C)

- 容量控制同步间歇指令通气模式（V-SIMV）

- 压力控制同步间歇指令通气模式（P-SIMV）

- 压力控制通气模式（PCV）

- 压力支持通气模式（PSV）

- 自主呼吸/持续气道正压通气模式(SPONT/ CPAP)

- 压力调节容量控制通气模式（PRVC）【选配】

- 气道压力释放通气模式（APRV）【选配】

- 双相气道正压通气模式（DuoLevel）【选配】

- 叹息通气模式（SIGH）

- 手控通气模式（MAUN）

- 主要技术指标

①调节参数

- 频率（Freq）                  1 /min ～ 100 /min

SIMV模式：   1 /min～ 40 /min，

除SIMV模式： VTH 4 /min～ 40 /min，

VTL 20 /min～ 100 /min

- 吸气时间（吸呼比）（Tinsp）    0，0.2 s～ 12.0 s（除SIMV模式，吸呼比4:1～1:8）*

- 潮气量（VT）                    0, 20 mL ～ 2000 mL

(VTH：250 mL ～ 2000 mL VTL：0,20 mL～ 300 mL)

- 分钟最大通气量（MV）           VTH：≥18 L/min

VTL：≥10 L/min

- 呼气末正压（PEEP）             0 cmH2O ～ 40 cmH2O

- 持续压力（CPAP）               0 cmH2O ～ 20 cmH2O

- 持续气流                       VTH：7 L/min ～ 60 L/min

VTL：2 L/min ～ 30 L/min

- 压力触发灵敏度（Ptr）          －20 cmH2O ～ 0 cmH2O（基于PEEP）

- 压力控制（Pc）                 5 cmH2O ～ 60 cmH2O

- 压力支持（Ps）                 0 cmH2O ～ 60 cmH2O

- 流量触发灵敏度（Ftr）          关闭，0.5 L/min ～ 30 L/min

- 吸入氧浓度调节                 21 %～100 %

- 屏气时间（吸气末屏气、吸气平台）（Tip）   0 ～ 6 s(0 %～50 %吸气时间)

- 叹息通气（SIGH）               0，1/100 ～ 5/100

（叹息通气的潮气量为1.5 倍 ～ 2 倍潮气量设置值）

- 窒息通气                       OFF，5 s　～ 60 s

- 最大吸气流速                   ≥ 60 L/min

- 压力限制（可调压力极限）       20 cmH2O ～ 100 cmH2O

- 最大极限压力（安全释放压力）   ≤125 cmH2O

- 手控通气时，输出气体流量       ≥25 L/min

- 雾化器气体                     最大输出压力≤0.2 MPa、最大输出流量≥8 L/min

②监测参数

- 频率（Freq）                   0 /min ～ 100 /min

- 潮气量（VT）                    0 mL ～ 3000 mL

- 分钟通气量（MV）               0 L/min ～ 99 L/min

- 呼吸压力监测                   0 cmH2O ～ 100 cmH2O

- 患者动态肺顺应性监测           1 mL/cmH2O ～ 1000 mL/cmH2O

- 吸入氧浓度                     15 % ～ 100 %

*③多参数监测显示

- 自主呼吸潮气量（VTspn）

- 自主呼吸通气量（MVspn）

- 自主呼吸频率（Fspn）

- 总频率（Ftot）

- 吸入潮气量（VTi）

- 自主呼吸肺顺应性（Cspn）

- 平均压（Pmean）

- 平台压（Pplat）

- 浅快呼吸指数（RSBI）

*六、图形显示（8种波形图同屏显示五道）

- 气道压力—时间波形图（P-T）

- 流量—时间波形图（F-T）

- 呼末二氧化碳波形图（CO2-T）、潮气量--时间波形图（V-T）二者任选其一显示

- 压力容量环（P-V）、流速容量环（F-V）

- 多参数显示窗口切换

七、报警及保护

- 交流电源断电报警

- 内部备用电源电压欠压报警

- 断气（无潮气量）报警

- 高（低）潮气量报警

- 高（低）通气量报警

- 呼末二氧化碳高（低）报警【选配】

- 呼吸频率高（低）报警

- 呼末正压高（低）报警

- 气道高（低）压报警

- 压力限制

- 高（低）氧浓度报警

- 窒息报警

- 持续压力报警

- 空气（氧气）供气压力低报警

- 风扇故障报警

- 压力安全释放阀≤125cmH2O

第四部分  合同格式

项目政府采购合同

合同编号：

项目名称：

合同名称：

招标编号：

委托单位：

承接单位：

工 程 名 称：

合 同 编 号：

委托方（甲方）：

承包方（乙方）：

签 订 地 点：

签 订 时 间：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条  合同金额：大写元 （¥ 元）

第二条  服务范围：

甲方聘请乙方提供以下服务：

1、

2、

3、

- 甲方和乙方的权利和义务

甲方的权利和义务：

乙方的权利和义务：

- 服务期限（项目完成期限）

委托服务期限自  年  月  日至  年  月  日  止

- 付款方式：

项目完成，经相关部门验收合格后付款

第六条  甲方违约责任

1.合同签订后，由于甲方项目停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，向乙方偿付工程总价款的5％，人民币万元；若乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付项目价款外，并按预算项目费的5％（万元）向乙方偿付违约金。

2.甲方未按约定支付乙方项目费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。

3.对于乙方提供的图纸等资料以及其它属于乙方的成果，按有关规定甲方有义务保密，不得向第三方提供。

第七条  乙方违约责任

1.合同签订后，如乙方无故不履行合同或擅自中途停止或解除合同，乙方向甲方赔偿预算项目价款的5％，人民币万元，并归还甲方预付的全部项目款及利息。

2.乙方工作期间，工作、生活自行安排，若乙方以条件不好等中止合同时，按上款（即第1款）处理。在甲方项目款按时到位后由于乙方原因，乙方未能按合同规定的日期提交调查成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期费按合同约定的预算工程款造价的0.1％计算。因不可抗的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3.乙方提供的调查成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重调或采取补救措施，以达到质量要求。因第二次调查成果质量不符合合同要求造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的调查成果，乙方有保密义务，不得向第三方转让或使用，否则，甲方有权要求乙方按本合同项目款总额的20％赔偿损失，并承担相应的法律责任。

5、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算项目费20％（人民币  万元）的违约金。

第八条  由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第九条  其他约定

第十条  本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商态度加以解决，双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十一条  因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意仲裁委员会仲裁（当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向项目所在地的人民法院起诉）。

第十二条  附则

1.本合同经双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

2.本合同一式份，甲方份，乙方份。

3．项目全部完工，检查验收合格，后期服务到位，项目款结算完毕，本合同自行失效。

4.其他未尽事宜由双方另行协商确定。

| 委托方 | 单位地址： | 承揽方 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 邮政编码： |  | 邮政编码： |
|  | 联系人 |  | 联系人 |
|  | 电话 |  | 电话 |
|  | 传真 |  | 传真 |
|  | 开户银行 |  | 开户银行 |
|  | 银行帐号 |  | 银行帐号 |

委托方：单位名称（公章）               承包方：单位名称（公章）

法 定 代 表 人（签 字）：                法 定 代 表 人（签 字）：

合同订立时间：    年     月     日

具体格式以双方签订为准

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 帐号 |  |  |
| 签订地点 |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |

本合同版本仅供参考，最终以采购人确定的版本为准。

# 第五部分  竞争性谈判申请文件格式

竞争性谈判申请文件封面格式

正本或副本

周口市第二人民医院采购有创呼吸机项目

竞争性谈判申请文件

竞标人名称：（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

## 1.竞争性谈判投标函

致：周口市第二人民医院

我们收到了          （项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，我们决定参加该项目竞争性谈判活动并参与谈判，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

(1) 愿按照竞争性谈判文件中的条款和要求，提供货物和服务，报价为：(人民币大写)__________元（￥:          ），明细见“竞争性谈判申请设备分项报价表”。

(2) 如果我们的竞争性谈判申请文件被接受，我们将履行竞争性谈判文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意按竞争性谈判文件中的规定，本竞争性谈判申请文件的有效期为开标后60天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供竞争性谈判文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们承认最低报价是中标的依据。

(6) 我们已经详细审核了全部竞争性谈判文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(7) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

(8) 与本竞争性谈判申请有关的正式通讯地址：

地址：                                邮编：

电话：                                传真：

竞标人名称：(加盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

## 2.竞争性谈判投标函附表

| 竞标项目 | 周口市第二人民医院采购有创呼吸机项目 |
| --- | --- |
| 竞标人 |  |
| 竞标报价 | 大写： 元 小写：￥： 元 |
| 供货期 | 合同签订后 日历天 |
| 质保期 |  |
| 质量 |  |
| 其他说明 |  |

竞标人名称：(加盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：    年    月    日

## 3.法定代表人授权委托书

致： 周口市第二人民医院

兹授权            代表我公司参加贵公司组织的                竞争性谈判活动。该被授权人代表我公司所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

被授权人姓名：            性别：        年龄：

职务：                    身份证号：

授权权限为：本项目谈判及履约期间。

本授权书有效期限为：自开标之日期      日历天，特此声明。

授权单位（加盖单位公章）：

授权人地址：

授权单位法人代表（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

邮编：                  传真：                    电话：

另附：被授权人身份证复印件及法人身份证复印件

年     月    日

## 4.企业证件

## 5.竞争性谈判申请货物分项报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… | ………… |  |  |  |  |  |
| 3 | 运费及保险费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它费用 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | （元） |  |

注：如表格不足时竞争性谈判申请方可根据需要自行添加。

竞标人名称：(加盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：    年    月    日

## 6.反商业贿赂承诺书

致：周口市第二人民医院

我公司承诺：

在   （竞争性谈判申请项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与竞争性谈判申请的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字或盖章）

法人授权代表：（签字或盖章）

竞标人名称：(加盖单位公章)

年   月   日

## 7.竞争性谈判申请产品技术性能偏离表

| 项号 | 货物名称 | 招标规格 | 竞争性谈判响应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、该表左列列明了竞争性谈判文件的要求，供应商须在右列对相应的内容进行填报；

2、“有无偏差”一栏中供应商应对所投产品的技术参数与竞争性谈判文件的要求进行对比，如无偏差请填写“无偏离”的字样，如有偏差请注明“正偏差”或“负偏差”字样；

3、“偏差描述”一栏中由供应商对所投产品的技术性能对应竞争性谈判文件要求就偏差之处作以重点描述；

4、表格由供应商自行添加。

竞标人名称：(加盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：    年    月    日

## 8.售后服务承诺

应包括但不限于以下内容：质量承诺书、售后服务承诺及各项有利于采购人的优惠条件； 致： 周口市第二人民医院 （承诺内容） 竞标人名称：(加盖单位公章) 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 日 期： 年 月 日

注：如有针对本项目的售后质保承诺附后。

## 9.竞争性谈判申请人认为需要提供的其他证明性材料

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十ー）撞自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（加盖单位公章）

法人代表或授权委托人： （签字）

日期：      年   月    日

- 附件：二次报价一览表

|  | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 周口市第二人民医院采购有创呼吸机项目 |
| 供应商名称 | （盖章） |
| 响应文件谈判地址 |  |
| 第（ ）轮报价 | 大写金额： ￥： |
| 备注 | 1、你公司的报价是否还可降低？ 答： 2、是否最终报价？ 答： 3、你公司是否按所报期限按期完成？ 答： |
| 法定代表人或 委托代理人签名 |  |

日期：   年   月   日

备注：此表为第二轮谈判时所用，可另外携带，不附到谈判响应文件中。