采购需求

一、项目名称：正阳县中医院“两专科一中心”及专项债券资金项目医疗设备采购项目

二、项目概况：正阳县中医院为加强项目建设管理，推动县级中医医院提高中医特色优势专科服务能力、急诊急救能力和基层中医药适宜技术推广能力，经研究决定，拟采购“两专科一中心”及专项债券资金项目医疗设备一批。

三、采购内容及技术参数要求：

3.1 采购内容

| 包号 | 序号 | 标的物名称 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 1 | 有创呼吸机 | 1台 | 2080000.00 | 核心产品：有创呼吸机、冲击波治疗仪、转运呼吸机、医用高清内窥镜摄像系统、低温等离子体多功能手术系统 |
|  | 2 | 输液泵 | 2台 |  |  |
|  | 3 | 转运呼吸机 | 1台 |  |  |
|  | 4 | 注射泵 | 2台 |  |  |
|  | 5 | 除颤仪 | 1台 |  |  |
|  | 6 | 监护仪 | 3台 |  |  |
|  | 7 | 铲式担架 | 2副 |  |  |
|  | 8 | 煎药包装一体机 | 1台 |  |  |
|  | 9 | 喉镜 | 2台 |  |  |
|  | 10 | 车载吸引器 | 2台 |  |  |
|  | 11 | 骨创伤治疗仪 | 1台 |  |  |
|  | 12 | UBE脊柱双通道微创手术器械包 | 1套 |  |  |
|  | 13 | 多功能磨钻 | 1套 |  |  |
|  | 14 | 冲击波治疗仪 | 1台 |  |  |
|  | 15 | 头灯 | 1台 |  |  |
|  | 16 | 医用高清内窥镜摄像系统 | 1套 |  |  |
|  | 17 | 低温等离子体多功能手术系统 | 1套 |  |  |
| B包 | 1 | 热断层扫描系统 | 1套 | 1050000.00 |  |

3.2  A包（“两专科一中心”医疗设备采购）技术参数要求

| 序号 | 仪器 名称 | 数量 | 参数要求 | 仪器应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有创呼吸机 | 1台 | 1.适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 2.电动电控呼吸机。 3.具有有创通气模式和无创通气模式。 4.标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压/压力支持通气）以及窒息通气等模式。可选压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气模式、心肺复苏模式（CPRV）、自适应通气模式（如ASV/AMV）、以及容量支持通气（VS）模式。 5.可选高级模式：气道压力释放通气（APRV）、成比例通气模式（如PAV/PPS/PPV）。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）。 6.标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T，可选DuoVent 、APRV、PPS通气模式。 7.具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度。 8.其他功能：增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸。 9.压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 10.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。 11.呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 12.具有吸入氧浓度的监测。 | 通过气管插管或气管切开建立人工气道，进行机械通气支持的设备，常用于病情较重、自主呼吸严重障碍患者。 |
| 2 | 输液泵 | 2台 | - 屏幕不小于3.0英寸，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。 - 速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。 - 快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。 - ▲输液精度≤±4.5%。 - ▲KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调。 - ▲具有≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式。 - 动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值。 - 压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。 - ▲≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。 - 具有排气功能，排除管路内的气泡。 - 在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。 - 气泡检测：可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小7档可调。 - 夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。 - 药物库功能：可存储≥3000种药物。 - 日志记录：可存储≥2000条操作信息。 - 自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。 - 电池工作时间≥5小时@25ml/h；可升级至≥10小时@25ml/h。。 - ▲防尘防水等级：IP44。 - 整机重量≤1.6kg（含电池），主机自带提手，方便携带。 - 适合在户外急救和车载情况下使用。 - 可加装无线模块，实现无线联网通讯。 | 能够准确控制输液滴数或输液流速，保证药物能够速度均匀、药量准确并且安全地进入病人体内发挥作用。 |
| 3 | 转运呼吸机 | 1台 | - ≥3.0英寸显示屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。 - 适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml。 - ▲提供不小于9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式。 - 动态压力检测（DPS），可实时显示当前压力数值。 - 压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。 - 日志记录：可存储≥2000条操作信息。 - 自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。 - 适合在救护车使用。 | 用于患者院前急救、院内科室间转运等移动场景，保障患者转运途中呼吸支持。 |
| 4 | 注射泵 | 2台 | - ≥3.0英寸显示屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。 - 适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml。 - 速度范围：0.10ml/h～2000ml/h，最小步进 0.01ml/h。 - 快进（Bolus）速度范围：0.10ml/h～2000ml/h，最小步进 0.01ml/h。 - ▲注射精度≤±1.8%。 - ▲KVO速度设定范围：0.1ml/h～30ml/h 可调。 - ▲提供不小于9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式。 - 动态压力检测（DPS），可实时显示当前压力数值。 - 压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。 - ▲≥15档阻塞报警压力阈值可调。 - 具有排气功能，排除管路内的气泡。 - 夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。 - 药物库功能：可存储≥3000种药物。 - 日志记录：可存储≥2000条操作信息。 - 自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。 - 内置电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h。 - ▲防护等级：IP44。 - 整机重量：≤1.6kg（含电池）。 - 适合在救护车使用。 - 可升级无线WIFI功能，实现无线联网通讯。 | 将少量药液精确、微量、均匀、持续地泵入体内，操作便捷、定时、定量，根据病情需要可随时调整药物浓度、速度，能保证药物最佳有效浓度。 |
| 5 | 除颤仪 | 1台 | 1.具备手动除颤、心电监护功能、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 2.支持AED除颤功能。 3.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 4.监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。 5.★可升级12导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。 6.锂电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 7.彩色TFT显示屏≥7英寸, 有高对比度显示界面。 | 利用电能治疗快速异位心律失常，使之转复为窦性心律的仪器，分为手动除颤仪、自动体外除颤仪（AED）。 |
| 6 | 监护仪 | 3台 | 外观设计 - 主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。 - ≥12英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600。 - 主机使用寿命≥10年。 技术参数 - ★标配5导心电；可升级12导心电，可升级12导心电静息分析功能。 - ★具备HRV心率变异性分析功能。 - 具有多导同步分析功能。 - 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。 - 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。 - 具有QT/QTc测量功能。 - ★支持升级masimo/nellcor血氧。 - 标配PI血氧灌注指数。 软件功能 - 支持监测参数报警限一键自动设置功能。 - ★支持升级临床辅助工具：脓毒血症指南、EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数、24小时心电概览、CCHD先心病筛查。 | 对患者的心电、血压、呼吸、体温等生理参数进行连续、实时监测。 |
| 7 | 铲式担架 | 2副 | • 规格尺寸：展开最大尺寸：长宽≥190*45cm，折叠尺寸长宽≤120*45cm • 材质：主体采用高强度铝合金或优质工程塑料，坚固耐用、重量轻；铲板表面应光滑，无毛刺、锐边，避免刮伤患者；把手为防滑设计，便于搬运操作。 • 重量：承重量≥100KG，重量≤12KG。 性能要求 • 连接方式：两铲板连接牢固，采用可靠锁扣装置，操作简单，能快速连接和分离，且锁扣在正常搬运过程中不会意外松开。 • 灵活性：铲板插入和抽出顺畅，能够适应不同体型和姿势的患者，便于在狭窄空间操作。 安全要求 • 安全性：产品表面无尖锐部分，防止对患者和医护人员造成伤害；担架边缘应进行圆滑处理。 | 常见的急救搬运工具，具有操作简便、可快速将患者转移等特点，在多种场景中都有广泛应用。 |
| 8 | 煎药包装一体机 | 1台 | 1.煎药功率：≥1800W*2。 2.包装功率：介于600W-1000W之间。 3.煎药桶容量：≥20L*2。 4.储液桶容积：≥20L*2。 5.电压：220V 家用电可用。 6.重量：≤100KG。 7.外型尺寸（cm）：长宽高≤150*80*120。 | 煎药包装一体机集煎药与包装功能于一体，实现了煎药和包装的自动化操作，提高了煎药效率和质量，广泛应用于医院、药店、中药房。 |
| 9 | 喉镜 | 2台 | 1、喉镜与显示屏一体化结构，便携易用。 2、显示器可灵活翻转前后至少180°,左右至少270°。 3、全防水设计，可浸泡消毒。 4、镜片精细化设计宽度不大于5mm-8mm,为插管提供更大的空间。 5、具备一键拍照功能，一键录像功能，图像定格功能，浏览功能，图片放大功能。 6、USB读取与存储，大容量16G TF卡。 7、显示器规格：≥3.5英寸显示屏。 8、内置电源：可充电高能聚合物锂电池，容量不低于2000mAh 9、视场角：45-65°景深：50mm-500mm 光照度：≥150 Lux 充满电时间：小于等于4小时。 10、工作时间：≥200min。 11、支持低电量屏幕显示功能。 12、连接充电线时接头正反两面都可以使用。 13、一支喉镜手柄可与至少五种不同规格的镜片匹配使用，分别适用于身材高大型成人、身体正常型成人、正常成年女性、儿童及困难气道患者。 | 帮助医生直观地观察喉部内部结构，从而诊断疾病、发现病变、评估功能、指导治疗。 |
| 10 | 车载吸引器 | 2台 | 1、便携式急救吸引器，用于分泌物、血液等引起的阻塞吸引，也可用于其它手术吸引。手提式，体积小，重量轻，适用救护车和野外使用。 2、无油泵，免维护，无油雾污染，泵体为单向式，无正压产生。 3、采用交流、外接直流电源（12V）和机内电池三种供电方式当电网或其原因造成停电时，交直流自动转换，不影响正常吸引，可连接车载电源使用。 4、自主蓄电供电。 5、具有充电溢满指示。充电溢满时，本机自动停止充电。 6、溢流保护装置，防止液体进入泵体。 7、高分子吸引瓶，易消毒、清洗。 8、间隙加载连续运行。 9、具备正规生产资质。 |  |
| 11 | 骨创伤治疗仪 | 1台 | 1、多种磁疗模式可转换。 2、磁疗强度多档可调节。 3、电疗模式多档可调节。 4、静电电压多档可调节。 5、输入功率：≤150VA+10%。 6、操作方式：触摸操作。 7、显示方式：彩色触摸屏。 8、治疗方式：磁疗，低频电疗，静电疗法。 9、通道数：双通道，每个通道里面包含1组静电输出，2组电疗输出，1组磁疗输出；四组输出均可单独启停。 10、多路输出，根据患者的病情不同，磁疗、电疗、高压静电既可同时治疗，又可分开单独进行治疗。 | 适用于促进骨折愈合 |
| 12 | UBE脊柱双通道微创手术器械包 | 1套 | - T型开路器一个。 - 逐级套管各种规格6个。 - 神经根拉钩6个。 - 双头剥离子7个。 - 半套管牵开器各种规格4个。 - 吸引管2个。 - 硅胶柄骨锤一个。 - 医用剥离器3个。 - 硅胶柄骨刀2把。 - 骨刀（硅胶柄）8把。 - 神经剥离子1把。 - 球头探针1把。 - 钩刀1把。 - 纤维环切刀2把。 - 消毒盒一个。 - 陶瓷钢椎咬骨钳2把。 - 陶瓷钢上弯椎咬骨钳1把。 - 球头神经剥离子1把。 - 小髓核钳两把。 | 适用于微创进行脊柱内镜手术治疗 |
| 13 | 多功能磨钻 | 1套 | - 可满足椎间孔镜下手术、UBE手术、开放式脊柱手术对于动力的需求。 - 除默认设置外,可根据经验和刀具设定相应工作参数。 - 双通道输出接口，支持电机自动识别。 - 具备故障自诊断和自保护技术。 - 可选配关节刨削功能，满足关节镜下动力需求。 - 可选配静锯功能，满足关节置换动力需求。 - 手柄转速≥22000 r/min。 - 长度≥290mm；刀具弯曲角度0-36°无级调节；0-360°无极旋转。 | 可满足椎间孔、UBE、开放性脊柱手术提供动力 |
| 14 | 冲击波治疗仪 | 1台 | - 柜式结构，双通道，2个冲击手柄，1个按摩手柄。 - 工作压力可调节，显示装置显示值与实际值误差不应超出±10%。 - 产生的压力波能量的稳定性优于±20%。 - 不同冲击探头的输出不同能量密度，满足各种复杂情况。 - 治疗头的穿透深度达到30mm，误差不应超出±20%。 - 输出压力波的脉宽误差不超过±10%。 - 冲击探头及子弹体的使用寿命 ≥200 万次。 - 冲击探头具有准直型和发散式治疗探头，标配6种治疗探头，满足不同的临床需求。 - 按摩探头具有三种治疗探头。 - 内置多种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求。 - 具备搜索、编辑、新增、删除、加载自定义处方的功能。 - 内置疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量，可进行治疗前后的疼痛评估。 - 探头外表面应有良好的耐腐蚀性能。 - 具备安全提示功能，气压不足、次数超限等提示功能。 - 治疗仪手柄具有自动识别、脱落检测、按键启停的功能。 - 治疗仪具有阶梯压力设置功能。 - 治疗仪具有阶梯频率设置功能。 - 具有过压安全装置，保证当供给压力的控制装置失效时，所连接的系统压力不超过最大工作压力的10%。 - 空气压缩机具有压力释放装置。 - 具备患者数据库管理，可存储患者病例信息。 - 工作噪声不大于70dB（A）。 - 具有软件著作权（提供相关证书）。 | 适用于治疗股骨头坏死、缓解腰腿疼痛 |
| 15 | 头灯 | 1台 | 1、头戴电源一体式无线设计，轻便，操作无束缚；前额皮革全包裹设计，佩戴舒适。 2、灯头万向360°可调节，佩戴时可单手快速定位光源，灵活调节照射角度照明角度与视野同轴无遮挡。 3、内置大容量电源，亮度可调节，最高亮度连续续航≥5小时，充放电保护，可接充电宝边充边用。 | 为脊柱开放手术提供光源 |
| 16 | 医用高清内窥镜摄像系统 | 1套 | 1.触摸液晶显示屏，图像＋触摸菜单能显示功能键、选择按键、白平衡键、画面冻结键等。 2.摄像系统全视场清晰，视场边缘无模糊现象。摄像系统具备黑白对比和色彩还原能力，无明显失真感觉。 3.摄像系统摄像头的有效像素≥140000Pix。 4.具备逐行扫描功能。 5.分辨率：1920(H) x 1080(V) 。 6.具备高清录像功能；可通过U盘手术进行实时录像。 7.具备一键式单幅冻结图像。 8.可以通过手柄调节主机参数，实现手柄和主机同步调节。 9.摄像系统能自动调节白平衡或手动调节白平衡，使所显示图像呈现自然色彩。 10.LED冷光源具有触摸屏，使操作更人性化，简易方便。 11.噪 声：≤55dB。 12.亮度调节：可调，液晶面板触摸。 13.灯泡寿命：≥40000小时。 14、带监视器、多功能台车。 | 适用于脊柱内镜及关节镜提供更清晰的成像 |
| 17 | 低温等离子体多功能手术系统 | 1套 | 1.主机与刀头为同一个生产厂家。 2.可用于脊椎盘手术：颈椎消融术/汽化术、腰椎盘內汽化打孔消融术、侧路/后路靶点减压术。 椎间盘全方位可定向靶点消融术；脊神经后肢疼痛微创治疗；神经阻滞术。 椎间孔镜（盘镜）手术：镜下汽化、消融、止血术。 膝关节手术：半月板切除术、髁间窝成形术、软骨清理术、滑膜切除术、外侧支持带松解术、韧带肌腱皱缩。 肩关节手术：肩峰下减压、冻结肩松解、肩袖切除术、滑囊切除术、盂唇撕裂伤、肌腱清理。 UBE（单侧双通道脊柱微创手术）手术。椎管外切割软组织。椎管内止血。 3.主机工作可显示工作能量输出状态。 4.消融全时实施数字智能化程序控制，防止过度治疗和温度上升。 5.能自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织、盐水，并输出相应的波形和能量。 6.具有各种手术刀头识别和保护功能、根据插入刀头的不同自动输出不同的功率和时间，不用频繁调节功率和时间。 7.具有自动检测刀头和附件连接功能。 8．具有故障自动检测显示和报警声音提示。 9．使用双脚踏控制。 10．低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血三大功能。 11．电击防护：I类，BF型。 12．刀头有单独的注册证。有可弯曲刀头、颈椎消融刀头、腰椎打孔消融多功能刀头、后路靶点刀头、侧路靶点刀头、孔镜汽化修复止血刀头等可供选择。 13．主机可以自动识别控制刀头的使用次数和功率、档位、无需反复调节。 | 脊椎盘手术：颈椎消融术/汽化术、腰椎盘內汽化打孔消融术、侧路/后路靶点减压术。椎间孔镜（盘镜）手术：镜下汽化、消融、止血术。膝关节手术：半月板切除术、髁间窝成形术、软骨清理术、滑膜切除术、外侧支持带松解术、韧带肌腱皱缩。肩关节手术：肩峰下减压、冻结肩松解、肩袖切除术、滑囊切除术、盂唇撕裂伤、肌腱清理。UBE（单侧双通道脊柱微创手术）手术。椎管外切割软组织。椎管内止血。 |

3.3  B包（专项债券资金医疗设备采购）技术参数要求

| 序号 | 仪器 名称 | 数量 | 参数要求 | 仪器应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热断层扫描系统 | 1 | 1 探测器类型：非制冷焦平面红外探测器，氧化钒材质，无需添加任何制冷剂。 2 工作波段：8μM-14μM； 3 像元尺寸：≤17μM； 4 空间分辨率（瞬时视场）≤1.35mrad； 5 帧频≥9帧/秒； 6 温度分辨率NETD：≤50mk； 7 温度灵敏度：0.05℃； 8 测温重复性δ≤0.2℃； 9扫描热辐射窗精度：0.01℃； 10测温范围：10℃~40℃； 11帧像素≥384×288×16Bit; 12成像距离：成像距离1.0m-3.0m； 13视场角：50°*38° (7mm镜头)； 14调焦方式：连续可调： 15图像显示方式：黑白/伪彩色，支持多种色彩模式转换； 16数据接口类型：USB接口； 17摄像头内置温度校正功能，无需外置黑体校正； 18带温度校正传感器。 19摄像头自动校准功能：定时自动校准； 20 定制式温度数据矩阵。 | 被动接收人体的热辐射进行诊断，以功能影像为主的医学影像设备，用于为肿瘤的鉴别诊断、心脑血管疾病及炎症的诊断提供参考依据 |

商务要求

| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起2个工作日内。 |
| --- | --- |
| 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 交货时间 | 合同签订后30日历天内供货安装调试完毕。 |
| 验 收 | 由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一种货物、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收合格后5日内出具合法的验收报告,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。 |
| 质量要求 | 符合国家质量标准、部颁标准、行业标准，且满足招标文件要求。 |
| 质保期 | A包：自设备验收合格之日起3年；B包：自设备验收合格之日起1年. |
| 付款方式 | 首付款比例：30%（中小微企业50%），剩余货款在货物验收合格之后一次性支付。 |
| 售后技术服务要求、售后服务保障要求 | 供应商具有完善的售后服务体系及详细的售后服务计划。负责安装、调试，并保证设备正常运行，供应设备全生命周期的零部件，由原厂工程师对需方管理操作人员免费进行一次培训。保修期内，定期回访、巡检客户设备。接到维修通知时 2 小时内投标，12 小时内到达现场，24 小时内解决问题。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 中标人需提供必要的备品、备件及耗材以完成系统的安装、调试。 |

采购人对项目的特殊要求及说明

| 采购人的特殊要求及说明 | - 1、是否专门面向中小企业采购：否。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、是否授权评标委员会直接确定中标供应商和中标候选供应商：否。评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告并推荐3名中标候选供应商。 3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 - 4、商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。 - 5、供应商应根据招标文件的要求提供技术响应表、商务响应表等内容以对招标文件作出响应。 - 6、供应商需按招标文件要求提供供货及安装方案、质量保证措施、紧急情况处理预案、售后服务计划、售后服务体系及培训方案等内容。 - 7、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 - 工业的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 |
| --- | --- |