| 实验室 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理化学实验室 | 1 | 饱和蒸气压实验装置 | 1.DP-AF精密数字（真空）压力计（可配套实验管路接口） 测量范围：0～-101.3Kpa 分辨率：0.01Kpa（4 1/2显示）或0.1Kpa（3 1/2显示） 2.饱和蒸气压玻璃仪器：样品管（含U型等位计）、冷凝管、冷阱 3.不锈钢缓冲储气罐 4.可选配SYP玻璃恒温水浴 5.另配易损玻璃耗材15套 | 15 |
|  | 2 | 阿贝折射仪 | 1.折射率ND测量范围：1.300～1.700 2.折射率ND测量准确度：0.0002 3.折射率ND最小分度值：0.0005 4.糖量浓度（%）测量范围：0～95 5.糖量浓度（%）最小分度值：0.25 | 30 |
|  | 3 | 旋光仪 | 1.测量模式：旋光度 2.仪器光源：钠光灯＋滤色片，波长589nm 3.测量范围：±45°（旋光度） 4.最小读数：0.001°(旋光度) 5.准确度：±(0.01＋测量值×0.05 % )°(旋光度) 6.重复性(标准偏差δ)：≤0.01° 7.显示方式：刻度盘 8.标配试管：100mm/200mm普通型 9.样品最低透过率：≤10% 10.电源：220V±22V, 50Hz±1 Hz 11.仪器级别：0.05级 | 15 |
|  | 4 | 可见紫外分光光度计 | 1.显示器：大屏幕彩色中/英文触摸显示屏 2.波长驱动：自动 3.波长范围：190nm~1100nm 4.波长准确度：±0.5nm 5波长重复性： ≤0.2nm 6.光谱带宽：1.7~2.2nm 7.透射比准确度：≤0.3%T 8.透射比重复性：≤0.1%T 9.透射比范围：0~200%T 10.吸光度范围：－0.4~4A 11.浓度显示范围：0~99999 12.杂散光≤0.03%T 13.稳定性±0.0007A/h 14.基线平直度±0.002A 15.噪声 ±0.0005A 16.输出接口 USB RS-232 17. 具备扫描/动力学功能 18.光源 氘灯/钨灯 | 15 |
|  | 5 | 电导率仪 | 1.仪器级别：1.0级 2.测量范围： 2.1电导率：0.001μS/cm～199.9mS/cm 2.2盐度：盐的质量分数（0.00～8.00）%； 2.3温度：（-5.0～105.0）℃ 2.4 TDS：0.000 mg/L～99.9 g/L； 3.基本误差： 3.1电导率：±1.0% FS 3.2盐度：± 0.1% 3.3温度：± 0.3℃ 3.4 TDS：±0.5%（FS） 3.5稳定性：（± 0.3％（FS） ±1个字）/ 3h 3.6电源：220V±22V, 50Hz±1 Hz | 15 |
|  | 6 | 微压测量仪 | 1.测量范围：（0～150）mmH2O（1471Pa） 2.精度等级：1级 3.环境温度：(5～40)℃ 4.倾斜系数：0.1、0.2、0.5、0.7 5.工作介质：95%乙醇（酒精） | 30 |
|  | 7 | 旋转粘度计 | 1.电源：AC220V±5%；50Hz 2.电机功率：＞40W 3.电机转速：＞800 r/min 4.变速范围：3、6、100、200、300、600 r/min 5.测量精度：1-25 mPa.s ± 1 mPa.s(牛顿流体) 25mPa.S以上±4%(牛顿流体) 6.粘度测量范围：牛顿流体1-300mPa.s(F1测量组件) 非牛顿流体1-150mPa.s(F1测量组件) 7.剪切应力：F1.0测量组件：0-153.3 Pa.s | 15 |
|  | 8 | 光反应系统 | 1.灯泡类型: 氙灯 2.光功率使用范围：（1Sun=100mw/cm2）: 0.1-5Sun 3.最大功率: 300-500W 4.电流调节范围: 15A-25A 5.主要发射光谱范围: 300-2500nm 6.光强(mw/cm2): 10-500 7.电源稳定度: ±0.01% 8.光源稳定度: ±0.5% 9.平行光斑直径: 50-60mm 10.点光输出直径: 2-3mm 11.变焦功能: 可改变光输出圆斑大小 12.灯泡寿命:＞1000小时 13.冷却方式:风冷 14.配件与光催化氙灯光源的配件通用，可以配合各种滤光片、光澜、光纤、箱体 | 8 |
|  | 9 | 荧光光谱仪 | 1.主机性能 1.1光源：高能量150 W氙灯 1.2波长测定范围： 激发（EX）200 nm-900 nm 发射（EM）200 nm-900 nm 1.3光谱带宽： 激发1 nm；2.5 nm；5 nm；10 nm；20 nm 5档 发射1 nm；2.5 nm；5 nm；10 nm；20 nm；5档 1.4波长示值误差：激发波长±2 nm；发射波长±2 nm 1.5波长重复性：激发波长≤1 nm；发射波长≤1 nm *1.6信噪比：RMS≥1200:1；RMS（BG）≥15000:1；使用R928光电倍增管测试（测试时间10min，EX带宽5nm；EM带宽5nm，PMT增益700V） 1.7可视化反馈功能 1.8波长扫描速度最大30000nm/min，30, 60, 240, 1,200, 2,400, 12,000, 30,000 nm/min可调 1.9 扫描间隔：0.2-10.0 nm *1.10响应时间：0.02S；0.2S；0.5S；1S；1.5S；2S；5S；7档 1.11自增益功能：0-900 V连续可调 1.12线性：Υ≥0.995（硫酸奎宁溶液） 1.13零线漂移：≤0.3%(10 min内) 1.14荧光强度示值变化：≤±1.5%（10 min内） 1.15 荧光信号范围：0-70000 2.软件功能 滤波；多阶阶导致；检索波峰；计算峰面积；连续扫描测定；同步扫描测定；样品定量分析；绘制标准曲线（1-3次）；样品的浓度；图谱运算；图谱保存及调出；图谱窗口处理；自动S/N比测定；3D扫描，定点测量，定量测量。 3.电源220V±22V 、50Hz+1 Hz；额定功率300W 4.仪器配置： 4.1 荧光分光光度计 , 一台 4.2 可变角微量粉末样品架 一个 4.3 片形可变角固体粉末样品池支架 一个 4.4 恒温水浴样品架 一个 4.5 各种规格比色皿 一个 4.6 另配配滤光片 四个 4.7 配计算机一台： 操作系统 预装Windows 10 专业版 CPU型号 Intel 酷睿i9 九代及以上 内存容量 16GB及以上 硬盘容量 256GB+1TB（SSD+HDD） 显卡芯片 NVIDIA GeForce GTX1660 数据接口 4×USB3.1 Gen 1，2×USB3.1 Gen 2，4×USB2.0 音频接口 耳机输出接口，麦克风输入接口 视频接口 1×VGA，2×HDMI 网络接口 RJ45（网络接口） 其它接口 电源接口，2×PS/2 扩展插槽 1×PCIe 16x，2×PCIe 1x 无线键盘鼠标套装 | 1 |
|  | 10 | 电化学工作站 | 1.恒电位仪 1.1零阻电流计 1.2 2，3，4电极结构 1.3浮动地线或实地 1.4最大电位范围：±10V 1.5最大电流：±250mA连续,±350mA峰值 1.6槽压：±13V 1.7恒电位仪上升时间：小于1 s,通常0.8 s 1.8恒电位仪带宽（-3分贝）：≥1MHz 1.9所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V, ±6.553V, ±10V 1.10所加电位分辨：电位范围的0.0015% 1.11所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01% 1.12所加电位噪声：<10 V均方根植 1.13测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程 1.14测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA 1.15电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1% 1.16输入偏置电流：<20pA 2.恒电流仪 2.1恒电流范围：3nA–250mA 2.2所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA 2.3所加电流分辨率：电流范围的0.03% 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 2.4测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V 2.5测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 3.电位计 3.1参比电极输入阻抗：1e12~1e13欧姆 3.2参比电极输入带宽：≥10MHz 3.3参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C 4.波形发生和数据获得系统 4.1快速信号发生更新速率：≥10MHz，16位分辨 4.2快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点 4.3外部信号记录通道最高采样速率：1MHz 5.附件 5.1另配电极线1根 5.2USB通讯线 5.3电源线 5.4另配电极架1套 6.实验参数 6.1 CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s 6.2扫描时的电位增量：≤0.1mV（当扫速为1,000V/s时） 6.3 CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec 6.4 CA和CC的最小采样间隔：1 s 6.5 CC模拟积分器 6.6 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec 6.7 SWV频率：1至100kHz 6.8 i-t的最小采样间隔：1s 6.9 ACV频率范围：0.1至10kHz 6.10 SHACV频率范围：0.1至5kHz 6.11 FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 6.12 交流阻抗：0.00001至1MHz 6.13 交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值 6.14 另配电极线1根 6.15 另配电极架1套 6.16 配计算机一台： 操作系统 预装Windows 10 专业版 CPU型号 Intel 酷睿九代及以上 内存容量 16GB及以上 硬盘容量 256GB+1TB（SSD+HDD） 显卡芯片 NVIDIA GeForce GTX1660 数据接口 4×USB3.1 Gen 1，2×USB3.1 Gen 2，4×USB2.0 音频接口 耳机输出接口，麦克风输入接口 视频接口 1×VGA，2×HDMI 网络接口 RJ45（网络接口） 其它接口 电源接口，2×PS/2 扩展插槽 1×PCIe 16x，2×PCIe 1x 无线键盘鼠标套装 | 2 |
|  | 11 | 6位平行光催化反应仪 | 1.单光源功率：0-12W 2.搅拌速度：300-1500 rpm/min 3.温度范围：0-50℃（±10℃） 4.光源：460nm 413 nm 369nm 396 nm 5.电压范围：100-240V 50-60Hz 6.工作环境温度：0-50℃ 7.允许相对湿度：10%-65%RH | 3 |
|  | 12 | 光催化平行加热反应仪 | 1.基本参数： 1）反应位点：10组（第11#为空白测温点） 2）反应容器：20mL（圆底、小管径、厚壁、玻璃反应管） 3）适用体积：1-5mL（封管、光照）、1-10mL（室温、加热、光照） 4）适用反应：搅拌反应、加热反应、封管反应、无水无氧反应 2.高温参数： 1）加热单元：智能安全加热器 2）控温单元：精密智能探针 3）控温技术：内部控温+平行控温+电子双重控温 4）加热范围：10-220℃（±10℃） 5）加热效率：5-8℃/min 6）控温精度：±0.5℃（高温模式） 7）平行精度：±0.5℃（高温模式） 8）封管实验：是（真正封管、零回流封管） 3.回流参数： 1）回流实验：标配冷凝回流模组（可实现回流下的光催化） 2）回流实验：是（回流效率≥98%、乙醇在 80℃ 加热回流 48h 损失率≤2%） 4.低温参数： - 低温实验：标配低温模块（低温和光照功能不可同时使用） 2）制冷方式：可外接循环制冷器 3）低温范围：最低可达零下20℃℃（取决于外接循环制冷器） 4）控温温差：±1℃（取决于自备的外接循环制冷器） 5.光催化参数：若选配了“光照模组” 1） 光反应器：20mL石英反应管（微量、小管径、厚壁、100%透光石英反应管） 2）照射方式：零距离底部照射 3）光源种类：单色LED发光晶片（按需选配或定制固定波长、非传统滤光模式） 4）光源功率：1-10W/位点 5）光源降温：可外接循环降温 6）光源切换：可手动更换波长 7）光源漏光：极少 8）光源寿命：大于等于5000小时 6.搅拌参数： - 搅拌方式：同步环绕磁力搅拌 - 搅拌速度：0-1500rpm（需配相应搅拌器） 3）搅拌子：是（橄榄型*L13.5mm*220℃） 7.物料添加参数： 1）适应物料及粘度：小粘度液体或分散型固体 2）无水无氧液体加料：是（注射器穿刺进样）; 3）无水无氧固体加料：是（氮气流保护下零损耗微量进样或氮气流保护投放称量皿） 4）无水无氧样品采集：是（在线微创取样） 5）穿刺密封塞：是（洁净密封塞可反复穿刺、可重复使用、环保节约） 6）二次密封功能：是（独有密封塞穿刺针眼密封、确保封管气密性） 8.安全相关参数： 1）可视化防护罩：是（安全防护、抗环境干扰） 2）安全防爆功能：是（安全防护罩） 3）耐受正压力：≤4atm（封管反应耐受最高压力） 4）过热保护： 是（50-360℃ 任意设置，高于设定温度将自动断电） 9.其它参数： 1）快速悬停功能：是（快速停止反应、提拉即停） 2）仪器耐候性：耐腐外壳 3）定时功能：是（可在0-99h对控温和搅拌进行倒计时） 4）防护级别：≥Ip42 5）功率电源：650W，Ac 220-240V，50/60HZ 6）工作环境：环境温度: 0～35℃，相对湿度: 60-80% | 1 |
|  | 13 | 高速冷冻离心机(含1.5毫升转子) | 1.支持电源：AC 220±22V 50/60Hz 2.温度精度：±1℃ 3.最高转速：18500r/min 4.总功率：1200W 5.最短加/减速时间20sec/18sec 6.最大相对离心力：23797×g 7.整机噪声：< 65dB（A） 8.转速精度：±10r/min 9.最大容量：4x100ml 10.定时范围：1mins～99min59sec或连续运转 11.温度设置范围：-20℃～40℃ 12.离心腔直径：Ф250-350mm 13.另配：（50毫升）转子，（10毫升）转子 | 1 |
|  | 14 | 立式高压蒸汽灭菌锅 | 1.类型：非医疗型 2.配置：蒸汽内排 3.主体材质：不锈钢 4.容积：40-60升 5.电压、功率：220V 3.5KW 6.灭菌室容积：直径350-400mm x 高350-400mm 7.时间设定范围：0~99小时 8.额定工作压力：0.217MPa 9.灭菌温度设定范围：50~134℃ 10.需要配置压力报警装置 | 1 |
|  | 15 | 超声波细胞粉碎机 | 1.频率：20～25KHz 2.功率：20-950W可调 3.样本处理量：0.5～600ml 4.随机变幅杆：Φ6mm 5.可选配变幅杆：Φ2，3，10，15mm 6.工作模式：间歇/连续 7.占空比：0.1-99.9% 7.温度报警：0～99℃ 警报：超温、过载、时间 定时：0～999min | 1 |
|  | 16 | 恒温装置 | 1.双列四孔 工作尺寸：300mm×300mm×130mm 外形尺寸：490mm×390mm×190mm 2.温控范围：20~100℃ 3.加热功率：800-1000W 4.控温精度：±0.5℃ | 30 |
|  | 17 | 熔点仪 | 1.测量范围：20～320 ℃ 2.测量方法：目视 3.测量模式：毛细管法、热台法 4.最小示值：1℃ 5.重复性：≤200℃ ±1℃；＞200℃ ±2℃ 6.观察方式：单目显微镜 7.放大镜倍数：40× 8.电源：220V±22V, 50Hz±1Hz | 12 |
|  | 18 | 酸度计 | 1.仪器级别：0.01级 2.测量范围：pH(0.00-14.00) mV(0±1999)(自动电极显示) 3.分辨率：0.01 pH,1 mV,0.1℃，含数字式 | 12 |
|  | 19 | 真空泵 | 1.功率：180W 2.电压：~220V/50Hz 3.流量：60L/min 4.扬程：≥8M 5.最大真空度：0.098Mpa 6.单头抽气量：≥10L/min 7.抽气头数量： 2 8.储水箱容积：≥15L | 10 |
|  | 20 | 中标服务 | 实验室简单改造，包括墙面粉刷、窗帘、实验室管理制度宣传板制作等。 | 0 |