中高端有创呼吸机技术参数及配置要求

| 文件条目号 | 设备名称、数量 |
| --- | --- |
| 一 | 呼吸机 |
| 1.1 | 壹台 |
| 1.2 | 质量层次：原装进口 |
| 二 | 主要配置及参数要求 |
| ※ 2.1 | 适用于成人，儿童的中高端呼吸机 |
| 2.2 | 具有开机自检功能，自动完成硬件检查和传感器定标工作，具有自动系统顺应性补偿功能 |
| 2.3 | ≥12寸彩色触摸操作屏，可根据环境光线自动调节屏幕亮度 |
| 2.4 | 全中文操作界面（包括模式选择、参数调节，事件以及报警记录） |
| 2.5 | 触发方式：流量触发和压力触发方式 |
| 2.6 | 内置式超声流量传感器，探测速度2000次/秒,永久性使用, 消耗型传感器需要免费提供十年内所需流量传感器 |
| 2.7 | 后备电池可提供一小时以上的交流电断电电源 |
| 2.8 | 具有内、外呼吸管路彻底消毒功能，最大限度杜绝院内交叉感染 |
| ※ 2.9 | 同品牌外置空气压缩机供气 |
| 2.10 | 标配湿化器1套及可重复型硅胶管路至少2套 |
| 三 | 呼吸模式 |
| 3.1 | 压力控制 |
| 3.2 | 容量控制 |
| 3.3 | 压力限定容量控制 |
| 3.4 | 持续正压通气 |
| 3.5 | 压力支持 |
| 3.6 | 同步间歇指令通气：容量控制+压力支持、压力控制+压力支持、压力调节容量控制+压力支持 |
| 3.7 | 窒息后备通气模式 |
| 四 | 呼吸机参数设定 |
| 4.1 | 呼吸频率：4-100次/分 |
| 4.2 | 设定潮气量：100-2000毫升 |
| 4.3 | 呼吸波形选择：方波或递减波 |
| 4.4 | 吸入分钟通气量：0.5-60升/分 |
| 4.5 | 压力支持水平：0—(100-PEEP) cmH2O |
| 4.6 | 呼气末正压（PEEP/CPAP）：0—40cmH2O |
| 4.7 | 平台时间：0－30%呼吸周期 |
| 4.8 | 流量触发灵敏度：0.18－2.0升/分钟； |
| 4.9 | 压力触发灵敏度：PEEP下-20--0 cmH2O |
| 4.10 | 吸气上升时间可调：0-0.4 秒 |
| 4.11 | 供氧浓度：21—100% |
| 4.12 | 吸100%纯氧：1分钟 |
| 4.13 | 窒息报警时间：15－45秒可调 |
| 4.14 | 呼气转换灵敏度（可调整）：吸气流速降至峰流速的1-70％ |
| 4.15 | 吸呼比: 1:10-4:1 |
| 五 | 监测参数 |
| 5.1 | 监测波形曲线用不同颜色分别显示压力、流量、潮气量 |
| 5.2 | 可监测参数包括：气道压力：峰压,平台压,呼气末正压,平均压， 吸入氧浓度 ，呼气末流量 ，通气量：分钟吸入通气量,分钟呼出通气量 潮气量：吸入潮气量,呼出潮气量，呼吸频率：频率,吸呼比，吸气时间占呼吸周期的比例，供气压力（空气，氧气）等 |
| * 5.3 | 呼吸力学参数：静态顺应性，动态特征,吸气阻力，呼气阻力, 弹性, 总PEEP,病人做功，呼吸机做功，浅快呼吸指数,时间常数,P0.1 |
| 5.4 | 波形显示(同屏显示):气道压力/时间曲线、流速/时间曲线、容量/时间曲线、压力－容量环、流量－容量环 |
| 5.5 | 可提供24小时彩色趋势图，包括气道峰压，平均压，平台 压，呼气末正压，呼吸频率，吸入分钟通气量，呼出分钟 通气量，吸入潮气量，呼出潮气量，呼气末流量，静态顺 应性，动态特征，弹性，吸气阻力，呼气阻力，病人呼吸 功，呼吸机做功，浅快呼吸指数 |
| 5.6 | 具有中文报警历史回顾、可显示电池剩余电量 |
| 六 | 报警参数 |
| 6.1 | 智能化声光报警，声光报警及全中文提示 |
| 6.2 | 气道压过高报警、所设置PEEP值持续超过15秒持续高压报警、分钟通气量过低报警、分钟通气量过高报警、自主呼吸频率过高报警 |
| 6.3 | 气/电源供应不足报警、交流电源断电报警 |
| 7 | 售后服务及其它要求 |
| ※7.1 | 整机保修≥1年，河南有售后，免费培训操作及维修人员，提供详细售后服务计划，提供中文使用说明书不少于一份，提供维修手册(可电子版) |