新生儿高频震荡呼吸机招标参数

1、	适用范围：适用于体重30kg以内的早产儿、新生儿及儿童使用；

★2	、通气控制：具备无创通气、常频通气和高频通气；常频通气模式下至少两种呼吸模式同时具备容量保证和容量限制功能；高频模式下具备容量保证功能。

3、	无创通气技术参数：

3.1	通气模式：无创持续正压通气；无创间歇正压通气；无创高频通气nHFO；

3.2	无创通气和无创持续正压通气模式下，具备自动和手动两种调节吸气和呼气的方式

★3.3	具备无创间歇正压通气模式。

3.4	nHFO(无创高频)：基础流量可根据泄露情况自动调整

4、	常频通气技术参数：

★4.1	通气模式：间歇正压通气/间歇指令通气、同步间歇正压、同步间歇指令、压力支持通气、持续正压通气;

★4.2	Hiflow:流量设置范围：2-30L/min,压力限制Pmax：10-24 mbar

4.3	触发方式：流量触发或容量触发。

4.4	最小流量触发可设置到: ≤0.2 L/min

4.5	容量触发范围:5 - 30 %

4.6	吸气流量:   2 -20L/min，可手动调节流量数值

4.7	呼气流量:   2 -18L/min，可手动调节流量数值

4.8	SIPPV和SIMV模式都具备容量限制Limit功能：1-100ml

5	高频通气技术参数：

5.1	平均压：   5-30 cmH2O；

5.2	振荡频率： 5 -20 Hz，频率的设置与振幅的设置范围互不干扰2O（单独蓄电池供电时振幅可设置值≥80cmH2O）

5.3	振荡振幅： 5 -85 cmH2O

5.4	振荡负压： ≤-50 cmH2O

★5.5	高频模式容量保证最小可设置到 0.2ml，常规HFO、HFO + VTG、HFO叠加技术（HFO肺复张），高频通气适用于12kg以内患儿。

6	呼吸机主要监测功能：

6.1	同屏显示压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形

6.2	具备三个肺功能环：P/V环、P/Flow环、V/Flow肺功能环；

★6.3	至少可以同屏显示三道呼吸波形或两个肺功能环，方便对比研究肺功能情况

6.4	监测参数： Spont%、Tispont、C20/C(肺泡过度膨胀系数)、DCO2(CO2弥散系数)、Leak(泄漏率)、t（时间常数）、VHFO等参数；

7、	显示屏≥12英寸彩色触摸屏。

★8、高频模式具备四种吸呼比：25:75、33:66、40:60、50:50

9、湿化系统：标配湿化系统一套；，可手动调节温度和湿度，保证最佳的湿化，减少管路里冷凝水的产生。可兼容第三方管路，减少使用成本。

10、呼气阀具备恒温加热功能，防止呼气阀因水汽凝集而造成的患儿呼气阻力增大。

11、空气压缩机：外置医用空压机，噪音小于55分贝。满足设备所有功能正常使用；配备中心供气（空气）连接管路1套。

★12、五年内免费更换设备的氧浓度检测耗材 。

★13、标配5套热丝式流量传感器

★14、加热重复性呼吸管路不低于两套。

15、免费质保期≥12个月。