襄城县卫生健康委员会对范湖乡等10个乡镇卫生院采购医疗设备项目（不见面开标）

招 标 文 件

采购单位：襄城县卫生健康委员会

代理机构：河南慧霖工程管理服务有限公司

二〇二一年十月

招标文件目录

第一章 投标邀请

第二章 项目需求

第三章 投标人须知前附表

第四章 投标人须知

一、概念释义

二、招标文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评标

- 第七章 合同条款及格式

第八章 投标文件有关格式

- 投标邀请

项目概况

襄城县卫生健康委员会关于“襄城县卫生健康委员会对范湖乡等10个乡镇卫生院采购医疗设备项目（不见面开标）”采购项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）获取招标文件，并于2021年11月4日09点00分（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：襄财招标采购-2021-28

2.项目名称：襄城县卫生健康委员会对范湖乡等10个乡镇卫生院采购医疗设备项目（不见面开标）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：35000000元；最高限价：34995000元

| 序号 | 项目编号 | 包名称 | 预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 襄财招标采购-2021-28-1 | 包1 | 25540000 | 25540000 |
| 2 | 襄财招标采购-2021-28-2 | 包2 | 6700000 | 6700000 |
| 3 | 襄财招标采购-2021-28-3 | 包3 | 1570000 | 1570000 |
| 4 | 襄财招标采购-2021-28-4 | 包4 | 1185000 | 1185000 |

- 采购需求：襄城县卫生健康委员会对范湖乡等10个乡镇卫生院采购医疗设备（具体要求和未尽事宜详见招标文件）。

5.1包段划分：

包1：采购16排CT、DR医疗设备（具体要求和未尽事宜详见招标文件）；

包2：采购彩色多普勒超声仪器、五分类CRP一体机、全自动生化分析仪800速、心电监护仪等医疗设备（具体要求和未尽事宜详见招标文件）；

包3：采购18导心电图、产后康复治疗仪、眼科手术显微镜、OCT等医疗设备（具体要求和未尽事宜详见招标文件）；

包4：采购心肺复苏机、体外冲击波治疗仪、二氧化碳激光治疗仪、小型C臂（骨科）等医疗设备（具体要求和未尽事宜详见招标文件）；

5.2  供货期：45日历天/包

6.合同履行期限：/。

7.本项目不接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人为产品制造商时，提供有效的《医疗器械生产许可证》；投标人为产品代理商或经销商时，提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织，提供上述查询结果页面查询，时间应在本公告发布之日起至开标前。

3.3本次招标采用资格后审。

- 获取招标文件

- 时间：2021年10月14日 至 2021年11月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：《全国公共资源交易平台（河南省· 许昌市）》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）

- 方式：在线下载

4.售价：0元

四、提交投标文件

1.提交（上传）投标文件截止时间：2021年11月4日09点00分（北京时间）

2.提交（上传）投标文件地点：本项目采用网上投标，请符合投标条件的供应商使用CA数字证书加密上传响应文件。截至投标截止时间，交易系统投标通道将关闭，供应商未完成电子响应文件上传的，投标将被拒绝。

五、响应文件开启

1.时间：2021年11月4日09时00分（北京时间）

2.地点：襄城县公共资源交易中心（八七路东段电子商务产业园）十二楼开标一室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到现场）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》上发布。招标公告期限为五个工作日

七、其他补充事宜 1.本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读全国公共资源交易平台（河南省 许昌市）首页“资料下载”栏目的《交易系统全电子操作手册（投标人）》及其附件。 2.投标供应商在电子系统使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可致电0374-2961598进行咨询。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：襄城县卫生健康委员会

地 址：襄城县中心路

联系人：赵先生

联系方式：18937443456

2.采购代理机构信息

名 称：河南慧霖工程管理服务有限公司

地 址：平顶山新华区建设路西段云顶灯饰城内1号楼3楼1-5号

联系人：李女士

联系方式：0375-6161678  19937556964

3.项目联系方式

联系人：李女士

联系方式：0375-6161678  19937556964

河南慧霖工程管理服务有限公司

2021年10月14日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请注意以下事项。

1.供应商参加本项目投标，需提前自行联系CA服务机构办理数字认证证书并进行电子签章。

2.招标文件下载、投标文件制作、提交、远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，制作投标文件。

3.2投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作投标文件。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于投标。

4.加密电子投标文件的提交

4.1 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.2 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。

5.远程不见面开标（电子投标文件的解密）

5.1 本项目采用远程“不见面”开标方式，投标前请详细阅读全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）首页“资料下载”栏目的《许昌市不见面操作手册》。

5.2 投标人提前设置不见面开标浏览器，并于开标时间前登录本项目不见面开标大厅，按照规定的开标时间准时参加网上开标。

5.3 根据采购代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自采购代理机构点击“开标开始”按钮后120分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

5.4 开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

5.5 投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

6.评标依据

6.1全流程电子化交易（不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为依据评审。

6.2评标期间，投标人应保持通讯手机畅通。评标委员会如要求投标人作出澄清、说明或者补正等，投标人应在评标委员会要求的评标期间合理的时间内通过电子邮件形式提供。

6.3投标人通过电子邮件提供的书面说明或相关证明材料应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

第二章：项目需求

一、本项目需实现的功能或者目标

襄城县卫生健康委员会对范湖乡等10个乡镇卫生院采购医疗设备，采购清单的“规格、主要技术参数、质量工艺标准、售后服务”等，采购的医疗设备的性能符合国家相关标准，满足医院医疗工作的需要。

二、采购清单及参数要求

包1：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16排CT | 1 基本要求 1.1 产品名称：X射线计算机体层摄影设备 1.2 数 量：7套 2 主要技术规格 2.1 扫描机架系统 2.1.1* 扫描架孔径：≥70cm 2.1.2 驱动方式：皮钢带驱动 2.1.3 滑环类型：非接触滑环或低压滑环或磁悬浮滑环 2.1.4 机架倾角：≥30度 2.1.5 机架冷却方式：风冷 2.1.6 探测器类型：新型石榴石Gemstone探测器或Stellar光子探测器或微平板New Nano-Pale探测器或其他固态稀土陶瓷探测器 2.1.7 探测器排数：≥16排 2.1.8 每排探测器单元数：≥800个/排 2.1.9▲ 探测器Z轴覆盖宽度：≥20mm 2.1.10 数据采样率：≥4800 views/Rotation 2.1.11* 球管焦点到探测器距离：≤983mm 2.1.12 三维激光定位系统: 提供 2.2 扫描床系统 2.2.1 扫描床水平移动范围：≥177cm 2.2.2 扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤50cm 2.2.3 扫描床可扫描垂直升降最高高度：≥95cm 2.2.4* 扫描床水平移动可扫描范围：≥177cm 2.2.5 扫描床水平移动最高速度：≥150mm/s 2.2.6 扫描床水平移动最小速度：≤2mm/s 2.2.7 扫描床承重量：≥205kg 2.2.8 扫描床移动精度：≤±0.25mm 2.2.9 扫描床控制脚踏开关:提供 2.2.10 扫描床隔室操控方案：详细描述 2.3 X线球管级高压发生器 2.3.1▲ 球管阳极物理热容量（不含等效概念）：≥3.5MHU 2.3.2* 球管阳极最大散热率：≥730kHU/min. 2.3.3 球管最大电流：≥350mA 2.3.4 球管最小电流：≤10mA 2.3.5* 球管焦点到等中心点距离：≤541mm 2.3.6 最大球管电压：≥140KV 2.3.7 最小球管电压：≤70kV 2.3.8 球管电压档位：≥5档 2.3.9 球管大焦点：≤1.7 mm² 2.3.10 球管小焦点：≤0.6 mm² 2.3.11* 高压发生器物理功率(不含等效概念):≥40kW 2.4 扫描参数 2.4.1▲ 机架最快旋转扫描时间/360度：≤0.75秒 2.4.2 可选择机架旋转扫描速度：≥6种 2.4.3 单圈最多图像层数：≥32层 2.4.4 最薄重建层厚：≤0.625mm 2.4.5* 最大扫描采集视野：≥50cm 2.4.6 最小重建视野范围：≤2cm 2.4.7 最大重建视野范围：≥50cm 2.4.8* 定位像扫描长度：≥177cm 2.4.9 定位像最大宽度：≥50cm 2.4.10 最大螺距：≥1.5 2.4.11 最小螺距：≤0.5 2.4.12* 最长单次连续螺旋扫描时间：≥110s 2.5 图像质量 2.5.1* X-Y平面的空间分辨率：≥14.5lp/cm@10%MTF 2.5.2 密度分辨率：≤2.5mm@0.3% 2.5.3 图像噪声：≤0.35% 2.5.4 图像采集矩阵：≥512×512 2.5.5 图像最大显示矩阵：≥1024×1024 2.5.6 图像最大重建矩阵：≥1024×1024 2.5.7 图像重建速度：≥20幅/秒 2.6 主控制台计算机系统 2.6.1 CPU：≥2.5GHz 2.6.2 内存：≥24GB 2.6.3 硬盘容量：≥2TB 2.6.4 图像导出：DVD/USB 2.6.5 显示器尺寸：≥24英寸 2.6.6 显示器分辨率：≥1920×1200 2.6.7 标准DICOM 3.0接口：提供 2.6.8 自动胶片打印功能：提供 2.7 临床应用软件 2.7.1 多平面重建（MPR）：提供 2.7.2 曲面重建（CPR）：提供 2.7.3 表面重建（SSD）：提供 2.7.4 仿真内窥镜（VE）：提供 2.7.5 最大密度投影（MIP）：提供 2.7.6 最小密度投影（MinIP）：提供 2.7.7 三维容积重建（VR）：提供 2.7.8 CT血管成像（CTA）：提供 2.7.9 模拟手术刀：提供 2.7.10 CT图像减影功能：提供 2.7.11 CT电影功能：提供 2.7.12 射线硬化伪影抑制技术：提供 2.7.13 后颅窝图像优化技术：提供 2.7.14 螺旋扫描伪影抑制技术：提供 2.7.15 脑出血分析软件包：提供 2.7.16 脑灌注分析软件包：提供 2.7.17 肺结节分析软件包：提供 2.7.18 肺炎分析软件包：提供 2.7.19 齿科分析软件包：提供 2.7.20 脊柱分析软件包：提供 2.7.21 高级血管分析软件包：提供 2.7.22 钙化积分分析软件包：提供 2.8 低剂量平台 2.8.1 低剂量迭代降噪技术：提供 2.8.2 儿童低剂量扫描技术：提供 2.8.3 自动管电流技术：提供 2.9 附件 2.9.1 主控制台工作桌：提供 2.9.2 计算机用不间断电源（UPS）：提供 | 7 | 套 |
| 2 | DR | 一、设备名称：数字化X线摄影系统（DR） 二、主要配置和参数要求： 1 1.X射线管： 1.1 双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm 1.2 管套热容量：≥1000KHU 2. 2. X射线管支撑装置： 2.1 类型：落地双立柱式（非U臂或UC臂机架，避免检查切换 不方便） 2.2 无需天轨即可完成安装 2.3球管沿水平轴旋转≥±180° 2.4球管沿球管轴旋转≥30° 2.5球管立柱沿垂直轴旋转≥±180° 2.6球管立柱纵向移动范围≥1700mm 2.7球管垂直移动范围≥1200mm 3.高压发生器装置： 3.1 ★高压发生器：DR整机制造商原厂生产， 3.2逆变频率：≥410KHZ 3.3管电压可调范围：≥40-150KV 3.4最大输出电流：≥500mA 3.5最短曝光时间：≤1ms 3.6 ★最小时间电流积：≤0.1mAs 3.7高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光 参数。 4.平板探测器： 4.1 ★平板探测器：为DR整机制造商原厂生产 4.2材料：碘化铯+非晶硅（整板，非拼接) 4.3结构：移动式平板探测器 4.4总像素：≥780万 4.5最小像素尺寸：≤140μm 4.6 最大空间分辨率：≥3.7lp/mm 4.7 从曝光到获得预示图像的最短时间：≤3.5s 4.8 ★平板探测器重量≤3.5kg 4.9 平板探测器表面承重：≥100kg 5.0 ★具有平板无线模块，保证技术应用有效 5. 摄影床 5.1 ★固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定 5.2 床面纵向移动：≥900mm，横向移动：≥250mm 5.3 床面尺寸：≥2100×800mm 5.4 承重：≥200kg 5.5 固定滤线栅栅密度≥40L/cm 5.6 固定滤线栅尺寸≥470×450mm 5.7 探测器托盘覆盖范围≥1000mm 6. 立式平板探测器摄影架 6.1 固定滤线栅栅密度≥40L/cm 6.2 固定滤线栅尺寸≥470×450mm 6.3 探测中心垂直移动范围≥1400mm 7. 限束器 7.1 固有滤过(100kV):1.0 mmAl 7.2 可调式附加滤过：0.5/1.0 mmAl 7.3 最小照射野(SID=100cm)：≤10mm×10mm 7.4 最大照射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm 8.图像采集工作站 8.1 控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等， 配备最新版本的专业DR处理软件 8.2 一体化工作站，各功能非模块设计 8.3 ★一键开关机：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全（并提供证明材料） 8.4 操作系统：Windows，全中文操作界面 8.5 硬件配置：CPU≥3.2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥500G，液晶显示器： ≥19″ 8.6 病人数据输入：鼠标、键盘 8.7 配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘 刻录、传输和获取以及Worklist功能 8.8 具备患者信息登记、编辑功能 8.9 具备曝光参数调节功能 8.10 具备3D投照体位示意图 8.11图像显示/查看/处理 8.12胶片打印排版 8.13图像删除原因统计功能等 | 11 | 台 |

包2：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声仪器 | 设备主要用途： 主要用于：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊等全身应用。 主机及技术参数要求： 1、通用功能 1.1、彩色显示器≥21寸，可上下、左右旋转,≥3关节支撑臂，具备显示器锁定装置。 ★1.2、主机一体化触摸屏≥13寸，触摸屏支持多点触摸，在触摸屏上支持手势操作临床图像放大、图像旋转及图像模式切换等功能，且触摸屏角度可调。 1.3、主机标配探头接口：≥4个,探头接口位置位于主机机箱正前方 1.4、操作面板可升降、左右旋转 1.5、支持B/C双实时显示 1.6、多倍波束合成 1.7、二维灰阶模式 1.8、谐波成像模式 1.9、M型模式 1.10、彩色M型模式 ★1.11、解剖M型模式 (≥3条取样线) 1.12、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 1.13、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） ★1.14、组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式）及组织多普勒定量分析，支持≥8个取样点心肌速度定量分析，专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具 1.15、自由臂三维成像 1.16、三维成像 1.17、宽景成像（要求所有探头可用，扫描速度提示） ★1.18、空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥9条线 1.19、斑点噪声抑制技术，可调级别≥7 1.20、频率复合成像 1.21、扩展成像要求支持凸阵、线阵、容积探头（提供图片证明） 1.22、高分辨率血流成像 1.23、组织特异性成像 1.24、智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等 1.25、全屏放大 1.26、局部放大（支持前端、后端放大） ★1.27、自动工作流，要求支持≥30个不同的检查模式，在检查过程中自动标注、体标和自动进入检查模式，提高工作效果 1.28、一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。 ★1.29、支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑,方便医生会诊。 ★1.30、自助超声教学系统，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化（提供图片证明） 1.31、焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。 1.32、全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。 1.33、原始数据处理，可处理参数≥35项 1.34、可支持内置电池 ★1.35、弹性成像，要求具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能 ★1.36、造影成像 双计时器 支持向后存储，≥6分钟电影 支持向前存储 双实时: 实时显示组织图像和造影图像 支持造影击碎 支持斑点噪声抑制 具备混合模式 支持造影图像和组织图像位置互换 1.37、左心室造影功能 2.探头规格 2.1、宽频变频技术，系统频率范围1.3-16MHz 2.2、超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种 2.3、腹部标配探头：频率范围2.0-5.0MHz，最大扫描角度≥60度，扩展后最大角度≥100度，最大显示深度≥40cm（提供图片证明） 2.4、浅表探头：频率范围5.0-13.0MHz 2.5、腹部探头：频率范围2.0-5.0MHz 2.6、心脏探头：频率范围1.5-4.5MHz 3、测量功能 3.1、具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等 3.2、自定义测量快捷键：支持产科、妇科、心脏测量等 3.3、妇产科测量：≥4胞胎对比测量分，胎儿生长曲线显示、生理评分 ★3.4、自动NT测量及自动产科测量（自动识别并自动计算≥5项胎儿评估指标） ★3.5、心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。 4、存储和管理 4.1、存储≥1T硬盘 4.2、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 5、外设和附件 1、主机一体式耦合剂加热器 具备专业探头放置架≥7个（不包括耦合剂放置架） 三、配置探头：腹部探头1把、浅表探头1把、心脏探头1把 | 6 | 台 |
| 2 | 麻醉机 | 1、设备名称：麻醉机 2、技术规格 2.1 工作条件及基本配 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95% 电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%) 后备电池使用时间：≥90分钟 2.2 气源 氧气气源，（可选配空气气源） 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警 快速充氧范围25 - 75 l/min 2.3 呼吸回路 *回路整体部件可以耐受134℃高温高压消毒，包括钠石灰罐、风箱罩等都有134℃消毒的标识 *二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 *回路系统容积≥2.6升，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 回路能监测钠石灰吸收罐的状态，当更换钠石灰时，有报警功能提示钠石灰罐被拆下 2.4 呼吸机 气动电控呼吸机（全中文操作和显示） 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、手动通气、电子PEEP。 潮气量设置：40ml-1500ml 呼吸频率：4-100 次/分钟 *吸呼比：4:1到1:8 压力限制范围：10到 99 cmH2O 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全 2.4 数字和波形监测 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 *≥7.0寸彩色TFT显示，可显示压力、流速等波形 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）； 潮气量监测范围：0 到2500ml PEEP监测范围：0－70cmH2O 2.5 挥发罐 标配一个挥发罐 | 3 | 台 |
| 3 | 全自动尿液沉渣一体机 | 1.尿液分析工作站组合形式：尿液分析流水线或尿液干化学有形成分分析一体机； 2.*检测方法：反射光度计法+静态摄像显微镜检； 3.一次吸样可完成有形成分和干化学项目的检测； 4.检测项目：干化学测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥11项； 5.*吸样量：有形成分与干化学联合分析总吸样量≤1.3ml ； 6.*检测速度：干化学+有形成分检测模式或有形成分检测模式：≥40个测试/小时； 7. 携带污染率：有形成分分析仪对细胞的携带污染率应≤0.02%； 8. 检出限：分析仪应能检出最小浓度水平为5个/μL的红细胞、白细胞样本； 9. 审核规则：具有自定义审核规则设定界面，可以自由设定审核条件； 10.*自动调焦技术：仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦（需提供相关证明文件）； 11.*可对检测区域进行全视野识别分析，拍摄图片收集视野数量≥35个； 12.*整体化统一报告：干化学定性+有形成分定量和半定量数据+有形成分全景视野图； 13.*试剂耗材：除清洗液、试纸条外无需特殊液体试剂（如：染液、稀释液、鞘液、定焦液、一次性计数板等）参与； 14.可提供红细胞位相参数：包括对红细胞大小、形状、色度的分析，以及散点图分析； 15.条码识别：具有全自动条码扫描功能，自动识别标本信息； 16.急诊功能：具有急诊功能，随时插入标本进行检测； 17.报告方式：有形成分检测可提供xx个/µl报告方式； 18.网络接口：标准网络接口，可以和LIS及HIS系统联网； | 1 | 台 |
| 4 | 全自动生化分析仪400速 | - *分析速度：比色恒速≥410T/H，最大测试速度不超过740T/H ； - 同时分析项目≥95个； - 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持1～4试剂项目； - *样本位≥100个； - 样本量：1.5μL～45uL，最小加样量1.5μL， 0.1µl步进； - *试剂位≥90个； - 试剂量：10μL～200uL，最小加样量10μL， 0.5µl步进； - *搅拌杆：2个，搅拌转速检测功能； - *反应杯位≥90个,光径5mm； - *最小反应体积： ≦100µl； - *温控方式：非水浴和非油浴温控，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养； - 比色杯清洗：自动8阶温水清洗； - 光学系统：全息凹面光栅后分光系统； - 波长：340～800nm ,12个波长； - *吸光度线性范围：0～3.5 Abs，最大吸光度不小于3.5 Abs； - 样品携带污染率：≦0.05%； - 支持EDTA全血离心后直接上机HbA1c测试功能，无需手工预处理； - 具有酶线性拓展功能，避免底物耗尽造成所测结果不准； | 3 | 台 |
| 5 | 全自动生化分析仪800速 | 1适用范围：化学比色、电解质、药物检测等检测 2仪器测试方法：终点法、固定时间法、动力学法、离子电极法等 3适用样品：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c）等多种检测样本 4分析速度:单/双试剂生化比色恒速800T/H 5*仪器支持HbAlc全血直接上机测试功能，机内溶血，无需机外手工溶血 6*样本位：盘式进样，单个样本盘样本位≥190个 7*可同时分析项目：≥175个生化测试项目 8样本量：最小样本量不高于1.5μL，0.1μl步进，提供证明资料 9*试剂位：仪器具备单个试剂盘≥170个试剂位 10*支持多试剂检测：可支持3-4种试剂项目检测 11试剂加样量：最小试剂量不高于10μl，0.5μl步进，提供证明资料 12*搅拌机构具备≥2个搅拌单元，具备转速检测功能 13*比色温度恒温装置：采用非水浴、非油浴式，日常免维护免保养，无需定期添加除菌抗泡等耗材 14*比色杯载量：大于160个可重复使用比色杯 15比色杯清洗：自动8阶温水清洗 16试剂在线装载功能:具备在仪器测试过程中支持在线更换试剂 17光源：卤钨灯或氙灯 寿命≥2000小时 18*最大吸光度线性范围:≥3.5Abs 19波长范围：具备>15个检测波长点，涵盖340～850nm波长范围 20光学检测系统:采用先进的光栅式后分光技术 22*最小反应液总体积≦90ul 22试剂针携带率：自动温水清洗，携带率≦0.15% | 3 | 台 |
| 6 | 全自动血凝仪 | 1*测试原理：磁珠法和免疫比浊法 2测试速度： ≥200PT/H 3 D二聚体检测速度：≥60 T/H - 4准确度： ±3％ - 5重复性误差：不大于3％ 6温度稳定性：±0.2℃ 7凝固法检测通道： ≥4个 8*免疫比浊法检测通道：≥3个独立通道 9*预温通道：≥12个 10*急诊位：急诊样品任意插入，优先检测，不占其他样品位 11*标本位： ≥61个，均带LED指示灯，原试管直接插入，并可兼容微量标本特殊试管 12*试剂位：≥11个，均带LED指示灯，带试剂冷藏 13*测试杯：1000个含钢珠测试杯自动单个连续导入 14传送系统：具有高寿命、自动抓杯系统；机械手带抓杯感应功能，抓杯滑脱时能报警提示； 15加样系统：双加样针：试剂和样本均带液位检测，试剂针带恒温控制 16自动稀释：样本自动稀释，支持多试剂因子实验，异常标本自动重发试验 17自动定标：定标曲线，多点定标机内自动完成倍比稀释 18质控体系：用户可定义的质量控制程序，提供标准质控文件和统计图 19操作界面：视窗中文操作平台 | 1 | 台 |
| 7 | 五分类CRP一体机 | - *检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定 - 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道 - *检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图） - *研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息 - 进样方式：全自动进样，封闭进样 - 检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式 - 样本添加：可随时添加样本 - 进样器容量：≥40个 - 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 - *样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl - 检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时 - *预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能 - *WBC线性范围涵盖：0~400×109/L - *CRP线性范围涵盖：0.3~320mg/L - CRP携带污染：≤1.0% - 操作系统：全中文操作分析报告软件 - 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧 - *具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，可提供校准品溯源性文件 | 4 | 台 |
| 8 | 心电监护仪 | 一、监护仪外形结构： 1、一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 2、*>10寸彩色LED显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示 3、360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 4、主机带电池和记录仪重量<3.5kg/3.5kg/3 kg. 二、监测参数： 1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 2、心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高 3、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 4、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 5、*可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 6、采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术 7、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性 三、可升级参数 1、*可选Nellcor血氧算法 四、系统功能： 1、支持中/英文字符输入 2、具有三级声光报警，参数报警级别可调 3、具备报警集中设置功能 4、具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算 5、可选掉电存储功能 6、*具备Nurse Call报警功能 7、具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的 数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾. 8、他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息 9、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 10、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置 11、可配置高容量锂电池，工作时间>=4小时 12、支持有线、无线联网，内置无线网卡，采用双天线设计，保证信号传输稳定可靠 13、支持3通道记录仪 14、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 15、防水等级达到IPX1标准 | 10 | 台 |

包3：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OCT | 一、光学相干断层扫描图像 1、信号类型：生物组织对入射光的散射信号 2、固视方式：内固视和外固视 3、光源：超辐射发光二极管，840nm 4、光能量: ≤0.6mW ★5、轴向分辨率: ≤5μm 6、横向分辨率: ≤15μm 7、扫描装置: 振镜 8、眼后节扫描模式: 直线描、六线描、区域扫描、五横五纵扫描(十线扫描)，重复和任意位置角度线形扫描 ★9、眼前节模块:角膜扫描、角膜六线扫描、房角扫描 10、纵向(深度)扫描范围：≥2.1mm 11、横向扫描范围：6mm～12mm 12、屈光补偿范围：-20D～+20D 二、眼底扫描图像 1、信号类型： CCD图像 2、视场：40度×30度 3、照明光：LED 4、内固视：LED炬阵 5、外固视：可调闪烁LED 三、软件系统 1、全中文控制操作系统以及图文管理系统 2、OCT图像伪彩色表示，伪彩色模式不少于三种 3、分析功能： 1）黄斑：视网膜厚度分析; 3D 视图; En-face 分析; 进展性分析; EDI 功能 2）青光眼：RNFL 分析; 神经节细胞分析; 杯盘面分析; 进展性分析; 双眼对比分析 3）前节部分：手动测量;角膜厚度分析; 角膜上皮层厚度分析 4、3D 模块，可实现特殊层分割，任意切片 5、周长、直径、面积的参数测量 6、视网膜视经纤维层正常值及黄斑厚度正常值数据库 7、完善的病例数据管理，智能化诊断报告生成模块，快速方便的数据查询和备份恢复系统 | 1 | 台 |
| 2 | 超声雾化熏洗仪 | ▲1、交流220V±10V，50Hz 额定功率600 W。 2、治疗时间0-30分钟（可设定）。 3、治疗温度：35℃-42℃（可设定）。 ▲4、熏蒸雾化率≥30ml/h 。 5、超声震荡频率：1.6MHz 。 6、雾化颗粒直径：1-10μm。 7、微电脑控制，漏电保护，超时、超温、液体烧干自动保护。 8、数字显示时间、温度，可根据需要设定。 9、可实现熏蒸、坐浴、气泡按摩功能。 ▲10、使用隔离透声膜（一人一膜），将患者和设备完全隔离，彻底解决了患者之间的交叉感染且干净卫生，同时患者治疗过程中产生的污物不会进入设备。※ ▲11、药液和设备分离，设备内只需要加入自来水或纯净水，设备清洗方便且不产生药垢，设备永不堵塞，设备故障率也大大降低。 12、实施人性化设计，坐浴盖内腔合理，熏蒸坐浴舒适。 ▲13、操作简单方便，结构合理、紧奏、体积小、移动方便、使用地点随意性大(不需要外接水源及下水口)。 | 1 | 台 |
| 3 | 产后康复治疗仪 | 1、输出技术指标 脉冲频率：300~1000Hz，脉冲宽度：400μs±10％，额定负载阻抗 500±10％，单个脉冲电量 >7uC，单个脉冲最大输出能量 ≤300mJ 开路输出电源峰值 ≤500V，最大输出幅度有效值 ≤40V（或80mA） 2、显示：显示输出强度和时间，屏幕可0-60度任意折叠。 ▲3、通道数：三通道，输出强度独立可调，可同时治疗1-3人不同部位。 4、治疗时间： 20，30，40，50,60分钟或不定时设置。 ▲5、软件治疗菜单查询：配置软件下拉菜单式治疗项目菜单快捷查询功能，要求对治疗项目、治疗部位及方法、治疗时间一目了然，方便临床的操作。 7、治疗项目选择：中文菜单，处方式按键方式，根据不同治疗项目，可同时治疗两个或三个病人，具有菜单选择、治疗时间计数和提示、声光提示等功能。 8、治疗项目：产后催乳常规治疗、产后子宫复旧治疗、尿潴留治疗等6个以上系统。 9、一体化移动台车式设计，床位之间可便捷移动使用。 10、支持一次性使用的电极片耗材，安全卫生，使用方便。 | 3 | 台 |
| 4 | 生物电刺激 | 1.▲产品适用范围：对患者表面肌电信号采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。 2.▲集成式推车设计，由可移动一体化台车主机和电极（医用导联线、电极片）2个部分组成； 肌电采集电刺激模块、电脑、键盘、鼠标等集成在一台可移动一体化台车，台车配备内置隔离变压器，使用方便，安全。 3.同时具有专业的4通道表面肌电采集分析功能和4通道肌电生物反馈电刺激功能；可进行肌电生物反馈电刺激治疗，可自由选择1-4通道同时或不同时输出电刺激。 4.通道肌电触发电刺激：并且产品注册证里包含有肌电触发电刺激的治疗功能。 5.通道独立模式，4通道独立使用，每个通道开始、结束时间独立，可最多4个患者同时使用 6.注册证性能结构及组成：采样率8192Hz原始数据， 保证肌电信号的准确性。 7.技术参数： 系统噪声：小于1uV; 分辨率：0.1uV; 通频带宽：25Hz--500Hz; 共模抑制比：≥100dB。 8.电刺激器技术参数： *刺激波形：单向波、对称双向波、非对称双向波； 刺激频率：2Hz—250Hz 刺激波宽：20us—1000us 波升和波降时间：0—20s 恒流输出范围：0—100mA 9.▲可与其他治疗设备之间无线互联，微云技术支持患者的基本信息，治疗方案，治疗进展，临床评估信息在多台设备之间实现自动分享和同步。 10.电刺激模式多样化：促进血液循环，解痉挛，放松电刺激，肌力增强电刺激。 11.多模式智能切换：根据患者肌力及病情，系统内置方案支持被动神经肌肉电刺激、触发电刺激，生物反馈模板训练，游戏训练，自动切换，治疗过程不间断。 12.儿童模式：根据儿童脑瘫及生长发育规律制定了：抬头康复（斜方肌、胸锁乳突肌），核心肌群康复（背阔肌，斜方肌下部，腰大肌，腰方肌），站立康复（臀大肌、股直肌），上肢综合康复，下肢综合康复等全新治疗模式，体现了多通道的优势，提高了临床治疗效率。 13.成人模式：系统根据临床常见病症和结合康复的基本原则来制定个性化的治疗方案，常见的治疗方案如2通道软瘫期的垂腕治疗，2通道痉挛期足下垂治疗方案；4通道上肢协同康复；4通道上下肢协同康复治疗等100余种常见病症。 14.双人模式：全新定义了每个物理通道和软件的时间设计，支持不同时间内，两个患者进行完全不同的两个方案及治疗模式的治疗，大大提高了工作效率，而且可以以个患者开始治疗后，另一个患者再开始治疗，真正实现了双人治疗，独立控制，互不影响。 15.▲引动电刺激：利用健侧肌电的肌电信号控制触发患侧神经肌肉电的电刺激，系统给予健侧目标化的模板来进行生物反馈控制训练，利用健侧的运动来带动患侧肢体的康复，对于早期的软瘫期患者可以迅速的提高肌力，而且可以增强患者信心，加快康复进程。 16.自定义方案：主要针对以上方案之外的肌肉或肌群进行功能训练，自定义方案可以储存并形成新的方案，满足各种训练需求。 17.全中文操作界面。 18.患者数据储存功能。 | 1 | 台 |
| 5 | 18导心电图 | 1、具备12导联/synEci18导联采集功能。 *2、记录道数： 3, 3+1, 6, 12道，12+6 3、输入方式： 浮地输入，标配导联线内附除颤保护电路 4、采样率： 8000 Hz/8Ch 6、模数转换精度： ≤2.5 μV *6、输入阻抗： ≥50MΩ 7、耐极化电压 ≥±550mV 8、共模抑制比 ≥100dB 9、频率响应 0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） 10、标准灵敏： 10mm/mV, 误差≤±2% 11、时间常数 ≥3.2秒 12、滤波器 低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 13、低通滤波 75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 14、肌电滤波 25Hz/35Hz 二档、交流滤波 50Hz或60Hz 15、增益/灵敏度选择： 5，10，20mm/mV，手动或自动 16、不正常状态检测： 电极脱落报警，高频噪声过高报警 17、电极脱落： 液晶显示器显示脱落部位 18、显示方式： ≥7"液晶显示 *19、视角调节： 0-100度无极调节 20、显示分辨率： 800*480，同屏显示时长 ≥5s 21、解析结果屏幕显示 *22、噪音检测：点划线形式在记录报告体现噪音结果。 *23、记录道数： 3, 3+1, 6, 12道，12+6 24、打印数据： 程序型号、版本、日期和时间、灵敏度、滤波器、患者信息、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 25、操作模式：自动记录模式、 冻结记录模式（180S）、手动记录模式、synEci18 记录、二阶梯实验、运动后检查、 RR间期检查 *26、测量分析： 性别年龄特异性自动测量分析算法 *27、自动分析结果： 5大类判断结论，200种以上分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持两版明尼苏达码表示。 28、外部输入： 10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ 29、信号输出： 0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω *30、其它接口： USB/SD 等电位接地端口 31、心律失常检测： 具备心律失常检测自动延长记录的功能 *32、QTc算法： ECAPS、Bazett 两种可选 33、交流： 100-240±10%、直流： 长效可充电电池。 *34、标配便携式把手 | 2 | 台 |
| 6 | 牙科曲面断层 | 1、主要用于口腔科成人、儿童患者的颌面部左半边、右半边、前侧、TMJ开闭口、上颌窦等八种拍摄模式的X线医学诊断及辅助治疗。 2、主要特点： 2.1完全数字化电脑操作界面：设备无操控面板，拍摄模式选择、曝光条件选择、影像预览等由电脑显示器显示，GUI图型控制所有操作； *2.2 固定头锁+三激光束定位（面对面开放式定位），医生面对患者使定位更准确；终端用户软件为网络版，可免费增加客户端，版本免费升级； 2.3中文软件操作系统，界面使用简捷方便。并可控制数字牙片、口腔内窥镜，进行各种图像处理； *2.4设备配置1个CCD传感器，全景使用独立的CCD传感器接收，无需插拔； 2.5根据种植功能能任意设定种植体参数；能形成等比例模拟种植的图像直接显示在显示屏上或数字化全景图片，在屏上能进行360°旋转，模拟种植效果逼真，方便医患交流； 2.6能多窗口显示不同影像，亮度，对比度，伽玛值调节、并能各种画图等图像处理；有影像信息备忘录入，人性化搜索方式功能。（可按病历编号、姓、名、拍摄日期、拍摄类型搜索）； *2.7全景机终端软件为中文版本（非汉化），必须具备模拟种植功能及模拟修复冠功能（需交货时候演示验收）。 3、技术参数规格： *3.1管电压可调范围：50～90kV； *3.2管电流可调范围：4～10mA； 3.3电源：110/230VAC±10%,50/60Hz； 3.4焦点大小：≤0.5*0.5mm； 4、拍摄时间： 全景 高清模式：13.5 S 标准模式：10.1 S TMJ 高清模式：6.1 S 标准模式：4.6 S 5、 传感器； 5.1 传感器类型:Cmos传感器(非影像增强器,体积小巧，厚度≤10CM) 5.2像素尺寸大小：100um； 5.3图像灰度：14bits； 6、全景模式： 6.1X线控制：50～90KV，4～9mA； 6.2感光区域(mm): 6x150 | 2 | 台 |
| 7 | 牙科综合治疗椅 | 一、工作条件： 1.1.电压：AC220V-230V 1.2.频率：50Hz±1Hz 1.3.环境温度：5-40℃ 1.4.相对湿度：≤80% 1.5.水压：0.20-0.40Mpa/2.0-4.0bar 1.6．气压：0.55-0.80Mpa/5.5-8.0bar 1.7.排量：≥55L/min(水负压) ≥120L/min（气负压） 1.8.重量:225KG 二、牙科椅 2.1.1座垫面离地面最低高度：410毫米 2.1.2靠背后倾范围：-5—80度 2.2.治疗机 2.2.1高速涡轮手机转速≥300000 r/min 2.2.2低速气马达手机转速≥14000r/min 2.2.3漱口水温度：40℃±5℃ 2.2.4冷光口腔灯：3000～40000Lux 三、产品要求： 3.1、三旋转轴设计的冷光源无影灯，可以进行强弱光调节适应不同患者（正确患者和轮椅患者）的治疗。 ★3.2、设备紧急急停装置与水汽电一键开关二合一。只需一键，全搞定，方便操作。 3.3、机椅互锁系统：只要一踩脚踏手机洁牙机等器械工作，牙椅的上升下降功能全部被锁死，避免助手或其他人误操作时，高速运转的设备给患者造成伤害! 3.4、气负压强吸系统带消音装置：强吸带消音工作环境更安静，这样医生都愿用上吸力大的强吸，提高了效率。同时强、弱吸系统的过滤装置可快速拆装，方便清洁、消毒。 ★3.5、可旋转挂架及可更换挂架盒设计：正副控挂架盒可拆卸消毒，器械盘整体挂架可上下挂多角度切换，便于医生更好的操作，同时避免手机挂衣服。让医生操作自如。 3.6、具有多功能一体式脚踏控制器，不需用手碰触任何按键就可控制椅位，并且有冷光灯开关和变光调节，同时有漱口水控制功能。 3.7、内置LED观片灯：更靠近医生和患者，方便观察和沟通，不易被碰坏。直流供电发光均匀寿命更长。 3.8、设备有9秒快速仰俯功能及坐垫联动补偿功能，减少搓背感并确保患者舒适的基础上，最大化节省医生操作的时间。 ★3.9设备具有术后清洁椅位：一键即可使机器升到最高，设备没有死角便于打扫卫生;同时自动关闭口腔灯，避免忘灯，造成烧灯;痰盂自动冲痰，方便冲洗干净且无杂质积水在管道上，避免产生异味和堵塞造成排水困难。既节省了医生的时间，又提高了工作效率。 ★3.10牙科椅具备3组9个可编程序设定椅位功能，方便记录不同体形的患者，一键进入已记录椅位。同时也方便三位医生共用一台牙椅。 3.11 牙科椅具备吐痰复位功能，彻底解放医生的双手（治疗过程中，患者需要吐痰，只需一键操作，设备自动将椅位升至吐痰位，并关闭口腔灯，避免照射患者眼睛，痰盂自动冲水。患者吐痰后，一键恢复治疗位，口腔灯正常照射。） 3.12 气负压强吸系统带消音装置：强吸带消音工作环境更安静，这样医生都愿用上吸力大的强吸，提高了效率。同时强、弱吸系统的过滤装置可快速拆装，方便清洁、消毒。 ★3.13电动牙科椅具备负5度急救椅位功能，避免意外事故的发生。 3.14 牙科椅具备紧急制动安全装置（在牙椅自动运行中，在操作上按任意椅位控制按钮即停止运行） ★3.15 手机管道消毒功能：避免交叉感染，设备具有管路消毒功能。 ★3.16 痰盂智能自动消毒：避免交叉感染，清除异味，消灭细菌。 ★3.17 可旋转90°机箱设计：方便四手操作、左手操作和维修。 | 1 | 台 |
| 8 | 眼科手术显微镜 | 一：显微镜 1、光学变倍：6.3:1，5步（6.4/10/16/25/40）电动和手动调节 2、物镜：F=200mm，复消色差物镜 3、目镜：10×宽视野目镜，屈光度调节：±5D，适用于戴眼镜使用者。 4、双目镜筒：瞳距：55〜75mm，旋钮调节 5、助手镜筒：45° 6、分光器：50/50%分光 7、XY单元： 1）电动调节，速度可调 2）移动范围为40×40mm，带复位功能 8、调焦：电动调节，40mm，速度可调，带复位功能，自动回复到初始位置 9、LED照明： 1）照明与主镜一体 2）内置式红光反射照明 3）光强可调节 4）长寿命LED照明，无紫外和红外辐射 5）具有2个可插滤片空位 10、倾斜角度：±15°手动微调 11、脚控开关：8功能，带防水功能 12、支架底座： 1）最大范围：1070毫米 2）带4个可移动滚轮的紧凑型底脚，带脚刹 二、摄像系统 1、视频分辨率：1920×1080，具有白平衡功能 2、存储时间：≥6h（32G储存卡） | 1 | 台 |

包4：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能高倍显微镜 | 1、放大倍数：40X-1000X 2、光学系统：无限远光学系统，根据需要可以增加各种不同的附件，实现多种功能，拓展应用空间。 3、镜体：一次冲压成型，流线型外观， T 型底座，稳定性高；整机符合人体工程学；采用金属材料；背面设计有提手，方便搬运。 4、观察筒：铰链式三目观察筒， 30°倾斜，瞳距调节范围50mm-75mm。铰链组可360°旋转，在标准60mm瞳距时，通过旋转双目筒，即可将眼点高度提升30mm以上。 5、目镜：自带视度调节的高眼点、大视野、平场目镜，PL10X/22mm 6、物镜转换器：内定位内倾式四孔转换器 7、物镜：无限远平场消色差物镜：Plan 4X/0.1，10X/0.25，40X/0.65（缓冲装置），100X/1.25（缓冲装置，油） 8、调焦机构：采用三角导轨，粗调范围：30mm，微调精度： 0.002mm，粗调带松紧调节，带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩；带可调节上限位装置，有效保护切片和物镜不受损坏，便于快速聚焦,并方便油镜的使用。 9、载物台：双层复合式机械移动载物台，表面经过特殊工艺处理，防腐、耐磨。平台面积：150mm×140mm，移动范围：76mm×50mm，可同时加持两片切片。 10、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 *11、照明系统：柯拉照明，带视场光栏，在任何倍率下，物镜都能获得明亮均匀的照明效果。100V-240V 宽电压输入；单颗3W大功率高亮度LED，底座侧面抽屉式照明模块，插拔式换灯机构，两种光源可随时互换使用，便于观察不同的标本。 | 2 | 台 |
| 2 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1.用于治疗色素斑、雀斑、老年斑、祛除面部及额部皱纹关节皱褶及妊娠纹、激光焕肤, 治疗汗管瘤、色素痣、扁平疣等皮肤各种赘生物，治疗瘢痕疙瘩、烧伤瘢痕、 烫伤瘢痕、手术瘢痕、外伤瘢痕、痤疮瘢痕等,具备全面部焕肤功能、点阵功能、切割功能、磨削功能。 2.激光器类型：封离式激光器 *3.带扫描工作头，有图形，大小，速度，打点方式等多样选择 4.激光模式：准单模 5.输出激光波长：10600nm *6.激光功率：大于35W；可根据临床使用1-35W可调,最高频率1000Hz 7.功率不稳定度：<±5% 8.焦点光斑直径：≤ 0.4mm 9.同光路指示：波长635±10nm ，功率小于5mw的半导体激光 10.关节臂：7关节重锤式导光关节臂,操作全方位无死角 11.冷却系统：水冷 *12.操作和控制：10英寸触摸屏和微电脑控制 13.液晶显示：功率、工作方式、工作状态、参数设置、 方式1: 单点模式 （根据频率和脉冲数决定） 2：扫描模式:扫描范围20*20mm,扫描图形6个， 3；扫描方式，有序扫描和无序扫描，扫描频率0.1ms步进 14.拥有参数记忆功能 15.可升级私密激光 | 1 | 台 |
| 3 | 体外冲击波治疗仪 | 1.供电电源： 220VAC，50/60Hz 2.额定功率：800VA 3.冲击波产生方式：气压弹道式 4.压缩机:采用无油式压缩机，低震动、低噪音，空压机最大输出压力可达5bar以上 5.冲击波输出路数：单路输出，连接一把治疗手柄 6.冲击波频率范围：0.5-21Hz，1Hz以内步进0.1Hz，1Hz以上步进1Hz 7.冲击波压力范围：1-5Bar，步进0.1Bar 8.冲击波次数：具有计数和显示功能 9.冲击波治疗头: D15治疗头：15mm治疗头 D35治疗头：35mm治疗头 10.人机交互界面: 10寸高清中文彩色液晶触摸屏；内建冲击波治疗指引，以肌肉骨骼透视图指引治疗部位，指明治疗区域及扳机点，准确引导治疗施行 11.疼痛阈值自动识别技术:可根据患者实际情况以平稳的能流密度递增形式，将能量逐渐递增至最佳治能量（即疼痛阈值），增强患者对冲击波治疗的依从性 12.患者治疗信息存储: 采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目，也可帮助避免医疗纠纷 | 1 | 台 |
| 4 | 微量元素检测仪 | 检测方法：采用原子吸收分光光度法检测锌铁钙镁铜五种元素；用微分电位溶出法检测铅、镉。 仪器组成：★产品由原子吸收分光光度分析系统、溶出分析系统、计算机软件操作系统三部分整套组合而成，且必须为同一生产厂家 标本：全血等 五元素原子吸收分析系统技术指标要求： 原子化器 全钛燃烧器 单色器 凹面全息光栅 吸光度范围 0-2Abs 基线稳定性 0.005 Abs/30min 波长范围 185-650nm 光谱带宽 0.15-2.0nm 精密度 不应大于1.0% 五元素采血量 20ul 安全类型 1类、B型 环境温度 15°C -30°C 相对湿度 ≤70% 大气压力 0.070Mpa-0.106Mpa 5. 铅镉溶出分析系统技术指标要求： 电位溶出 检测下限 ≤0.1µg/L【对Pb（Ⅱ）】 重复性误差 RSD＜3% 校准曲线的精密度 RSD＜8% 线性关系 R≥0.9990 五元素原子吸收分析系统性能要求： 1、多元素同测技术：采用特制的五元素复合空心阴极灯，2-3秒即可一次性同时完成五元素检测。 2、多信号扩增高速芯片处理系统 ★3、自动空气干燥技术，无需更换脱脂棉，彻底消除空气中水分对测量结果的影响 ★4、特殊光路处理及控制技术：具有灵敏度高，发光强度好，稳定性高，寿命长的等优点，降低在测量过程中多元素光之间的相互干扰和提高测量的灵敏度。 5、燃烧头可快速达到热平衡 6、要求雾化室可随时排空过量样品并防止燃烧头的样品残留 7、实现运行安全保护的自动化多重功能 ★8、乙炔出现异常或泄露自动报警，自动关闭气源、自动熄火 9、采用乙炔压力自动平衡技术，有效稳定了火焰，避免回火造成的安全隐患 ★10、测量样品时只需一次执行，即可连续自动测量并自动保存结果，解决了测量每个样本时人工执行时间不一致造成的误差 ★11、要求具有高效雾化技术，提高原子化率，保证测量结果的准确性。 铅镉溶出分析系统性能要求： ★1、标配不少于40个测试位。 2、自动清洗、自动定标、自动质控、自动测试； ★3、多功能样品盘，急诊样本可随时任意插入，可优先检测。 4、检测铅镉采血量仅需20µl。 5、多元素同测技术：铅镉仅需一次测量即可同时完成； 6、固体参比微电极技术：无需添加溶液，免维护，试剂用量小，实现全封闭测量，避免环境影响。 7、无需氩气，避免对使用人员造成伤害。 计算机软件操作系统性能要求： 1、五元素原子吸收分析和铅镉元素分析采用双软件智能工作站，同时运行互不干扰 ★2、双软件智能工作站同一屏幕显示，测量结果自动保存 3、显示所有测试项目的动态反应曲线. | 1 | 台 |
| 5 | 小型C臂（骨科） | 一：机架技术参数 1.1.1 C型臂机架结构全平衡设计 1.1.2 垂直升降≥400mm 1.1.3 水平移动≥200mm 1.1.4 C臂圆弧滑动≥（-25°～+95°） 1.1.5 绕水平轴转动≥±180° 1.1.6 左右摆角≥30°（±15°）； 1.1.7 焦点至影像增强器距离≥1000mm 1.1.8 C臂开口距离：≥750mm 1.1.9 C臂弧深：≥640mm 二：X线发生器 2.2.1 最大输出功率≥5KW 2.2.2 发生器频率≥40KHZ 2.2.3 透视最大电压≥120KV≥250mAs 2.2.4 普通透视 ： ≥ 0.2 ～ 4mA，连续自动调节 2.2.5 脉冲透视： ≥ 0.2 ～ 4mA，连续自动调节 2.2.6 增强透视 ： ≥0.4 ～ 8mA，连续自动调节 三：一体化高压发生器装置 3.3.1 球管类型：旋转阳极 3.3.2 球馆小焦点≥0.3mm 球馆大焦点0.6mm 3.3.3 阳极热容量≥160KJ 管套热容量≥700KJ 四：三视野影像增强器 4.4.1 4.5”/6“/9”三视野切换 4.4.2 红十字激光定位 4.4.3 虹膜式光阑：――多叶圆形，电动调节，自动跟踪影像增强器视野变化的八角虹膜式圆形防护光阑。束光器无射线定位导航：光阑、光栅操作定位，无射线预览位置，精确指示，减少无用辐射，提高医护人员安全。 4.4.5 监视器 19"专用高清晰数字液晶显示器两台 | 1 | 台 |
| 6 | 心肺复苏机 | 1、采用电控气动工作原理，活塞式胸腔接触式按压方式，符合AHA2015国际急救指南。 *2、按压频率：100次/分钟、110次/分钟、120 次/分钟三挡可调。 *3、按压深度在0-7cm，实际按压深度﹥5cm，最大按压深度能达到7cm，可视，连续精确可调。 4、按压释放比率：1：1（50%：50%）。 *5、具有自动15：2按压模式、30：2按压模式、连续按压CCV模式，可配合手动气囊辅助通气。。 6、按压器的双刚性固定柱有刻度标示，可指示患者实际胸厚。 7、按压器的双刚性立柱可前后滑动、上下移动锁定，在不移动病人的同时，可确定病人的心脏按压位置。 8、按压器与人体接触位置为高分子绝缘材料，按压器不移开胸部时，亦可进行除颤。 9、等高背板设计，便于病人头部可后仰，有效开放气道。 10、防水等级：IPX4。 11、防电击类型：Ⅱ类BF型。 12、锂电池持续工作时间≥8小时，充电时间≤4小时；电池电量不足时，亮红灯提示。 13、具有暂停∕重启工作键。 *14、键盘上的锁定键，具有防止工作过程中误操作而造成意外工作程序混乱。 | 2 | 台 |
| 7 | 新生儿辐射台 | - 电源：220V / 50Hz - 功率：1000VA - 温控方式：微电脑高精度伺服控温 - 温控模式：预热、自动、手动控制模式 - ★温控范围：32℃～38℃ - ★温控扩充范围：25℃～38℃，，用于特殊婴儿护理 - 温度显示范围：至少25℃～42℃ - 温控精度：≤0.5℃ - 床面温度均匀度：≤2℃ - 温度显示精度：≤0.1℃ - 温度传感器精度：≤0.3℃ - 升温时间：≤45min - 显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示 - 报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能 - 温度校正：温度偏差可在前面板修正 - 超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置 - 脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置 - 辐射头角度：±90°水平无级可调 - 床面倾斜±10°无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸 - ★LED照明：照明方向、亮度无级可调 - APGAR评分计时器 - 婴儿床下置X光拍片盒 - ★材质工艺：整机铝镁合金支架，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈 - ★整体支架采用立柱轨道 - ★双托盘、输液架在立柱轨道上下可调 - 底座托盘：450mm*630mm - 具有RS-232接口、输液密封口 功能特点 - 三种温控：预热、自动、手动控制模式 - 报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能 - 温度校正：温度偏差可在前面板修正 - 超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置 - 脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置 - 温控扩充：温控扩充范围25℃～38℃，用于特殊婴儿护理 - 评分计时：APGAR评分计时器 - LED照明：照明方向、亮度无级可调 - 角度可调：床面倾斜无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸 - 辐射角度：辐射头角度±90°水平无级可调 - 材质工艺：整机铝镁合金支架，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈 | 1 | 台 |

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、采购标的执行标准：

符合国家现行的规范、规程、规定、标准要求。

四、服务标准、期限、效率等要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、详细参数，否则为无效投标。

2、投标人应就本项目完整投标，否则为无效投标。

3、产品必须符合国家质量检测标准和本采购文件规定标准的全新正品，中标后提供中标货物产品质量检测合格报告及其它相关质量证明文件。

4.供货期（工期）：45日历天/包。

5.对设备使用技术方面，实行免费培训、免费负责设备的安装及调试，保证全部掌握所引进技术。

6产品质保期;质保期为1年/包。

7费用：在保修期内由于货物故障所产生的一切费用由供应商负责。

8响应：供应商应保证在12小时内对用户提出的问题或故障予以响应及处理。

五、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

六、本项目预算金额及最高限价：

包1：25540000元，包2：6700000元，包3：1570000元，包4：1185000元；超出最高限价的投标无效。

七、资金支付

1、支付方式：银行转账支付；

2、支付时间及条件：以签订的采购合同为准。

第三章 投标人须知前附表

投标人须知中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：襄城县卫生健康委员会对范湖乡等10个乡镇卫生院采购医疗设备项目(不见面开标) 项目编号：襄财招标采购-2021-28 项目内容：襄城县卫生健康委员会对范湖乡等10个卫生院采购医疗设备（具体要求和未尽事宜详见招标文件）。 项目地址：襄城县范湖乡 |
| 2 | 采购人 | 名 称：襄城县卫生健康委员会 地 址：襄城县中心路 联系人：赵先生 联系方式：18937443456 |
| 3 | 代理机构 | 名 称：河南慧霖工程管理服务有限公司 地 址：平顶山新华区建设路西段云顶灯饰城内1号楼3楼1-5号 联系人：李女士 联系方式：0375-6161678 19937556964 |
| 4 | ★投标人资格 | 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明: 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 4、执业许可证。（非企业专业服务机构提供） 5、自然人身份证明。（自然人投标提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位投标提供） 二、财务状况报告相关材料: 1、投标人是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 2、投标人（其他组织和自然人）提供本单位： ①2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料: 参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料: 参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料: 1、相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； 2、投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号1～2其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明: 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、本项目的特定资格要求：投标人为产品制造商时，提供有效的《医疗器械生产许可证》；投标人为产品代理商或经销商时，提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。 八、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人； “中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动。 5、投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 5 | ★联合体投标 | 本项目不接受□接受联合体投标 |
| 6 | ★最高限价 | 最高限价： 包1：25540000元 包2：6700000元 包3：1570000元 包4：1185000元 超出最高限价的投标无效。 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 8 | 开标前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 □允许 |
| 10 | ★投标有效期 | 90天（自提交投标文件的截止之日起算） 中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 中标人将本项目非主体、非关键性工作分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 投标截止及开标时间 | 2021年11月4日09时00分（北京时间） |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：襄城县公共资源交易中心（八七路东段电子商务产业园）12楼开标一室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到交易中心现场）。 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目不收取。 投标人应提供投标承诺函。 |
| 15 | 公告发布 | 招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、 |
| 16 | 采购人澄清或修改 招标文件时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 17 | 投标人对采购文件 质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。 |
| 19 | 投标文件的 签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 |
| 20 | 评标委员会组建 | 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评标方法 | 综合评分法□最低评标价法 |
| 22 | 授权函 | 采购单位委派代表参加资格审查和评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入公共资源交易中心电子监督室，并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。 |
| 23 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：推荐1-3名中标候选人。 |
| 24 | 履约保证金 | 无要求 □要求提交。履约保证金的数额为合同金额的3%。中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。 |
| 25 | 代理服务费 | 招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费根据《国家发展改革委办公厅〈发改办价格〔2015〕299号〉》之有关规定内容收取。 |
| 26 | 中标人需提交 的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向河南慧霖工程管理服务有限公司发送最终分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价是、服务要求等）电子文档，并同时电话通知工作人员。联系电话:0375-6161678；邮箱：1694269000@qq.com。 |
| 27 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场不再提供（本招标文件第六章另有要求提供原件的除外）。 |
| 28 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》规定： 不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。 评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码” 相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |

第四章 投标人须知

一、概念释义

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本次“投标邀请”中所述采购项目。

  - 本招标文件解释权属于“投标邀请”所述的采购人。

- 定义

- “采购项目”：“投标人须知前附表”中所述的采购项目。

  - “招标人”：“投标人须知前附表”中所述的组织本次招标的代理机构和采购人。

  - “采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、 地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

  - “代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。代理机构名称、地址、 电话、联系人见“投标人须知前附表”。

采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

  - “潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的法人、其他组 织或者自然人。

  - “投标人”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，响应招标、参加投标竞争，从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件要求向招标人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

  - “政府投资项目”：是指政府作为投资主体的投资项目，主要指公共事业、基础设施等方面的公益性项目。

  - 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

- 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

  - 符合本项目“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的合格投标人所必须具备的条件。

  - 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

- 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）；

- 截止时间：同投标截止时间；

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

- 信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织名单的社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动；

- 投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。违反规定的，相关投标均无效。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - “投标邀请”和“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

- 在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

- 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

- 招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 合格的货物和服务

- 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

  - 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

  - 根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则其投标将被拒绝。

  - 根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）要求，投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品。

4.5     根据《强制性产品认证管理规定》（质检总局第117号令）要求，如投标人所投产品被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品。

- 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过在、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关

注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

- 采购代理机构代理费用收取标准和方式

详见投标人须知前附表。

- 其他

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

二、招标文件说明

- 招标文件构成

- 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）项目需求

（3）投标人须知前附表

（4）投标人须知

（5）政府采购政策功能

（6）资格审查与评标

（7）合同条款及格式

（8）投标文件有关格式

（9）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

  - 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

- 现场考察、开标前答疑会

- 招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

  - 招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

  - 招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清或修改

- 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

  - 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

  - 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

- 投标的语言及计量单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

  - 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标报价

- 本次招标项目的投标均以人民币为计算单位。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

  - 投标人应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除“项目需求”中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

  - 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。

  - 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

  - 报价不得高于本项目最高限价，且不低于成本价。本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”,投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标有效期

- 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知前附表”载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

  - 投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标承诺函的有效期。在这种情况下，有关投标人违背投标承诺的责任追究措施将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

  - 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

- 投标文件构成

- 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

  - 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

  - 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

  - 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

- 投标文件格式

- 投标文件应参照招标文件第八部分（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求将投标文件以A4幅面编上唯一的连贯页码，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

  - 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

- 投标保证金

- 本项目不收取投标保证金。

  - 投标人应提供投标承诺函。

- 投标文件的数量和签署盖章

- 投标人应提交投标文件份数见“投标人须知前附表”。

  - 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

四、投标文件的提交

- 投标截止时间

- 投标人必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将加密电子投标文件（.file格式）通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

  - 招标人可以按本须知第14条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间提交投标文件。

- 迟交的投标文件

投标截止时间之后上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，对投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交的，视为撤回投标文件。

  - 投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、提交，并应注明“修改”或“补充”字样。

  - 投标人在提交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

  - 投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

五、开标和评标

- 开标

- 招标人将按招标文件规定的时间和地点组织远程不见面开标。开标由代理机构主持，投标人无须到现场。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

  - 开标时，由代理机构开通远程不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能；投标人、代理机构进行电子投标文件的解密。解密后投标人选择功能栏“开标记录”按钮可查看投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 电子投标文件的解密。全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

  - 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程进行解密。

23.3.1.2         代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

  - 因投标人原因电子投标文件解密失败的，其投标将被拒绝。

  - 投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标过程由采购代理机构负责记录，《开标记录表》经投标人进行电子签章、由参加开标相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未电子签章的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录如有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

- 资格审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 评标委员会的组成

- 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

- 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

- 采购预算金额在1000万元以上；

- 技术复杂；

- 社会影响较大。

- 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

- 评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

- 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

  - 采购人不得担任评标小组长。

  - 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

  - 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

- 符合性审查

26.1   评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.2    审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

26.3    可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

27.投标文件的澄清

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

28.投标文件报价出现前后不一致的修正

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”28.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.投标无效情形

- 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

- 未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.2    有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标期间合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.相同品牌投标人的认定（服务类项目不适用本条款规定）

30.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

- 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31.投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

32.评标方法、评标标准

- 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

- 最低评标价法

- 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

- 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 价格分

- 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

- 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

- 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

  - 本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

- 推荐中标候选人

- 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评审意见无效情形

- 评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

- 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

- 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；

- 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

- 保密

- 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

- 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、定标和授予合同

- 确定中标人

36.1   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

36.2   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 中标公告、发出中标通知书

37.1   采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。

- 质疑提出与答复

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

- 对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，提出后联系招标公告中集采机构联系人查看，并同时将符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的纸质质疑函和必要的证明材料一式两份送采购单位，如未提出视为全面接受；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日  内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；

- 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

  - 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

- 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

- 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

- 签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 履约保证金

“投标人须知前附表”中规定中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

1、本项目为非专门面向中小企业采购的项目，根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，对符合该办法规定的小型和微型企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定的中小企业扶持政策。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5、按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

五、支持脱贫攻坚（物业服务采购）

1、根据《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，采购人（采购代理机构）依法对投标人资格进行审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

| 序号 | 资格审查因素 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 参考招标文件第八章3.1格式填写 |
| 2 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位投标提供） （3）执业许可证。（非企业专业服务机构投标提供） （4）个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） （5）自然人身份证明。（自然人投标提供） （6）民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位投标提供） |
| 3 | 财务状况报告相关材料 | - 2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 2、投标人（其他组织和自然人）提供本单位： ①2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 |
| 4 | 依法缴纳税收相关材料 | 投标人提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的证明材料 | 投标人提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） |
| 6 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 | ①与本项目投标相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 按照招标文件提供格式填写。投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| 8 | 信用记录查询及使用 | 政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织；（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 （1）查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； （2）截止时间：同投标截止时间； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动。 （5）投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 9 | 投标人应具备的特殊 要求 | 投标人为产品制造商时，提供有效的《医疗器械生产许可证》；投标人为产品代理商或经销商时，提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。 |
| 10 | 投标报价 | 投标报价是否超出招标文件中规定的预算金额，超出预算金额的投标无效。如投标人须知前附表规定最高限价，则超出预算金额和最高限价的投标无效。 |
| 11 | 投标承诺函 | 投标人以投标承诺函的形式替代投标保证金。 |
| 12 | 联合体协议 | 招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 |
| 13 | 投标人身份证明及授权 | （1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人投标提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人投标提供） 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体投标人以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③投标人为自然人的，无需填写法定代表人授权书。 |
| 14 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 投标人提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| 15 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目投标 | 投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。 |

二、评标

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。总分为100分。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

（1）价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财 库〔2020〕46 号规定的小微企业报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式 参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为 小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业 向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同 份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的 价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直 接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶 持政策。

小型和微型企业不包含民办非企业单位。

2）对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

1）对《节能产品政府采购品目清单》所列的政府强制采购节能产品，投标人投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

投标人所投其他产品若属于《节能产品政府采购品目清单》优先采购产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

2）投标人所投产品若属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

（4）关于强制性产品认证

1）如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2)投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章；

②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

注：仅需提供序号①～②其中之一即可。

（5）支持脱贫攻坚（物业服务项目）

在物业项目中，对注册地在832个国家级贫困县域内且聘用建档立卡贫困人员的物业公司，提供注册地证明材料、贫困县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员身份证明及社保材料（开标前12个月内至少连续3个月）的有效证明后，评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

（6）投标无效情形

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f. 不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均一致时，视为“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”或“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”,其投标无效。

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（7）评标标准（适用1-4包）

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分值构成 总分100分 | 投标报价：30分 商务部分：20分 技术部分：50分 |  |
| 二 | 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |
| 三 | 商务部分（20分） | 企业实力 （1分） | 投标人或生产厂家具有ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书得1分。不提供不得分。（投标文件中提供证书原件扫描件或图片） |
|  |  | 企业业绩（0-6分） | 投标人提供包含有类似招标产品的相关业绩证明，2018年01月01日以来（以合同签订时间为准）每提供一份得3分，满分6分；须提供合同原件扫描件或彩色图片（合同设备信息清晰），不提供不得分。 |
|  |  | 售后服务（13分） | 1、投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力做出优惠和服务方案，优者得5分，良者得3分，一般者得1分，不提供不得分； 2、投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力为招标人排忧解难，优者得4分，良者得2分，一般者得1分，不提供不得分； 3、投标人为招标人交工后回访、保修等方面的服务承诺，优者得4分，良者得2分，一般者得1分，不提供不得分； |
| 四 | 技术部分（50分） | 供货方案（0-8分） | 根据投标人针对本项目的供货组织方案等是否合理、科学、可行、全面，评委根据方案优劣进行对比，优者得8分，良者得3分，一般者得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 培训方案及培训计划（0-9分） | 对投标人根据采购人的需求实时提供相关培训方案及培训计划的内容进行综合评分，优者得9分，良者得4分，一般者得2分，不提供不得分。 |
|  |  | 产品质量保证措施（0-9分） | 产品质量保证措施。评委根据措施和流程是否全面、合理、完善，评委根据方案优劣进行对比，优者得9分，良者得4分，一般者得2分，不提供不得分。 |
|  |  | 质保期内及质保期外的保障体系与措施（0-8分） | 根据投标人对设备质保期内的服务方案与措施、质保期外的服务范围及优惠内容进行综合评分，优者得8分，良者得3分，一般者得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 设备配送及安装调试（0-8分） | 根据投标人的设备配送及安装调试方案进行综合评分，优者得8分，良者得3分，一般者得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 投标文件的对所投产品描述情况（0-8分） | 根据所投产品生产工艺技术水平以及所投产品的性能、精度、可靠性、稳定性等，在投标文件中准确的描述所述产品的技术参数并附（相关产品的彩页或说明书等材料）的原件扫描件或彩色图片，评委根据所附内容优劣进行对比，优者得8分，良者得3分，一般者得1分，不提供不得分。 |

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评审价格＝响应报价—小型和微型企业产品的价格×(1-6%) |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 接受大中型企业与小微企 业组成联合体或者允许大 中型企业向一家或者多家 小微企业分包的采购项 目，对于联合协议或者分 包意向协议约定小微企业 的合同份额占到合同总金 额 30%上 | 对联合体总金额扣除 2% | 评审价格＝响应报价×(1-2%) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除6% | 评审价格＝响应报价—监狱企业产品的价格×6% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评审价格＝响应报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在响应文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，响应文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以综合得分由高到低的顺序提出1-3名中标候选人。 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

E、小型和微型企业不包括民办非企业单位。

（8）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（9）按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：评标专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

（10）评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（11）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

第七章 合同条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称/包号”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：           元（￥          ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

甲方：                        乙方：

住所：                        住所：

法定代表人（单位负责人）：                      法定代表人（单位负责人）：

联系方法：                      联系方法：

开户银行：                      开户银行：

账号：                        账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第八章 投标文件有关格式

一、

（项目名称/包号）

投 标 文 件

项目编号：

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）

年   月   日

- 二、投标人应答索引表

| 序号 | 项 目 |  |  |  | 投标人应答 （有/没有） | 投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应答索引表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 依法纳税凭据 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 经审计财务报告 | 资产负债表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 利润表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现金流量表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所有者权益变动表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 附注 |  |  |  |  |
|  |  | 基本开户银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 政府采购投标担保函 |  |  |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 履行合同能力 | 证明材料 | 设备购置发票 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术人员职称证书 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用工合同 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人相关承诺函或声明 |  |  |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 投标人应具备的特殊要求 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 联合体协议 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 投标人与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 投标分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 技术规格偏离表 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 技术方案（实施方案） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 售后服务方案 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 业绩情况表 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 政府强制采购节能产品品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 优先采购节能产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 优先采购环境标志产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 中小企业声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CCC强制性产品认证 |  |  | 所投产品符合国家强制性要求承诺函 |  |  |  |
| 29 | 信息安全产品强制性认证 |  |  | 认证机构颁发的认证证书 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中国信息安全认证中心官网产品查询结果截图 |  |  |  |
| 30 | 国家级贫困县域注册地证明材料 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员身份证明 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 建档立卡贫困人员社保材料 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 其它资料 |  |  |  |  |  |  |

注：①本表序号8请按照本招标文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号3要求，根据所提供经审计财务报告、基本开户银行资信证明、银行资信证明、政府采购投标担保函情况填写其中一项即可。

②本表序号10请按照本招标文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号6要求提供，根据所提供证明材料或承诺函（声明）情况填写其中一项即可。

③本表序号30～32仅适用于物业项目。

三、开标一览表

项目编号：

项目名称/包号：                                                      单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期(天) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
| … |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称：     （全称）   （公章）：

日期：年  月 日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

四、资格审查证明材料

4.1 投 标 函

致：襄城县卫生健康委员会

- 根据贵方        （项目名称/包号、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_______（姓名和职务）被正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的       （项目名称/包号、招标编号）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议，并承诺在发生争议时不会以对招标文件存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价大写     ,小写     元。

二、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，则我方承担违背投标承诺的责任追究。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

投标人代表姓名：                       职    务：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年  月   日

4.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系 投标人名称 的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方招标编号为 项目编号 的 项目名称/包号 公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份原件扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

4.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名 系　投标人名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方______________________项目名称/包号的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：  （签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）： （签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （反面） |

4.4 没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（并加盖公章）：

日    期：     年    月    日

- 4.5 投标承诺函

（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方     年____月     日      （招标编号、项目名称/包号）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（并加盖公章）：

日　  期：      年    月    日

4.6 投标人提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函

（承诺函格式自拟）

4.7.投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等

服务承诺函

（承诺函格式自拟）

- 4.8 其他资格证书或材料

五、符合性审查证明材料

- 5.1 投标分项报价表

项目编号：

- 项目名称/包号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

- 5.2 技术规格偏离表

项目编号：

- 项目名称/包号：

| 序号 | 货物服务 名称 | 规格型号 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离内容 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

- 5.3 技术方案（实施方案）

（投标人根据招标文件要求自行编制）

- 5.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称/包号：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额 （万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

（此表投标人如无业绩可不提供）

- 5.5 售后服务方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

- 5.6“节能产品政府采购品目清单”强制节能产品情况

项目编号：

项目名称/包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

- 5.7“节能产品政府采购品目清单”优先采购节能产品情况

项目编号：

项目名称/包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

- 5.8 “环境标志产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称/包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

说明：所投产品环境标志产品认证证书须附后。

5.9中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称/包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 企业名称       ，从业人员_______人，营业收入为________万元，属于 （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 ______人，营业收入为________万元，资产总额为 ________万元，属于 （中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 5.10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

- 5.11 所投产品符合国家强制性要求承诺函

投标人所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

六、其他资料（若有）

除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人单位公章后应在此项下提交。