长葛市人民医院监护型救护车及随行急救设备项目（不见面开标）

公开采购文件

项目编号：长招采公字【2021】047 号

招   标   人：长葛市人民医院

采购代理机构：万汇工程咨询有限公司

二〇二一年十一月

目    录

第一章 投标邀请

第二章 采购需求

第三章 供应商须知前附表

第四章 供应商须知

一、概念释义

二、采购文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、资格审查和评审

六、确认成交供应商和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评审

- 第七章 合同书格式及合同条款

第八章 投标文件有关格式

第一章   投标邀请

长葛市人民医院监护型救护车及随行急救设备项目（不见面开标）招标公告

万汇工程咨询有限公司受长葛市人民医院的委托，就长葛市人民医院监护型救护车及随行急救设备项目进行公开招标，欢迎合格的供应商参加。

一、项目基本情况

1.1项目名称：长葛市人民医院监护型救护车及随行急救设备项目（不见面开标）

1.2项目编号：长招采公字【2021】047号

1.3项目内容： 长葛市人民医院采购抢救监护型救护车4台、电动吸痰器4台、插件式监护仪4台、智能心电图机4台、除颤监护仪4台、心肺复苏机4台、急救转运呼吸机4台、单通道医用输血输液加温器4台、注射泵4台、输液泵4台、全数字高档彩色多普勒超声诊断仪1台、全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统1台。具体参数要求详见采购需求。

1.4 标包划分：本项目分为一个标包

1.5采购预算（最高限价）：680万元

1.6供货期：自签订合同之日起30日历天

1.7资金来源：财政资金

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格条件

3.1符合《政府采购法》第二十二条之规定。

3.2供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证和第二类（含）以上医疗器械经营备案凭证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；供应商如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或经营范围须覆盖所投第二类（含）以上医疗器械扫描件加盖公章。（根据中华人民共和国国务院令第680号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

3.3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)网站的政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的供应商。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5本项目不接受联合体投标。

四、采购文件的获取

4.1持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）自行下载采购文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

5.1投标截止及开标时间：2021年12月14日上午9时00分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

5.2开标地点：长葛市公共资源交易中心开标一室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到现场）。

5.3本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、开标时间前，投标人使用CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，按照开标时间准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》。

七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、联系方式

采购单位：长葛市人民医院

联系人： 赵先生

电话：0374-6113090

地址：长葛市长社路中段

- 采购代理机构：万汇工程咨询有限公司

- 联系人：孟女士

- 联系电话：17797719199

- 地址：河南省长葛市潩水路南段

- 长葛市公共资源交易中心业务科室

- 联系电话：0374-6189379

- 九、特别提示：

- 1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

2、各投标人对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将按规定作出处理。

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交、解密电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应按规定在投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。

5.远程不见面开标（电子投标文件的解密）

5.1 投标人应熟悉《许昌市不见面操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面操作手册》）。

5.2 《许昌市不见面操作手册》下载路径：全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）—“资料下载”栏目。

5.3开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准时参加网上开标。

5.4投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

5.5根据采购代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自采购代理机构点击“开标”按钮后120分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

5.6项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

6.评标依据

6.1全流程电子化交易（不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为依据评审。

6.2 评标期间，投标人应保持通讯手机畅通。评标委员会如要求投标人作出澄清、说明或者补正等，投标人应在评标委员会要求的评标期间合理的时间内通过电子邮件形式提供。

投标人通过电子邮件提供的书面说明或相关证明材料应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 采购需求

| 序号 | 需求说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 抢救监护型救护车 | 功能：主要为转运、救治和监护抢救重症病人的专用抢救型救护车 |
| 1 | 工作条件 | 适应环境：车辆应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求 车辆适应气温－35到60摄氏度之间（自然环境） 相对湿度小于等于80% |
| 2 | 数量 | 4台 |
| 二 | 车辆技术要求 | 主要参数 |
| 2.1 | 整车尺寸 |  |
| 2.1.1 | 外形（mm） | 5380≥长≥5360、1940≥宽≥1920、2300≥高≥2260，提供公告页证明材料 |
| 2.1.2 | 医疗舱（mm） | 2800≥长≥2700、1700≥宽≥1600、1800≥高≥1700 |
| 2.1.3 | 轴距（mm） | ≥3430 |
| 2.2 | 发动机 |  |
| 2.2.1 | 排量（ml） | ≥1990 |
| 2.2.2 | 燃油类型 | 汽油 |
| 2.2.3 | 额定功率（ Kw） | ≥155 |
| 2.2.4 | 最大扭矩（ N.m） | ≥350 |
| 2.2.5 | 型式 | 直列四缸、涡轮增压，水冷、直喷汽油机 |
| 2.2.7 | 最高时速( KM/h) | ≥185KM/h |
| 2.3 | 载重 |  |
| 2.3.1 | 整备质量（kg） | 2590≥整备质量≥2570，提供公告页证明材料 |
| 2.3.2 | 总质量（kg） | ≥3000 |
| 2.4 | 底盘 |  |
| 2.4.1 | 变速器 | 自动档 |
| 2.4.2 | 悬架系统 | 麦弗逊式独立前悬/半拖曳式独立悬挂后悬 |
| 2.4.3 | 制动系统 | 液压双回路对角布置、带ABS，前盘后盘式 |
| 2.4.4 | 车轮及轮胎 | 235/55R17，铝合金轮圈 |
| 2.5 | 安全 |  |
| 2.5.1 | 电控车辆稳定行驶系统 | 包含：防抱死制动系统 加速防滑控制系统 电子制动力分配系统 制动辅助系统 制动盘擦拭 电子预制动 高速转向制动控制系统 载荷自适应控制系统 |
| 2.5.2 | 安全气囊 | 正副驾驶室安全气囊 |
| 2.5.3 | 安全带 | 三点式安全带、正副驾驶座安全带未系提示 |
| 2.5.4 | 辅助功能 | 坡道起步辅助 侧风稳定控制辅助系统 定速巡航控制 |
| 三 | 改装技术要求 | 主要参数 |
| 3.1 | 车辆外观 | 1、救护车车身外表颜色为白色和红色彩条； 2、所有标识采用反光贴； 3、医疗舱玻璃贴深色太阳膜。 |
| 3.2 | 警示系统 | 1、车顶前部与后部安装嵌入式警示灯，禁止安装长排警灯，提供实物照片； 2、电子警报器： - 功能齐全，具备喊话、警报、采用RS485接口,可与电脑直接连接控制； - 100W大功率输出； - 可提供多种音调，也可根据使用要求选择一种主警音以配合不同的车辆及场合使用； - 控制器按键具备控制指示灯，具备开机亮度及工作状态亮度分别指示； - 分体式结构设计； - 带两路灯光控制器，方便控制其他警示灯的开启、关闭； - 采用工业级微型单片机控制电路。 |
| 3.3 | 照明系统 | - 氛围灯：吊柜下方隐藏式安装氛围灯，暖色，亮度可调； - 输液射灯：医疗舱内顶安装输液射灯≥4盏，冷白6000-6500K ，可调节照射角度； - 担架射灯：医疗舱尾部安装LED照明灯≥1盏，采用大功率高效LED，使用寿命长，同时满足GB13954、R65、SAE等标准； - 外场照明灯：车顶左右两侧各安装LED照明灯≥1盏，尾部安装LED照明灯≥1盏；增加光线传感器； - 病历灯：副驾驶室安装书写病历灯； - 门控灯：医疗舱安装门控灯，增加光线传感器； 门控灯参数： 6.1、电压：≥DC10-33V； 6.2、光源参数：高效能 108颗 SMT LED，8.5W max； 6.3、工作电流：≥0.7A@12VDC； 6.4、工作环境温度范围：≥-40~55℃； 6.5、光色：≥6000K纯白； 6.6、LED光通量：≥850lm； 6.7、出光角度：≥160度，泛光型； 6.8、灯具经过FCC认证（电磁兼容测试），驱动电源不能干扰车内收放机频段； 6.9、防护等级：≥IP66。 |
| 3.4 | 空调及通风换气系统 | 驾驶室和医疗舱原厂空调和水暖； |
| 3.5 | 倒车导航系统 | - 倒车导航一体机，车辆启动倒档时，自动显示倒车影像； - 安装倒车导航一体机设备的辐射骚扰项目必须符合GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》标准并判定为合格，请出具检验报告。 |
| 3.6 | 医疗舱设计 |  |
| 3.6.1 | 医疗舱布局 | - 驾驶室与医疗舱安装高分子模具成型中隔断，中隔断上集成中门扶手及利器盒； - 隔断上安装透明推拉窗； - 顶部安装4个高分子模具成型吊柜，柜门上翻式开启，柜门为透明结构以方便查看耗材，提供实车照片图； - 医疗舱左侧安装长条医疗耗材柜，耗材柜表面采用高分子模具成型内饰件，耗材柜柜门采用卷帘门结构以方便存取耗材，提供实车照片； - 左侧尾部安装高分子模具成型氧气瓶柜，安装2个10升氧气瓶； - 医疗舱左侧设计至少一个透光窗增加采光量； - 内大顶：根据实际操作要求内顶应集成照明、排风、杀菌、输液架、全方位扶手等功能，应采用ABS复合材料一次性模具成形工艺，具有表面硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能，内顶上功能配件应采用内嵌式定位设计。 |
| 3.6.2 | 医疗舱内饰材料 | - 医疗舱内饰（内顶、左侧围、右侧围、中隔断等覆盖件）材料应都为ABS复合材料，禁止使用玻璃钢成型内饰和铝塑板内饰，投标人提供承诺函； - 医疗舱内饰（内顶、左侧围、右侧围、中隔断等覆盖件）材料应都为ABS复合材料，从而达到改装轻量化要求，提升环保性能，提高被动安全性。材料表面应具有硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能。材料的韧性强度高，避免在受碰撞时，内饰破裂对舱内人员造成伤害； - 医疗舱内饰材料的防火性能应符合GB8410－1994《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求，提供第三方检测报告； |
| 3.7 | 供电系统 | - 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座1只、220V电源插座3只； - 在拔掉车辆钥匙后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |
| 3.7.1 | 附加电瓶 | 应为汽车专用启动电瓶，容量不小于90AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检验的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆息火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |
| 3.7.2 | 充逆变一体机 | 应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于1000W纯正弦波电源。 为保证逆变器不影响原车电路，充逆变一体机必须具有电磁兼容测试报告。 |
| 3.7.3 | 微电路控制器 | - 控制系统采用嵌入式实时操作系统，使用32位高性能ARM 32-bit CortexTM-M3 CPU嵌入式处理器，单周期硬件乘法器，系统数据处理速度快； - 控制面板带高档定制负液晶显示屏，实时显示电瓶电压、消毒设置和运行状态； - 控制系统触摸按钮带背光，方便夜间安全操作； - 采用前中后联动控制设计，外场照明灯、车内照明灯及氛围灯在驾驶室、医疗舱前部及医疗舱尾部都可以控制； - 控制系统带故障自检功能：每路保险如果出现故障，在液晶屏上会出现相应保障丝序号，提供相关证明材料； - 病情同步系统：将病人病情由低到重分为三档，医疗舱医护人员根据病人病情选择相应状态按钮，驾驶室则有相对应的声音及状态提醒，警示司机进行相应操作； - 内置音频处理电路，支持手持喊话器输入、控制面板一键播放预置音频，预置音频可更换； - 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.7.4 | 改装线束 | - 改装线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线，提供检测报告； - 高温压力测试，测试条件为100°、4h、1KV、1min情况下，按照GB/T 25085-2010标准进行测试，要求满足标准，提供检测报告。 |
| 3.8 | 供氧系统 | 10升氧气瓶2件，氧气终端2个，刻度式流量湿化瓶1个，呼吸机接口1个。 |
| 3.9 | 座椅与担架系统 |  |
| 3.9.1 | 折叠座椅 | - 应位于医疗舱右侧中门口，折叠座椅的固定应符合GB 15083-2006《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》的要求； - 折叠座椅安全带应符合GB 14166-2013《机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统》的要求； - 折叠座椅安全带安装固定点位置及强度符合GB 14167-2013《汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上位带固定点》的要求； - 医生椅座垫、靠背应采用一次性模具成型工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.9.2 | 右长排座椅 | - 位于医疗舱右侧，用ABS材料一次性模具成形工艺，可同时坐三人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱； - 安全带应符合GB 14166-2013《机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统》的要求； - 长排座椅座垫应采用一次性模具成型工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.9.3 | 上车担架 | - 上急救车时担架腿可自动折叠变成装载位；地面移动时担架腿可快速打开； - 2种高度位置可调，全部展开高度和装载高度； - 担架腿可自动折叠。具有独立的可折叠腿，转载轮设计； - 担架结构采用铝管制成，轻便耐用； - 担架轮设计为2个定位轮和2个万向轮可360度自由旋转； - 靠背角度调节范围为0-48度。 |
| 3.9.4 | 铲式担架 | - 采用高强度铝合金材料制成，四块板：可折叠，可拆分，可伸缩； - 可折叠设计，便携易堆叠； - 可拆分设计，采用分离型刚性结构，转送骨折及重伤病员。两端设有离合装置，可以分离成左右两部分侧开关更容易操作。在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架； - 可伸缩设计，担架长度根据人身长可作调节,≥3个档位。担架一端（脚部）采用窄框架结构。适用于任何体型、身高的患者； - 配置安全绑带。 |
| 3.9 | 辅助系统 |  |
| 3.9.1 | 医疗舱地板革和地板 | 医疗舱地板革：采用防水、防腐、耐磨、抗菌、环保材料，便于清洁和整理，且提供CNAS认可的检测机构出具的地板防水、防腐、耐磨、抗菌检验报告。 |
| 3.9.2 | 其它 | - 驾驶舱与医疗舱隔断及前后对讲系统； - 医疗舱在上下车门处及顶部应安装相应的安全扶手； - 紫外线消毒灯1盏，12V供电，有延时调节装置； - 固定式输液挂钩2个； - 垃圾桶1个、利器盒1个； - 时钟1个。 |
| 3.10 | 院前急救车联网平台系统一套 | 系统功能要求如下： - 服务内容：初始安装车载设备一套，提供车联网系统帐号并接医疗车联网云平台，首年服务免费，同时提供车载设备云服务器支持，提供软件平台，可通过网页、客户端专用软件登录； - 设备包含：4G全网通车载主机一套（内含全年48G电信流量4G网卡1张，超流量可自行续费），驾驶室低照度行车摄像头1台，救护舱防暴摄像机1台， 32G高速卡1张； - 实现功能：实时视频监控、车辆实时GPS定位监控、倒车可视、多画面同时监控、远程抓拍以及录像、超速低速报警信息、回放管理、日志管理、行程统计、停车统计、里程统计、实时报警统计； - 手机微信小程序功能，支持实时定位；行驶轨迹回放； - 提供设备供应商针对本项目的授权。 |
|  |  | 车联网主机技术参数：（提供车辆的音视频录像，提供行车记录，为医疗纠纷提供证据。提供音视频实时传输，了解各个救护车的运行情况。提供车辆的实时定位，了解各个救护车的去向。提供车辆GPS轨迹记录） - 支持JTT-794、JTT-808、JT/T1077-2016、JT/T1078-2016标准及协议； - 主机内置4G全网通制式通信模块、嵌入式内置SD卡存储（读写速度-class 10，可支持两张SD卡，单张SD卡最大128GB）； - 内置GPS/BD双模定位，并支持数据补传功能； - 支持一个RJ-45接口，一个RS485 接口，一个RS232 接口，一路CAN 接口（兼容CAN2.0B）； - 支持8路音视频输入，1路视频输出； - 支持7路I/O口报警输入，2路高电平报警输出。 - 图像压缩标准支持H.264，视频制式支持PAL/NTSC； - 支持4路本地视频录像存储，录像存储格式支持CIF/D1/720P/1080P，支持录像OSD叠加（如时间、通道名称、GPS、车速等），支持实时CIF/D1/720P高清视频传输； - 持报警录像、紧急备份录像，支持录像自动覆盖，报警录像保护； - 支持4路图像抓拍（定时抓拍、报警抓拍、远程手动抓拍）； - 本地支持web页面、U盘升级，平台支持远程升级程序； - 终端自检功能，设备可对自身状态进行检查，有问题时进行故障提示，设备前面板有状态图标，状态信息丰富； - 可设置在ACC断开后设备关闭部分电路，进入休眠省电模式，定时上报位置信息（5分钟及以上）； - 支持路由网管功能/串口DTU功能； - 支持IC卡考勤及权限管理； - 支持8-36VDC宽幅供电，要求车载单锭设计，金属外壳； - 具备延时关机（配备用电池；0分钟~24小时）和24小时定时开关机功能； - 主机自带一体2.5英寸显示屏，实时显示车辆速度、司机信息、系统设置等； - 云服务器管理，实现智能云升级、设备注册后自动连接，自主完成升级，维护简单； |
|  |  | 前摄像机&救护舱摄像机参数（低照度，宽电压设计，防浪涌保护，专用为车辆设计开发的专业摄像头） - 图像传感器：1/3"SONY图像传感器 - 有效像素：≥1920 X 960 CVBS 1200TVL 960P - 照度：≥0.01LX （月光级） - 防水等级：≥IP65 - 视频标准：≥AHD和CVBS标准 输出接口：专用航空接口 - 视频输出：≥1路AHD高清/CVBS标清信号输出（可切换） - 视频帧率：≥PAL：1280*960@25fps NTSC：1280*960@30fps - 最大传输距离：≥普通75-3同轴线缆传输500米以上 - 日夜功能：无支持IR-CUT自动切换 - 白平衡：自动/ /手动 - 背光补偿：自动 - 强光抑制：自动 - 数字降噪DNR ：≥3D降噪 - 工作电压：≥9-18V宽电压、防浪涌保护 - 功耗：≤1W±10% - 工作环境范围：≥-20°C~55°C |

| 设备名称：电动吸痰器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：4台 |  |  |
| 序号 | 主要功能 | 技术要求 |
| 一 | 适用范围 | 院内院外为患者吸脓血，痰等粘稠液体用 |
| 二 | 技术参数： | 1.主机重量：≤5kg（含电池) 2.输入电源：内部：DC12V，5A；外部: 100-240V~ 50/60Hz 3.抽气速率：≥20L/min 4.极限负压值：≥80kPa 5.负压精度：±5kPa 6.负压指示器：表盘指针显示压力 7.过滤器：具有滞留颗粒物的装置 8.收集罐：≥1 L 9.最高噪音值：≤70dB 10.内置锂电池：14.8V，≥2600mAh，极限工作状态下，可持续使用≥20min 11.标配车载挂架，可方便用于固定主机、并可单手操作。 |

| 设备名称：插件式监护仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：4台 |  |  |
| 序号 | 主要功能 | 技术要求 |
| 一 | 监护仪结构 | 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥ 3个. 2.≥ 12.1寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1280 x 800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节 3.工作海拔高度4550米，满足高原地区 4.工作温度0 ~40 ℃ 5.采用无风扇设计 6.支持升级配置内置锂电池，供电时间≥ 4小时 7.配置≥ 4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 |
| 二 | 技术参数： | 监测参数： - 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 - 基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥ 5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计 - 支持3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析 - 支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析 - 提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 - 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 - 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护 - 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 - 提供QT和QTc模板显示。 - 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 - 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测 - 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 - 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测 - 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 - 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 - 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测，水槽要求易用快速更换 - CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯 - CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期 - 支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测 - 提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。 - 支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数 - 支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况 - 支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数 - 当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数 - 当同时监测RM和旁流CO2或AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。 - 支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。 - 支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测 - 支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。 - 支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 系统功能： - 大字体界面支持6个参数区的设置和显示 - 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 - 所有参数报警限自动设置 - 能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。 - 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能 - 40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 - 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 - 事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。 - 具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能 - 120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。 - 提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。 - 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。 - 具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 - 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 - 可升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系 - 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 - 可升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单 - 可升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力 - 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 |

| 设备名称：智能心电图机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：4台 |  |  |
| 序号 | 主要功能 | 技术要求 |
| 一 | 工作条件： | 工作条件： 1.产品可在交流电源100V~240V，50/60H，室温5~40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 2.产品的电源插头符合中国标准，无需转换接头 |
| 二 | ECG输入 | 1.导联选择： 12、15、16、18导同步采集 2.输入阻抗：≥100MΩ（10Hz） 3.频率响应：0.01Hz ~ 350Hz 4.定标电压：1mV±2% 5.耐极化电压：≥±900mV（±5%） 6.内部噪声：≤12.5µVp-p 7.时间常数：≥3.2 s 8.共模抑制比：≥140dB 9.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 10.具有儿童专用模式 |
| 三 | 波形处理 | 1.A/D转换：24 位 2.采样率：≥5,0000 Hz每秒每通道 3.灵敏度/增益：（1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV）±5% 4.自动分析功能：能进行十八导联同步分析测量；具有自动诊断功能，算法通过欧洲CSE、美国AHA、MIT三大数据库验证。 |
| 四 | 存储器 | 1.设备内置存储器：≥16GB内存，存储病历不小于100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电） 2.外部扩展：支持外接U盘扩展存储空间，支持TF卡存储， |
| 五 | 显示器 | 1.屏幕尺寸不小于10英寸 2.支持全屏多点触控 3.高清分辨率，显示像素不小于1920*1200 |
| 六 | 打印机 | 1.标配内置热敏式点阵打印机，可以打印18*1心电波形和报告； 2.可直接外接打印机或WIFI/APP连接打印机，通过A4纸打印12道/18道心电波形和报告 3.走速：1.25mm/s，5mm/s，25mm/s，50mm/s |
| 七 | 外部输入接口 | 1.外部接口：USB接口*2，Type-C接口，网络接口。 2.数据传输/传感器：支持蓝牙4.1版本以上，内置无线Wi-Fi模块，支持 2.4GHz/5GHz双频， 3.内置eSIM卡、内置4G卡槽，支持全网通（不接受外接方式） 4.支持NFC近场通信、指纹识别登陆、 5.自带一维码，二维条码扫描仪扫描病人信息 6.拥有前置高清摄像头。 7.支持DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM格式，满足医院信息化需求。 |
| 八 | 移动、便携性 | 1.机器(不含电池和热敏纸）重量≤1.5kg 2.有提手/便携包 3.机器轻巧便携，便于查房和出诊使用 4.有台车配套，满足病房巡检 |
| 九 | 电源 | 交直流两用自动转换 1.交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz 2.直流电源：锂电池 3.电池容量：≥3550 mAh 4.内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥8小时，充分保证出诊和查房使用。 |
| 十 | 产品认证 | 设备通过IHE功能与角色认证，能够实现联网功能 |

| 设备名称：除颤监护仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：4台 |  |  |
| 序号 | 主要功能 | 技术要求 |
| 一 | 适用范围 |  |
| 二 | 技术参数： | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2.主机重量不超过6kg。 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5.除颤充电迅速，充电至200J<3s。（提供证明文件） 6.可配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 7.CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 8.可配置监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。（提供注册证复印件） 9.可选配两块外置锂电池， 1块电池可支持360J除颤200次。（提供证明文件） 10.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 11.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 12.除颤电极板可实现能量选择、充电、放电等操作，便于单人完成除颤。（提供证明文件） 13.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 14.彩色TFT显示屏不小于8”, 分辨率640×480，最多可显示4通道监护参数波形 15.可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。 16.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 17.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。（提供证明文件） 18.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 19.具备良好的防尘防水性能，防护级别IP44。 |

| 设备名称：心肺复苏机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：4台 |  |  |
| 序号 | 主要功能 | 技术要求 |
| 一 | 适用范围 | 代替人工自动对心脏骤停患者进行精确高效的胸外按压和机械通气，可同时模仿对人体胸部按压和口对口人工呼吸 |
| 二 | 技术参数： | 1.气动电控型心肺复苏机，可实现按压/通气一体化； 2.采用全胸腔包裹式的3D按压方式，按压的同时挤压胸腔,实现最优CPR复苏效果； 3.彩色显示屏≥2.4英寸，可显示相关按压参数及波形等； 4.按压通气模式：15:2、30:2、连续按压、间歇正压通气等； 5.按压深度：0~60mm连续可调，按压深度具有LED显示，清晰可见； 6.按压频率：110bpm； 7.潮气量:100-1500mL连续可调，且具有自动通气和手动通气； 8.通气频率：12bpm； 9.按压/释放比：1:1； 10.吸呼比：1:1.67； 11.气道压报警：≥60cmH2O； 12.可升级CPR质量生理监测：遵循2020年国际最新心肺复苏质量监测指南要求进行设计，监测和优化CPR质量，可选配内置EtCO2生理参数监测范围为：0mmHg ~ 150mmHg 13.可充电锂离子电池，可连续工作≥8小时以上，支持在线充电； 14.报警具有LED灯及声音提示，中文语音及滴滴声可选，音量可调，报警消音时间≤120s；具有气源压，气道压，电池电量低报警； 15.仅2步操作即可实现按压，第一步打开电源，第二步启动按压；安装快速，可在8秒内完成安装，提高抢救效率； 16.配有按压稳定带，便于患者头部及腿部的固定，使得按压装置稳定使用，方便转运过程中长时间使用； 17.主机重量≤2.6kg； |

| 设备名称：急救转运呼吸机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：4台 |  |  |
| 序号 | 主要功能 | 技术要求 |
| 一 | 适用范围 |  |
| 二 | 技术参数： | 1．专用于成人、儿童、婴幼儿的急救转运呼吸机（提供产品注册证明文件） 2.电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动。 3.通气模式：标配P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC，可选DuoVent、APRV、PRVC-SIMV、PSV-S/T等高级通气模式。 4.设置参数 4.1 潮气量：20ml-2200ml 4.2 呼吸频率：1-80次/min 4.3 吸/呼比：4:1-1:10 4.4 呼末正压：0-40mmHg 4.5 压力上升时间：0-2000 ms 4.6 压力支持：3-65cmH2O 4.7 氧浓度：21-100% 5.具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 6.具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 7.可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。 8.可选内源性PEEP（PEEPi）测定及P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。 9.可选配呼末 CO2 监测，同时监测气道死腔 VDaw 和肺泡通气量 Vtalv 等参数，可以监测容积 - 二氧化碳（V-CO2）环图。 10.可选高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度。 11.具有顺应性补偿、泄漏补偿、温度补偿、海拔自动补偿功能。 12.呼吸机提供锁屏功能。 13.呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 14.可选脱机辅助工具：口腔闭合压、浅快呼吸指数。 15.具有72小时的趋势图和趋势表数据存储。 16.可选配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。 17.内置1块锂电池，工作时长≥280分钟，可选双电池，工作时长≥560分钟。 18.防水等级：IPX4。 19.≥8.4英寸TFT 彩色液晶显示，并可切换白天或夜晚显示模式。 20.符合EN 1789 和EN 794-3标准。 |

| 设备名称：单通道医用输血输液加温器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：4台 |  |  |
| 序号 | 主要功能 | 技术要求 |
| 一 | 适用范围 |  |
| 二 | 技术参数： | 1、主机性能要求： 1.1控制器采用两套ARM控制系统，一套用于控制系统，另一套用于保护系统。控制系统主要运用PID闭环温度控制，至少具有五种报警：高温报警保护、超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能、过流报警保护等功能。 1.2安全保护系统采用纯硬件控制，完全独立于主控制系统。（需提供注册证明文件） 1.3高精度微电脑智能控制，32位ARM高速处理芯片，运算速度快，系统每秒采集50次温度，转换精度高，稳定性能高，实时监测控制。（需提供相关证明文件） 1.4加热管支持主机标准接口热插拔，非电源线转接头插拔；通过增配其他规格输血或输液加热管，随时更换加热管，可运用到不同临床场景； 1.5控制器采用数码显示，按键操作。主机面板有设定温度，实时温度，工作状态等信息显示，直观易操作。 1.6控制器具有加热实时输出显示，方便判断控制器是否有加热输出。 1.7设有报警测试界面，分别可测试低温报警，高温报警，超温报警，确保设备使用安全性。 1.8温度调节范围：33.0℃-41.0℃，调节幅度为0.1℃。 1.9高温报警保护：超过42℃系统声光报警并立即自动停止加热，主界面显示相应报警信息；超温报警保护：超过43℃系统声光报警并立即自动停止加热，主界面显示相应报警信息。 1.10低温报警保护：低于32℃系统声光报警并自动停止加热，主界面显示相应报警信息。 1.11预热时间：从23℃-36℃小于2分钟。 1.12电气安全保护级别：I类，防除颤BF型，防水等级：IPX2。 2、加热管性能要求 2.1加热管为食品级硅胶材质，安全可靠，内部加热材料采用环状排列结构，加热均匀。 2.2包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用。 2.3 主机可自动识别加热管类型，加热管≥4种长度，≥2种管径，≥8种规格可以选择。（需提注册证明文件） 2.4直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本。 |

| 设备名称：注射泵(可以多台组合使用的注射泵） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：4台 |  |  |
| 序号 | 主要功能 | 技术要求 |
| 一 | 适用范围 | 适用于医疗机构对患者静脉恒速注射 |
| 二 | 技术参数： | 1.注射器规格：自动识别各种品牌注射器，规格：10 ml、20 ml、30 ml、50 ml 2.注射量范围：0-9999 ml（0.1-100ml以0.1 ml增量，100-9999ml以1ml增量） 3.注射速度：10 ml：0.1-400 ml /h；20 ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50ml：0.1-1300ml/h 4.快速输注：10ml：400ml/h；20ml：600ml/h；30 ml：900 ml/h；50 ml：1300 ml/h。 5.速度增量：0.1 ml/h（0.1-100ml/h以0.1 ml/h递增，大于100ml/h以1ml/h递增） 6.注射精度：±2% 7.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式 8.按键和穿梭键两种操作模式，满足不同用户需求。 9.六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min 10.报警功能：药物将尽、注射完成、注射器脱落、外接电源掉电、备用电池欠压、操作遗忘、电机故障、注射器管道阻塞、速度异常、安装错误、开合异常、电池耗尽 11.其他功能：交直流电自动转换、开机自检、自动记忆功能、声光显示报警、标准RS232接口、快排、压力释放(Anti-Bolus功能)、预充、残留药物提示、参数记忆、静音功能、无线监视功能 12.KVO: 保持静脉开放，速度可调0.1ml/h-1ml/h 13.丸剂量：1ml-5ml可调 14.阻塞灵敏度：高中低档可选，分别为0.02Mpa~0.07Mpa、0.05Mpa~0.10Mpa、0.08Mpa~0.14Mpa 15.使用环境：温度：+5-+40℃；湿度：20%-90%；大气压力：860-1060hPa 16.存储环境：温度-20℃~﹢55℃，湿度：不超过93%无凝露，大气压力：700~1060hpa 17.电源类型：AC220V/50Hz；DC9.6V（以5ml/h速度，运行不小于5小时） 18.整机功耗：≤15VA 19.尺寸：≤314mmx167mmx140mm 20.重量：≤2.5KG 21.安全分类：II类CF型，外壳防护等级IPX3，可连续运行 |

| 设备名称：输液泵 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：4台 |  |  |
| 序号 | 主要功能 | 技术要求 |
| 一 | 适用范围 |  |
| 二 | 技术参数： | 1.输液流速：1mL/h～1100mL/h 可按1mL/h递增或递减 2.输液量精度误差：±5%（普通输液器） 3.输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减 4.阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）三档可选 5.KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变 6.报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警 7.其他功能：具有输液累计量显示功能，具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能，具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为700ml/h，用于对患者的快速输液，具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式，具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动，具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检，具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上。 8.电源电压：交流输入：AC220V/ 50Hz 内部电池：DC9.6 V~DC10.1V 9.功耗：不大于20VA 10.内置电池工作时间：电池连续充电时间不小于8小时，在30ml/h可连续工作3小时以上 11.外形尺寸(mm)：≤174(长)×126（宽）×215（高） 12.重量：≤2.5kg 13.安全分类：I 类、带内部电源的BF型普通设备 14.防水等级：IPX1 15.工作环境：环境温度： 10℃~30℃，相对湿度：30%~75%，大气压力：860 hPa -1060hPa，输液泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作 16.存储环境：包装好的输液泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃ |

| 设备名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：1台 |  |  |
| 序号 | 主要功能 | 技术要求 |
| 一 | 用途说明： | 腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 |
| 二 | 技术参数： | - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 - ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 - ≥12英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，可独立调节角度，触摸屏按键可调节顺序、增加或删除并支持手动描迹测量 - 控制面板可独立旋转和升降 - 探头接口≥4个，全激活、相互通用 - 二维灰阶成像 - 谐波成像单元 - M型模式、彩色M型 - 解剖M型 ，要求具有≥3条取样线，以A,B,C清晰标识三条解剖M型的取样线，同时要求支持实时烧苗以及后处理离线分析过程中重构M型图像（提供证明图片) - 彩色多普勒成像 - 频谱多普勒成像 - 支持多种探头（腹部单晶体探头、心脏单晶体探头、浅表探头、腔内探头及介入探头） - 弹性成像单元，具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能，可支持浅表探头、妇科及前列腺等腔内探头（提供图片证明） - 剪切波定量式弹性成像功能，可以动态显示二维剪切波弹性成像图，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量（提供图片证明） - 智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数 - 实时宽景成像 - 空间复合成像，≥7条偏转线 - 斑点噪声抑制成像，支持造影成像单元、4D成像等 - 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件（常规、液性、脂肪等） - 智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等 - 一键自动快速优化二维、彩色、频谱及造影成像 - 图像放大：具备局部放大和全屏放大两种模式。全屏放大支持≥2种放大模式 - 多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） - 支持语音注释及播放 - 测量/分析和报告 - 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量 - 全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科），自动生成报告 - 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 - 血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥4项。 - 血管体位图手动编辑功能，通过触摸屏手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 - 心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。 - 电影回放和原始数据处理 - 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放 - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 - 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像 - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。 - 检查存储和管理（内置超声工作站） - 内置超声工作站 - 硬盘：≥800G硬盘 - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 - 连通性要求 - 支持DICOM 3.0接口，具备DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告，并通过IHE-C中国专项测试认证 - 视频/音频输入、输出 - 支持ECG/PCG信号、≥6个USB接口、DVDR/W刻录光驱 - 系统技术参数及要求 - 二维灰阶模式 - 数字化声束形成器，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 - 扫描线：每帧线密度≥512超声线 - 发射声束聚焦：发射≥8段 - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 - 最大显示深度:≥39cm（提供图片证明） - 最大帧率: ≥900 帧/秒 - ※LGC: ≥8段（提供技术白皮书证明），TGC: ≥8段 - 动态范围: ≥160 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 - 伪彩图谱: ≥8种 - 彩色多普勒成像 - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) - 最大帧率: ≥400 帧/秒 - 支持B/C 同宽 - 频谱多普勒模式 - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 - 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） - 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） - 取样容积: 0.5-25mm ,支持所有探头 - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正 - 零位移动：≥8 级 - 支持频谱自动测量 - 组织多普勒成像 - 支持组织速度图、能量图、M型、频谱成像模式 - 探头规格 - 频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 7.2扫描频率： 7.2.1※单晶凸阵探头，带宽: 1.5-5.6MHz 7.2.2线阵：带宽: 3-13 MHz, 7.2.3※单晶相控阵探头：带宽1.5-4.4MHz - 外设和附件 - 耦合剂加热器 - 腔内探头放置架，可左右互换 |

| 设备名称：全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量：1台 |  |  |
| 序号 | 主要功能 | 技术要求 |
| 一 | 用途说明 | 满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要 |
| 二 | 技术参数： | - 系统通用功能 - 15.6英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥180° - 操作面板具备物理按键与触摸按键 - 探头接口1个，可扩展到3个 - 整机重量3.5kg（含电池） - 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等） - 获得SFDA和CE认证 - 二维灰阶模式 - 组织谐波成像 - 组织特异性成像 - 多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头 - 频率复合成像 - 斑点噪声抑制成像 - 回波增强技术 - 局部图像增强技术 - M型成像模式 - 彩色M型 - 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转 - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） - 高分辨率血流成像 - 双实时同屏对比显示 - 自动调节取样框的角度及位置 - 频谱多普勒成像 - 脉冲多普勒、高脉冲重复频率 - 连续多普勒 - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） - 图像放大技术 - 一键实现全屏放大 - 10倍局部放大（支持前端、后端放大） - 超声教学助手 - 测量分析和报告 - 常规测量软件包 - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） - 妇科/产科专用测量软件包 - 心脏功能专用测量软件包 - 血管内中膜自动测量：可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 - Auto EF射血分数自动测量 - 电影回放及原始数据处理 - 电影回放 - 所有模式下支持手动、自动回放 - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 - 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） - 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节 - 信息管理与存储 - 128G固态硬盘 - 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 - 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 - 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 - 支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流 - 连通性 - HDMI、USB3.0接口、网络接口 - 支持数据无线传输 - DICOM3.0系统 - 多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架 - 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 - 国标220V电源线，采用磁性电源插头，避免意外损坏 - 配置 - 主机1台 - 台车1个 - 凸阵探头1把，频率范围：1.2-6.0MHz - 线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz，阵元数≥192 - 心脏探头1把，频率范围：1.5-4.5MHz - 探头扩展器1个 |

注：以上参数为最低标准，供应商所投产品必须满足以上参数要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。（辅材产品、安装调试除外）.

2、投标人应就本项目完整投标，投标人所投产品必须满足招标文件要求，否则为无效投标。

3、供应商应具有完善的的售后服务，免费培训操作及维修人员，免费负责设备的安装及调试。

4、本项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、质保、第三方验收、税金、调试和教学使用培训等一切费用，如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料，均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

5、招标文件中所列产品参数为最低要求,投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。凡对技术资料采用弄虚作假的，即作为废标处理。

验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

资金支付

1、支付方式：以签订合同为准。

2、支付时间及条件：以签订合同为准。

第三章 供应商须知前附表

采购文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效报价处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：长葛市人民医院监护型救护车及随行急救设备项目（不见面开标） 项目编号：长招采公字【2021】047号 |
| 2 | 采购人 | 名称：长葛市人民医院 地址：长葛市长社路中段 联系人：赵先生 电话：0374-6113090 |
| 3 | 代理机构 | 代理机构：万汇工程咨询有限公司 项目联系人：孟女士 项目联系电话：17797719199 地址：河南省长葛市潩水路南段 |
| 4 | ★供应商资格 | 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户提供） 5、自然人身份证明。（自然人提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） 二、财务状况报告相关材料 （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） （新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 ①相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商（联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 5、供应商无须提供信用记录查询结果网页截图，供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人在开标现场查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 八、供应商具备的特殊资质 供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证和第二类（含）以上医疗器械经营备案凭证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；供应商如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或经营范围须覆盖所投第二类（含）以上医疗器械扫描件加盖公章。（根据中华人民共和国国务院令第680号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。 |
| 5 | ★联合体响应 | 本项目不接受 □接受联合体响应 |
| 6 | ★预算金额 | 680万元；超出预算金额的响应无效。 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 8 | 投标前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 □允许 |
| 10 | ★投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算） 成交供应商有效期延至合同验收之日，成交供应商全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 成交供应商将本项目非主体、非关键性工作分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 投标文件提交截止及开标时间 | 2021年12月14日9时00分（北京时间） |
| 13 | 开标地点 | 长葛市公共资源交易中心开标一室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到交易中心现场）。 |
| 14 | 投标保证金 | 按照河南省《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购（2019）4号文）的要求，不收取投标保证金。 |
| 15 | 公告发布 | 招标公告、成交公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》 |
| 16 | 采购人澄清或修改采购文件时间 | 在投标截止时间至少15日前，通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）交易系统电子平台发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17 | 供应商对采购文件质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。 |
| 19 | 投标文件的 签署盖章 | 电子投标文件：按采购文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章。 |
| 20 | 采购小组组建 | 由采购人代表1人和评审专家4人组成，其中评审专家的人数不少于采购小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。与供应商有利害关系的人不得进入评标委员会。 □由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评审方法 | 综合评分法□最低评标价法 |
| 22 | 履约担保 | - 开户行：河南长葛农村商业银行股份有限公司营业部 - 户 名：长葛市公共资源交易中心 - 账 号：13201001800000552 - 履约担保的金额：中标金额的10% - 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。 - 注：履约担保缴纳时需备注项目编号： 长招采公字【2021】 号 |
| 23 | 代理服务费 | 代理服务费由成交供应商支付，按照差额累进计价法计算。中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。 |
| 24 | 成交供应商需提交的资料 | 成交供应商在接到成交通知时，须向万汇工程咨询有限公司发送投标报价及分项报价一览表（包含主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时电话告知。联系电话：17797719199；邮箱：1224468501@qq.com。 |
| 25 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须成功上传、解密电子投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件不再提交（本招标文件第六章另有要求提供原件的除外）。 |
| 26 | 供应商代表出席开标会 | 投标人准时在网上参加投标、开标活动。 |
| 27 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： 不同供应商电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为‘不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。 评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |
| 未尽事宜，按国家有关规定执行。 |  |  |

# 第四章 供应商须知

一、概念释义

- 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次“采购邀请” 和“供应商须知前附表”中所述采购项目的采购。

1.2 本采购文件解释权属于“采购邀请” 和“供应商须知前附表”所述的采购人、采购代理公司。

- 定义

2.1“采购项目”：系指“供应商须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“采购人、 采购代理机构”：系指“供应商须知前附表”中所述的组织本次采购的代理公司和采购人。

2.3“供应商”系指从采购人、代理机构处按规定获取采购文件，并按照采购文件向采购人、代理公司提交投标文件的供应商。

2.4“成交供应商”系指成交的供应商。

2.5“甲方”系指采购人。

2.6“乙方”系指成交并向采购人提供服务的供应商。

2.7“服务”系指磋商文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.8“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.8.1采购文件列明不允许或未列明允许进口产品参加响应的，均视为拒绝进口产品参加响应。

2.8.2如投标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.9采购文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

- 合格的供应商

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2符合本项目“采购邀请”和“供应商须知前附表”中规定的合格供应商所必须具备的条件。

3.3政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反规定的，相关投标均无效。

3.5除单一来源外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6“采购邀请”和“供应商须知前附表”规定接受联合体响应的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

3.6.1在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

3.6.2联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

3.6.3采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

3.6.4联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7法律、行政法规规定的其他条件。

- 合格的货物和服务

4.1供应商提供的货物和服务应当符合采购文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2供应商所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3如供应商所投产品被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

供应商所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

- 投标费用

不论采购的结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用，采购人、采购代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、采购文件澄清或修改公告、成交公告以及延长投标文件提交截止时间等与采购活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过在 《河南省政府采购网》、《长葛市人民政府门户网站》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。供应商在参与本采购项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人、采购代理公司在任何情况下均不对此承担任何责任。

- 代理费用

代理服务费由成交供应商支付，按照差额累进计价法计算。中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。

- 其他

本“供应商须知”的条款如与“投标邀请”、“采购需求”、“供应商须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“ 采购需求”、 “供应商须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

二、采购文件说明

- 采购文件构成

- 采购文件由以下部分组成：

第一章 投标邀请

第二章 采购需求

第三章 供应商须知前附表

第四章 供应商须知

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评审

第七章 合同书格式及合同条款

第八章 投标文件有关格式

9.2供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致响应被拒绝，其风险由供应商自行承担。

9.3供应商应认真了解本次采购的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响响应报价的资料。一经成交，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由成交供应商负责。

- 现场考察、开标前答疑会

10.1 采购人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会。

采购人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有供应商应按“供应商须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2 采购人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3 采购人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

10.4 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

- 采购文件的澄清或修改

11.1在投标截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

11.2采购人、采购代理公司可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在投标文件提交截止之日15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

11.3澄清或修改公告的内容为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当采购文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日的，采购人、采购代理公司将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

- 投标文件的语言及计量单位

12.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人、 采购代理公司就有关采购事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标文件计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

- 报价

13.1本次采购项目的报价均以人民币为计算单位。

13.2采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3供应商应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其响应为非实质性响应予以拒绝。

13.4供应商应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。响应报价应是履行合同的最终价格，除“采购需求”中另有说明外，响应报价应当是供应商为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

13.5本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在响应报价中。

13.6本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7报价不得高于本项目预算金额，且不低于成本价。供应商的响应报价高于预算金额（项目控制金额上限）的，该供应商的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8最低报价不能做为成交的保证。

- 投标文件有效期

14.1投标文件有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标文件有效期详见供应商须知前附表。投标文件中承诺的有效期应当不少于“供应商须知前附表”载明的投标文件有效期。投标文件有效期比采购文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2投标有效期内供应商撤销投标文件的，供应商将承担违背投标承诺函的责任追究。

14.3特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标承诺函的有效期。在这种情况下，有关供应商违背投标承诺的责任追究措施将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的供应商在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.4成交供应商的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至成交供应商全部合同义务履行完毕为止。

- 投标文件构成

15.1投标文件的构成应符合法律法规及采购文件的要求。

15.2供应商应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

15.4供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5供应商登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

- 投标文件格式

16.1投标文件应参照招标文件第八章（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，供应商应按照以上要求以A4幅将投标文件编上唯一的连贯页码，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、供应商名称、日期等字样。

16.2供应商应按采购文件提供的格式编写投标文件。采购文件未提供标准格式的供应商可自行拟定。

- 投标保证金：不收取。

- 采购文件的数量和签署盖章

18.1供应商应提交投标文件份数见“供应商须知前附表”。

18.2在采购文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按采购文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

四、投标文件的提交

19.投标截止时间

19.1供应商必须在“投标邀请”和“供应商须知前附表”中规定的投标截止时间前，将加密电子投标文件（.file格式）通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

19.2采购人可以按本须知第10条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。供应商按采购人修改通知规定的时间提交投标文件。

20.迟交的投标文件

投标截止时间之后上传的投标文件，采购人将拒绝接收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

21.2.供应商补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、提交，并应注明“修改”或“补充”字样。

21.3.供应商不得在投标有效期内撤销投标文件，否则供应商将承担违背投标承诺函的责任追究。

22.除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的电子投标文件不予退还。

五、开标和评标

23.开标

23.1本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；采购代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。

23.2 投标截止时间到达时，采购代理机构点击“开标”按钮，开标开始，各供应商可以远程进行解密投标文件，解密时限为120分钟。供应商未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，采购人（代理机构）进行一键解密。

23.3 解密完成后，供应商可点击“开标记录”查看各供应商投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），采购人（代理机构）在线进行回复。

23.4如无供应商提出异议，采购代理机构通过“文字互动”对话框通知各供应商进行电子签章。供应商应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。

23.5采购人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。

24.资格审查

开标结束后，采购人代表1人依法对投标人的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

25.评标委员会的组成

25.1采购人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

25.1.1  采购人将依法组建评标委员会，评标委员会由评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

25.1.2  采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

- 社会影响较大。

25.1.3 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

25.1.4 评审专家与供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.1.5 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

25.1.6采购人不得担任评标小组长。

25.1.7采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

25.2评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

26.符合性审查

26.1评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

26.3可要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

27.投标文件的澄清

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。

28.投标文件报价出现前后不一致的修正

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“供应商须知”27.2规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

29.投标无效情形

29.1投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

（2） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3） 不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1） 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2） 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3） 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4） 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5） 不同供应商的投标文件相互混装；

  - 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同供应商电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）均一致时，视为‘不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.相同品牌投标人的认定（服务类项目不适用本条款规定）

30.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

31.投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

32.评标方法、评标标准

32.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（1）最低评标价法

a. 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

b. 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对供应商的投标价格进行任何调整。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

32.2  价格分

（1） 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

（2）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

32.3 本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

33.推荐中标候选人

33.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

33.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.评审意见无效情形

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

（1） 确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2） 接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《供应商须知》26条规定的情形除外；

（3） 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4） 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5） 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6） 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

35.保密

35.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

35.2 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 定标和授予合同

36.确定中标人

36.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

36.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

37.中标公告、发出中标通知书

37.1采购人确认中标人后，采购人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

37.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

37.3中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。

38.质疑提出与答复

38.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（1） 对采购文件提出质疑的，潜在供应商应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，提出后联系招标公告中代理机构联系人查看，并同时将符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的纸质质疑函和必要的证明材料一式两份送采购单位，如未提出视为全面接受；
    （2） 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；
    （3） 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

38.2采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1） 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2） 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

39.签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.履约担保

“供应商须知前附表”中规定中标人提交履约担保的，中标人应当按要求向采购人提交。履约担保的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，政府采购项目应落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

1、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

五、支持脱贫攻坚（物业服务采购）

1、根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，在开标室进行。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查小组由采购人代表1人组成（需出具由采购人法定代表人签署的有明确授权事项的授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表进入评标委员会参与评标），对供应商的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有供应商应当回避。

（四）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

| 序号 | 资格审查因素 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 参考采购文件第八章格式填写 |
| 2 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位提供） （3）执业许可证。（非企业专业服务机构提供） （4）个体工商户营业执照。（个体工商户提供） （5）自然人身份证明。（自然人提供） （6）民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） |
| 3 | 财务状况报告相关材料 | （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2020年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 |
| 4 | 依法缴纳税收相关材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税）（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的证明材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 6 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 | ①与本项目投标相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 如无重大违法记录请按照采购文件提供格式填写。 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| 8 | 信用记录查询及使用 | 政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 “中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商；（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 （1）查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； （2）截止时间：同投标截止时间； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 （5）供应商无须提供信用记录查询结果网页截图，供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人在开标现场查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 9 | 供应商须具备的特殊 资质证书 | 供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证和第二类（含）以上医疗器械经营备案凭证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；供应商如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或经营范围须覆盖所投第二类（含）以上医疗器械扫描件加盖公章。（根据中华人民共和国国务院令第680号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。 |
| 10 | 投标报价 | 投标报价是否超出采购文件中规定的预算金额，超出预算金额的报价无效。 |
| 11 | 联合体协议 | 采购文件接受联合体投标且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。 |
| 12 | 投标承诺函 | 参考采购文件第八章格式填写 |
| 13 | 供应商身份证明及授权 | （1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人提供） 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③供应商为自然人的，无需填写法定代表人授权书。 |
| 14 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 供应商提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| 15 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目投标 | 供应商提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。 |

二、评审

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，总分为100分。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

（1）价格分计算

（1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

小型和微型企业不包含民办非企业单位。

2）对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）关于强制性产品认证

1）如供应商所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖供应商公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2)供应商所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖供应商公章或中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖供应商公章的原件扫描件（或图片）。

（3）支持脱贫攻坚（物业服务采购）

1、根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

（6）投标无效情形

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（7）评标标准

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：30分 商务部分：40分 技术部分：30分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| 商务部分（满分40分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 节约能源、保护环境政策加分 | 1、除政府强制采购的节能产品外，供应商所投其他产品属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖供应商公章的原件扫描件（或图片）。每项1分，满分2分。 2、供应商所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环保产品政府采购清单》中产品所在页并加盖供应商公章的原件扫描件（或图片）。每项1分，满分2分。 | 4分 |
| 业绩 | 供应商2018年1月1日以来，具有类似项目业绩。（应提供法定媒介中标（成交）公示网页截图、合同、中标通知书、缺一项不得分）每提供一份得2分，最多得4分，不提供者为0分。 | 4分 |
| 荣誉证书 | 1、供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书，满分3分，缺任意一项不得分。 2、供应商提供AAA级信用等级证书得2分，AA的得1.5分，A的得1分，不提供者不得分。 3、供应商所投救护车辆公告厂家获得“IATF 16949 质量管理体系认证”证书、获得信息安全管理体系认证-ISO/IEC 27001:证明的每份得1分，最多得2分。 4、供应商所投医疗器械提供CE认证的，每提供一份得1分，最多得3分 5、供应商所投产品获得市级以上相关部门颁发的荣誉证书或者奖项的每份得1分，最多得2分，（提供行政主管部门颁发的相关文件）。 注：投标文件中须附相关证件的原件扫描件（或图片），加盖供应商公章。 | 12分 |
| 检测报告 | 采购需求内包含的医疗器械均需提供国家认可的医疗器械检测机构出具的检验报告（救护车除外），满分5分，任意一项不提供不得分。 注：投标文件中须附相关证件的原件扫描件（或图片），加盖供应商公章。 | 5分 |
| 售后服务及培训 | 1、设备配送及安装调试 根据供应商的设备配送及安装调试方案进行综合评分，描述详细完善、清晰合理的得3分；方案提供比较详细得2分；仅进行简单描述的得1分，缺项漏项不得分。 2、设备维护保养、应急维修网点和时间安排 根据供应商的设备维护保养计划，应急维修网点和时间安排的合理性、科学性、及时性进行综合评分，描述详细完善、清晰合理的得3分；方案提供比较详细得2分；仅进行简单描述的得1分，缺项漏项不得分。 3、保障设备后续良好运行的备品备件储备计划 根据供应商对设备后续运行的正常、持续、稳定性配备有充足的部件、材料和配件及替换产品等的储备计划进行综合评分，描述详细完善、清晰合理的得3分；方案提供比较详细得2分；仅进行简单描述的得1分，缺项漏项不得分。 4、售后服务及承诺 根据供应商的售后服务承诺内容进行综合评分，描述详细完善、清晰合理的得3分；方案提供比较详细得2分；仅进行简单描述的得1分，缺项漏项不得分。 5、培训方案及培训计划 对供应商根据采购人的需求实时提供相关培训方案及培训计划的内容进行综合评分，描述详细完善、清晰合理的得3分；方案提供比较详细得2分；仅进行简单描述的得1分， 缺项漏项不得分。 | 15分 |
| 技术部分（满分 30 分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 所投产品的彩页资料 | 1、凡对技术资料采用弄虚作假的，即作为废标处理。 2、供应商所投产品参数及功能优于招标文件采购需求中技术指标的技术参数及功能要求的，每一项优于的加1分，最高加30分。须在投标文件中准确的描述所述产品的技术参数并附厂家证明文件且加盖厂家公章（产品的彩页、技术说明书、检验报告等证明材料）的扫描件。 | 30分 |

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

注：评标标准中所涉及到的证书及材料不需提供原件，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%（工程项目为3%） | 评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×6%（工程项目为3%） |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%（工程项目为3%）（不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2% | 评标价格＝投标报价×(1-2%) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业对监狱企业产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×6% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在响应文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经采购小组审查、评价，响应文件符合采购文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格由低到高的顺序提出3名成交候选人。 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与评标，但不作为合同签订价。合同签订价仍以供应商的最后报价为准。 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（7）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（8）评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（9）采购小组编写评审报告

注：按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码” 相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子响应文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

第七章 合同条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：           元（￥          ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约担保

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

甲方：                        乙方：

住所：                        住所：

法定代表人（单位负责人）：              法定代表人（单位负责人）：

联系方法：                      联系方法：

开户银行：                      开户银行：

账号：                        账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第八章 投标文件有关格式

（如涉及本项目的提供）

项目

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

时间：

- 一、供应商应答索引表

| 序号 | 项 目 |  |  |  | 供应商应答 （有/没有） | 投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应答索引表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 依法纳税凭据复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 经审计财务报告 | 资产负债表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 利润表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现金流量表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所有者权益变动表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 附注 |  |  |  |  |
|  |  | 基本开户银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 政府采购投标担保函 |  |  |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 履行合同能力 | 证明材料 | 设备购置发票 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术人员职称证书 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用工合同 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商相关承诺函或声明 |  |  |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 供应商须具备的特殊资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 联合体协议 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 供应商与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 投标分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 技术规格偏离表 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 技术方案（实施方案） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 服务方案 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 业绩情况表 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 政府强制采购节能产品品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 优先采购节能产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 优先采购环境标志产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 中小企业声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CCC强制性产品认证 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 信息安全产品强制性认证 |  |  | 认证机构颁发的认证证书 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中国信息安全认证中心官网产品查询结果截图 |  |  |  |
| 30 | 国家级贫困县域注册地证明材料 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员身份证明 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 建档立卡贫困人员社保材料 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 其它资料 |  |  |  |  |  |  |

注：①本表序号8请按照本采购文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号3要求，根据所提供经审计财务报告、基本开户银行资信证明、银行资信证明、政府采购投标担保函情况填写其中一项即可。

②本表序号10请按照本采购文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号6要求提供，根据所提供证明材料或承诺函（声明）情况填写其中一项即可。

③本表序号29请根据所投产品提供证书或截图情况填写其中一项即可。

④本表序号30-32仅适用于物业项目。

二、报价一览表

项目编号：

项目名称：                                     单位：元（人民币）

| 供应商名称 | 投标报价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：  年  月  日

三、资格审查证明材料

3.1 投 标 函

致：（采购人）
  根据贵方（项目名称、项目编号）采购的采购公告及投标邀请，（姓名和职务）被正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交。
  我方确认收到贵方提供的（项目名称、项目编号）采购文件的全部内容。
  我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款和已完全理解并接受采购文件的各项规定和要求及资金支付规定，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
  （供应商名称）作为供应商正式授权(授权代表全名, 职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。
在此提交的投标文件，电子投标文件    份。
我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：
一、按采购文件提供的全部货物与相关服务的投标总价大写    ，小写    元。
二、本投标文件的有效期为投标截止时间起    天。如成交，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
三、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。
四、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，将承担相应责任。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
六、我方如果中标，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。
七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的,未提供虚假的资格证书及业绩证明材料谋取中标，若存在虚假证书或者业绩证明材料的违规违法行为，承担法律责任，接受财政部门的处罚。
八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。 
九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：
（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。
（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近六个月内的相关缴费证明，以便核查。
（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。
所有与本招标有关的一切正式往来请寄：
地址：                     邮政编码：

电话：                     传真：

供应商代表姓名：                   职务：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方招标编号为  项目编号   的  项目名称    采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名  系　供应商名称   的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务    以我方的名义参加贵方______________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：              （签字或加盖签名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：           （签字或加盖签名章）

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （反面） |

3.4 没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字或盖章：

日    期：     年    月    日

3.5供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：                             ：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字或盖章：

签署日期：          年        月        日

3.6 投标承诺函

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(具体政府采购项目名称）的投标；

二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不扰乱长葛市政府采购市场秩序；

八、不在开标后进行虚假恶意投诉；

九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受长葛市政府采购监督管理办公室作出的罚没履约担保或者现金处罚、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

法定代表人或者被委托人（签字)：

供应商名称(盖章)：

年  月  日

- 3.7  其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

- 4.1分项报价表（货物类项目）

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

- 4.2 技术规格偏离表（货物类项目）

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 货物服务 名称 | 规格型号 | 采购文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离内容 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

- 4.3 技术方案（实施方案）

（供应商根据采购文件要求自行编制）

- 4.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额 （万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

- 4.5服务方案

（供应商根据采购文件要求自行编制）

- 4.6“节能产品政府采购品目清单”强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

- 4.7 “节能产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

- 4.8 “环境标志产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

- 4.9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011] 75号）规定，本公司所属行业为______，截至上一财年末，公司资产总额______万元，营业收入______万元，从业人员______人，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日

说明：

1、不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2、如供应商为联合投标的，联合供应商需分别填写上述《中小企业声明函》。

3、小型和微型企业不包括民办非企业。

- 4.10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

- 4.11 所投产品符合国家强制性要求承诺函

供应商所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

五、其他资料（若有）

除采购文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商公章后应在此项下提交。