## 河南省儿童医院郑州儿童医院国家儿童区域医疗中心建设医师教学培训研究平台（专培）示教设备采购项目进口产品技术参数公示

## 一、本项目包含主要设备：

①多功能呼吸机1台

②多功能复苏抢救台1台

③T组合呼吸器4台

④新生儿喉镜4套

⑤自动充气式复苏囊4套

⑥新生儿复苏面罩4套

⑦脐静脉设备4套

⑧吸引球4套

⑨心电图机（18导联）2台

⑩心电监护仪2台

## 二、采购设备技术参数要求：

- （一）多功能呼吸机设备配置参数

- 基础性能要求

1.1要求专用于婴幼儿和新生儿的高频呼吸机

1.2具有开机自检功能,具有自动系统顺应性补偿功能

1.3采用近端电信号流量传感器

1.4由外置空气压缩机供应空气，能够保证气源压力和流速的持续和稳定

1.5备用电池:断电后延时≥30分钟

1.6彩色高分辨率液晶显示触摸屏

2. 通气模式

2.1有创模式：IPPV(间歇正压通气)、SIPPV（同步间歇正压通气）、SIMV(同步间歇指令通气)、PSV(压力支持通气)、CPAP(同步持续正压通气)、HFO（高频）

2.2经鼻无创模式：NCPAP(无创同步持续正压通气)、DUOPAP(无创双水平通气)

2.3容量保证（VG）和容量限制（VL）

3. 参数设定：

3.1吸气流速：1L/min—30 L/min

3.2呼气流速：4L/min—20 L/min

3.3吸气时间： 0.2—2s

3.4呼气时间：0.2—20s

3.5呼吸频率:  2—150次/分

3.6 PPEP: 0—25cmH2O

3.7吸气压力：4—80cmH2O

3.8触发水平：1—20

3.9容量限制VL:1—400ml

3.10容量保证Vg:2—400ml

3.11氧浓度：21—100%

3.12 CPAP: 1—25cmH2O

3.13手动通气压力（P manual）:  4—70cmH2O

高频模式下参数要求：

3.14高频通气频率：5—20HZ

3.15高频幅度：5—60 cmH2O

3.16气道平均压：5—30 cmH2O

3.17呼吸比：1：3 —  1：1

3.18氧浓度：21%—100%

3.19容量保证Vg:1 ml — 100ml

3.20（手动通气压力）P manual:  4—70cmH2O

4. 监测功能及参数

4.1峰压：0—80 cmH2O

4.2平均气道压：0—80 cmH2O

4.3呼气末正压：-10—80 cmH2O

4.4分钟通气量：0—80L

4.5潮气量：0—500ml

4.6氧浓度：21—100%

4.7总呼吸频率：1—200次/min

4.8泄露补偿

4.9 DCO2(CO2弥散系数)

4.10 C20/C(肺泡过度膨胀系数)

4.11显示压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形

4.12具备P/V环、P/Flow环肺功能环

5. 报警功能

5.1断电报警

5.2空气氧气供给报警

5.3分钟通气量上限/下限

5.4峰值压力：0—90cmH2O

5.5呼气末正压：-10—80cmH2O

5.6呼吸频率:10次/min—200次/min

5.7窒息（呼吸暂停）:6s—20s

5.8具备红黄绿三色报警提示及中文报警提示

（二）多功能复苏抢救台设备配置参数

1.国际知名品牌

2.*整机尺寸：

长≥64cm

深≥119cm

高≥193-218cm

3.*配置专用复苏床垫，便于复苏操作。

4.球面反射加热体设计，提供沙漏式加热路径。提供全面的床面辐射热能，削减旁侧的多余热辐射，使床边执行X光拍片甚至手术操作的医护人员头顶不致过热。

5.流线型外观设计，不论进行X光拍片还是做手术，保暖台加热体都不会发生遮挡，同时也无需旋转解热体，无需中断对婴儿的辐射热。

6.*加热材料采用碳钢材质。

7.微电脑控制单元可集成控制设备的各项性能，具有6.5英寸中央彩色显示器,显示数据和60分钟趋势图表等参数，于显示屏上直观设定各项监测参数。

8.微电脑控制系统，包括人工模式和伺服模式两种温控模式。

9.人工模式：加热体部件功率360W，热量输出0-100%，5%增量。

10.伺服模式：

34-37.5°C，0.1°C增量；

温度测量精确度在±0.3°C；

温度探头的测量范围30-42°C ，分辨率为±0.1°C。

11.设备具备预热模式，100%功率快速升高床面温度，预热时间<3分钟。

12.具备计时器，可提供声音提示。

13.床体可升降，升降范围在85-105cm。

14.床体可倾斜，倾斜范围是连续的±12º。

15.床面侧板可拆卸，后侧板带有导管凹槽，可用于线路管理。

16.声光双级报警，包括检查婴儿、检查婴儿-停止加热、婴儿温度低、婴儿温度高、确认探头插孔连接、温度探头故障、回调计时器完成等报警。音调可调。提供触摸式和感应式两种静音方式。

17.温度（肤温和设定温度）、加热功率、体重、血氧饱和度等数据均可存储并查看趋势，提供图形趋势和列表趋势两种显示，数据间隔可选2/8/24小时。

18.配置有2个淡光卤素观察灯，发出柔和光线用于观察婴儿，亮度可调。

19.*配置有一个聚光检查灯，检查灯光斑可在床垫任何位置定位，利于临床进行精细操作。

20.*配置有手动遥感静音功能，当发生报警时，无需触碰机器就能快速静音。

21.配置存储抽屉，方便存储物品。

22.配有内置电子秤，测量范围不小于300-8000克，精度±10g。

23.*内置Masimo血氧饱和度监测，用于监测呼吸复苏过程中的血氧的数值、波形以及趋势变化。

24.Masimo血氧饱和度模块测量范围在30-100%，70-100%之间的精确度为±3个数字。 同时提供脉率的监测，监测范围在25-240bpm， 精确度为静止状态±3bpm,运动干扰下±5bpm。

25.标配内置T-Piece呼吸复苏系统。最大输入压强40-75pai，最大输入流量70lpm，输出气道压力计监测范围-10～80cmH2O，精确度±5%。T-piece 呼吸复苏系统还配置PIP过压保护模块，0-30 cmH2O，>30 cmH2O需手动触发，最高过压保护为45 cmH2O，气体流量最大为15lpm。内置负压吸引器，抽吸压力在0-150mmHg，精确度在±5%。

26.*窒息复苏系统可选配空氧混合器和气瓶流量表及气瓶轭。空氧混合氧分数在21-100%，±5% 精确度。

27.整机可徒手拆卸，清洁简单.具备导轨系统可无工具安装输液架、仪器架等附件。

28.配置有ThermaLink RS232串口，可以用于连接护士呼叫器。

29.*配有一次性T管路。

（三）T组合呼吸器技术参数要求

产品功能

1.采用高精度压力表（精度±1.6cmH2O），精确指示当前复苏压力值；

2.提供安全、稳定、可控制的吸气峰压（PIP）以及呼气末正压（PEEP）；

3.需符合《中国新生儿复苏指南（2016年北京修订）》婴儿复苏设备，对早产儿的复苏更能提高效率和安全性。

4.复苏过程中维持功能残气量（FRC），提高肺顺应性，更适合早产儿复苏时正压通气的需要

技术参数

1.适用复苏对象：体重≤10Kg

2.复苏气体氧浓度：21~100%（依据气源供应氧浓度）

3.复苏气体流量范围：5~15L/min（要求气源可设置该流量范围）

4.总体质量（包含附件）：≤2Kg

5.压力表量程：-10~80cmH2O；精度：±2%满刻度

6.最大安全压力（Pmax）设置范围：1~60cmH2O；

7.吸气峰压（PIP）设置范围：

8.当流量为5L/min时，1~57cmH2O；

9.当流量为8L/min时，2~58cmH2O；

10.当流量为10L/min时，3~59cmH2O；

11.当流量为15L/min时，5~60cmH2O

12.呼气末正压（PEEP）设置范围：

13.当流量为5L/min时，0~8cmH2O；

14.当流量为8L/min时，0.2~17cmH2O；

15.当流量为10L/min时，0.5~23cmH2O；

16.当流量为15L/min时，1~28cmH2O

17.工作适用时间（400L，50%空氧混合压缩气体）：

18.当流量为5L/min时，75min；

19.当流量为10L/min时，38min；

20.当流量为15L/min时，26min；

（四）新生儿喉镜技术参数要求

*1.材料：喉镜片采用304型不锈钢，镜勾部分采用316L不锈钢铸造成型，挂钩连接式。
*2.手柄才用直纹设计，防止操作者有汗水导致脱落，手柄采用H62铜材及铝合金铜材车加工而成，导电性能好。
3.镜片采用可拆卸设计，易于清洁和消毒。方便镜片与光纤管分开消毒，大大增加的光纤管的使用寿命，镜片设计符合人体工程学，便于操作。
4.镜片尺寸（弯片）: MAC2_100mm     MAC3_130mm     MAC4_160mm
5.镜片尺寸（直片）: MIL00_65mm     MIL0_79mm     MIL1_103mm
6.手柄---28.5 mm（手柄采用拉丝竖纹式防滑设计）
7.手柄---18.5 mm（手柄采用拉丝竖纹式防滑设计）
8.发光方式:高亮度LED灯泡(冷光源—通过玻璃纤维光纤传输)
9.光纤线束≥5000束
10.灯泡功率:2.5V800MA
11.包装方式:塑料盒包装
12.标准成人配置：镜片3只（MAC-2、3、4#）、手柄一只、包装盒一只

13.标准新生儿配置：镜片3只（MIL-0、1#）、手柄一只、包装盒一只
15.单套尺寸:22.5cm*16.8cm*2.5cm

（五）小儿简易呼吸器技术参数要求（包含自动充气式复苏囊，复苏面罩，吸引球）

1. 最小输送容量	＞100ml

2.限压阀压力	40cmH2O

3.吸气/吸气阻抗	＜5cmH2O

4.呼吸阀病人端接口	15mm&22mm

5.面罩接口	22mm/15mm

6.呼吸正压阀	接口30mm,压力值5~20cmH2O（可调节）

7.球囊容积	340ml

8.储气袋容积	1600ml

9.球囊按压回弹力	＞50次/分钟

10.面罩型号	PVC麻醉面罩 1#；

11.- 100%医疗等级PVC原料；

12.- 不含乳胶；

13.- 设置40cmH2O 安全限压阀；

14.- 一体式进气阀组设计，直接连接储气袋和氧气管；

（六）脐静脉设备技术参数要求

1.按照女性新生儿复制而成，为学员提供婴儿脐带导管插入的练习。

2.可将真实的导管插入可伸缩的脐带中

3.脐带内置有2条模拟动脉和1条模拟静脉

4.在培训中应用逼真的模拟血液

（七）心电图机（18导联）技术参数要求

一、输入电路

1.心电显示：18导联心电显示

2.导联选择：自动或手动

3.输入方式：浮地输入

4.输入保护：导联线内附除颤保护电路

5.采样率：8000 Hz/8Ch

6.模数转换精度：≤2.5 μV

*7.输入阻抗≥50MΩ

8.耐极化电压≥±550mV

9.共模抑制比≥100dB

10.频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）

11.标准灵敏：10mm/mV, 误差≤±2%

12.时间常数≥3.2秒

13.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

14.低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档

15.肌电滤波：25Hz/35Hz 二档

16.交流滤波：50Hz或60Hz

17.增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动

18.不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警

19.电极脱落:液晶显示器显示脱落部

二、显示和记录

1.显示方式：≥7"液晶显示

*2.视角调节：    0-100度无极调节

3.显示分辨率：800*480

4.显示导联数：同屏18导联

5.同屏显示时长≥5s

6.解析结果屏幕显示:支持

*7.噪音检测:双模式同步点划线热敏标记打印

显示内容：内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、工作模式、标记

8.记录器：内置高分辨率热线阵打印。

记录纸宽度：210mmx140mm折纸

*9.记录道数：3, 3+1, 6, 12道，12+6

10.走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S

11.无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警

12.打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等

三、其他要求

*1.测量分析：性别年龄特异性自动测量分析算法

自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值

*2.自动分析结果：5大类判断结论，200种以上分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持两版明尼苏达码表示。

3.支持右胸后壁导联独立分析

4.支持18导联ST-Map输出

5.外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ支持连接心音脉搏波放大器等模拟信号。

6.信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机

*7.其它接口：USB/SD 等电位接地端口

*8.存储：支持标准和压缩两种文件存储形式，内置400份心电图存储容量。

9.外置存储SD卡扩展，最高支持32GB

10.支持PDF文件保存

11.网络：自带LAN接口，支持有线网络连接

12.需支持USB方式无线网络连接

13.提示音：QRS同步或热笔拟笔音

14.输入键：键位支持直接输入患者ID号

15.打印网格：需具备在无网格纸上打印网格功能

16.心律失常检测：需具备心律失常检测自动延长记录的功能

*17.QTc算法：要求不低于3种

18.重量：≤4.5Kg

19.*安全性：电击防护类型: I类CF型。

20.交流：100-240±10%

21.直流：长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。

22.带有便携式把手

23.支持自动检测与智能帮助程序

（八）心电监护仪技术参数要求

- 要求全套设备为一体化设计，移动方便；

- *配备≥12英寸彩色显示屏，分辨率800*600，具备同屏10通道波形显示能力；

- 全中文操作系统，触摸屏设计，可手写输入病人姓名；

4、*支持测量参数： ECG，呼吸（阻抗式和热敏式），SpO2，NIBP，可选IBP，体温，心排量，CO2（主流法和旁流法），O2，，BIS，麻醉气体（CO2，O2，N2O，agent），TOF，热敏呼吸，连续心排量

标配模块内置IBP、心排量、CO2（主流法和旁流法）、O2、BIS、热敏呼吸测量功能。

5、配有双有创IBP 、  CO2（主流法和旁流法）、BIS参数、标配药物滴定列表、肺功能列表。

- 心电监护

5.1、支持3、6、10导联电极心电监护；

5.2、心率计数范围：0, 15到300次/分钟，心率计算方法：平均和瞬时法

5.3、标配心律失常分析，采用多模板匹配法，监护仪可存储8192个心律失常片段。

5.4、波形显示灵敏度控制：×1/4，×1/2，×1，×2，×4，或者自动

5.5、*内置12导心电分析软件，支持12导心电全屏显示，支持输出12导心电分析报告，可检测近240个项目的检测，分析时间≤30秒；

5.6、可存储≥1400个ST片段，可以手动设置ST测量点。

6、呼吸监护

6.1、*支持胸阻抗法和热敏法检测患者呼吸

6.2、呼吸频率范围：0~150次/分钟

6.3、灵敏度控制：×1/4，×1/2，×1，×2，×4

6.4、胸阻抗法导联可选R-F或R-L

7、血氧饱和度监护

7.1、显示更新周期：每3秒或当报警产生时

7.2、*波形灵敏度控制：×1/8，×1/4，×1/2，×1，×2，×4，×8或者自动

7.3、同步音可选脉搏音

7.4、*配置两个血氧饱和度监护接口，支持双血氧监护

7.5、*血氧饱和度探头可水洗，浸泡消毒

8、无创血压NIBP

8.1、检测方法：震荡法；

8.2、压力显示范围：0到300mmHg，具备新生儿和成人模式；

8.3、*检测模式：手动、定时（2min、2.5min、5min、10min、15min、30min，1h、2h、4h、8h）、连续、；

8.4、配有PWTT自动启动无创血压测量功能

9、有创血压

9.1、检测范围：-50到300mmHg

9.2、血压显示更新周期：每3秒或报警产生时

9.3、同步音可选有创血压脉率

9.4、配置3个有创血压接口，可同时监测三导有创血压；

10、温度

10.1、测量范围0到45℃

10.2、配置两导温度监护接口，连接温度传感器即可使用，可升级到4导温度同时监护；

11、内置心排量监护接口，测量方法：热稀释法

12、内置吸入氧浓度检测模块，连接传感器即可使用，测量范围：10%到100%

13、主流呼吸末CO2监护

13.1、检测范围：0到100mmHg

13.2、预热时间：5秒

13.3、响应时间：120ms

13.4、呼吸频率计数范围：0到150次/分钟

13.5、*内置主流呼吸末模块，配置主流探头后可支持插管病人和非插管病人的呼吸末监护；

14、*标配3个智能接口，一个智能接口可支持分别多个参数的监护（温度、SpO2、热敏呼吸、IBP、CO、FiO2、BIS、主流CO2）；

15、支持24小时5导波形全息回顾；

16、*支持8000个报警历史的回顾，8000个心律失常片段波形的回顾，1440组生命体征列表以及全部参数的24小时趋势图；

17、可配置双电池，

18、网络接口支持有线连接和无线连接

支持遥测发射器与遥测监护网络连接；

19、连接USB鼠标，通过鼠标操作监护仪；

20、扩展视频输出接口，通过外接显示屏，使用双显示或主副显示功能

21、升级麻醉气体分析功能；